УТВЕРЖДАЮ

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ВЕРИФИКАЦИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ МЕТОДИК КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ДП-II-

СОГЛАСОВАНО

РАЗРАБОТЧИК

2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………...…3

- НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ…………………………………………….3

- ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ………………………………………………...4

3.1 Термины и определения…………………………………………...……..4

3.2 Сокращения ……………………...………………………………………..6

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………7

5. АЛГОРИТМ ВЕРИФИКАЦИИ МЕТОДИК ……………………………………..7

6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ…………………………..…………………………...9

6.1. Экспериментальная проверка правильности использования

МКХА в лаборатории (способ II)…………………………………….....9

6.1.1. Проверка соответствия повторяемости результатов анализа

требованиям методики с использованием одной однородной

рабочей пробы………………………………………………………….10

6.1.2 Проверка соответствия повторяемости результатов анализа

требованиям МКХА с использованием нескольких рабочих проб...12

6.1.3 Проверка соответствия лабораторного смещения требованиям

МКХА  с использованием образцов для контроля………….......…….14

6.1.4  Проверка соответствия лабораторного смещения требованиям

МКХА с использованием метода добавок………………………… ..16

6.1.5 Проверка соответствия лабораторного смещения

требованиям методики с использованием другой

(контрольной) методики анализа……………………………………….17

6.2 Анализ результатов экспериментальной проверки

правильности использования методики………………………………19

7.Форма регистрации данных……………………………………………………….20

Приложение А ……………….……………………………………………………....21

Приложение Б…………………………………………………………………….......22

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ…………………………………………….23

ЛИСТ УЧЕТА КОПИЙ ДОКУМЕНТА…………………………………………….24

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ…………………………………………………………..25

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая документированная процедура распространяется на верификацию (или внедерение) методик количественного химического анализа (МКХА) в испытательной лаборатории /// (далее ВИЛ) и устанавливает процедуру подтверждения соответствия реализуемой в лаборатории МКХА требованиям нормативного документа (НД) на эту методику.

Настоящая процедура разработана с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025и приказа Минэкономразвития РФ от 30.05.14г № 326 и обязательна для применения персоналом ВИЛ.

Настоящая документированная процедура не распространяется на стандартизованные МКХА, используемые за пределами целевой области их применения.

- НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- РМГ 76-2014 Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

- Р 50.1.060-2008 Статистические методы. Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности измерений

- Р 50.2.060-2008 Внедрение стандартизованных методик количественного химического анализа в лаборатории

- ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

-ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

- ГОСТ Р ИСО 5725-1-02 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

- ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости

- ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

- ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

-  ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

- ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

  - Термины и определения

В настоящем документе использованы следующие термины, обозначения и сокращения.

Документированная процедура (ДП) – внутренний нормативный (организационный) документ, содержащий установленный способ осуществления процесса (деятельности).

Система менеджмента качества (СМК) – система управления организацией применительно к качеству

Точность измерений - качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.

Погрешность измерения - отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Систематическая погрешность измерения - составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

Случайная погрешность измерения - составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины.

Правильность измерений - качество измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей в их результатах.

Аналитическая серия - совокупность измерений лабораторного показателя выполненных единовременно в одних и тех же условиях без перенастройки и калибровки аналитической системы.

Повторяемость - это когда образец (или идентичные образцы) проанализированы несколько раз одним человеком в одной лаборатории, и тем же самым прибором. В таких условиях расхождение результатов, полученных аналитиком будет наименьшим.

Воспроизводимость - это когда образец проанализирован, используя тот же самый аналитический метод при изменении условий, например, когда испытания выполнены в разное время, несколькими операторами, с различными инструментами и в различных лабораториях.

Прецизионность  — степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях.

Методика испытаний - организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды

Испытания - экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта.

Условия испытаний - совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях.

Метод испытаний - правила применения определенных принципов и средств испытаний.

Верификация - проверка, проверяемость, способ подтверждения, проверка с помощью доказательств, каких-либо теоретических положений, алгоритмов, программ и процедур путем их сопоставления с опытными (эталонными или эмпирическими) данными, алгоритмами и программами; или – подтверждение соответствия конечного продукта предопределённым эталонным требованиям; или – методика распознавания лжи (укрывательства, искажения).

Валидация – это подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.

Примечания: термин "валидирован" используют для обозначения соответствующего статуса, условия применения могут быть реальными или смоделированными (ГОСТ Р ИСО 9000-2008).

Актуализация методик – процесс выполнения новыми документами фонда, своевременного обновления имеющихся экземпляров (в случае замены или отмены), а также систематическое внесение изменений, дополнений и поправок в них.

Лабораторное смещение – разность между математическим ожиданием результатов единичного анализа, полученных в условиях повторяемости, и принятым опорным значением.

3.2. Сокращения

НД – нормативная документация;

ГОСТ – государственный стандарт;

ИУС - информационный указатель национальных стандартов

МВИ – методики выполнения измерений;

МКХА- методика количественного химического анализа;

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью данной процедуры является унифицирование подхода в отделах ВИЛ к использованию методик, пригодных для намеченных целей.

Все методики, используемые в лаборатории, оцениваются на пригодность до их первого рабочего применения.

Требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 для методик испытаний (исследований, измерений) предусмотрена оценка их пригодности (верификация), как составляющего компонента технической компетентности лаборатории.

Под оценкой пригодности методик в лаборатории понимается верификация методики, т.е. ее подтверждение путем проведения исследования рабочей пробы или специально разработанного эксперимента и предоставления объективных доказательств того, что методика подходит для целевого использования.

В случае необходимости принятия решения о расширении области аккредитации ВИЛ осуществляют внедрение методики. Алгоритм внедрения методики аналогичный алгоритму верификации.

Для внедрения новой методики руководитель лаборатории оценивает наличие квалифицированных кадров в составе ВИЛ, обладающих опытом и навыками, достаточными для выполнения измерений по новой методике и, при необходимости, организует мероприятия по повышению квалификации персонала лаборатории.

Предложения по внедрению методик могут вносится каждым специалистом менеджеру по качеству, заведующему отделом.

- АЛГОРИТМ ВЕРИФИКАЦИИ МЕТОДИК

Менеджер по качеству с заведующим отделом согласовывают актуальность верификации (внедрения) методики, разрабатывают план верификации (внедрения) и назначают ответственного за процедуру реализации конкретной методики. (Приложение А)

Ответственный за верификацию (внедрение) методики разрабатывает программу организационно-технических мероприятий по верификации (внедрению) методики (Приложение Б).

Заведующий отделом осуществляет:

а) проверку наличия необходимых условий для проведения испытаний;

б) контроль соответствия операций и правил, реализуемых в лаборатории в процессе испытаний, требованиям НД;

в) проведение экспериментальной проверки возможности получения в лаборатории результатов испытаний с точностью, отвечающей требованиям НД на МВИ.

Алгоритм верификации методик включает:

- Выбор методик испытаний, используемых в лаборатории - осуществляется с учетом их назначения, области распространения, диапазонов определения показателей, установленных показателей качества методики, а также информации о наличии влияющих факторов.

- проверку использования актуализированной версии НД на испытания (измерения). Ответственный сотрудник за актуализацию и сохранность фонда нормативной документации проводит актуализацию после получения из информационной системы комплексного обслуживания изменений.

- проверку соответствия необходимого оборудования (СИ, ИО, вспомогательного оборудования и материалов, в т.ч. для отбора проб), реактивов, ГСО, анализ имеющихся ресурсов и указания на необходимость восполнения недостающих;

- контроль сроков поверки и калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудования, проверку технического состояния вспомогательного оборудования;

Учет всего оборудования осуществляет ответственное лицо за обеспечение единства измерений.

- проверку сроков годности ГСО, реактивов и вспомогательных материалов;

- установление градуировочной зависимости и проверка ее стабильности (если это требование регламентировано МКХА);

- проверку качества дистиллированной воды (при необходимости)

- распределение обязанностей и ответственности между сотрудниками лаборатории по реализации элементов процедуры выполнения анализа;

- экспериментальную проверку правильности использования реализуемой методики;

- Фактически установленные значения показателей качества результатов испытаний регистрируются, анализируются и принимается решение о соответствии/несоответствии реализуемой в лаборатории методике требованиям нормативного документа на эту методику.

При внесении значимых изменений в НМД влияющих на качество получаемых результатов количественного химического анализа, правильность применения МКХА в лаборатории подлежит повторному подтверждению.

Отсутствие изменений в НМД являются основанием для использования МКХА в лаборатории с выдачей результатов испытаний (измерений, исследований) и проведения последующего внутрилабораторного контроля качества получаемых по ней результатов анализа.

6.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ

Экспериментальную проверку правильности использования МКХА в ВИЛ осуществляют проверкой соответствия повторяемости результатов МКХА и лабораторного смещения при реализации МКХА в лаборатории требованиям НД на МКХА (способ II из Р 50.2.060-2008).

6.1. Экспериментальная проверка правильности использования МКХА в лаборатории (способ II)

Экспериментальная проверка правильности использования МКХА в лаборатории способом II требует проведения:

- специального эксперимента для проверки соответствия повторяемости требованиям МКХА;

- специального эксперимента для проверки соответствия лабораторного смещения требованиям МКХА.

Специальный эксперимент для проверки соответствия повторяемости требованиям МКХА может быть осуществлен с использованием одной рабочей пробы, нескольких рабочих проб

Специальный эксперимент для проверки соответствия лабораторного смещения требованиям МКХА может быть осуществлен с использованием образцов для контроля (ОК), метода добавок, другой (контрольной) методики анализа.

Примечания:

1. Экспериментальную проверку проводят для рабочего диапазона измерений при применении МКХА в лаборатории.

2. Экспериментальную проверку проводят для поддиапазонов (диапазона) измерений с постоянными значениями показателей качества МКХА.

6.1.1 Проверка соответствия повторяемости результатов анализа требованиям МКХА с использованием одной однородной пробы

Отбор рабочей пробы проводят в количестве, достаточном для получения N результатов единичного анализа (в соответствии с Р 50.1.060-2006 N ≥ 16). Содержание определяемого компонента в рабочей пробе должно находиться в проверяемом поддиапазоне (диапазоне) измерений.

В условиях повторяемости получают N результатов единичного анализа (параллельных определений) пробы.

Рассчитывают среднеарифметическое X и среднеквадратичное отклонение (СКО) Sr результатов параллельных определений:

(1)

где{Хi, i = 1,..., N} - результаты параллельных определений рабочей пробы;

N - число результатов параллельных определений пробы.

Рассчитывают норматив контроля Кr по формуле:

Кr = µ(v) σr,

где σr - показатель повторяемости методики анализа в виде СКО, соответствующий содержанию компонента в пробе, найденному как среднеарифметическое значение результатов параллельных определений,

- 1,2);

1) Допустимо использование образцов для контроля - ОК: СО или аттестованных смесей (АС), адекватных по составу анализируемым пробам, т.е. ОК, для которых возможные различия в составах ОК и анализируемых проб не вносят в результаты анализа дополнительную статистически значимую погрешность.

2) При применении ОК σг соответствует аттестованному значению ОК.

μ(v) - коэффициент, учитывающий ограниченность выборки (значения μ(v) табличная величина, см. РМГ76-2014 п.7.5);

v = N – 1.

Примечание - Если показатель повторяемости методики анализа приведен в виде предела повторяемости r, то σr рассчитывают по формуле

σr = r/Q (P, n),

где Q (P, n) - коэффициент, зависящий от доверительной вероятности Р и n - числа параллельных определений, предусмотренных методикой анализа (значения Q (P, n) табличная величина- см. таблицу 4 РМГ 76-2014 п.5.11.5).

При выполнении условия  ≤ Kr принимают решение:

- показатель повторяемости результатов анализа соответствует требованиям МКХА;

-

Примечание - Допустимо в качестве показателя повторяемости результатов анализа σrл  принять показатель повторяемости методики анализа σr.

Если                                       > Kr ,

то повторяемость результатов анализа в лаборатории не может быть признана удовлетворительной. Необходимо выяснить и устранить причины неудовлетворительного внедрения методики анализа в лаборатории.

6.1.2 Проверка соответствия повторяемости результатов анализа требованиям МКХА с использованием нескольких рабочих проб.

Отбирают рабочие пробы, содержание определяемого компонента в которых соответствует проверяемому поддиапазону (диапазону) с постоянным значением показателя повторяемости методики анализа - σr.

Число рабочих проб и число параллельных определений каждой пробы определяют из условия: М (n' - 1) ≥ 15 (в соответствии с требованиями РМГ 76-2014),

где М – число рабочих проб;

n' – число параллельных определений каждой пробы.

Для каждой рабочей пробы получают n' результатов параллельных определений.

Рассчитывают среднеарифметические  результатов параллельных определений для каждой m-й пробы и общее среднеквадратичное отклонение по всем результатам параллельных определений :

где{Хm,I, i = 1,..., n'} - результаты параллельных определений m-й пробы, m = 1,...,M.

Рассчитывают норматив контроля Кr по формуле:

Кr = µ(v) σr,

где σr - показатель повторяемости методики анализа в виде СКО, соответствующий содержанию компонента в пробе, найденному как среднеарифметическое значение результатов параллельных определений,

- 1,2);

1) Допустимо использование образцов для контроля - ОК: СО или аттестованных смесей (АС), адекватных по составу анализируемым пробам, т.е. ОК, для которых возможные различия в составах ОК и анализируемых проб не вносят в результаты анализа дополнительную статистически значимую погрешность.

2) При применении ОК σг соответствует аттестованному значению ОК.

μ(v) - коэффициент, учитывающий ограниченность выборки (значения μ(v) табличная величина, см. РМГ76-2014 п.7.5);

v = М(n´-1)

Примечание - Если показатель повторяемости методики анализа приведен в виде предела повторяемости r, то σr рассчитывают по формуле

σr = r/Q (P, n),

где Q (P, n) - коэффициент, зависящий от доверительной вероятности Р и n - числа параллельных определений, предусмотренных методикой анализа (значения Q (P, n) табличная величина- см. таблицу 4 РМГ 76-2014 п.5.11.5).

При выполнении условия  ≤ Kr принимают решение:

- показатель повторяемости результатов анализа соответствует требованиям МКХА;

-

Примечание - Допустимо в качестве показателя повторяемости результатов анализа σrл  принять показатель повторяемости методики анализа σr.

Если                                       > Kr ,

то повторяемость результатов анализа в лаборатории не может быть признана удовлетворительной. Необходимо выяснить и устранить причины неудовлетворительного внедрения методики анализа в лаборатории.

6.1.3 Проверка соответствия лабораторного смещения требованиям МКХА с использованием образцов для контроля

Для проверки выбирают или создают ОК, адекватный анализируемым пробам. Аттестованное значение ОК должно находиться в проверяемом поддиапазоне (диапазоне) измерений. Характеристика погрешности (неопределенность) аттестованного значения ОК должна быть незначима на фоне показателя точности методики анализа.

С целью сформировать оценку лабораторного смещения θ*Л в лаборатории необходимо получить n1 результатов параллельных определений аттестованной характеристики ОК ({Xi, i = 1,..., n1})                                (2)

Выбор значения n1 должен гарантировать выполнение условия: погрешность метода оценки лабораторного смещения не вносит значимого вклада в погрешность МКХА, т.е. СКО среднеарифметического результатов параллельных определений  незначимо на фоне СКО воспроизводимости результатов единичного анализа  (установленного при совместных исследованиях в межлабораторном эксперименте)

-

Число результатов параллельных определений n1 определяют исходя из условия

где

σR - значение показателя воспроизводимости МКХА в виде СКО, соответствующее аттестованному значению ОК;

σL - СКО межлабораторной вариации;

n - число параллельных определений, установленное в НД на МКХА.

Примечание - Если показатель воспроизводимости МКХА приведен в виде предела воспроизводимости R, то σR рассчитывают по формуле:

где Q (P, m) - коэффициент, зависящий от доверительной вероятности Р и числа m результатов анализа, полученных в условиях воспроизводимости, при принятых Р = 0,95 и m = 2 Q (P, m) = 2,77.

Выполняют л1 параллельных определений аттестованной характеристики ОК.

Рассчитывают:

1) среднее значение результатов параллельных определений  (Xi i = 1,..., n1) аттестованной характеристики ОК:

2) оценку лабораторного смещения θ*Л:

(С - аттестованное значение ОК);

3) оценку СКО повторяемости результатов параллельных определений аттестованной характеристики OK Sw:

4)оценку СКО погрешности лабораторного смещения SΔ:

где S(Δ), Sr - оценки СКО погрешности и повторяемости методики анализа соответственно.

Если показатель точности МКХА сформирован на основе только показателя воспроизводимости1), то SΔ рассчитывают по формуле

где SR(SL) - оценка СКО воспроизводимости (межлабораторной вариации) методики анализа;

SD - СКО комбинированной прецизионности.

Примечания:

1.  S(Δ), Sr, SR, SL представляют собой надежно установленные оценки соответствующих показателей качества МКХА: S(Δ) ≈ σ(Δ), Sr ≈ σr SR ≈ σR, SL ≈ σL.

2. Если проверку соответствия показателя повторяемости требованиям МКХА проводили с использованием ОК и число параллельных определений N по (1) соответствует условию по (2), то для оценки лабораторного смещения используют результаты по (1), принимая при этом n1 = N, .

При выполнении условия:

|θ*Л| ≤ 2SΔ

принимают решение о соответствии лабораторного смещения требованиям МКХА.

Если                                        |θ*Л| > 2SΔ,

то точность результатов анализа не может быть признана удовлетворительной. Необходимо выяснить и устранить причины неудовлетворительного внедрения МКХА в лаборатории.

6.1.4  Проверка соответствия лабораторного смещения требованиям МКХА с использованием метода добавок

Для проведения эксперимента используют пробу и пробу с добавкой определяемого компонента. Содержание определяемого компонента в пробе и пробе с добавкой должно находиться в проверяемом поддиапазоне (диапазоне) измерений с постоянными значениями показателей точности σ(Δ), воспроизводимости σR и повторяемости σr МКХА.

Значение добавки Cd должно удовлетворять условию: Cd > 4σ (Δ).

Отбирают рабочую пробу в количестве, достаточном для получения 2n1 результатов единичного анализа (n1 определяют аналогично (2))

Пробу делят на две части и в одну часть вносят добавку определяемого компонента.

В условиях повторяемости получают по л1 результатов параллельных определений пробы Xi и пробы с добавкой Xd,i.

Рассчитывают:

где {Xi, i = 1,..., n1} - результаты параллельных определений для рабочей пробы;

{Xd,i, = 1,..., n1} - результаты параллельных определений для рабочей пробы с добавкой.

Примечание - Если показатель точности МКХА сформирован на основе только показателя воспроизводимости, то SΔ рассчитывают по формуле:

.

Принимается решение о соответствии лабораторного смещения требованиям МКХА по результатам проверки.

При выполнении условия:

|θ*Л| ≤ 2SΔ

принимают решение о соответствии лабораторного смещения требованиям МКХА.

Если                                        |θ*Л| > 2SΔ,

то точность результатов анализа не может быть признана удовлетворительной. Необходимо выяснить и устранить причины неудовлетворительного внедрения МКХА в лаборатории.

6.1.5 Проверка соответствия лабораторного смещения требованиям методики с использованием другой (контрольной) методики анализа

Для проведения эксперимента используют:

а) контрольную методику, удовлетворяющую следующим условиям:

1) диапазон измерений соответствует проверяемому поддиапазону (диапазону) измерений;

2) установлены значения показателя точности результатов анализа при ее реализации в лаборатории;

3) показатель точности результатов анализа для контрольной методики незначим на фоне показателя точности проверяемой методики;

4) результаты анализа, получаемые по контрольной методике, соответствуют требованиям внутрилабораторного контроля;

б) рабочие пробы, содержание определяемого компонента в которых находится в проверяемом поддиапазоне (диапазоне) измерений с постоянными значениями показателей точности, воспроизводимости, повторяемости как для проверяемой, так и для контрольной методики анализа.

Отбирают n1 рабочих проб, каждую в количестве, достаточном для получения одного результата единичного анализа как по проверяемой, так и по контрольной МКХА.

Получают в условиях, близких к повторяемости, n1 пар (Xi и Хкi) результатов единичного анализа (Xi - результаты анализа, полученные по проверяемой методике, Хкi - результаты анализа, полученные по контрольной методике).

Рассчитывают:

где {Xi, i = 1,..., n1} - результаты определений i-й рабочей пробы, получаемые по проверяемой методике;

{Хкi, i = 1,..., n1} - результаты определений i-й рабочей пробы, получаемые по контрольной методике;

yi - разность результатов анализа i-й пробы, полученных по проверяемой и по контрольной методике;

- оценка лабораторного смещения для проверяемой методики;

Sy - СКО, характеризующее разброс результатов, получаемых по проверяемой и по контрольной методике;

S(Δ) ≈ σ(Δ) - показатель точности проверяемой методики анализа в виде СКО;

Sr ≈ σr - СКО повторяемости проверяемой методики анализа.

Примечание - Если показатель точности МКХА сформирован на основе только показателя воспроизводимости, то SΔ рассчитывают по формуле

При выполнении условия:

≤ 2SΔ

принимают решение о соответствии лабораторного смещения требованиям МКХА.

Если                                         > 2SΔ,

то точность результатов анализа не может быть признана удовлетворительной. Необходимо выяснить и устранить причины неудовлетворительного внедрения МКХА в лаборатории.

6.2 Анализ результатов экспериментальной проверки правильности использования методики

Если повторяемость результатов анализа и лабораторное смещение соответствуют требованиям методики анализа, то делают следующие выводы:

- процедура анализа в лаборатории соответствует требованиям методики;

- за значение показателя точности результатов анализа ΔЛ допустимо принять значение показателя точности методики анализа - Δ, за значение показателя внутрилабораторной прецизионности результатов анализа  - значение показателя воспроизводимости методики анализа σR;

- нормативы внутрилабораторного контроля допустимо устанавливать с использованием показателей качества МКХА1).

По мере накопления информации в процессе внутрилабораторного контроля значения показателей качества результатов анализа (а следовательно, и нормативы внутрилабораторного контроля) могут быть уточнены с учетом фактически обеспечиваемых в лаборатории значений, оценка которых может быть проведена, например, на основе результатов контрольных процедур2), полученных при построении контрольных карт Шухарта

1) Допустимо нормативы внутрилабораторного контроля устанавливать на основе следующих значений:

ΔЛ = 0,84Δ,

если |θ*Л| существенно меньше 2SΔ.

2) Необходимое число результатов контрольных процедур может быть установлено по ГОСТ Р ИСО 5725-1.

7.Форма регистрации данных

Исходные данные, результаты контрольных измерений, расчеты, оформляются в рабочие журналы, журналы регистрации данных по оценке пригодности методик и внутрилаборатоному контролю, Журнал приготовления рабочих проб (образцов для оценивания) для проведения внутрилабораторного контроля по утвержденной форме.

7.1. Форма журнала приготовления рабочих проб (образцов для оценивания) для проведения внутрилабораторного контроля

| Дата приготовления рабочей пробы (ОО) | Обозначение (наименование) рабочей пробы (ОО) | Заданная концентрация | Обозначение документа, регламентирующего методику приготовления рабочей пробы (ОО) |
| --- | --- | --- | --- |

| Техника приготовления рабочей пробы (ОО) | Срок годности экземпляра | Примечание | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

7.2 Форма журнала регистрации данных по оценке пригодности методик и внутрилаборатоному контролю

| Дата | Исполнитель, подпись | Идентификационный № пробы, анализируемой для целей контроля | Объект контроля | Определяемый компонент с указанием НД на методику анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Исходные данные, расчеты, результаты контрольных измерений | Результат контрольных измерений x | Примечание |
| --- | --- | --- |

Приложение А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ВИЛ ГБУ ЛО

«»

___________

«____»__________20___ г.

План организационно-технических мероприятий на 20__год

по внедрению нормативно-методических документов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 |

Ответственный за внедрение методик _________________________________________ФИО

подпись

Менеджер по качеству ______________________________________________________ФИО

подпись

Приложение Б

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ВИЛ ГБУ ЛО

«»

___________

«____»__________20___ г.

Программа внедрения нормативно-методических документов

- Наименование НД:

- Срок внедрения НД: с __.__20____г по __.__20____г

- Цель внедрения: изучение новой Ми, отсутствующей в области аккредитации; подтверждение правильности применения МИ(нужное подчеркнуть)

- Лицо, ответственное за внедрение НД: Проверка актуализации НД:

- Проверка соответствия СИ, ИО, ВО :

- Контроль сроков поверки и калибровки СИ, аттестации ИО, проверка технического состояния ВО:

- Проверка сроков годности экземпляров ГСО, реактивов, материалов, растворов:

- Проверка качества дистиллированной воды:

- Производство анализа, сбор данных (описание процедуры экспериментальной проверки)

- Анализ результатов экспериментальной проверки правильности использования методики

Исполнитель                                                           _______________/_____________

«___»______________20____год

Лист регистрации изменений

| Номер измене-ния | Номер листа (страницы) |  |  |  | Номер докуме-нта | Подпись | Дата внесе-ния измене-ния | Дата введе-ния измене-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ного | заменен- ного | нового | аннули- рован-ного |  |  |  |  |

Лист учета копий документа

| Дата выдачи | Ф.И.О. ответственного лица, которому выдана копия документа | Наименование подразделения | Номер экземпляра | Подпись ответственного лица, которому выдана копия документа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № п/п | Дата | ФИО | Подпись | Ознакомление с изменениями (подпись и дата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Изм.1 | Изм.2 | Изм.3 |