## настройка
CristalNeiron 4.1.0.b(180206) пароли, обновления
|  | 1,96= | 1.96
| учитывать погрешность дискретизации прибора |  |  | шаг дискредитации прибора | 1e-08 |  |  | 423076923150
| количество итераций |  | 150
| точность отображения результатов |  | 2 | (не влияет на точность расчёта)
| пароль |  | 3076923150 |  |  | до | 2018-02-19

## данные
https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?t=147
0
[22 empty] | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77
[5 empty] | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте | [16 empty] | 2.21 | 3.24 | 4.27 | 4.95 | 6.31 | 7.14 | 8 | 9.27 | 10.23 | 10.93
№ п.п (количество выборок) |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 0.50176 | 2.19 | 3.17 | 4.15 | 4.87 | 6.27 | 7.07 | 7.81 | 9.21 | 10.02 | 10.73
(X) значение входной величины |  |  |  |  | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | [7 empty] | 2.22 | 3.21 | 4.15 | 5 | 6.31 | 7.18 | 7.95 | 9.34 | 10.07 | 10.92
(Y) результаты измерения (эталонной) выходной величины |  |  | 1 |  | 2.21 | 3.24 | 4.27 | 4.86 | 6.31 | 7.14 | 8 | 9.27 | 10.23 | 10.93 | [5 empty] | 66.46 | 0.25359 | 2.2 | 3.21 | 4.15 | 5 | 6.28 | 7.2 | 7.84 | 9.23 | 10.17 | 10.89
|  |  | 2 |  | 2.19 | 3.17 | 4.15 | 4.87 | 6.27 | 7.07 | 7.81 | 9.21 | 10.02 | 10.73 | [5 empty] | 65.49 | 0.24461
|  |  | 3 |  | 2.22 | 3.21 | 4.15 | 5 | 6.31 | 7.18 | 7.95 | 9.34 | 10.07 | 10.92 | [5 empty] | 66.35 | 0.25136
|  |  | 4 |  | 2.21 | 3.21 | 4.15 | 5 | 6.28 | 7.2 | 7.84 | 9.23 | 10.17 | 10.89 | [5 empty] | 66.18 | 0.25044 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  |  | 5 | [16 empty] | 0 |  | 0.007 | 0.015 | 0.025 | 0.036 | 0.046 | 0.058
|  |  | 6 | [16 empty] | 0 |  | 0.008 | 0.014 | 0.023 | 0.036 | 0.045 | 0.057
|  |  | 7 | [16 empty] | 0 |  | 0.007 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0.045 | 0.06
|  |  | 8 | [16 empty] | 0 |  | 0.009 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.046 | 0.061
|  |  | 9 | [16 empty] | 0 |  | 0.009 | 0.013 | 0.023 | 0.034 | 0.048 | 0.06
|  |  | 10 | [16 empty] | 0
|  |  | 11 | [16 empty] | 0
|  |  | 12 | [16 empty] | 0
|  |  | 13 | [16 empty] | 0 |  | 0.49 | 0.97 | 2 | 2.96 | 4.05 | 5.07 | 6.05
|  |  | 14 | [16 empty] | 0 |  | 227451 | 439935 | 942200 | 1404433 | 1821194 | 2277460 | 2824679
|  |  | 15 | [16 empty] | 0 |  | 221585 | 454170 | 935664 | 1391932 | 1825116 | 2240900 | 2825947
(Y) среднее значение результата измерения |  |  |  |  | 2.2075 | 3.2075 | 4.18 | 4.9325 | 6.2925 | 7.1475 | 7.9 | 9.2625 | 10.1225 | 10.8675 | [7 empty] | 232387 | 444558 | 929875 | 1409124 | 1874371 | 2275484 | 2834183
стандартное отклонение |  |  |  |  | 0.012583 | 0.028723 | 0.06 | 0.078049 | 0.020616 | 0.057373 | 0.089815 | 0.057373 | 0.095 | 0.093229 | [7 empty] | 223216 | 453812 | 933705 | 1385680 | 1834334 | 2319111 | 2816202
(Y) доверительный интервал результата измерения (P=0,95); ±∆ |  |  |  |  | 0.012331 | 0.028148 | 0.058799 | 0.076487 | 0.020203 | 0.056225 | 0.088017 | 0.056225 | 0.093098 | 0.091363 | [7 empty] | 233628 | 457800 | 937104 | 1375168 | 1802673 | 2180685 | 2853467
критерий Грабса, вероятность выбраса % |  |  | для мин. числа |  | 80 | 69 | 0 | 21 | 41 | 75 | 31 | 19 | 39 | 91.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | для макс. числа |  | 30 | 46 | 95.6 | 12 | 11 | 19 | 44 | 75 | 46 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
критерий Диксона R10 |  |  |  | мин | 89 | 81 | 0 | 11 | 38 | 77 | 24 | 24 | 37 | 96.3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  |  |  | макс | 51 | 64 | 99.9 | 0 | 0 | 24 | 40 | 77 | 44 | 7 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
критерий Диксона R21 |  |  |  | мин
макс
ассиметрия |  |  |  |  | -67 | -37 | 99.9 | -2 | -17 | -62 | 14 | 62 | 9 | -93.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
эксцесс распределения |  |  |  |  | 55 | 41 | 88.5 | -99.6 | -93.75 | 6 | -89 | 6 | -71 | 76 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Критерий Кохрена |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Y | ст. откл
|  | Yсредн | Остатки
|  | Y | Остатки
R^2 |  |  |  | 0.99992 | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: достоверность
коэффициент значимости t |  |  |  | 100 | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: оценка адекватности функции калибровки
коэффициент значимости tb |  |  |  | 99.99
коэффициент значимости ta |  |  |  | 99.99
формула градировочной характеристики:
коэффициент a= |  |  |  | 0.98737
коэффициент b= |  |  |  | 0.23164
Y= |  |  |  | 0,987365835254602 * X + (0,231641972584764)
X= |  |  |  | (Y - (0,231641972584764)) / 0,987365835254602
или X= |  |  |  | 1,01279582936161 * Y + (-0,234606023738944)
разчёт может длится до 5 минут
н.п.п | Y |  | ϬY в этой точке измерения |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: Ϭ графика по оси Y; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: граници контроля для Y (K=2); не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: =X; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: Ϭ графика. по оси X; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: K=2 ; ±Δ при(р=0,95) при nY>4 (доверит.интервал измерения); не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: K=2 nY=1 ; ±Δ при (р=0,95) (доверит интервал.еденичного измерения)
1 | 2.19 |  | 0.026241 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.012801; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.058394; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 1.9834; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.012993; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.025986; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.03717
2 | 2.36 |  | 0.027511 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.012289; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.060262; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 2.1556; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.012489; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.024979; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.03742
3 | 2.53 |  | 0.028781 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.011777; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.062195; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 2.3278; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.011986; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.023971; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.03774
4 | 2.7 |  | 0.030051 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.011265; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.064186; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 2.4999; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.011482; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.022964; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.038127
5 | 2.87 |  | 0.031321 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.010752; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.06623; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 2.6721; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.010978; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.021956; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.038579
6 | 3.04 |  | 0.032591 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.01024; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.068324; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 2.8443; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.010474; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.020949; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.039095
7 | 3.21 |  | 0.033861 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.0099048; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.07056; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 3.0165; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.010142; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.020284; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.039844
8 | 3.38 |  | 0.035131 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.010545; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.073359; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 3.1886; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.010754; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.021508; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.041576
9 | 3.55 |  | 0.036401 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.011185; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.076161; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 3.3608; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.011366; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.022732; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.043312
10 | 3.72 |  | 0.037671 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.011825; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.078967; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 3.533; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.011978; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.023956; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.04505
11 | 3.89 |  | 0.038941 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.012465; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.081775; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 3.7052; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.01259; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.02518; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.046792
12 | 4.06 |  | 0.040211 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.013105; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.084585; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 3.8773; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.013202; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.026404; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.048536
13 | 4.23 |  | 0.041481 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.01374; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.087395; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 4.0495; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.013813; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.027625; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.050281
14 | 4.4 |  | 0.042751 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.014365; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.0902; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 4.2217; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.014421; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.028842; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.052025
15 | 4.57 |  | 0.044021 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.014989; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.093006; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 4.3939; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.015029; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.030058; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.05377
16 | 4.74 |  | 0.045291 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.015613; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.095813; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 4.566; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.015637; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.031275; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.055518
17 | 4.91 |  | 0.046561 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.016238; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.098622; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 4.7382; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.016246; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.032491; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.057266
18 | 5.08 |  | 0.047831 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.016566; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.10124; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 4.9104; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.016578; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.033156; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.058703
19 | 5.25 |  | 0.049101 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.016801; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.10379; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 5.0826; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.016822; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.033644; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.060041
20 | 5.42 |  | 0.050371 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017035; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.10635; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 5.2547; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017066; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.034133; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.061381
21 | 5.59 |  | 0.051641 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017269; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.1089; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 5.4269; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.01731; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.034621; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.062722
22 | 5.76 |  | 0.052911 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017503; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.11146; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 5.5991; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017555; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.035109; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.064065
23 | 5.93 |  | 0.054181 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017737; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.11402; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 5.7713; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017799; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.035597; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.065409
24 | 6.1 |  | 0.055451 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017971; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.11658; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 5.9434; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.018043; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.036086; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.066755
25 | 6.27 |  | 0.056721 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.018205; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.11914; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 6.1156; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.018287; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.036574; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.068101
26 | 6.44 |  | 0.057991 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.018222; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.12157; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 6.2878; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.018305; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.036611; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.069209
27 | 6.61 |  | 0.059261 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.018073; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.12391; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 6.46; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.018152; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.036305; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.070145
28 | 6.78 |  | 0.060531 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017924; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.12626; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 6.6321; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017999; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.035999; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.071093
29 | 6.95 |  | 0.061801 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017774; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.12861; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 6.8043; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017846; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.035692; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.072053
30 | 7.12 |  | 0.063071 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017625; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.13098; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 6.9765; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017693; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.035386; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.073025
31 | 7.29 |  | 0.064341 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017352; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.13328; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 7.1487; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017429; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.034858; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.073902
32 | 7.46 |  | 0.065611 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017075; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.13559; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 7.3209; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017163; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.034325; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.074792
33 | 7.63 |  | 0.066881 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.016799; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.13792; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 7.493; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.016896; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.033793; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.075698
34 | 7.8 |  | 0.068151 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.016523; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.14025; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 7.6652; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.01663; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.03326; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.076619
35 | 7.97 |  | 0.069421 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.016415; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.14267; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 7.8374; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.016516; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.033033; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.077683
36 | 8.14 |  | 0.070691 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.016569; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.14521; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 8.0096; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.016641; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.033282; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.078953
37 | 8.31 |  | 0.071961 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.016723; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.14776; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 8.1817; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.016765; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.03353; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.080225
38 | 8.48 |  | 0.073231 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.016876; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.1503; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 8.3539; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.01689; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.033779; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.081498
39 | 8.65 |  | 0.074501 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.01703; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.15285; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 8.5261; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017014; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.034028; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.082772
40 | 8.82 |  | 0.075771 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017184; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.15539; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 8.6983; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017138; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.034277; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.084048
41 | 8.99 |  | 0.077041 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017338; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.15794; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 8.8704; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017263; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.034525; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.085324
42 | 9.16 |  | 0.078311 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017492; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.16048; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 9.0426; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017387; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.034774; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.086602
43 | 9.33 |  | 0.079581 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.017931; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.16315; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 9.2148; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.017822; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.035645; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.08813
44 | 9.5 |  | 0.080851 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.019182; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.16619; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 9.387; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.019142; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.038285; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.090393
45 | 9.67 |  | 0.082121 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.020432; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.16925; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 9.5591; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.020462; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.040924; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.092695
46 | 9.84 |  | 0.083391 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.021683; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.17233; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 9.7313; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.021782; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.043564; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.095032
47 | 10 |  | 0.084586 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.022859; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.17524; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 9.8934; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.023024; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.046049; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.097261
48 | 10.2 |  | 0.086081 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.024867; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.1792; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 10.0959; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.024999; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.049999; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.1005
49 | 10.4 |  | 0.087575 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.027275; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.18345; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 10.2985; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.02729; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.05458; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.10414
50 | 10.5736 |  | 0.088871 |  | не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 1: 0.029366; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 3: 0.18719; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 5: 10.4742; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 7: 0.029277; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 9: 0.058555; не вырезайте ячейки и не вставляйте, а просто их заполняйте 11: 0.10738
Расчитать

## расчёт
[23 empty] | 2018-02-07 23:27 |  |  |  |  | 1 |  |  | #NAME?
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
срX | 6.462 |  |  |  | X для стандарт |  | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
срY | 6.612 | • | 9.9e+99 |  | количество |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
стотклY | 0.059276 | 1 | 0.11618 |  | ср знач |  | 2.2075 | 3.2075 | 4.18 | 4.9325 | 6.2925 | 7.1475 | 7.9 | 9.2625 | 10.1225 | 10.8675 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0.06612 | 2 | 0.082151 |  | ст откл |  | 0.012583 | 0.028723 | 0.06 | 0.078049 | 0.020616 | 0.057373 | 0.089815 | 0.057373 | 0.095 | 0.093229 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 4 | 3 | 0.067076 |  |  | среднзн | 0.059276 |  |  | пропорц | 0.0087357 | 0 |  | a+b | 0.0074706 | 0.0098804 |  | a+b+c | -0.00020471 | 0.01017 | 0.002601
| 4 | 4 | 0.058089
|  | 5 | 0.051957 |  |  |  | 1: 0.026372; 2: 0.033842
|  | 6 | 0.04743
|  | 7 | 0.043911
|  | 8 | 0.041075 |  | сред гр |  | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276 | 0.059276
|  | 9 | 0.038726 |  | пропор |  | 0.019284 | 0.02802 | 0.036515 | 0.043089 | 0.054969 | 0.062438 | 0.069012 | 0.080914 | 0.088427 | 0.094935 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 10 | 0.036739 |  | автом |  | 0.026372 | 0.033842 | 0.041108 | 0.046729 | 0.056889 | 0.063277 | 0.068898 | 0.079077 | 0.085502 | 0.091067 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 11 | 0.035029 |  | слож с экстрем |  | 0.024055 | 0.033116 | 0.041536 | 0.047786 | 0.058493 | 0.064836 | 0.070171 | 0.079241 | 0.084575 | 0.088951 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 12 | 0.033538 |  | итог СКО |  | 0.026372 | 0.033842 | 0.041108 | 0.046729 | 0.056889 | 0.063277 | 0.068898 | 0.079077 | 0.085502 | 0.091067 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 13 | 0.032222 |  | макс |  | 2.22 | 3.24 | 4.27 | 5 | 6.31 | 7.2 | 8 | 9.34 | 10.23 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 0.03105 |  | мин |  | 2.19 | 3.17 | 4.15 | 4.86 | 6.27 | 7.07 | 7.81 | 9.21 | 10.02 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 0.029997 |  | макс грабс |  | 0.9934 | 1.1315 | 1.5 | 0.86484 | 0.84887 | 0.91506 | 1.1134 | 1.3508 | 1.1316 | 0.67039 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 17 | 0.028178 |  | поиспозмакс |  | 31 | 47 | 127 | 13 | 12 | 20 | 45 | 76 | 47 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 19 | 0.026653 |  |  |  | 30 | 46 | 95.6 | 12 | 11 | 19 | 44 | 75 | 46 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 21 | 0.025352
|  | 23 | 0.024225 |  | мин грабс |  | 1.3908 | 1.3056 | 0.5 | 0.9289 | 1.0914 | 1.3508 | 1.0021 | 0.91506 | 1.0789 | 1.4749 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 25 | 0.023236 |  | поискпозграбс |  | 81 | 70 | 1 | 22 | 42 | 76 | 32 | 20 | 40 | 107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 28 | 0.021956 |  |  |  | 80 | 69 | 0 | 21 | 41 | 75 | 31 | 19 | 39 | 91.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 31 | 0.020866
|  | 34 | 0.019925
|  | 37 | 0.0191 |  | макс 2 |  | 2.21 | 3.21 | 4.15 | 5 | 6.31 | 7.18 | 7.95 | 9.27 | 10.17 | 10.92 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 41 | 0.018144 |  | R10макс |  | 0.33333 | 0.42857 | 1 | 0 | 0 | 0.15385 | 0.26316 | 0.53846 | 0.28571 | 0.05 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 45 | 0.017319 |  |  |  | 52 | 65 | 170 | 1 | 1 | 25 | 41 | 78 | 45 | 8 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 50 | 0.01643 |  |  |  | 51 | 64 | 99.9 | 0 | 0 | 24 | 40 | 77 | 44 | 7 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 55 | 0.015666
|  | 61 | 0.014875 |  | мин 2 |  | 2.21 | 3.21 | 4.15 | 4.87 | 6.28 | 7.14 | 7.84 | 9.23 | 10.07 | 10.89 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 67 | 0.014194 |  | R10мин |  | 0.66667 | 0.57143 | 0 | 0.071429 | 0.25 | 0.53846 | 0.15789 | 0.15385 | 0.2381 | 0.8 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 74 | 0.013506 |  |  |  | 99 | 83 | 1 | 12 | 39 | 78 | 25 | 25 | 38 | 134 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 81 | 0.012909 |  |  |  | 89 | 81 | 0 | 11 | 38 | 77 | 24 | 24 | 37 | 96.3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 89 | 0.012315
|  | 98 | 0.011736 |  | ассиметрия |  | -1.1293 | -0.51696 | 2 | -0.014197 | -0.19974 | -1.0127 | 0.16563 | 1.0127 | 0.099431 | -1.8095 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 108 | 0.011179 |  |  |  | 1.1293 | 0.51696 | 2 | 0.014197 | 0.19974 | 1.0127 | 0.16563 | 1.0127 | 0.099431 | 1.8095 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 200 | 0.0082151 |  |  |  | 68 | 38 | 170 | 3 | 18 | 63 | 15 | 63 | 10 | 115 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 250 | 0.0073478 |  |  |  | -67 | -37 | 99.9 | -2 | -17 | -62 | 14 | 62 | 9 | -93.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 300 | 0.0067076
|  | 400 | 0.0058089
|  | 500 | 0.0051957
|  | 600 | 0.004743 |  | эксцесс |  | 2.2271 | 1.6492 | 4 | -5.9181 | -4.8581 | 0.27957 | -4.0324 | 0.27957 | -2.9981 | 3.2917 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 700 | 0.0043911 |  |  |  | 2.2271 | 1.6492 | 4 | 5.9181 | 4.8581 | 0.27957 | 4.0324 | 0.27957 | 2.9981 | 3.2917 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 800 | 0.0041075 |  |  |  | 56 | 42 | 98 | 167 | 116 | 7 | 99 | 7 | 72 | 77 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 900 | 0.0038726 |  |  |  | 55 | 41 | 88.5 | -99.6 | -93.75 | 6 | -89 | 6 | -71 | 76 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1000 | 0.0036739
|  | 2000 | 0.0025978
|  | 5000 | 0.001643 |  | доверит |  | 0.012331 | 0.028148 | 0.058799 | 0.076487 | 0.020203 | 0.056225 | 0.088017 | 0.056225 | 0.093098 | 0.091363 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 10000 | 0.0011618 |  |  |  | 0.5586 | 0.87756 | 1.4067 | 1.5507 | 0.32106 | 0.78663 | 1.1141 | 0.60701 | 0.91972 | 0.8407 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 100000 | 0.00036739
|  | 1000000 | 0.00011618
|  | 10000000 | 3.6739e-05
|  | • | 9.9e-99 | [21 empty] | макс | сумм | критерий |  | уровень
[5 empty] | кохрен | дисперс | 0.00015833 | 0.000825 | 0.0036 | 0.0060917 | 0.000425 | 0.0032917 | 0.0080667 | 0.0032917 | 0.009025 | 0.0086917 | [6 empty] | кохрен | 8.9319 | 8.9319 | 35.2221 | 0.25359 |  | 0.05 | 0.0125
[5 empty] | макс дисперс |  | 1: 0.009025 |  |  | 8.6157 |  |  | 0.24461 |  |  | 3.0212
[5 empty] | сумм диспер |  | 1: 0.043467 |  |  | 8.8534 |  |  | 0.25136 |  |  | 0.50176
[5 empty] | критерий |  | 0.0036426 | 0.01898 | 0.082822 | 0.14015 | 0.0097776 | 0.075729 | 0.18558 | 0.075729 | 0.20763 | 0.19996 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8.821 |  |  | 0.25044
[5 empty] | число выборок |  | 1: 4 | [5 empty] | #VALUE!
[5 empty] | число эксперементов |  | 1: 10 | [5 empty] | #VALUE!
[5 empty] | позиция |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
#VALUE!
[5 empty] | критерий не больше макс дисперсии |  | 1: 0.001; 2: 7.2715; 3: 0.44689 | [5 empty] | #VALUE!
#VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | [21 empty] | #VALUE!
#VALUE!
[6 empty] | срзнач | 2.2075 | 3.2075 | 4.18 | 4.9325 | 6.2925 | 7.1475 | 7.9 | 9.2625 | 10.1225 | 10.8675 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #VALUE!
[6 empty] | x | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #VALUE!
[6 empty] | занач по х | 1: 10
[6 empty] | знач по y | 1: 10
[6 empty] | мин знач | 1: 10
[5 empty] | не через 0 |  | 1: TRUE
[7 empty] | a | b |  |  | t | А | Б |  | погрешность |  | a | b
[7 empty] | 0.98737 | 0.23164 |  |  |  | 321.5962 | 10.6824 |  | 0.99985 |  | 1.0128 | -0.23461
[7 empty] | 0.0030702 | 0.021684 |  |  |  | 170 | 170
[7 empty] | 0.99992 | 0.027677 |  |  |  | 99.99 | 99.99
[7 empty] | 103424.1014 | 8 |  |  | 9.7861e-18
[7 empty] | 79.2253 | 0.0061282
[5 empty] | Y формула |  | 2.1965 | 3.1839 | 4.1811 | 4.9513 | 6.3434 | 7.1235 | 7.9035 | 9.2858 | 10.0856 | 10.8656 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | отн формулы∆ |  | 0.011 | 0.023634 | -0.0011053 | -0.018751 | -0.050936 | 0.024044 | -0.0034745 | -0.023287 | 0.036947 | 0.001928 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | отн формулы% |  | 0.4983 | 0.73684 | -0.026443 | -0.38015 | -0.80948 | 0.3364 | -0.043981 | -0.25141 | 0.365 | 0.017741 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | из таблици | 1 | 2.21 | 3.24 | 4.27 | 4.86 | 6.31 | 7.14 | 8 | 9.27 | 10.23 | 10.93 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 2 | 2.19 | 3.17 | 4.15 | 4.87 | 6.27 | 7.07 | 7.81 | 9.21 | 10.02 | 10.73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 3 | 2.22 | 3.21 | 4.15 | 5 | 6.31 | 7.18 | 7.95 | 9.34 | 10.07 | 10.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 4 | 2.21 | 3.21 | 4.15 | 5 | 6.28 | 7.2 | 7.84 | 9.23 | 10.17 | 10.89 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | остатки | 1 | 0.0135 | 0.056134 | 0.088895 | -0.091251 | -0.033436 | 0.016544 | 0.096525 | -0.015787 | 0.14445 | 0.064428 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 2 | -0.0065 | -0.013866 | -0.031105 | -0.081251 | -0.073436 | -0.053456 | -0.093475 | -0.075787 | -0.065553 | -0.13557 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 3 | 0.0235 | 0.026134 | -0.031105 | 0.048749 | -0.033436 | 0.056544 | 0.046525 | 0.054213 | -0.015553 | 0.054428 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 4 | 0.0135 | 0.026134 | -0.031105 | 0.048749 | -0.063436 | 0.076544 | -0.063475 | -0.055787 | 0.084447 | 0.024428 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ст откл остатков
[5 empty] | остатки |  | 0.011 | 0.023634 | -0.0011053 | -0.018751 | -0.050936 | 0.024044 | -0.0034745 | -0.023287 | 0.036947 | 0.001928 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.026094
[5 empty] | остатки/кореньГрГраф |  | 0.0034785 | 0.0074738 | -0.00034953 | -0.0059295 | -0.016108 | 0.0076035 | -0.0010987 | -0.0073639 | 0.011684 | 0.00060968 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0055657
[7 empty] | 0.99666 |  | 1.96
|  | погрешность входн |  | (x) Погрешность входной величины ± ∆ |  |  | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (x) Погрешность входной величины ± % |  |  | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (x) Стандартное отклонение входной величины ±δ |  |  | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (x) Доверительный интервал входной величины (P=95) |  |  | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | не учитывать погрешность входной величины |  |  | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | мин |  | макс |  |  | плюс для счёта
[7 empty] | 2.19 |  | 10.8675 |  | 8.6775 | 0.17355
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | ско графика |  | y | 0.012782 | 0.0098064 | 0.013561 | 0.016389 | 0.018306 | 0.017622 | 0.016354 | 0.017606 | 0.023489 | 0.032882 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | х | 2.1965 | 3.1839 | 4.1811 | 4.9513 | 6.3434 | 7.1235 | 7.9035 | 9.2858 | 10.0856 | 10.8656
[7 empty] | 1 | 0.012801
[7 empty] | 1 | 0.012289
[7 empty] | 1 | 0.011777
[7 empty] | 1 | 0.011265
[7 empty] | 1 | 0.010752
[7 empty] | 1 | 0.01024
[7 empty] | 2 | 0.0099048
[7 empty] | 2 | 0.010545
[7 empty] | 2 | 0.011185
[7 empty] | 2 | 0.011825
[7 empty] | 2 | 0.012465
[7 empty] | 2 | 0.013105
[7 empty] | 3 | 0.01374
[7 empty] | 3 | 0.014365
[7 empty] | 3 | 0.014989
[7 empty] | 3 | 0.015613
[7 empty] | 3 | 0.016238
[7 empty] | 4 | 0.016566
[7 empty] | 4 | 0.016801
[7 empty] | 4 | 0.017035
[7 empty] | 4 | 0.017269
[7 empty] | 4 | 0.017503
[7 empty] | 4 | 0.017737
[7 empty] | 4 | 0.017971
[7 empty] | 4 | 0.018205
[7 empty] | 5 | 0.018222
[7 empty] | 5 | 0.018073
[7 empty] | 5 | 0.017924
[7 empty] | 5 | 0.017774
[7 empty] | 5 | 0.017625
[7 empty] | 6 | 0.017352
[7 empty] | 6 | 0.017075
[7 empty] | 6 | 0.016799
[7 empty] | 6 | 0.016523
[7 empty] | 7 | 0.016415
[7 empty] | 7 | 0.016569
[7 empty] | 7 | 0.016723
[7 empty] | 7 | 0.016876
[7 empty] | 7 | 0.01703
[7 empty] | 7 | 0.017184
[7 empty] | 7 | 0.017338
[7 empty] | 7 | 0.017492
[7 empty] | 8 | 0.017931
[7 empty] | 8 | 0.019182
[7 empty] | 8 | 0.020432
[7 empty] | 8 | 0.021683
[7 empty] | 8 | 0.022859
[7 empty] | 9 | 0.024867
[7 empty] | 9 | 0.027275
[7 empty] | 9 | 0.029366
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00020471
[10 empty] | 0.0074706 |  | 0 | 0.0087357 | 0.0074706 | 0.01017
[10 empty] | 0.0098804 |  | 0.059276 | 0 | 0.0098804 | 0.002601
[9 empty] | максY |  | минY
[8 empty] | 0.026241 | 2.2162 | 2.01 | 2.19 | 1.9834 | 0.013288 | 0.03717
[8 empty] | 0.027511 | 2.3875 | 2.1835 | 2.36 | 2.1556 | 0.013932 | 0.03742
[8 empty] | 0.028781 | 2.5588 | 2.3569 | 2.53 | 2.3278 | 0.014575 | 0.03774
[8 empty] | 0.030051 | 2.7301 | 2.5304 | 2.7 | 2.4999 | 0.015218 | 0.038127
[8 empty] | 0.031321 | 2.9013 | 2.7038 | 2.87 | 2.6721 | 0.015861 | 0.038579
[8 empty] | 0.032591 | 3.0726 | 2.8773 | 3.04 | 2.8443 | 0.016504 | 0.039095
[8 empty] | 0.033861 | 3.2439 | 3.0508 | 3.21 | 3.0165 | 0.017147 | 0.039844
[8 empty] | 0.035131 | 3.4151 | 3.2242 | 3.38 | 3.1886 | 0.01779 | 0.041576
[8 empty] | 0.036401 | 3.5864 | 3.3977 | 3.55 | 3.3608 | 0.018433 | 0.043312
[8 empty] | 0.037671 | 3.7577 | 3.5711 | 3.72 | 3.533 | 0.019077 | 0.04505
[8 empty] | 0.038941 | 3.9289 | 3.7446 | 3.89 | 3.7052 | 0.01972 | 0.046792
[8 empty] | 0.040211 | 4.1002 | 3.9181 | 4.06 | 3.8773 | 0.020363 | 0.048536
[8 empty] | 0.041481 | 4.2715 | 4.0915 | 4.23 | 4.0495 | 0.021006 | 0.050281
[8 empty] | 0.042751 | 4.4428 | 4.265 | 4.4 | 4.2217 | 0.021649 | 0.052025
[8 empty] | 0.044021 | 4.614 | 4.4385 | 4.57 | 4.3939 | 0.022292 | 0.05377
[8 empty] | 0.045291 | 4.7853 | 4.6119 | 4.74 | 4.566 | 0.022935 | 0.055518
[8 empty] | 0.046561 | 4.9566 | 4.7854 | 4.91 | 4.7382 | 0.023578 | 0.057266
[8 empty] | 0.047831 | 5.1278 | 4.9588 | 5.08 | 4.9104 | 0.024222 | 0.058703
[8 empty] | 0.049101 | 5.2991 | 5.1323 | 5.25 | 5.0826 | 0.024865 | 0.060041
[8 empty] | 0.050371 | 5.4704 | 5.3058 | 5.42 | 5.2547 | 0.025508 | 0.061381
[8 empty] | 0.051641 | 5.6416 | 5.4792 | 5.59 | 5.4269 | 0.026151 | 0.062722
[8 empty] | 0.052911 | 5.8129 | 5.6527 | 5.76 | 5.5991 | 0.026794 | 0.064065
[8 empty] | 0.054181 | 5.9842 | 5.8261 | 5.93 | 5.7713 | 0.027437 | 0.065409
[8 empty] | 0.055451 | 6.1555 | 5.9996 | 6.1 | 5.9434 | 0.02808 | 0.066755
[8 empty] | 0.056721 | 6.3267 | 6.1731 | 6.27 | 6.1156 | 0.028723 | 0.068101
[8 empty] | 0.057991 | 6.498 | 6.3465 | 6.44 | 6.2878 | 0.029367 | 0.069209
[8 empty] | 0.059261 | 6.6693 | 6.52 | 6.61 | 6.46 | 0.03001 | 0.070145
[8 empty] | 0.060531 | 6.8405 | 6.6935 | 6.78 | 6.6321 | 0.030653 | 0.071093
[8 empty] | 0.061801 | 7.0118 | 6.8669 | 6.95 | 6.8043 | 0.031296 | 0.072053
[8 empty] | 0.063071 | 7.1831 | 7.0404 | 7.12 | 6.9765 | 0.031939 | 0.073025
[8 empty] | 0.064341 | 7.3543 | 7.2138 | 7.29 | 7.1487 | 0.032582 | 0.073902
[8 empty] | 0.065611 | 7.5256 | 7.3873 | 7.46 | 7.3209 | 0.033225 | 0.074792
[8 empty] | 0.066881 | 7.6969 | 7.5608 | 7.63 | 7.493 | 0.033868 | 0.075698
[8 empty] | 0.068151 | 7.8682 | 7.7342 | 7.8 | 7.6652 | 0.034512 | 0.076619
[8 empty] | 0.069421 | 8.0394 | 7.9077 | 7.97 | 7.8374 | 0.035155 | 0.077683
[8 empty] | 0.070691 | 8.2107 | 8.0811 | 8.14 | 8.0096 | 0.035798 | 0.078953
[8 empty] | 0.071961 | 8.382 | 8.2546 | 8.31 | 8.1817 | 0.036441 | 0.080225
[8 empty] | 0.073231 | 8.5532 | 8.4281 | 8.48 | 8.3539 | 0.037084 | 0.081498
[8 empty] | 0.074501 | 8.7245 | 8.6015 | 8.65 | 8.5261 | 0.037727 | 0.082772
[8 empty] | 0.075771 | 8.8958 | 8.775 | 8.82 | 8.6983 | 0.03837 | 0.084048
[8 empty] | 0.077041 | 9.067 | 8.9485 | 8.99 | 8.8704 | 0.039013 | 0.085324
[8 empty] | 0.078311 | 9.2383 | 9.1219 | 9.16 | 9.0426 | 0.039657 | 0.086602
[8 empty] | 0.079581 | 9.4096 | 9.2954 | 9.33 | 9.2148 | 0.0403 | 0.08813
[8 empty] | 0.080851 | 9.5809 | 9.4688 | 9.5 | 9.387 | 0.040943 | 0.090393
[8 empty] | 0.082121 | 9.7521 | 9.6423 | 9.67 | 9.5591 | 0.041586 | 0.092695
[8 empty] | 0.083391 | 9.9234 | 9.8158 | 9.84 | 9.7313 | 0.042229 | 0.095032
[8 empty] | 0.084586 | 10.0846 | 9.979 | 10 | 9.8934 | 0.042834 | 0.097261
[8 empty] | 0.086081 | 10.2861 | 10.1831 | 10.2 | 10.0959 | 0.043591 | 0.1005
[8 empty] | 0.087575 | 10.4876 | 10.3872 | 10.4 | 10.2985 | 0.044348 | 0.10414
[8 empty] | 0.088871 | 10.6624 | 10.5642 | 10.5736 | 10.4742 | 0.045004 | 0.10738
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | для x |  |  | y | 0.012974 | 0.010048 | 0.013638 | 0.016393 | 0.018392 | 0.01769 | 0.016468 | 0.017479 | 0.023689 | 0.032622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | х | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | 1 | 0.012993
[7 empty] | 1 | 0.012489
[7 empty] | 1 | 0.011986
[7 empty] | 1 | 0.011482
[7 empty] | 1 | 0.010978
[7 empty] | 1 | 0.010474
[7 empty] | 2 | 0.010142
[7 empty] | 2 | 0.010754
[7 empty] | 2 | 0.011366
[7 empty] | 2 | 0.011978
[7 empty] | 2 | 0.01259
[7 empty] | 2 | 0.013202
[7 empty] | 3 | 0.013813
[7 empty] | 3 | 0.014421
[7 empty] | 3 | 0.015029
[7 empty] | 3 | 0.015637
[7 empty] | 3 | 0.016246
[7 empty] | 4 | 0.016578
[7 empty] | 4 | 0.016822
[7 empty] | 4 | 0.017066
[7 empty] | 4 | 0.01731
[7 empty] | 4 | 0.017555
[7 empty] | 4 | 0.017799
[7 empty] | 4 | 0.018043
[7 empty] | 4 | 0.018287
[7 empty] | 5 | 0.018305
[7 empty] | 5 | 0.018152
[7 empty] | 5 | 0.017999
[7 empty] | 5 | 0.017846
[7 empty] | 5 | 0.017693
[7 empty] | 6 | 0.017429
[7 empty] | 6 | 0.017163
[7 empty] | 6 | 0.016896
[7 empty] | 6 | 0.01663
[7 empty] | 7 | 0.016516
[7 empty] | 7 | 0.016641
[7 empty] | 7 | 0.016765
[7 empty] | 7 | 0.01689
[7 empty] | 7 | 0.017014
[7 empty] | 7 | 0.017138
[7 empty] | 7 | 0.017263
[7 empty] | 7 | 0.017387
[7 empty] | 8 | 0.017822
[7 empty] | 8 | 0.019142
[7 empty] | 8 | 0.020462
[7 empty] | 8 | 0.021782
[7 empty] | 8 | 0.023024
[7 empty] | 9 | 0.024999
[7 empty] | 9 | 0.02729
[7 empty] | 9 | 0.029277

## генерация
151
150 | [18 empty] | 1e-08
4
0.51679
[17 empty] | FALSE | дискр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | y | 2.2075 | 3.2075 | 4.18 | 4.9325 | 6.2925 | 7.1475 | 7.9 | 9.2625 | 10.1225 | 10.8675 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[18 empty] | ост/корКол | 0.00014641 | 0.00031458 | 1.4712e-05 | 0.00024958 | 0.00067798 | 0.00032004 | 4.6247e-05 | 0.00030995 | 0.00049178 | 2.5662e-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | доверит/1,96 | -0.00064513 | 0.031915 | -0.0088753 | -0.030058 | -0.01263 | 0.0022535 | 0.085329 | -0.022466 | 0.086422 | -0.046671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-с учётом входной величины | 1.99 | 2.99 | 4 | 4.78 | 6.19 | 6.98 | 7.77 | 9.17 | 9.98 | 10.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2.207 | 3.2397 | 4.1711 | 4.9027 | 6.2805 | 7.1501 | 7.9854 | 9.2403 | 10.2094 | 10.8209 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[50 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| y | 0.001029 | 0.97565 | 0.26472 | #N/A | [12 empty] | разн Y | -0.002847 | 0.016377 | -0.0037963 | -0.019352 | -0.050937 | 0.022592 | -0.0076626 | -0.035478 | 0.018283 | -0.02435 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0041517 | -0.017157 | 0.0022134 | 0.017439 | 0.049139 | -0.024806 | 0.006456 | 0.036556 | -0.015531 | 0.029276 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| x | -0.0013516 | 1.0286 | -0.27826 | #N/A | [13 empty] | 2.2103 | 3.1911 | 4.1838 | 4.9519 | 6.3434 | 7.1249 | 7.9077 | 9.298 | 10.1042 | 10.8918 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.9858 | 3.0072 | 3.9978 | 4.7626 | 6.1409 | 7.0048 | 7.7635 | 9.1334 | 9.9955 | 10.7407 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[50 empty] | 2.1837 | 3.1741 | 4.1675 | 4.9349 | 6.3251 | 7.1058 | 7.8871 | 9.2682 | 10.0621 | 10.8327 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.977 | 2.98 | 3.9864 | 4.7636 | 6.1716 | 6.9623 | 7.7535 | 9.1525 | 9.9563 | 10.7374 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[50 empty] | 2.2093 | 3.1937 | 4.1947 | 4.9676 | 6.3617 | 7.1411 | 7.9198 | 9.3034 | 10.109 | 10.8985 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2.003 | 3 | 4.0136 | 4.7964 | 6.2084 | 6.9977 | 7.7865 | 9.1875 | 10.0037 | 10.8026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[49 empty] | ско | 0.012782 | 0.0098064 | 0.013561 | 0.016389 | 0.018306 | 0.017622 | 0.016354 | 0.017606 | 0.023489 | 0.032882 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.012974 | 0.010048 | 0.013638 | 0.016393 | 0.018392 | 0.01769 | 0.016468 | 0.017479 | 0.023689 | 0.032622 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## справка
Шрифт Tahoma12 текст красный - ячейки для ввода данных, значений
Шрифт Tahoma12 текст чёрный - ячейки с рассчитанными величинами
Желтая заливка - ячейка должна быть обязательно заполнена
12й | Заливка красные точки чёрный шрифт- ВНИМАНИЕ!!! Возможа ошибка, опечатка при вводе значений, неправильные данные
История версий:
CristalNeiron403а 24.11.2017
Добавление защиты от неверного ввода значений для некоторых данных

## ИДЕИ
РАССТОЯНИЕ КУКА

## справочник
(x) Погрешность входной величины ± ∆ | 1 |  |  |  | постоянное Ϭ |  | 3 | [6 empty] | 43150 | 43150
(x) Погрешность входной величины ± % |  |  |  |  | пропорциональное Ϭ
(x) Стандартное отклонение входной величины ±δ |  |  |  |  | Ϭ (автом.)
(x) Доверительный интервал входной величины (P=95) |  |  |  |  | Ϭ сложное с экстемумом
не учитывать погрешность входной величины
критерий грабса
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.59129 | 0.64176 | 0.6969 | 0.75782 | 0.79148 | 0.85103 | 0.9013 | 0.93071 | 0.98719 | 0.9991 | 1.0041 | 1.0598 | 1.078
2 | 0.61004 | 0.67249 | 0.73191 | 0.79525 | 0.85765 | 0.9371 | 0.96428 | 0.98334 | 1.0378 | 1.0475 | 1.0942 | 1.1248 | 1.1363
3 | 0.62283 | 0.68642 | 0.77389 | 0.83055 | 0.88851 | 0.95468 | 1.0036 | 1.0372 | 1.0683 | 1.1112 | 1.1396 | 1.1607 | 1.1786
4 | 0.63542 | 0.71166 | 0.79899 | 0.86377 | 0.91901 | 0.97735 | 1.0236 | 1.0674 | 1.096 | 1.1281 | 1.1651 | 1.1903 | 1.2257
5 | 0.63988 | 0.73748 | 0.8251 | 0.88285 | 0.94571 | 0.99447 | 1.0466 | 1.0925 | 1.1264 | 1.1605 | 1.1888 | 1.2105 | 1.2427
6 | 0.6475 | 0.76164 | 0.84828 | 0.90516 | 0.96316 | 1.0252 | 1.0654 | 1.1212 | 1.1568 | 1.1838 | 1.2147 | 1.224 | 1.2556
7 | 0.66777 | 0.78215 | 0.86295 | 0.93592 | 0.98436 | 1.0502 | 1.0758 | 1.1311 | 1.169 | 1.2073 | 1.2351 | 1.2569 | 1.2728
8 | 0.67731 | 0.80003 | 0.87957 | 0.95264 | 1.0022 | 1.0606 | 1.0947 | 1.141 | 1.189 | 1.2264 | 1.2491 | 1.2788 | 1.287
9 | 0.7001 | 0.82054 | 0.89697 | 0.9667 | 1.013 | 1.0834 | 1.1228 | 1.1675 | 1.2138 | 1.2384 | 1.2657 | 1.2965 | 1.3057
10 | 0.70918 | 0.83959 | 0.90897 | 0.97623 | 1.0303 | 1.0921 | 1.1398 | 1.1812 | 1.2248 | 1.254 | 1.2734 | 1.3108 | 1.3267
11 | 0.72108 | 0.84829 | 0.91965 | 0.98801 | 1.0503 | 1.108 | 1.1534 | 1.1956 | 1.2393 | 1.2692 | 1.2956 | 1.3222 | 1.3438
12 | 0.7356 | 0.85589 | 0.93329 | 0.99719 | 1.0605 | 1.1184 | 1.1642 | 1.2062 | 1.2512 | 1.2887 | 1.3027 | 1.3342 | 1.3698
13 | 0.74404 | 0.86646 | 0.94278 | 1.0148 | 1.0778 | 1.1336 | 1.1777 | 1.2155 | 1.2609 | 1.302 | 1.3216 | 1.3457 | 1.3872
14 | 0.75104 | 0.87319 | 0.95207 | 1.0274 | 1.0862 | 1.1466 | 1.1879 | 1.2269 | 1.2729 | 1.3124 | 1.3294 | 1.3638 | 1.4018
15 | 0.76213 | 0.88011 | 0.96587 | 1.0413 | 1.0992 | 1.1583 | 1.1997 | 1.2425 | 1.2808 | 1.3235 | 1.3414 | 1.3783 | 1.4133
16 | 0.77121 | 0.88609 | 0.97556 | 1.0564 | 1.1043 | 1.1682 | 1.2122 | 1.2561 | 1.2916 | 1.3299 | 1.3627 | 1.386 | 1.4181
17 | 0.78159 | 0.89229 | 0.98746 | 1.0665 | 1.1118 | 1.1805 | 1.2235 | 1.2728 | 1.3057 | 1.3402 | 1.3703 | 1.3988 | 1.4311
18 | 0.78898 | 0.90028 | 0.99256 | 1.0731 | 1.1248 | 1.1917 | 1.2387 | 1.2836 | 1.3173 | 1.3493 | 1.3772 | 1.4076 | 1.4497
19 | 0.79693 | 0.90625 | 0.99932 | 1.0832 | 1.1351 | 1.2032 | 1.2471 | 1.2993 | 1.3352 | 1.357 | 1.3846 | 1.4179 | 1.4595
20 | 0.80567 | 0.91888 | 1.009 | 1.0884 | 1.1497 | 1.2151 | 1.2531 | 1.3055 | 1.3435 | 1.3671 | 1.3937 | 1.4322 | 1.4669
21 | 0.81368 | 0.9272 | 1.0174 | 1.0989 | 1.1613 | 1.2291 | 1.2645 | 1.3163 | 1.3488 | 1.3826 | 1.402 | 1.4465 | 1.4784
22 | 0.82161 | 0.93479 | 1.0322 | 1.1059 | 1.17 | 1.2352 | 1.273 | 1.3276 | 1.3622 | 1.3925 | 1.4105 | 1.4506 | 1.4872
23 | 0.82911 | 0.94297 | 1.0438 | 1.1144 | 1.1813 | 1.2415 | 1.2895 | 1.3393 | 1.3707 | 1.4081 | 1.4207 | 1.462 | 1.4986
24 | 0.84015 | 0.94779 | 1.0515 | 1.1205 | 1.1912 | 1.2482 | 1.2957 | 1.3488 | 1.3826 | 1.4153 | 1.4395 | 1.472 | 1.5126
25 | 0.85558 | 0.95387 | 1.0574 | 1.1288 | 1.1971 | 1.2583 | 1.3081 | 1.3577 | 1.3965 | 1.4222 | 1.4487 | 1.4848 | 1.518
26 | 0.86215 | 0.96224 | 1.0646 | 1.1327 | 1.2041 | 1.2642 | 1.3154 | 1.3676 | 1.4101 | 1.4306 | 1.4605 | 1.4936 | 1.5329
27 | 0.86952 | 0.96794 | 1.0705 | 1.1382 | 1.213 | 1.2732 | 1.3242 | 1.3741 | 1.4162 | 1.439 | 1.4729 | 1.5041 | 1.544
28 | 0.87568 | 0.97354 | 1.0764 | 1.1485 | 1.2228 | 1.2823 | 1.3308 | 1.3877 | 1.4263 | 1.4501 | 1.483 | 1.5149 | 1.5557
29 | 0.87946 | 0.97887 | 1.0827 | 1.1547 | 1.2291 | 1.2897 | 1.3385 | 1.3945 | 1.4368 | 1.4591 | 1.4951 | 1.525 | 1.5659
30 | 0.89338 | 0.98583 | 1.0892 | 1.1641 | 1.236 | 1.2962 | 1.3487 | 1.4042 | 1.4455 | 1.4701 | 1.508 | 1.5395 | 1.5729
31 | 0.90165 | 0.9973 | 1.0948 | 1.1666 | 1.2432 | 1.3035 | 1.3553 | 1.4114 | 1.454 | 1.4827 | 1.5177 | 1.5463 | 1.5793
32 | 0.91086 | 1.0039 | 1.0998 | 1.1724 | 1.2524 | 1.3098 | 1.3607 | 1.4156 | 1.4597 | 1.489 | 1.5284 | 1.5549 | 1.585
33 | 0.9197 | 1.0108 | 1.1061 | 1.1837 | 1.2647 | 1.3246 | 1.3731 | 1.4214 | 1.4683 | 1.4968 | 1.5382 | 1.562 | 1.5973
34 | 0.92702 | 1.0184 | 1.1116 | 1.1952 | 1.2734 | 1.328 | 1.3796 | 1.4302 | 1.4793 | 1.5089 | 1.5481 | 1.5712 | 1.6079
35 | 0.93543 | 1.0271 | 1.1157 | 1.2022 | 1.2827 | 1.3386 | 1.3922 | 1.4383 | 1.4877 | 1.5144 | 1.5598 | 1.5799 | 1.617
36 | 0.94282 | 1.0368 | 1.1282 | 1.2104 | 1.2892 | 1.345 | 1.398 | 1.453 | 1.4918 | 1.527 | 1.5675 | 1.5875 | 1.6226
37 | 0.95174 | 1.0454 | 1.1357 | 1.2172 | 1.2964 | 1.3504 | 1.4074 | 1.4589 | 1.5013 | 1.5331 | 1.5797 | 1.5976 | 1.6327
38 | 0.95974 | 1.0509 | 1.1435 | 1.2223 | 1.3005 | 1.3598 | 1.4168 | 1.4652 | 1.5103 | 1.5394 | 1.5884 | 1.6095 | 1.6396
39 | 0.96478 | 1.068 | 1.1502 | 1.2303 | 1.3062 | 1.3655 | 1.4211 | 1.4717 | 1.5169 | 1.5504 | 1.596 | 1.6165 | 1.645
40 | 0.97584 | 1.08 | 1.1555 | 1.2362 | 1.3118 | 1.3735 | 1.4348 | 1.4808 | 1.5229 | 1.5635 | 1.6037 | 1.6258 | 1.6564
41 | 0.9823 | 1.0858 | 1.1672 | 1.2425 | 1.3232 | 1.3807 | 1.4441 | 1.4877 | 1.5314 | 1.5696 | 1.6146 | 1.633 | 1.6633
42 | 0.99109 | 1.095 | 1.1753 | 1.2467 | 1.3301 | 1.391 | 1.4512 | 1.4947 | 1.5413 | 1.5776 | 1.6245 | 1.6376 | 1.6723
43 | 0.99312 | 1.1051 | 1.1815 | 1.2538 | 1.3356 | 1.3959 | 1.4564 | 1.5032 | 1.5533 | 1.5943 | 1.6317 | 1.6526 | 1.6831
44 | 1.0003 | 1.1113 | 1.1867 | 1.262 | 1.3412 | 1.4028 | 1.4586 | 1.5122 | 1.5562 | 1.6055 | 1.636 | 1.6635 | 1.6949
45 | 1.0051 | 1.1208 | 1.1937 | 1.2703 | 1.35 | 1.4093 | 1.4675 | 1.5161 | 1.5638 | 1.6106 | 1.6465 | 1.6708 | 1.7043
46 | 1.0108 | 1.1301 | 1.2045 | 1.2763 | 1.36 | 1.4212 | 1.4736 | 1.5252 | 1.5722 | 1.6153 | 1.653 | 1.6808 | 1.7185
47 | 1.0221 | 1.1347 | 1.2127 | 1.2823 | 1.365 | 1.428 | 1.4826 | 1.5409 | 1.5899 | 1.6201 | 1.6591 | 1.6892 | 1.7261
48 | 1.0301 | 1.1427 | 1.2231 | 1.2908 | 1.3756 | 1.4343 | 1.4872 | 1.5482 | 1.5998 | 1.6312 | 1.6649 | 1.6945 | 1.7357
49 | 1.0365 | 1.1476 | 1.233 | 1.296 | 1.3802 | 1.4427 | 1.4959 | 1.5571 | 1.6045 | 1.6395 | 1.6769 | 1.7101 | 1.7444
50 | 1.0435 | 1.1558 | 1.2408 | 1.3067 | 1.3866 | 1.4529 | 1.5015 | 1.5644 | 1.6122 | 1.6446 | 1.6901 | 1.7177 | 1.7507
51 | 1.0494 | 1.1686 | 1.2536 | 1.3145 | 1.3941 | 1.4633 | 1.5141 | 1.5739 | 1.6186 | 1.654 | 1.7002 | 1.7254 | 1.7587
52 | 1.0528 | 1.1727 | 1.2649 | 1.3243 | 1.4055 | 1.4726 | 1.52 | 1.5778 | 1.6232 | 1.6635 | 1.7054 | 1.7309 | 1.7669
53 | 1.057 | 1.1797 | 1.2724 | 1.3341 | 1.4132 | 1.4823 | 1.5256 | 1.584 | 1.6319 | 1.6753 | 1.7105 | 1.7422 | 1.7791
54 | 1.0639 | 1.1868 | 1.2759 | 1.3425 | 1.4215 | 1.4874 | 1.5305 | 1.5905 | 1.6426 | 1.6838 | 1.7206 | 1.7492 | 1.7881
55 | 1.0715 | 1.1961 | 1.2817 | 1.3518 | 1.4283 | 1.4964 | 1.538 | 1.5991 | 1.6515 | 1.6925 | 1.7286 | 1.7587 | 1.7924
56 | 1.0781 | 1.2022 | 1.2947 | 1.3612 | 1.4381 | 1.5045 | 1.5491 | 1.6053 | 1.6614 | 1.6987 | 1.7378 | 1.7693 | 1.8023
57 | 1.0813 | 1.2125 | 1.3051 | 1.3707 | 1.4456 | 1.511 | 1.5588 | 1.6144 | 1.6684 | 1.7059 | 1.7471 | 1.7734 | 1.8125
58 | 1.0849 | 1.2165 | 1.3096 | 1.3754 | 1.4616 | 1.5179 | 1.5659 | 1.6235 | 1.6762 | 1.7183 | 1.7587 | 1.7815 | 1.8184
59 | 1.0913 | 1.2213 | 1.3143 | 1.3844 | 1.4711 | 1.5295 | 1.5718 | 1.6311 | 1.6839 | 1.7305 | 1.7672 | 1.7964 | 1.825
60 | 1.0942 | 1.2291 | 1.3279 | 1.3987 | 1.486 | 1.5373 | 1.5849 | 1.6411 | 1.69 | 1.7382 | 1.7728 | 1.8059 | 1.8333
61 | 1.0968 | 1.2324 | 1.3326 | 1.4059 | 1.4976 | 1.5456 | 1.5953 | 1.6476 | 1.6972 | 1.7483 | 1.7848 | 1.8155 | 1.8439
62 | 1.1016 | 1.2434 | 1.3484 | 1.418 | 1.5019 | 1.5553 | 1.6075 | 1.6559 | 1.7042 | 1.7553 | 1.7927 | 1.8263 | 1.8535
63 | 1.1043 | 1.2514 | 1.3559 | 1.4246 | 1.5138 | 1.5633 | 1.619 | 1.6667 | 1.712 | 1.7611 | 1.7977 | 1.8316 | 1.8651
64 | 1.108 | 1.2564 | 1.3643 | 1.4379 | 1.5238 | 1.5714 | 1.6312 | 1.6741 | 1.7298 | 1.771 | 1.8111 | 1.8441 | 1.8781
65 | 1.1102 | 1.2687 | 1.3724 | 1.449 | 1.5402 | 1.5807 | 1.6433 | 1.6811 | 1.7431 | 1.786 | 1.8203 | 1.8563 | 1.8882
66 | 1.114 | 1.2731 | 1.3772 | 1.4553 | 1.547 | 1.5897 | 1.6524 | 1.6884 | 1.7545 | 1.7957 | 1.8317 | 1.8663 | 1.9054
67 | 1.1169 | 1.2824 | 1.3849 | 1.4655 | 1.5549 | 1.5976 | 1.6614 | 1.7077 | 1.7586 | 1.8103 | 1.8442 | 1.8771 | 1.915
68 | 1.1209 | 1.2906 | 1.3888 | 1.471 | 1.571 | 1.6079 | 1.6734 | 1.7158 | 1.7652 | 1.815 | 1.8539 | 1.8849 | 1.9318
69 | 1.1228 | 1.2987 | 1.4013 | 1.4822 | 1.581 | 1.6119 | 1.6789 | 1.733 | 1.7741 | 1.826 | 1.8643 | 1.9001 | 1.9405
70 | 1.1265 | 1.3064 | 1.4125 | 1.489 | 1.592 | 1.6255 | 1.6853 | 1.7514 | 1.7796 | 1.8392 | 1.8729 | 1.9106 | 1.9495
71 | 1.1294 | 1.3137 | 1.4204 | 1.5001 | 1.5981 | 1.6404 | 1.6973 | 1.7582 | 1.7865 | 1.8479 | 1.8881 | 1.9215 | 1.9645
72 | 1.1317 | 1.3229 | 1.4256 | 1.5095 | 1.6033 | 1.6529 | 1.708 | 1.7711 | 1.797 | 1.856 | 1.9059 | 1.9312 | 1.9713
73 | 1.1341 | 1.3326 | 1.4357 | 1.5184 | 1.6141 | 1.6616 | 1.719 | 1.7805 | 1.8164 | 1.864 | 1.9131 | 1.9413 | 1.9892
74 | 1.1371 | 1.341 | 1.4474 | 1.5287 | 1.6221 | 1.6739 | 1.7278 | 1.7885 | 1.8318 | 1.8713 | 1.9206 | 1.9587 | 2.0002
75 | 1.1385 | 1.346 | 1.4518 | 1.5418 | 1.6292 | 1.6821 | 1.7388 | 1.7971 | 1.8441 | 1.883 | 1.9282 | 1.9714 | 2.01
76 | 1.1403 | 1.3529 | 1.4655 | 1.5505 | 1.6369 | 1.6965 | 1.7545 | 1.8123 | 1.8631 | 1.8903 | 1.9433 | 1.9816 | 2.02
77 | 1.1426 | 1.3622 | 1.4774 | 1.5596 | 1.6491 | 1.7051 | 1.7691 | 1.8219 | 1.8764 | 1.907 | 1.9558 | 1.9963 | 2.0328
78 | 1.1436 | 1.3691 | 1.4873 | 1.5721 | 1.6601 | 1.7174 | 1.7798 | 1.8358 | 1.888 | 1.9278 | 1.965 | 2.0118 | 2.0418
79 | 1.1449 | 1.3783 | 1.4956 | 1.579 | 1.6651 | 1.731 | 1.794 | 1.8454 | 1.9027 | 1.9413 | 1.9752 | 2.0311 | 2.0534
80 | 1.1464 | 1.3899 | 1.5045 | 1.5896 | 1.6746 | 1.7433 | 1.8011 | 1.8581 | 1.923 | 1.9626 | 1.9955 | 2.0413 | 2.0676
80.5 | 1.147 | 1.3935 | 1.5092 | 1.5946 | 1.6834 | 1.7487 | 1.8053 | 1.8633 | 1.9353 | 1.9736 | 2.0035 | 2.0496 | 2.0856
81 | 1.1477 | 1.4019 | 1.5133 | 1.6011 | 1.6886 | 1.7553 | 1.8109 | 1.867 | 1.9401 | 1.9821 | 2.0126 | 2.0559 | 2.0917
81.5 | 1.1483 | 1.4038 | 1.5307 | 1.6061 | 1.6909 | 1.7649 | 1.8161 | 1.8756 | 1.9432 | 1.9907 | 2.0238 | 2.0662 | 2.1001
82 | 1.149 | 1.41 | 1.5375 | 1.6201 | 1.6969 | 1.7697 | 1.8256 | 1.8815 | 1.9476 | 1.9961 | 2.0304 | 2.0718 | 2.1194
82.5 | 1.15 | 1.4137 | 1.5436 | 1.6245 | 1.7024 | 1.7785 | 1.8437 | 1.8973 | 1.9547 | 2.004 | 2.0403 | 2.0812 | 2.1319
83 | 1.1509 | 1.415 | 1.5537 | 1.6292 | 1.7096 | 1.7853 | 1.8515 | 1.9075 | 1.9666 | 2.0137 | 2.0515 | 2.0937 | 2.142
83.5 | 1.1514 | 1.4173 | 1.558 | 1.637 | 1.7167 | 1.7929 | 1.856 | 1.9166 | 1.9711 | 2.0276 | 2.0628 | 2.0995 | 2.1524
84 | 1.1517 | 1.4184 | 1.5656 | 1.6422 | 1.7302 | 1.7999 | 1.8644 | 1.9291 | 1.9822 | 2.0367 | 2.0752 | 2.1091 | 2.1603
84.5 | 1.1525 | 1.4229 | 1.5688 | 1.653 | 1.7354 | 1.8036 | 1.8781 | 1.9323 | 1.986 | 2.046 | 2.0813 | 2.1207 | 2.1691
85 | 1.153 | 1.4291 | 1.5716 | 1.6663 | 1.7439 | 1.8161 | 1.8879 | 1.9455 | 1.9945 | 2.0554 | 2.09 | 2.126 | 2.1724
85.5 | 1.1531 | 1.4319 | 1.5787 | 1.6724 | 1.7496 | 1.832 | 1.8931 | 1.9655 | 2.0015 | 2.0681 | 2.1013 | 2.1339 | 2.1913
86 | 1.1533 | 1.436 | 1.5838 | 1.6768 | 1.755 | 1.8348 | 1.905 | 1.9758 | 2.0201 | 2.076 | 2.1038 | 2.1486 | 2.1934
86.5 | 1.1537 | 1.4372 | 1.59 | 1.6818 | 1.7625 | 1.8396 | 1.9118 | 1.984 | 2.0293 | 2.0807 | 2.1236 | 2.1575 | 2.1988
87 | 1.1539 | 1.4403 | 1.5955 | 1.6917 | 1.7653 | 1.8422 | 1.9256 | 1.9879 | 2.0381 | 2.0846 | 2.1334 | 2.1697 | 2.2102
87.5 | 1.1542 | 1.4432 | 1.5971 | 1.7018 | 1.7764 | 1.851 | 1.9345 | 1.9936 | 2.0482 | 2.0975 | 2.1444 | 2.1808 | 2.2294
88 | 1.1544 | 1.4459 | 1.601 | 1.7057 | 1.7898 | 1.8563 | 1.9397 | 2.0006 | 2.0551 | 2.1028 | 2.1528 | 2.1872 | 2.2386
88.5 | 1.1546 | 1.4497 | 1.6068 | 1.712 | 1.8011 | 1.8651 | 1.9415 | 2.0086 | 2.0669 | 2.125 | 2.1595 | 2.2034 | 2.2551
89 | 1.1546 | 1.4542 | 1.6101 | 1.7281 | 1.8111 | 1.8734 | 1.9567 | 2.0268 | 2.0931 | 2.1364 | 2.1681 | 2.2159 | 2.2636
89.5 | 1.1546 | 1.4557 | 1.6142 | 1.7348 | 1.8155 | 1.8902 | 1.9734 | 2.0337 | 2.105 | 2.1466 | 2.18 | 2.2231 | 2.2744
90 | 1.1547 | 1.4607 | 1.6197 | 1.7517 | 1.8261 | 1.9017 | 1.9839 | 2.0415 | 2.1137 | 2.1694 | 2.191 | 2.2432 | 2.2992
90.25 | 1.1749 | 1.4611 | 1.6263 | 1.7534 | 1.8321 | 1.906 | 1.9866 | 2.0461 | 2.119 | 2.172 | 2.1988 | 2.2502 | 2.3028
90.5 | 1.1915 | 1.4631 | 1.6336 | 1.7575 | 1.8392 | 1.916 | 1.9903 | 2.0566 | 2.1351 | 2.1798 | 2.2032 | 2.2541 | 2.3049
90.75 | 1.1952 | 1.4655 | 1.6376 | 1.7654 | 1.8429 | 1.9202 | 1.9912 | 2.0625 | 2.1421 | 2.1869 | 2.2077 | 2.2602 | 2.3096
91 | 1.2443 | 1.4691 | 1.6392 | 1.7675 | 1.8485 | 1.9323 | 1.9981 | 2.068 | 2.1528 | 2.1876 | 2.2191 | 2.2658 | 2.3126
91.25 | 1.2684 | 1.4708 | 1.641 | 1.7706 | 1.8529 | 1.9353 | 1.9993 | 2.0688 | 2.1564 | 2.195 | 2.2369 | 2.2683 | 2.3168
91.5 | 1.3431 | 1.473 | 1.6445 | 1.7738 | 1.8566 | 1.9424 | 2.0086 | 2.0772 | 2.1617 | 2.2091 | 2.2484 | 2.2727 | 2.33
91.75 | 1.3519 | 1.4755 | 1.6459 | 1.7816 | 1.8626 | 1.9501 | 2.0116 | 2.0869 | 2.1654 | 2.2121 | 2.2617 | 2.2781 | 2.342
92 | 1.4175 | 1.4777 | 1.6481 | 1.7853 | 1.8708 | 1.9574 | 2.0152 | 2.1003 | 2.1725 | 2.2143 | 2.2767 | 2.2896 | 2.3507
92.25 | 1.4559 | 1.4793 | 1.6511 | 1.7875 | 1.8841 | 1.9637 | 2.0194 | 2.102 | 2.1743 | 2.2165 | 2.287 | 2.3045 | 2.3558
92.5 | 1.6012 | 1.4841 | 1.6532 | 1.7939 | 1.8923 | 1.969 | 2.0272 | 2.1063 | 2.1882 | 2.2244 | 2.2918 | 2.3139 | 2.3579
92.75 | 1.6098 | 1.4848 | 1.6573 | 1.8013 | 1.8974 | 1.9727 | 2.0321 | 2.1117 | 2.1902 | 2.2337 | 2.3023 | 2.3275 | 2.3606
93 | 1.6555 | 1.4878 | 1.6616 | 1.8052 | 1.9077 | 1.9815 | 2.0422 | 2.1184 | 2.1984 | 2.2448 | 2.3078 | 2.3456 | 2.3787
93.25 | 1.6719 | 1.4881 | 1.6636 | 1.8085 | 1.9103 | 1.9843 | 2.0435 | 2.1281 | 2.2051 | 2.2504 | 2.3124 | 2.3564 | 2.387
93.5 | 1.9086 | 1.4902 | 1.6653 | 1.8104 | 1.914 | 1.9872 | 2.0704 | 2.1361 | 2.2232 | 2.2548 | 2.3173 | 2.3703 | 2.391
93.75 | 1.9228 | 1.4925 | 1.6674 | 1.812 | 1.9182 | 1.9892 | 2.0735 | 2.1401 | 2.2242 | 2.2576 | 2.3238 | 2.377 | 2.41
94 | 1.9895 | 1.4934 | 1.6736 | 1.8149 | 1.9302 | 1.9934 | 2.0865 | 2.1447 | 2.226 | 2.2742 | 2.3276 | 2.3864 | 2.4172
94.25 | 2.0347 | 1.4938 | 1.6752 | 1.8193 | 1.9317 | 1.9967 | 2.0933 | 2.145 | 2.2374 | 2.2897 | 2.3463 | 2.3881 | 2.4252
94.5 | 2.1532 | 1.4959 | 1.6766 | 1.8258 | 1.9419 | 2.0112 | 2.1161 | 2.1575 | 2.2472 | 2.2955 | 2.352 | 2.4018 | 2.43
94.75 | 2.3846 | 1.4961 | 1.6792 | 1.8282 | 1.9429 | 2.0178 | 2.1168 | 2.161 | 2.2563 | 2.3005 | 2.3564 | 2.4047 | 2.4324
95 | 2.4586 | 1.498 | 1.6831 | 1.8357 | 1.9612 | 2.0274 | 2.1284 | 2.1793 | 2.259 | 2.3019 | 2.3655 | 2.4131 | 2.4451
95.1 | 2.5439 | 1.4983 | 1.6838 | 1.8359 | 1.962 | 2.035 | 2.129 | 2.1812 | 2.2632 | 2.3033 | 2.3657 | 2.4142 | 2.446
95.2 | 2.5439 | 1.4983 | 1.6838 | 1.8359 | 1.962 | 2.035 | 2.129 | 2.1812 | 2.2632 | 2.3033 | 2.3657 | 2.4142 | 2.446
95.3 | 2.5735 | 1.4987 | 1.6853 | 1.8377 | 1.9652 | 2.0353 | 2.1308 | 2.1935 | 2.2635 | 2.311 | 2.3659 | 2.4181 | 2.4467
95.4 | 2.5818 | 1.4988 | 1.6854 | 1.8384 | 1.9667 | 2.0356 | 2.1312 | 2.1988 | 2.2647 | 2.3203 | 2.3668 | 2.4202 | 2.451
95.5 | 2.594 | 1.4992 | 1.6864 | 1.8404 | 1.9688 | 2.0357 | 2.1358 | 2.2012 | 2.2681 | 2.3381 | 2.3677 | 2.4202 | 2.4557
95.6 | 2.6219 | 1.4997 | 1.6874 | 1.8405 | 1.972 | 2.0496 | 2.1384 | 2.2102 | 2.2701 | 2.3407 | 2.3697 | 2.421 | 2.4621
95.7 | 2.6762 | 1.5139 | 1.6886 | 1.8415 | 1.9749 | 2.081 | 2.1386 | 2.214 | 2.2719 | 2.3448 | 2.37 | 2.4221 | 2.473
95.8 | 2.8213 | 1.5488 | 1.6965 | 1.8417 | 1.9749 | 2.0827 | 2.1415 | 2.2161 | 2.2734 | 2.3462 | 2.3726 | 2.4241 | 2.4793
95.9 | 2.8346 | 1.5562 | 1.6983 | 1.8525 | 1.9752 | 2.0897 | 2.1463 | 2.2234 | 2.2741 | 2.3475 | 2.3949 | 2.4268 | 2.4824
96 | 2.8453 | 1.5625 | 1.6998 | 1.8541 | 1.976 | 2.0903 | 2.1466 | 2.2271 | 2.283 | 2.3499 | 2.4075 | 2.4289 | 2.483
96.1 | 2.9253 | 1.5762 | 1.7018 | 1.8548 | 1.9762 | 2.1019 | 2.1483 | 2.2326 | 2.2843 | 2.3513 | 2.4106 | 2.4349 | 2.4853
96.2 | 2.9309 | 1.5979 | 1.7125 | 1.8568 | 1.9782 | 2.1059 | 2.1483 | 2.2425 | 2.292 | 2.3531 | 2.4117 | 2.4354 | 2.4853
96.3 | 2.9328 | 1.6191 | 1.7128 | 1.8592 | 1.9807 | 2.1064 | 2.1498 | 2.2468 | 2.2944 | 2.3533 | 2.4135 | 2.4392 | 2.4882
96.4 | 3.0169 | 1.6312 | 1.7173 | 1.8596 | 1.9817 | 2.1068 | 2.1565 | 2.2475 | 2.2955 | 2.3558 | 2.4166 | 2.4402 | 2.4906
96.5 | 3.0875 | 1.6492 | 1.7206 | 1.8659 | 1.984 | 2.1179 | 2.1575 | 2.2478 | 2.3019 | 2.3586 | 2.4167 | 2.4411 | 2.5026
96.6 | 3.1455 | 1.6521 | 1.7237 | 1.871 | 1.9847 | 2.1204 | 2.1618 | 2.2508 | 2.3086 | 2.3632 | 2.4169 | 2.464 | 2.5072
96.7 | 3.2267 | 1.7018 | 1.725 | 1.8748 | 1.988 | 2.1245 | 2.1623 | 2.2585 | 2.312 | 2.3652 | 2.4318 | 2.471 | 2.5093
96.8 | 3.3445 | 1.7048 | 1.7327 | 1.8778 | 1.9914 | 2.1248 | 2.1628 | 2.2592 | 2.3185 | 2.3702 | 2.4377 | 2.4711 | 2.52
96.9 | 3.3534 | 1.7114 | 1.7345 | 1.8789 | 1.9957 | 2.1253 | 2.1659 | 2.2688 | 2.323 | 2.3705 | 2.4463 | 2.4752 | 2.5225
97 | 3.4164 | 1.7426 | 1.7346 | 1.8789 | 2.0098 | 2.1308 | 2.1753 | 2.2727 | 2.325 | 2.3728 | 2.453 | 2.4778 | 2.5326
97.1 | 3.4498 | 1.7724 | 1.7349 | 1.8813 | 2.0149 | 2.1361 | 2.1995 | 2.299 | 2.3327 | 2.3733 | 2.4613 | 2.4788 | 2.5327
97.2 | 3.5017 | 1.7901 | 1.7386 | 1.8835 | 2.0225 | 2.1377 | 2.2157 | 2.3002 | 2.3407 | 2.3742 | 2.4741 | 2.4881 | 2.54
97.3 | 3.7209 | 1.8327 | 1.743 | 1.8842 | 2.0225 | 2.1483 | 2.2162 | 2.3069 | 2.3462 | 2.3755 | 2.4752 | 2.5045 | 2.5436
97.4 | 3.9618 | 1.9192 | 1.7447 | 1.8862 | 2.025 | 2.1516 | 2.2405 | 2.307 | 2.3538 | 2.3845 | 2.4759 | 2.5066 | 2.5445
97.5 | 3.9869 | 1.9755 | 1.7461 | 1.8868 | 2.0271 | 2.1583 | 2.242 | 2.3113 | 2.3629 | 2.3944 | 2.4792 | 2.5069 | 2.5503
97.6 | 3.9927 | 2.0722 | 1.7465 | 1.8989 | 2.0293 | 2.1584 | 2.2473 | 2.3287 | 2.3648 | 2.3972 | 2.4807 | 2.5161 | 2.5561
97.7 | 4.2025 | 2.1046 | 1.7537 | 1.9002 | 2.0302 | 2.1636 | 2.2522 | 2.3449 | 2.3718 | 2.3994 | 2.4845 | 2.5175 | 2.5607
97.8 | 4.2194 | 2.115 | 1.7583 | 1.9017 | 2.0334 | 2.1694 | 2.2642 | 2.3612 | 2.3873 | 2.4009 | 2.4891 | 2.5184 | 2.568
97.9 | 4.443 | 2.2593 | 1.7601 | 1.902 | 2.0375 | 2.1728 | 2.2784 | 2.3764 | 2.3922 | 2.4059 | 2.4919 | 2.5447 | 2.5694
98 | 4.5506 | 2.2669 | 1.7636 | 1.9022 | 2.048 | 2.1743 | 2.2822 | 2.3767 | 2.3963 | 2.4119 | 2.4964 | 2.56 | 2.5827
98.1 | 4.6891 | 2.3845 | 1.7713 | 1.905 | 2.051 | 2.1745 | 2.2866 | 2.3767 | 2.4004 | 2.4152 | 2.509 | 2.5637 | 2.6101
98.2 | 4.8348 | 2.4449 | 1.7724 | 1.907 | 2.054 | 2.1746 | 2.2904 | 2.3856 | 2.4105 | 2.4158 | 2.514 | 2.5703 | 2.6228
98.3 | 4.9065 | 2.4873 | 1.7781 | 1.9122 | 2.0599 | 2.1776 | 2.2945 | 2.3883 | 2.412 | 2.4159 | 2.5357 | 2.5708 | 2.6414
98.4 | 5.2968 | 2.528 | 1.7804 | 1.9168 | 2.0675 | 2.1854 | 2.3141 | 2.3904 | 2.4122 | 2.4231 | 2.536 | 2.5726 | 2.6483
98.5 | 5.5324 | 2.6907 | 1.7839 | 1.9188 | 2.0833 | 2.1863 | 2.3143 | 2.3945 | 2.4281 | 2.4394 | 2.5379 | 2.5779 | 2.6615
98.6 | 5.6863 | 2.6994 | 1.7843 | 1.9209 | 2.0883 | 2.1874 | 2.3228 | 2.3959 | 2.443 | 2.442 | 2.5381 | 2.5824 | 2.6734
98.7 | 5.7852 | 2.7231 | 1.801 | 1.927 | 2.0966 | 2.2048 | 2.3258 | 2.4237 | 2.4486 | 2.4692 | 2.5533 | 2.5913 | 2.6821
98.8 | 5.8513 | 2.8039 | 1.848 | 1.9341 | 2.1146 | 2.2151 | 2.3306 | 2.428 | 2.4504 | 2.4728 | 2.5906 | 2.6257 | 2.7191
98.9 | 6.3261 | 2.8471 | 1.9395 | 1.9375 | 2.1149 | 2.2312 | 2.3328 | 2.4437 | 2.4592 | 2.4888 | 2.5954 | 2.6394 | 2.7277
99 | 7.1807 | 3.0955 | 2.0527 | 1.9423 | 2.1181 | 2.2528 | 2.3464 | 2.4482 | 2.473 | 2.5187 | 2.5964 | 2.6404 | 2.7301
99.1 | 7.704 | 3.1822 | 2.0587 | 1.9573 | 2.1204 | 2.2533 | 2.3514 | 2.4745 | 2.476 | 2.5312 | 2.6391 | 2.6471 | 2.735
99.2 | 8.4626 | 3.7049 | 2.0895 | 1.9576 | 2.1209 | 2.2534 | 2.3582 | 2.4804 | 2.4842 | 2.5491 | 2.6475 | 2.6485 | 2.7381
99.3 | 8.6665 | 3.9052 | 2.6928 | 1.962 | 2.1209 | 2.2588 | 2.3592 | 2.5031 | 2.5339 | 2.5811 | 2.6585 | 2.6879 | 2.7508
99.4 | 9.1991 | 3.9601 | 2.8917 | 1.9625 | 2.1284 | 2.2626 | 2.3607 | 2.5133 | 2.5713 | 2.6085 | 2.661 | 2.7064 | 2.7751
99.5 | 9.9433 | 4.4171 | 2.8962 | 1.9877 | 2.1389 | 2.2762 | 2.3734 | 2.5188 | 2.6253 | 2.6667 | 2.6618 | 2.7716 | 2.7909
99.6 | 10.7397 | 4.8433 | 3.0715 | 1.9954 | 2.1432 | 2.3109 | 2.4075 | 2.5221 | 2.63 | 2.7591 | 2.6701 | 2.7803 | 2.8427
99.7 | 12.3187 | 5.1201 | 4.0697 | 2.0063 | 2.1675 | 2.313 | 2.4168 | 2.5729 | 2.6439 | 2.7771 | 2.6802 | 2.8082 | 2.8847
99.8 | 13.9127 | 5.1799 | 5.0282 | 2.0096 | 2.1777 | 2.314 | 2.4306 | 2.5739 | 2.6498 | 2.7862 | 2.7379 | 2.8165 | 2.9253
99.9 | 17.1687 | 5.7313 | 5.4913 | 2.1026 | 2.2089 | 2.3153 | 2.4316 | 2.5809 | 2.6951 | 2.8115 | 2.752 | 2.8461 | 2.9275
| 1.2416 | 1.2031 | 1.2768 | 1.3406 | 1.4189 | 1.4796 | 1.5353 | 1.5904 | 1.638 | 1.677 | 1.7145 | 1.7465 | 1.7832
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.012833 | 0.0063668 | 0.0050364 | 0.0041746 | 0.0034795 | 0.0030083 | 0.0027313 | 0.0024457 | 0.0022913 | 0.0021254 | 0.002015 | 0.001977 | 0.0018987
2 | 0.025072 | 0.013082 | 0.0097868 | 0.0078433 | 0.0068385 | 0.0061299 | 0.0055152 | 0.005095 | 0.0047849 | 0.0044556 | 0.0042263 | 0.0040498 | 0.003794
3 | 0.03707 | 0.019327 | 0.014367 | 0.011451 | 0.010002 | 0.0090119 | 0.0081756 | 0.0076248 | 0.0071533 | 0.006728 | 0.0064192 | 0.0061643 | 0.0058183
4 | 0.047971 | 0.02551 | 0.019055 | 0.015141 | 0.013153 | 0.011862 | 0.010742 | 0.0099642 | 0.0094154 | 0.0089347 | 0.0086108 | 0.0081688 | 0.0076697
5 | 0.060144 | 0.031761 | 0.023724 | 0.018891 | 0.016417 | 0.014811 | 0.013289 | 0.012367 | 0.011627 | 0.011087 | 0.010633 | 0.010191 | 0.0096058
6 | 0.071457 | 0.038377 | 0.028394 | 0.022704 | 0.019699 | 0.017655 | 0.016106 | 0.014964 | 0.013909 | 0.013193 | 0.012709 | 0.01221 | 0.011661
7 | 0.08266 | 0.044308 | 0.033139 | 0.026552 | 0.022775 | 0.020783 | 0.018815 | 0.017485 | 0.016255 | 0.015451 | 0.014962 | 0.014225 | 0.013516
8 | 0.09335 | 0.050533 | 0.038242 | 0.030535 | 0.026034 | 0.02383 | 0.021604 | 0.020046 | 0.018735 | 0.017749 | 0.017042 | 0.016279 | 0.015564
9 | 0.10471 | 0.057326 | 0.042765 | 0.034668 | 0.029567 | 0.026538 | 0.024418 | 0.022653 | 0.021076 | 0.019902 | 0.019157 | 0.018241 | 0.017447
10 | 0.11484 | 0.063844 | 0.047463 | 0.038823 | 0.032894 | 0.029714 | 0.027065 | 0.025255 | 0.023471 | 0.022283 | 0.021379 | 0.020274 | 0.019472
11 | 0.1264 | 0.070192 | 0.052623 | 0.042568 | 0.036242 | 0.032649 | 0.029889 | 0.027681 | 0.02575 | 0.024481 | 0.02345 | 0.022339 | 0.021513
12 | 0.13651 | 0.076318 | 0.057657 | 0.046531 | 0.039741 | 0.035777 | 0.032737 | 0.030287 | 0.028161 | 0.026635 | 0.025544 | 0.024433 | 0.023446
13 | 0.14681 | 0.082914 | 0.062413 | 0.050513 | 0.043021 | 0.03906 | 0.035595 | 0.032933 | 0.030618 | 0.028966 | 0.027769 | 0.026399 | 0.025483
14 | 0.15743 | 0.088709 | 0.067584 | 0.054595 | 0.046603 | 0.042075 | 0.038732 | 0.035548 | 0.033206 | 0.031389 | 0.029926 | 0.028468 | 0.027494
15 | 0.16801 | 0.095236 | 0.072124 | 0.058574 | 0.050084 | 0.045241 | 0.041499 | 0.03833 | 0.035972 | 0.033844 | 0.032439 | 0.030654 | 0.029536
16 | 0.17853 | 0.10181 | 0.07708 | 0.062492 | 0.053607 | 0.048153 | 0.04436 | 0.040848 | 0.03852 | 0.036329 | 0.034654 | 0.032941 | 0.031819
17 | 0.18909 | 0.10759 | 0.081849 | 0.06681 | 0.057164 | 0.051169 | 0.047204 | 0.043393 | 0.041007 | 0.038715 | 0.037057 | 0.035116 | 0.033833
18 | 0.19915 | 0.1138 | 0.086888 | 0.070863 | 0.060862 | 0.054259 | 0.049906 | 0.045958 | 0.043337 | 0.041036 | 0.039236 | 0.037215 | 0.035799
19 | 0.20893 | 0.11993 | 0.091684 | 0.075034 | 0.064497 | 0.057466 | 0.052676 | 0.048465 | 0.045713 | 0.043393 | 0.041598 | 0.039384 | 0.038009
20 | 0.21875 | 0.1269 | 0.096706 | 0.079321 | 0.067987 | 0.060611 | 0.055692 | 0.051172 | 0.048058 | 0.045596 | 0.043786 | 0.041603 | 0.040074
21 | 0.22897 | 0.13334 | 0.10162 | 0.083819 | 0.071492 | 0.064022 | 0.058595 | 0.054045 | 0.050622 | 0.047958 | 0.045986 | 0.043731 | 0.042207
22 | 0.23918 | 0.14006 | 0.10628 | 0.087742 | 0.075131 | 0.06743 | 0.061629 | 0.056783 | 0.053342 | 0.050389 | 0.048317 | 0.045882 | 0.044263
23 | 0.24836 | 0.1463 | 0.11091 | 0.092052 | 0.078867 | 0.0703 | 0.064624 | 0.059574 | 0.055943 | 0.052906 | 0.050667 | 0.048153 | 0.046546
24 | 0.2579 | 0.15287 | 0.1156 | 0.096314 | 0.082689 | 0.073425 | 0.067815 | 0.062428 | 0.058425 | 0.055525 | 0.053041 | 0.050267 | 0.048583
25 | 0.26743 | 0.15887 | 0.12024 | 0.10055 | 0.086267 | 0.076926 | 0.070344 | 0.065078 | 0.061066 | 0.057947 | 0.055463 | 0.052525 | 0.050782
26 | 0.27816 | 0.16512 | 0.12567 | 0.1046 | 0.08994 | 0.080275 | 0.073421 | 0.068024 | 0.063661 | 0.060503 | 0.057696 | 0.054959 | 0.052975
27 | 0.28717 | 0.17171 | 0.13078 | 0.10864 | 0.093879 | 0.083724 | 0.076613 | 0.07051 | 0.066369 | 0.063126 | 0.060092 | 0.057223 | 0.055257
28 | 0.29637 | 0.17833 | 0.13586 | 0.11253 | 0.097558 | 0.087041 | 0.07987 | 0.073367 | 0.068959 | 0.065589 | 0.062823 | 0.059499 | 0.057307
29 | 0.3065 | 0.18481 | 0.14063 | 0.11682 | 0.10129 | 0.090352 | 0.082967 | 0.076132 | 0.07144 | 0.068166 | 0.065165 | 0.061921 | 0.059482
30 | 0.31584 | 0.19156 | 0.14572 | 0.1207 | 0.10488 | 0.093805 | 0.086168 | 0.079217 | 0.074147 | 0.070518 | 0.067671 | 0.064291 | 0.061933
31 | 0.3257 | 0.19797 | 0.15057 | 0.12547 | 0.10855 | 0.0973 | 0.089271 | 0.082213 | 0.076909 | 0.073058 | 0.070026 | 0.066799 | 0.064252
32 | 0.33476 | 0.20417 | 0.15553 | 0.12941 | 0.1122 | 0.1006 | 0.092492 | 0.085178 | 0.079738 | 0.075471 | 0.072505 | 0.069059 | 0.066758
33 | 0.34384 | 0.21054 | 0.16006 | 0.13345 | 0.11599 | 0.104 | 0.095706 | 0.088107 | 0.082527 | 0.078055 | 0.075032 | 0.071491 | 0.069037
34 | 0.35318 | 0.21729 | 0.16532 | 0.13773 | 0.11966 | 0.10746 | 0.098942 | 0.091016 | 0.085459 | 0.08067 | 0.077506 | 0.074073 | 0.071453
35 | 0.36205 | 0.22375 | 0.17057 | 0.14204 | 0.12362 | 0.11067 | 0.10231 | 0.094008 | 0.088274 | 0.083423 | 0.080068 | 0.076343 | 0.073886
36 | 0.37117 | 0.23046 | 0.17553 | 0.14641 | 0.1275 | 0.114 | 0.1055 | 0.097192 | 0.09113 | 0.086237 | 0.08279 | 0.078805 | 0.076064
37 | 0.37994 | 0.23711 | 0.18102 | 0.15063 | 0.13129 | 0.11771 | 0.10853 | 0.10054 | 0.094044 | 0.088836 | 0.085518 | 0.081515 | 0.078431
38 | 0.38833 | 0.244 | 0.18624 | 0.15496 | 0.13511 | 0.12101 | 0.11155 | 0.10355 | 0.097036 | 0.091714 | 0.088121 | 0.084107 | 0.080967
39 | 0.39717 | 0.25045 | 0.19137 | 0.15913 | 0.13888 | 0.12438 | 0.11457 | 0.10655 | 0.10011 | 0.094627 | 0.090837 | 0.08666 | 0.083472
40 | 0.40614 | 0.25724 | 0.19662 | 0.16326 | 0.14279 | 0.12794 | 0.1178 | 0.10938 | 0.10318 | 0.097401 | 0.093538 | 0.089392 | 0.085917
41 | 0.41564 | 0.26376 | 0.20167 | 0.1676 | 0.14639 | 0.13158 | 0.12099 | 0.11218 | 0.10604 | 0.10054 | 0.096278 | 0.092083 | 0.088556
42 | 0.42516 | 0.2702 | 0.20676 | 0.1722 | 0.15035 | 0.13498 | 0.12432 | 0.11513 | 0.10878 | 0.10344 | 0.099145 | 0.094828 | 0.091243
43 | 0.43384 | 0.27705 | 0.21177 | 0.17685 | 0.15421 | 0.13844 | 0.12744 | 0.1181 | 0.11171 | 0.10619 | 0.102 | 0.097465 | 0.093917
44 | 0.44305 | 0.28359 | 0.21748 | 0.18189 | 0.15817 | 0.14218 | 0.13072 | 0.12118 | 0.11459 | 0.10889 | 0.10468 | 0.10024 | 0.096472
45 | 0.45236 | 0.29051 | 0.22281 | 0.18647 | 0.16195 | 0.14581 | 0.1339 | 0.12428 | 0.11744 | 0.11171 | 0.10739 | 0.103 | 0.099064
46 | 0.46122 | 0.2975 | 0.22803 | 0.19104 | 0.1659 | 0.14943 | 0.13725 | 0.12731 | 0.12043 | 0.11451 | 0.11031 | 0.10566 | 0.10191
47 | 0.46999 | 0.30392 | 0.23343 | 0.1958 | 0.16975 | 0.15304 | 0.14066 | 0.13044 | 0.12351 | 0.11727 | 0.11304 | 0.10828 | 0.1044
48 | 0.47942 | 0.31025 | 0.23897 | 0.20047 | 0.17404 | 0.15677 | 0.14433 | 0.13356 | 0.12646 | 0.12006 | 0.1158 | 0.11114 | 0.10705
49 | 0.4886 | 0.31759 | 0.24485 | 0.20479 | 0.17879 | 0.16065 | 0.14786 | 0.13679 | 0.12932 | 0.12304 | 0.11847 | 0.11382 | 0.10984
50 | 0.49807 | 0.32456 | 0.25034 | 0.20977 | 0.18355 | 0.1647 | 0.15148 | 0.14022 | 0.13246 | 0.12601 | 0.12134 | 0.11652 | 0.1126
51 | 0.50625 | 0.33123 | 0.25617 | 0.21452 | 0.18776 | 0.16842 | 0.15504 | 0.14362 | 0.13569 | 0.12884 | 0.12426 | 0.11912 | 0.11529
52 | 0.51564 | 0.33778 | 0.26194 | 0.21925 | 0.19194 | 0.17259 | 0.15876 | 0.147 | 0.13886 | 0.1318 | 0.12713 | 0.12209 | 0.11785
53 | 0.52462 | 0.34478 | 0.26759 | 0.22369 | 0.19598 | 0.1762 | 0.16249 | 0.15072 | 0.14198 | 0.13505 | 0.13008 | 0.12499 | 0.1206
54 | 0.53428 | 0.3514 | 0.27294 | 0.22886 | 0.20027 | 0.18068 | 0.1663 | 0.15417 | 0.14541 | 0.13834 | 0.133 | 0.12785 | 0.12335
55 | 0.54283 | 0.35857 | 0.27862 | 0.23432 | 0.20446 | 0.18523 | 0.17009 | 0.15782 | 0.14913 | 0.14147 | 0.13629 | 0.13076 | 0.12639
56 | 0.55167 | 0.36503 | 0.28496 | 0.23933 | 0.20931 | 0.18912 | 0.1741 | 0.16142 | 0.15249 | 0.14474 | 0.13941 | 0.13387 | 0.1291
57 | 0.56081 | 0.37215 | 0.29131 | 0.24482 | 0.21423 | 0.19299 | 0.17798 | 0.16519 | 0.15594 | 0.14827 | 0.1424 | 0.13686 | 0.13207
58 | 0.57008 | 0.37964 | 0.2975 | 0.24997 | 0.21872 | 0.19706 | 0.1825 | 0.16895 | 0.15946 | 0.15156 | 0.14575 | 0.14002 | 0.13524
59 | 0.57935 | 0.38663 | 0.3033 | 0.2555 | 0.22313 | 0.20107 | 0.18667 | 0.1732 | 0.1633 | 0.15488 | 0.14917 | 0.14321 | 0.13838
60 | 0.58882 | 0.3935 | 0.30936 | 0.2606 | 0.22801 | 0.20522 | 0.19062 | 0.17683 | 0.16697 | 0.15836 | 0.15237 | 0.1465 | 0.14134
61 | 0.59851 | 0.40077 | 0.31597 | 0.26597 | 0.23285 | 0.20992 | 0.1945 | 0.18098 | 0.17076 | 0.16202 | 0.15574 | 0.14973 | 0.14468
62 | 0.60789 | 0.40792 | 0.32196 | 0.27166 | 0.23801 | 0.2147 | 0.19847 | 0.18523 | 0.17467 | 0.16572 | 0.15908 | 0.15299 | 0.14811
63 | 0.61746 | 0.41529 | 0.32879 | 0.27686 | 0.24347 | 0.21927 | 0.2025 | 0.18927 | 0.17845 | 0.16947 | 0.16273 | 0.15625 | 0.15129
64 | 0.62647 | 0.42249 | 0.3351 | 0.28231 | 0.24872 | 0.22405 | 0.20668 | 0.19304 | 0.18265 | 0.17341 | 0.16634 | 0.15953 | 0.15431
65 | 0.63557 | 0.43006 | 0.3418 | 0.2883 | 0.25374 | 0.22872 | 0.21135 | 0.19723 | 0.18678 | 0.17709 | 0.16999 | 0.16325 | 0.15763
66 | 0.64499 | 0.43747 | 0.34882 | 0.29424 | 0.25893 | 0.23357 | 0.21615 | 0.20135 | 0.19065 | 0.18112 | 0.17399 | 0.16702 | 0.161
67 | 0.65404 | 0.44577 | 0.35475 | 0.3003 | 0.26422 | 0.23848 | 0.22097 | 0.20541 | 0.19452 | 0.18525 | 0.17791 | 0.17106 | 0.1648
68 | 0.66395 | 0.45388 | 0.36147 | 0.30608 | 0.26964 | 0.24355 | 0.22597 | 0.21011 | 0.19844 | 0.18922 | 0.18183 | 0.17483 | 0.16837
69 | 0.67382 | 0.4624 | 0.36856 | 0.3124 | 0.27528 | 0.24863 | 0.23069 | 0.21496 | 0.20259 | 0.19312 | 0.18603 | 0.17871 | 0.17251
70 | 0.68267 | 0.47053 | 0.37593 | 0.31854 | 0.28076 | 0.25411 | 0.23541 | 0.2197 | 0.20708 | 0.197 | 0.19008 | 0.18259 | 0.17633
71 | 0.69217 | 0.4796 | 0.38266 | 0.3247 | 0.28661 | 0.25978 | 0.24035 | 0.22483 | 0.21185 | 0.20124 | 0.19384 | 0.18673 | 0.18008
72 | 0.70161 | 0.48793 | 0.38926 | 0.33144 | 0.29288 | 0.26531 | 0.24558 | 0.22941 | 0.21665 | 0.2055 | 0.19791 | 0.19064 | 0.18408
73 | 0.71161 | 0.49646 | 0.39647 | 0.3383 | 0.29867 | 0.27102 | 0.25071 | 0.23451 | 0.2215 | 0.21051 | 0.2021 | 0.19454 | 0.18828
74 | 0.72168 | 0.50499 | 0.40408 | 0.34508 | 0.30462 | 0.27655 | 0.25649 | 0.23976 | 0.22637 | 0.21543 | 0.20661 | 0.19869 | 0.1924
75 | 0.73151 | 0.51343 | 0.41152 | 0.35148 | 0.31092 | 0.28206 | 0.26228 | 0.24482 | 0.23148 | 0.22017 | 0.21135 | 0.20302 | 0.19641
76 | 0.74137 | 0.52249 | 0.4189 | 0.35822 | 0.31792 | 0.2879 | 0.26773 | 0.25012 | 0.23628 | 0.22515 | 0.21635 | 0.20756 | 0.2007
77 | 0.75108 | 0.53209 | 0.42735 | 0.36508 | 0.32395 | 0.29406 | 0.2737 | 0.25561 | 0.24143 | 0.23051 | 0.22105 | 0.21213 | 0.2051
78 | 0.76063 | 0.5411 | 0.43481 | 0.37314 | 0.33107 | 0.29997 | 0.27929 | 0.26156 | 0.24675 | 0.23544 | 0.22578 | 0.21739 | 0.20965
79 | 0.77015 | 0.55146 | 0.44279 | 0.38076 | 0.33809 | 0.30605 | 0.28536 | 0.26728 | 0.25272 | 0.24068 | 0.23104 | 0.22194 | 0.21442
80 | 0.78101 | 0.56089 | 0.45165 | 0.38866 | 0.34489 | 0.31297 | 0.29179 | 0.27335 | 0.25877 | 0.2461 | 0.23638 | 0.22696 | 0.21948
80.5 | 0.786 | 0.56562 | 0.45622 | 0.39251 | 0.34855 | 0.31638 | 0.2951 | 0.27614 | 0.26199 | 0.24939 | 0.23907 | 0.2296 | 0.22186
81 | 0.79094 | 0.5708 | 0.46081 | 0.39697 | 0.35204 | 0.3198 | 0.29835 | 0.27906 | 0.26485 | 0.25228 | 0.24178 | 0.23211 | 0.22443
81.5 | 0.79663 | 0.57534 | 0.46544 | 0.40077 | 0.35579 | 0.32294 | 0.30175 | 0.28233 | 0.26757 | 0.25514 | 0.24436 | 0.23514 | 0.22701
82 | 0.8015 | 0.58051 | 0.47043 | 0.40468 | 0.35944 | 0.32638 | 0.30482 | 0.28559 | 0.27043 | 0.25832 | 0.24723 | 0.23807 | 0.2297
82.5 | 0.80643 | 0.58563 | 0.4753 | 0.40927 | 0.3632 | 0.3309 | 0.30825 | 0.28879 | 0.27375 | 0.26154 | 0.2504 | 0.24046 | 0.23239
83 | 0.81144 | 0.59128 | 0.48025 | 0.41324 | 0.36736 | 0.3342 | 0.3115 | 0.29256 | 0.27682 | 0.26471 | 0.25353 | 0.2434 | 0.23544
83.5 | 0.81665 | 0.59692 | 0.48501 | 0.41729 | 0.37191 | 0.33846 | 0.31512 | 0.29592 | 0.28037 | 0.26765 | 0.25648 | 0.24616 | 0.23824
84 | 0.82203 | 0.60256 | 0.48945 | 0.42158 | 0.37649 | 0.34208 | 0.31893 | 0.29934 | 0.28402 | 0.2708 | 0.25958 | 0.2494 | 0.24087
84.5 | 0.82734 | 0.60833 | 0.49532 | 0.42661 | 0.38073 | 0.34593 | 0.32276 | 0.30303 | 0.28739 | 0.27387 | 0.26294 | 0.2525 | 0.24385
85 | 0.83225 | 0.61434 | 0.50071 | 0.43107 | 0.38512 | 0.34991 | 0.32664 | 0.30635 | 0.29096 | 0.27703 | 0.26626 | 0.25576 | 0.24702
85.5 | 0.83706 | 0.61956 | 0.50578 | 0.43536 | 0.38944 | 0.35384 | 0.33139 | 0.31035 | 0.2947 | 0.28055 | 0.26961 | 0.25906 | 0.25013
86 | 0.84226 | 0.62535 | 0.51155 | 0.44007 | 0.39423 | 0.35814 | 0.33517 | 0.31416 | 0.29858 | 0.28419 | 0.27289 | 0.26259 | 0.25353
86.5 | 0.8477 | 0.63166 | 0.51665 | 0.44497 | 0.39877 | 0.36227 | 0.33916 | 0.3181 | 0.30249 | 0.2879 | 0.27615 | 0.26591 | 0.25688
87 | 0.85317 | 0.63802 | 0.52187 | 0.45004 | 0.40337 | 0.36712 | 0.34351 | 0.32175 | 0.30612 | 0.2918 | 0.27986 | 0.26949 | 0.26036
87.5 | 0.85803 | 0.64479 | 0.52785 | 0.45524 | 0.40824 | 0.37197 | 0.34775 | 0.3264 | 0.31031 | 0.29589 | 0.28394 | 0.27288 | 0.26394
88 | 0.86358 | 0.65168 | 0.5328 | 0.46051 | 0.41304 | 0.37655 | 0.352 | 0.33104 | 0.31425 | 0.29997 | 0.28799 | 0.2762 | 0.2677
88.5 | 0.86913 | 0.65797 | 0.5394 | 0.46623 | 0.41773 | 0.38158 | 0.35641 | 0.33531 | 0.31849 | 0.30398 | 0.29213 | 0.2801 | 0.27147
89 | 0.87471 | 0.66468 | 0.54598 | 0.47221 | 0.42287 | 0.38658 | 0.36101 | 0.33983 | 0.32295 | 0.30815 | 0.29626 | 0.28418 | 0.27501
89.5 | 0.88038 | 0.67209 | 0.55217 | 0.47817 | 0.42888 | 0.39183 | 0.36622 | 0.34435 | 0.32839 | 0.31259 | 0.30066 | 0.28825 | 0.27923
90 | 0.88565 | 0.67967 | 0.55882 | 0.48403 | 0.43383 | 0.39679 | 0.37136 | 0.34936 | 0.33344 | 0.31692 | 0.30482 | 0.29273 | 0.28355
90.25 | 0.88804 | 0.68311 | 0.56181 | 0.48715 | 0.43657 | 0.39921 | 0.37397 | 0.35204 | 0.33598 | 0.31905 | 0.30696 | 0.29492 | 0.2857
90.5 | 0.89119 | 0.68695 | 0.56507 | 0.49013 | 0.43919 | 0.40224 | 0.3766 | 0.35453 | 0.33852 | 0.3212 | 0.30905 | 0.29719 | 0.28814
90.75 | 0.89383 | 0.69068 | 0.56837 | 0.49358 | 0.44187 | 0.4051 | 0.37944 | 0.35747 | 0.34078 | 0.32396 | 0.31134 | 0.29966 | 0.29056
91 | 0.8968 | 0.69437 | 0.57173 | 0.49722 | 0.44519 | 0.4079 | 0.38203 | 0.35996 | 0.34313 | 0.32674 | 0.31368 | 0.30205 | 0.29289
91.25 | 0.89982 | 0.69818 | 0.57531 | 0.50094 | 0.44854 | 0.41066 | 0.38515 | 0.36258 | 0.34571 | 0.32961 | 0.31603 | 0.30445 | 0.29534
91.5 | 0.90234 | 0.70198 | 0.57871 | 0.50391 | 0.45179 | 0.41359 | 0.38805 | 0.36528 | 0.34868 | 0.33232 | 0.31821 | 0.30683 | 0.29753
91.75 | 0.90504 | 0.70622 | 0.58299 | 0.50741 | 0.45504 | 0.41661 | 0.39139 | 0.36849 | 0.3516 | 0.33502 | 0.32068 | 0.30905 | 0.3003
92 | 0.90761 | 0.70944 | 0.58694 | 0.51123 | 0.45838 | 0.41923 | 0.39423 | 0.37135 | 0.35437 | 0.33796 | 0.32332 | 0.31162 | 0.30277
92.25 | 0.91069 | 0.71364 | 0.5908 | 0.5155 | 0.46263 | 0.42285 | 0.39726 | 0.37395 | 0.35754 | 0.34056 | 0.32653 | 0.31397 | 0.3052
92.5 | 0.91322 | 0.71826 | 0.59492 | 0.51937 | 0.46646 | 0.42656 | 0.4003 | 0.37696 | 0.36026 | 0.34361 | 0.32964 | 0.31653 | 0.30786
92.75 | 0.91622 | 0.72296 | 0.59957 | 0.52312 | 0.47059 | 0.42965 | 0.40371 | 0.38006 | 0.36329 | 0.34655 | 0.33238 | 0.3192 | 0.31037
93 | 0.91874 | 0.72691 | 0.60359 | 0.52707 | 0.47448 | 0.43284 | 0.40665 | 0.38325 | 0.36608 | 0.34936 | 0.33507 | 0.32195 | 0.31314
93.25 | 0.92134 | 0.73227 | 0.60785 | 0.53085 | 0.47816 | 0.43652 | 0.40978 | 0.38666 | 0.36902 | 0.35234 | 0.33803 | 0.32493 | 0.31542
93.5 | 0.92374 | 0.73751 | 0.61161 | 0.53462 | 0.4825 | 0.43953 | 0.41317 | 0.39039 | 0.37216 | 0.35568 | 0.34077 | 0.3279 | 0.31821
93.75 | 0.92607 | 0.7423 | 0.6164 | 0.53895 | 0.48667 | 0.44276 | 0.41675 | 0.3939 | 0.37471 | 0.3594 | 0.34393 | 0.33122 | 0.32089
94 | 0.92868 | 0.74671 | 0.6211 | 0.54428 | 0.49087 | 0.44676 | 0.41962 | 0.39747 | 0.37835 | 0.36261 | 0.34737 | 0.33407 | 0.32447
94.25 | 0.93141 | 0.75142 | 0.62608 | 0.5491 | 0.49543 | 0.45037 | 0.42348 | 0.40126 | 0.38149 | 0.36559 | 0.35064 | 0.33756 | 0.32799
94.5 | 0.93419 | 0.75617 | 0.63142 | 0.5537 | 0.49995 | 0.45467 | 0.42763 | 0.40527 | 0.3855 | 0.36947 | 0.35427 | 0.34106 | 0.33129
94.75 | 0.93713 | 0.76062 | 0.63616 | 0.55848 | 0.50417 | 0.45855 | 0.43148 | 0.40899 | 0.38971 | 0.37287 | 0.35815 | 0.34445 | 0.3348
95 | 0.94071 | 0.76636 | 0.64108 | 0.56355 | 0.50917 | 0.46365 | 0.43585 | 0.41292 | 0.39367 | 0.37591 | 0.36211 | 0.348 | 0.33812
95.1 | 0.94195 | 0.76812 | 0.64347 | 0.56558 | 0.51067 | 0.46565 | 0.43731 | 0.41489 | 0.39506 | 0.37753 | 0.36375 | 0.34953 | 0.33951
95.2 | 0.94308 | 0.77066 | 0.64575 | 0.56745 | 0.5125 | 0.46784 | 0.43851 | 0.41661 | 0.39696 | 0.37909 | 0.36498 | 0.35092 | 0.34117
95.3 | 0.94387 | 0.77317 | 0.64797 | 0.56982 | 0.5145 | 0.46956 | 0.43981 | 0.41796 | 0.3987 | 0.38045 | 0.36617 | 0.3523 | 0.3426
95.4 | 0.94502 | 0.77607 | 0.65021 | 0.57187 | 0.51672 | 0.4717 | 0.44111 | 0.41944 | 0.40032 | 0.38192 | 0.36811 | 0.35411 | 0.34441
95.5 | 0.94618 | 0.77794 | 0.65241 | 0.57349 | 0.51872 | 0.47363 | 0.4429 | 0.42143 | 0.40226 | 0.3836 | 0.36984 | 0.35541 | 0.34566
95.6 | 0.94734 | 0.78051 | 0.65503 | 0.57548 | 0.52107 | 0.4756 | 0.44506 | 0.42349 | 0.40389 | 0.38533 | 0.37154 | 0.35761 | 0.34743
95.7 | 0.94825 | 0.78238 | 0.65728 | 0.57797 | 0.5235 | 0.47761 | 0.44688 | 0.42531 | 0.40558 | 0.38725 | 0.37302 | 0.35936 | 0.3489
95.8 | 0.9495 | 0.78496 | 0.65988 | 0.58084 | 0.52594 | 0.47934 | 0.44853 | 0.42728 | 0.40738 | 0.38907 | 0.37441 | 0.36141 | 0.3505
95.9 | 0.95026 | 0.78794 | 0.66265 | 0.5828 | 0.52814 | 0.48189 | 0.45018 | 0.42906 | 0.40899 | 0.3911 | 0.37598 | 0.36311 | 0.3521
96 | 0.95158 | 0.79012 | 0.66512 | 0.58492 | 0.53046 | 0.48469 | 0.45276 | 0.4309 | 0.4107 | 0.39309 | 0.37778 | 0.36465 | 0.35385
96.1 | 0.95259 | 0.7927 | 0.66746 | 0.58751 | 0.5327 | 0.48704 | 0.45438 | 0.43251 | 0.41264 | 0.3949 | 0.37949 | 0.3662 | 0.35549
96.2 | 0.95377 | 0.79541 | 0.6702 | 0.58971 | 0.5353 | 0.48927 | 0.45633 | 0.43423 | 0.4148 | 0.39678 | 0.38088 | 0.36811 | 0.35766
96.3 | 0.95493 | 0.79806 | 0.67312 | 0.59225 | 0.53724 | 0.49162 | 0.45835 | 0.43644 | 0.41719 | 0.39871 | 0.38317 | 0.37009 | 0.35936
96.4 | 0.95643 | 0.80102 | 0.67606 | 0.59462 | 0.54005 | 0.49433 | 0.46139 | 0.43828 | 0.4186 | 0.40032 | 0.38514 | 0.37191 | 0.3616
96.5 | 0.95768 | 0.80401 | 0.67907 | 0.59774 | 0.54259 | 0.49652 | 0.46381 | 0.44009 | 0.42093 | 0.40266 | 0.38732 | 0.37355 | 0.36372
96.6 | 0.95903 | 0.80653 | 0.68148 | 0.60055 | 0.54547 | 0.49861 | 0.46618 | 0.44162 | 0.42309 | 0.40495 | 0.38981 | 0.37551 | 0.36518
96.7 | 0.95992 | 0.80919 | 0.68453 | 0.60326 | 0.54805 | 0.50118 | 0.46851 | 0.44402 | 0.42554 | 0.40699 | 0.3925 | 0.3773 | 0.36726
96.8 | 0.96101 | 0.81177 | 0.68762 | 0.60602 | 0.55101 | 0.50322 | 0.47092 | 0.44632 | 0.42802 | 0.40857 | 0.39458 | 0.37932 | 0.36957
96.9 | 0.96224 | 0.81472 | 0.69067 | 0.60902 | 0.55312 | 0.50612 | 0.47331 | 0.44826 | 0.42997 | 0.41071 | 0.3966 | 0.3814 | 0.37114
97 | 0.96335 | 0.81741 | 0.69387 | 0.61196 | 0.55618 | 0.50904 | 0.47582 | 0.45078 | 0.43214 | 0.41297 | 0.39915 | 0.38392 | 0.37311
97.1 | 0.96486 | 0.82063 | 0.697 | 0.61533 | 0.55913 | 0.51201 | 0.4787 | 0.45365 | 0.43422 | 0.41571 | 0.40123 | 0.38604 | 0.37505
97.2 | 0.96578 | 0.82352 | 0.69912 | 0.61843 | 0.56169 | 0.5143 | 0.48135 | 0.45538 | 0.43661 | 0.41765 | 0.40374 | 0.38954 | 0.37715
97.3 | 0.96714 | 0.82651 | 0.70183 | 0.62141 | 0.56473 | 0.51738 | 0.48422 | 0.45787 | 0.43859 | 0.41988 | 0.40584 | 0.39283 | 0.37927
97.4 | 0.9682 | 0.82913 | 0.70532 | 0.62429 | 0.568 | 0.52098 | 0.48726 | 0.46126 | 0.44102 | 0.42189 | 0.40801 | 0.39506 | 0.38142
97.5 | 0.96906 | 0.83194 | 0.70852 | 0.62778 | 0.57116 | 0.52471 | 0.4906 | 0.46365 | 0.44344 | 0.42431 | 0.41034 | 0.39782 | 0.38392
97.6 | 0.97038 | 0.83533 | 0.71221 | 0.63191 | 0.57414 | 0.52759 | 0.49415 | 0.4664 | 0.4465 | 0.42816 | 0.41334 | 0.40027 | 0.38723
97.7 | 0.97155 | 0.83887 | 0.71634 | 0.6346 | 0.57788 | 0.5305 | 0.4971 | 0.46906 | 0.449 | 0.43053 | 0.41629 | 0.40285 | 0.39064
97.8 | 0.97298 | 0.8422 | 0.71987 | 0.6374 | 0.58117 | 0.53402 | 0.50082 | 0.47188 | 0.45276 | 0.43315 | 0.4185 | 0.40542 | 0.39452
97.9 | 0.97406 | 0.8467 | 0.72375 | 0.64152 | 0.58436 | 0.53705 | 0.50389 | 0.47582 | 0.4554 | 0.4365 | 0.42143 | 0.40804 | 0.39679
98 | 0.97531 | 0.84956 | 0.72742 | 0.6466 | 0.58792 | 0.54132 | 0.50837 | 0.47953 | 0.45818 | 0.43888 | 0.42385 | 0.41108 | 0.40011
98.1 | 0.97638 | 0.85315 | 0.73138 | 0.65118 | 0.59212 | 0.54473 | 0.51256 | 0.48247 | 0.46169 | 0.44206 | 0.42719 | 0.41471 | 0.40266
98.2 | 0.97737 | 0.85699 | 0.7369 | 0.65512 | 0.59586 | 0.54891 | 0.51669 | 0.4863 | 0.46452 | 0.44525 | 0.43066 | 0.41819 | 0.40607
98.3 | 0.97886 | 0.86122 | 0.74188 | 0.6599 | 0.5998 | 0.55355 | 0.52031 | 0.49086 | 0.46784 | 0.44819 | 0.4338 | 0.42134 | 0.40901
98.4 | 0.98024 | 0.86512 | 0.74653 | 0.66397 | 0.6041 | 0.55877 | 0.52526 | 0.49498 | 0.47177 | 0.45276 | 0.43736 | 0.42385 | 0.41334
98.5 | 0.98143 | 0.86997 | 0.75162 | 0.66964 | 0.6093 | 0.56289 | 0.52921 | 0.49983 | 0.47757 | 0.4575 | 0.44064 | 0.42786 | 0.41774
98.6 | 0.98247 | 0.87479 | 0.75585 | 0.67422 | 0.6146 | 0.56771 | 0.53402 | 0.50423 | 0.48165 | 0.46138 | 0.44467 | 0.43117 | 0.42126
98.7 | 0.98389 | 0.87843 | 0.76193 | 0.68001 | 0.61964 | 0.57262 | 0.53788 | 0.51137 | 0.48624 | 0.46464 | 0.44877 | 0.43472 | 0.42467
98.8 | 0.98523 | 0.88213 | 0.76887 | 0.68605 | 0.62431 | 0.57684 | 0.54388 | 0.51669 | 0.49093 | 0.47099 | 0.45394 | 0.43873 | 0.42933
98.9 | 0.98621 | 0.88823 | 0.7762 | 0.69325 | 0.63163 | 0.58267 | 0.54968 | 0.52157 | 0.49704 | 0.47773 | 0.4586 | 0.44416 | 0.43389
99 | 0.98733 | 0.89374 | 0.78275 | 0.69903 | 0.63673 | 0.58945 | 0.55692 | 0.52683 | 0.50225 | 0.48338 | 0.46314 | 0.4487 | 0.43888
99.1 | 0.98845 | 0.89857 | 0.78934 | 0.70512 | 0.64591 | 0.59631 | 0.56382 | 0.53284 | 0.51033 | 0.4891 | 0.46971 | 0.45492 | 0.44536
99.2 | 0.98945 | 0.9043 | 0.7968 | 0.71057 | 0.65318 | 0.60278 | 0.57073 | 0.54013 | 0.51778 | 0.49664 | 0.477 | 0.4607 | 0.45045
99.3 | 0.99061 | 0.91063 | 0.80546 | 0.72272 | 0.66274 | 0.61212 | 0.57823 | 0.54918 | 0.52461 | 0.50488 | 0.48488 | 0.46811 | 0.45791
99.4 | 0.99168 | 0.91649 | 0.81469 | 0.7315 | 0.67162 | 0.61997 | 0.58795 | 0.55873 | 0.53469 | 0.5166 | 0.49232 | 0.47773 | 0.46446
99.5 | 0.99283 | 0.92365 | 0.8249 | 0.74588 | 0.68423 | 0.63189 | 0.59926 | 0.56719 | 0.54462 | 0.52508 | 0.50311 | 0.48689 | 0.4758
99.6 | 0.99424 | 0.93251 | 0.83558 | 0.76084 | 0.69721 | 0.64526 | 0.6098 | 0.57867 | 0.55804 | 0.53636 | 0.51694 | 0.49855 | 0.48723
99.7 | 0.99549 | 0.94184 | 0.85023 | 0.77814 | 0.7113 | 0.66232 | 0.62502 | 0.59603 | 0.57032 | 0.55265 | 0.53076 | 0.5143 | 0.50047
99.8 | 0.99689 | 0.95152 | 0.86728 | 0.79863 | 0.73113 | 0.68403 | 0.64768 | 0.61194 | 0.59128 | 0.56719 | 0.54965 | 0.53469 | 0.52072
99.9 | 0.99844 | 0.9668 | 0.8929 | 0.83035 | 0.7633 | 0.71224 | 0.67514 | 0.64248 | 0.61746 | 0.60637 | 0.58037 | 0.56281 | 0.54577
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.022934 | 0.0063088 | 0.010662 | 0.0085354 | 0.0089716 | 0.0083997 | 0.0081808 | 0.0078591 | 0.0078039 | 0.0068482 | 0.0066206 | 0.006158 | 0.0077386
2 | 0.047446 | 0.013265 | 0.023199 | 0.017246 | 0.017491 | 0.01653 | 0.01873 | 0.016435 | 0.014022 | 0.01446 | 0.014035 | 0.012937 | 0.014615
3 | 0.075546 | 0.023814 | 0.036615 | 0.027232 | 0.026402 | 0.023132 | 0.026435 | 0.022925 | 0.020378 | 0.020058 | 0.019833 | 0.019329 | 0.02102
4 | 0.10648 | 0.032781 | 0.048182 | 0.037641 | 0.036035 | 0.032395 | 0.03455 | 0.031828 | 0.028751 | 0.027547 | 0.026955 | 0.027188 | 0.028219
5 | 0.13644 | 0.04232 | 0.060713 | 0.048102 | 0.045673 | 0.04137 | 0.042887 | 0.039916 | 0.036604 | 0.035381 | 0.03511 | 0.034418 | 0.035598
6 | 0.16561 | 0.054095 | 0.072293 | 0.058494 | 0.055023 | 0.050123 | 0.050293 | 0.047116 | 0.044615 | 0.044175 | 0.042025 | 0.041286 | 0.042283
7 | 0.19301 | 0.065108 | 0.087342 | 0.068693 | 0.064 | 0.059976 | 0.058348 | 0.053946 | 0.052696 | 0.051153 | 0.0488 | 0.047782 | 0.049509
8 | 0.21985 | 0.076591 | 0.098893 | 0.080461 | 0.074921 | 0.068831 | 0.066025 | 0.062309 | 0.060882 | 0.059098 | 0.05595 | 0.054696 | 0.055868
9 | 0.24524 | 0.089065 | 0.11158 | 0.092188 | 0.082975 | 0.075939 | 0.07482 | 0.071858 | 0.069111 | 0.066095 | 0.063375 | 0.061104 | 0.063052
10 | 0.26928 | 0.1008 | 0.12473 | 0.103 | 0.092353 | 0.083995 | 0.083137 | 0.079454 | 0.07686 | 0.073886 | 0.069876 | 0.068074 | 0.069149
11 | 0.29595 | 0.11373 | 0.13651 | 0.11278 | 0.10164 | 0.096341 | 0.090099 | 0.088877 | 0.085975 | 0.080986 | 0.07762 | 0.07476 | 0.076444
12 | 0.32499 | 0.1262 | 0.14864 | 0.12352 | 0.11204 | 0.10427 | 0.098981 | 0.098333 | 0.09303 | 0.088666 | 0.084704 | 0.081561 | 0.083635
13 | 0.34802 | 0.13934 | 0.16205 | 0.13431 | 0.12094 | 0.11373 | 0.10717 | 0.10593 | 0.1004 | 0.095935 | 0.092407 | 0.086991 | 0.090293
14 | 0.37726 | 0.15394 | 0.17515 | 0.14471 | 0.13047 | 0.12306 | 0.11565 | 0.11417 | 0.10846 | 0.10311 | 0.10035 | 0.094776 | 0.098044
15 | 0.40316 | 0.16858 | 0.18721 | 0.15402 | 0.14099 | 0.13162 | 0.12489 | 0.1237 | 0.11633 | 0.11158 | 0.10745 | 0.10182 | 0.1034
16 | 0.43086 | 0.18025 | 0.19874 | 0.16348 | 0.15132 | 0.14127 | 0.13395 | 0.13343 | 0.12372 | 0.1194 | 0.11423 | 0.10917 | 0.11093
17 | 0.45704 | 0.19295 | 0.21147 | 0.17359 | 0.16095 | 0.15167 | 0.14251 | 0.14083 | 0.13221 | 0.12816 | 0.1222 | 0.11717 | 0.11742
18 | 0.48271 | 0.20821 | 0.22464 | 0.18393 | 0.17045 | 0.16055 | 0.15103 | 0.14808 | 0.13954 | 0.13637 | 0.12925 | 0.12377 | 0.1238
19 | 0.50965 | 0.2218 | 0.23449 | 0.1947 | 0.17873 | 0.17119 | 0.15904 | 0.15726 | 0.14714 | 0.14554 | 0.13736 | 0.13058 | 0.13029
20 | 0.54017 | 0.23408 | 0.2472 | 0.20682 | 0.18821 | 0.18172 | 0.16838 | 0.16503 | 0.15566 | 0.15399 | 0.14592 | 0.1376 | 0.13681
21 | 0.56997 | 0.249 | 0.25955 | 0.21572 | 0.2004 | 0.19153 | 0.17685 | 0.17281 | 0.16353 | 0.16129 | 0.15277 | 0.14579 | 0.14312
22 | 0.59691 | 0.26044 | 0.27374 | 0.22766 | 0.21091 | 0.2022 | 0.18549 | 0.18129 | 0.1712 | 0.16863 | 0.1604 | 0.15283 | 0.14965
23 | 0.62728 | 0.27529 | 0.28293 | 0.23932 | 0.21943 | 0.21144 | 0.1947 | 0.18929 | 0.17899 | 0.17734 | 0.1696 | 0.15983 | 0.15656
24 | 0.64967 | 0.29327 | 0.29438 | 0.2513 | 0.22936 | 0.22041 | 0.20365 | 0.19807 | 0.18671 | 0.18618 | 0.17709 | 0.16684 | 0.16336
25 | 0.67715 | 0.3105 | 0.30463 | 0.26216 | 0.23961 | 0.22937 | 0.21171 | 0.20624 | 0.1945 | 0.19385 | 0.18479 | 0.174 | 0.16882
26 | 0.70169 | 0.32512 | 0.31718 | 0.27449 | 0.24966 | 0.23801 | 0.21991 | 0.21533 | 0.20323 | 0.20069 | 0.19158 | 0.18227 | 0.17597
27 | 0.72839 | 0.33993 | 0.32905 | 0.28598 | 0.2605 | 0.25059 | 0.22946 | 0.22404 | 0.21099 | 0.20867 | 0.19971 | 0.19 | 0.18264
28 | 0.7531 | 0.35425 | 0.34232 | 0.29811 | 0.26958 | 0.25991 | 0.23954 | 0.23229 | 0.21908 | 0.21588 | 0.20817 | 0.19667 | 0.19065
29 | 0.78064 | 0.36882 | 0.35226 | 0.30995 | 0.27899 | 0.26893 | 0.24811 | 0.23991 | 0.22646 | 0.22286 | 0.21593 | 0.20472 | 0.19818
30 | 0.80332 | 0.38505 | 0.36377 | 0.32145 | 0.29057 | 0.27908 | 0.25731 | 0.2484 | 0.23396 | 0.23051 | 0.22288 | 0.21245 | 0.20463
31 | 0.82602 | 0.40152 | 0.37596 | 0.33294 | 0.29947 | 0.28883 | 0.26658 | 0.25706 | 0.24367 | 0.23882 | 0.23085 | 0.2196 | 0.21232
32 | 0.84451 | 0.41627 | 0.3882 | 0.34569 | 0.31022 | 0.29896 | 0.27543 | 0.26529 | 0.25165 | 0.24829 | 0.23732 | 0.22855 | 0.21951
33 | 0.86819 | 0.43398 | 0.40299 | 0.35808 | 0.32116 | 0.30927 | 0.28366 | 0.27305 | 0.2599 | 0.25716 | 0.24498 | 0.23547 | 0.22823
34 | 0.89053 | 0.45191 | 0.41465 | 0.36996 | 0.33176 | 0.31913 | 0.29447 | 0.28282 | 0.26702 | 0.26609 | 0.25372 | 0.24466 | 0.2344
35 | 0.91064 | 0.46856 | 0.42713 | 0.38064 | 0.34253 | 0.32746 | 0.3052 | 0.29135 | 0.27613 | 0.27564 | 0.26026 | 0.25302 | 0.24215
36 | 0.93324 | 0.48477 | 0.43755 | 0.39078 | 0.35357 | 0.3386 | 0.31563 | 0.29912 | 0.28534 | 0.28367 | 0.26764 | 0.26012 | 0.25168
37 | 0.95385 | 0.50247 | 0.4515 | 0.40608 | 0.36439 | 0.34682 | 0.32368 | 0.30812 | 0.29443 | 0.29141 | 0.27675 | 0.26738 | 0.25835
38 | 0.97679 | 0.51759 | 0.46586 | 0.41766 | 0.37525 | 0.3564 | 0.33466 | 0.31686 | 0.30306 | 0.29948 | 0.28509 | 0.27701 | 0.26512
39 | 0.99957 | 0.53477 | 0.47653 | 0.43051 | 0.38688 | 0.36692 | 0.34481 | 0.32747 | 0.31254 | 0.30831 | 0.29296 | 0.28616 | 0.27328
40 | 1.0223 | 0.55599 | 0.48899 | 0.44381 | 0.39958 | 0.37714 | 0.35342 | 0.33651 | 0.322 | 0.31746 | 0.3016 | 0.29512 | 0.28146
41 | 1.041 | 0.57564 | 0.50558 | 0.45461 | 0.41012 | 0.3872 | 0.36337 | 0.3459 | 0.33044 | 0.32521 | 0.31027 | 0.30348 | 0.28914
42 | 1.0606 | 0.59258 | 0.51726 | 0.46708 | 0.42032 | 0.39852 | 0.37387 | 0.35431 | 0.33967 | 0.33394 | 0.31835 | 0.31142 | 0.29653
43 | 1.0824 | 0.61121 | 0.5279 | 0.47925 | 0.43208 | 0.40775 | 0.38326 | 0.36403 | 0.34847 | 0.34281 | 0.32688 | 0.31913 | 0.30333
44 | 1.105 | 0.6311 | 0.54081 | 0.49142 | 0.44627 | 0.41807 | 0.39293 | 0.37283 | 0.3582 | 0.35074 | 0.33656 | 0.32798 | 0.31219
45 | 1.1277 | 0.6475 | 0.5546 | 0.5028 | 0.45806 | 0.43043 | 0.40437 | 0.3831 | 0.36738 | 0.36041 | 0.34459 | 0.3368 | 0.32143
46 | 1.1482 | 0.66491 | 0.56723 | 0.5159 | 0.46876 | 0.44216 | 0.41638 | 0.39229 | 0.37757 | 0.36969 | 0.35394 | 0.3451 | 0.33062
47 | 1.1724 | 0.68748 | 0.58025 | 0.52845 | 0.48221 | 0.45378 | 0.42671 | 0.40205 | 0.38598 | 0.37863 | 0.36296 | 0.35246 | 0.33962
48 | 1.1917 | 0.70483 | 0.59264 | 0.54332 | 0.49386 | 0.46474 | 0.4358 | 0.41198 | 0.39739 | 0.38866 | 0.37286 | 0.3617 | 0.34811
49 | 1.2097 | 0.73047 | 0.60465 | 0.55739 | 0.50531 | 0.47654 | 0.44603 | 0.42472 | 0.40836 | 0.40078 | 0.3818 | 0.37172 | 0.3557
50 | 1.2272 | 0.74732 | 0.61612 | 0.57412 | 0.51913 | 0.48788 | 0.45853 | 0.43347 | 0.41956 | 0.40893 | 0.39078 | 0.38132 | 0.36549
51 | 1.2469 | 0.77006 | 0.6267 | 0.58724 | 0.52997 | 0.49943 | 0.46897 | 0.44326 | 0.42873 | 0.4179 | 0.39952 | 0.39051 | 0.37584
52 | 1.2665 | 0.78844 | 0.63909 | 0.60023 | 0.54533 | 0.51017 | 0.48059 | 0.45381 | 0.43844 | 0.42681 | 0.40978 | 0.3998 | 0.38606
53 | 1.2832 | 0.80592 | 0.65443 | 0.61194 | 0.5577 | 0.52184 | 0.49211 | 0.46597 | 0.44945 | 0.43668 | 0.42024 | 0.40985 | 0.39536
54 | 1.3019 | 0.82975 | 0.66914 | 0.62269 | 0.57041 | 0.53526 | 0.5038 | 0.4769 | 0.45841 | 0.44605 | 0.43054 | 0.41789 | 0.40511
55 | 1.3203 | 0.85088 | 0.68376 | 0.63741 | 0.58506 | 0.54561 | 0.51643 | 0.48819 | 0.46898 | 0.45462 | 0.44174 | 0.42734 | 0.4137
56 | 1.3365 | 0.87115 | 0.6985 | 0.65049 | 0.59969 | 0.55508 | 0.52744 | 0.50074 | 0.47993 | 0.46488 | 0.45372 | 0.43789 | 0.4242
57 | 1.3537 | 0.89104 | 0.71402 | 0.66758 | 0.61492 | 0.56688 | 0.53887 | 0.51349 | 0.49079 | 0.47615 | 0.46326 | 0.44679 | 0.43192
58 | 1.3686 | 0.91594 | 0.72987 | 0.68319 | 0.63116 | 0.58062 | 0.54943 | 0.52462 | 0.50272 | 0.48715 | 0.47205 | 0.45524 | 0.44388
59 | 1.3832 | 0.94142 | 0.74658 | 0.69768 | 0.64588 | 0.59362 | 0.56229 | 0.5358 | 0.51329 | 0.49968 | 0.48288 | 0.46441 | 0.45611
60 | 1.3968 | 0.96182 | 0.76644 | 0.71372 | 0.66128 | 0.60578 | 0.57474 | 0.54856 | 0.52708 | 0.51097 | 0.49339 | 0.47401 | 0.46791
61 | 1.4118 | 0.98211 | 0.78375 | 0.72882 | 0.67478 | 0.61722 | 0.58715 | 0.56189 | 0.53808 | 0.52405 | 0.5056 | 0.48482 | 0.47763
62 | 1.4286 | 1.0045 | 0.79862 | 0.74419 | 0.69102 | 0.63413 | 0.60063 | 0.57303 | 0.54993 | 0.53498 | 0.51799 | 0.4969 | 0.48689
63 | 1.4478 | 1.0283 | 0.81861 | 0.76046 | 0.70621 | 0.64849 | 0.61262 | 0.58674 | 0.56173 | 0.54815 | 0.52881 | 0.50849 | 0.49753
64 | 1.4635 | 1.0532 | 0.83817 | 0.77737 | 0.72285 | 0.66297 | 0.6263 | 0.60191 | 0.57325 | 0.56186 | 0.54171 | 0.51803 | 0.50869
65 | 1.4783 | 1.0759 | 0.85811 | 0.79394 | 0.7364 | 0.67708 | 0.63975 | 0.61688 | 0.58593 | 0.5748 | 0.55226 | 0.53031 | 0.51995
66 | 1.493 | 1.0976 | 0.87671 | 0.80772 | 0.75539 | 0.69477 | 0.65259 | 0.62915 | 0.59915 | 0.58616 | 0.56561 | 0.5414 | 0.53154
67 | 1.5036 | 1.115 | 0.89775 | 0.82388 | 0.77099 | 0.71109 | 0.66803 | 0.64267 | 0.6098 | 0.59919 | 0.57693 | 0.5551 | 0.54382
68 | 1.5193 | 1.1365 | 0.9211 | 0.83865 | 0.7883 | 0.72497 | 0.68378 | 0.65454 | 0.62251 | 0.61189 | 0.58908 | 0.56845 | 0.55505
69 | 1.5303 | 1.1654 | 0.94715 | 0.8559 | 0.80609 | 0.73856 | 0.69938 | 0.67042 | 0.63487 | 0.6236 | 0.60163 | 0.58142 | 0.56581
70 | 1.5452 | 1.1893 | 0.96807 | 0.87301 | 0.82187 | 0.75281 | 0.71678 | 0.68574 | 0.64928 | 0.6372 | 0.61444 | 0.59605 | 0.57917
71 | 1.5565 | 1.2128 | 0.99001 | 0.8921 | 0.84031 | 0.7726 | 0.73494 | 0.70068 | 0.66276 | 0.65011 | 0.62659 | 0.611 | 0.59151
72 | 1.5702 | 1.2346 | 1.0172 | 0.90938 | 0.8552 | 0.79099 | 0.75213 | 0.71366 | 0.67716 | 0.6662 | 0.64021 | 0.62703 | 0.60457
73 | 1.5798 | 1.2567 | 1.0391 | 0.93064 | 0.87155 | 0.80918 | 0.77191 | 0.73029 | 0.69244 | 0.67961 | 0.65496 | 0.64265 | 0.61787
74 | 1.5902 | 1.2781 | 1.064 | 0.95241 | 0.89029 | 0.82661 | 0.7902 | 0.74458 | 0.70819 | 0.69532 | 0.6686 | 0.65713 | 0.63153
75 | 1.6004 | 1.3021 | 1.0844 | 0.97388 | 0.90958 | 0.84849 | 0.80551 | 0.76223 | 0.72585 | 0.70922 | 0.68158 | 0.67016 | 0.64917
76 | 1.611 | 1.3267 | 1.1124 | 0.99836 | 0.93207 | 0.8671 | 0.81953 | 0.78181 | 0.74158 | 0.72358 | 0.70031 | 0.686 | 0.66537
77 | 1.6222 | 1.3497 | 1.1371 | 1.017 | 0.95068 | 0.88365 | 0.83812 | 0.79982 | 0.75956 | 0.74043 | 0.71584 | 0.70087 | 0.67778
78 | 1.6328 | 1.3761 | 1.1634 | 1.0398 | 0.97063 | 0.90558 | 0.86031 | 0.81548 | 0.77631 | 0.75686 | 0.73436 | 0.71587 | 0.69334
79 | 1.641 | 1.408 | 1.192 | 1.0667 | 0.99102 | 0.92996 | 0.87858 | 0.8328 | 0.79546 | 0.77082 | 0.75403 | 0.73371 | 0.7095
80 | 1.6488 | 1.4331 | 1.22 | 1.0942 | 1.0168 | 0.95279 | 0.89918 | 0.85518 | 0.81698 | 0.78844 | 0.77014 | 0.75031 | 0.72625
80.5 | 1.6529 | 1.4475 | 1.2337 | 1.1074 | 1.0281 | 0.96722 | 0.90775 | 0.86393 | 0.82722 | 0.79829 | 0.78153 | 0.75953 | 0.73515
81 | 1.6569 | 1.4618 | 1.2478 | 1.1228 | 1.0401 | 0.9786 | 0.9193 | 0.87594 | 0.83582 | 0.80852 | 0.7887 | 0.76832 | 0.74433
81.5 | 1.6617 | 1.4766 | 1.2631 | 1.1379 | 1.0512 | 0.98918 | 0.93165 | 0.88782 | 0.84348 | 0.81971 | 0.79753 | 0.77579 | 0.75248
82 | 1.665 | 1.4871 | 1.2839 | 1.1526 | 1.0628 | 0.9987 | 0.94222 | 0.90153 | 0.8574 | 0.83038 | 0.80878 | 0.78711 | 0.76178
82.5 | 1.6693 | 1.4978 | 1.2969 | 1.1712 | 1.0719 | 1.0116 | 0.95416 | 0.91423 | 0.86672 | 0.83885 | 0.8171 | 0.79576 | 0.77155
83 | 1.6719 | 1.5125 | 1.3099 | 1.1881 | 1.0834 | 1.0237 | 0.96482 | 0.92606 | 0.87664 | 0.85074 | 0.82842 | 0.80261 | 0.78233
83.5 | 1.6751 | 1.5245 | 1.3265 | 1.2042 | 1.0967 | 1.0381 | 0.98333 | 0.93572 | 0.88799 | 0.86415 | 0.83874 | 0.81322 | 0.79301
84 | 1.6791 | 1.5403 | 1.3397 | 1.2203 | 1.1096 | 1.0512 | 0.99474 | 0.9494 | 0.89908 | 0.87567 | 0.85139 | 0.8232 | 0.80212
84.5 | 1.6827 | 1.5525 | 1.3586 | 1.2354 | 1.1242 | 1.0651 | 1.0053 | 0.96248 | 0.90889 | 0.88654 | 0.86199 | 0.83351 | 0.81064
85 | 1.6851 | 1.5653 | 1.3774 | 1.2532 | 1.1377 | 1.0765 | 1.0166 | 0.97707 | 0.92173 | 0.89789 | 0.87316 | 0.84377 | 0.82146
85.5 | 1.6876 | 1.579 | 1.3989 | 1.2686 | 1.1577 | 1.0899 | 1.0291 | 0.9897 | 0.93827 | 0.9119 | 0.88386 | 0.85522 | 0.83285
86 | 1.6916 | 1.5941 | 1.4166 | 1.2858 | 1.172 | 1.1063 | 1.0449 | 1.0049 | 0.95385 | 0.92615 | 0.89427 | 0.87018 | 0.84291
86.5 | 1.6941 | 1.6073 | 1.4327 | 1.3004 | 1.1882 | 1.1254 | 1.0591 | 1.0189 | 0.96666 | 0.94172 | 0.90555 | 0.88451 | 0.85801
87 | 1.6968 | 1.6212 | 1.4524 | 1.3179 | 1.2039 | 1.1409 | 1.0759 | 1.0314 | 0.97929 | 0.95571 | 0.91798 | 0.89792 | 0.8677
87.5 | 1.6999 | 1.6365 | 1.4706 | 1.334 | 1.2233 | 1.1572 | 1.0918 | 1.0452 | 0.99538 | 0.97209 | 0.9363 | 0.9091 | 0.87863
88 | 1.7024 | 1.6497 | 1.4884 | 1.3547 | 1.2429 | 1.1729 | 1.1055 | 1.0591 | 1.0117 | 0.99032 | 0.95064 | 0.92543 | 0.89007
88.5 | 1.7049 | 1.6624 | 1.5094 | 1.3768 | 1.2641 | 1.1877 | 1.1194 | 1.0755 | 1.0278 | 1.0045 | 0.96772 | 0.93527 | 0.906
89 | 1.7068 | 1.6781 | 1.5322 | 1.3993 | 1.2817 | 1.2064 | 1.1365 | 1.0915 | 1.047 | 1.0212 | 0.98192 | 0.9515 | 0.91944
89.5 | 1.7088 | 1.6969 | 1.5492 | 1.4184 | 1.3011 | 1.2256 | 1.1544 | 1.1093 | 1.0627 | 1.0366 | 0.99963 | 0.96407 | 0.9334
90 | 1.711 | 1.7093 | 1.5677 | 1.4381 | 1.3207 | 1.2454 | 1.1672 | 1.1331 | 1.0784 | 1.0509 | 1.0128 | 0.98022 | 0.95122
90.25 | 1.7122 | 1.716 | 1.5783 | 1.4506 | 1.3361 | 1.2534 | 1.1798 | 1.141 | 1.0898 | 1.0591 | 1.0204 | 0.99041 | 0.96083
90.5 | 1.7128 | 1.7221 | 1.5912 | 1.4632 | 1.3519 | 1.2629 | 1.1901 | 1.1511 | 1.0988 | 1.0681 | 1.031 | 0.99989 | 0.96854
90.75 | 1.7139 | 1.7292 | 1.6006 | 1.4743 | 1.3646 | 1.2713 | 1.203 | 1.1625 | 1.109 | 1.0781 | 1.0408 | 1.0086 | 0.97546
91 | 1.7149 | 1.7368 | 1.6126 | 1.4881 | 1.378 | 1.2821 | 1.2134 | 1.1729 | 1.1169 | 1.0883 | 1.05 | 1.0156 | 0.987
91.25 | 1.7159 | 1.744 | 1.6216 | 1.5053 | 1.393 | 1.2931 | 1.223 | 1.1792 | 1.125 | 1.0986 | 1.0585 | 1.0236 | 0.99596
91.5 | 1.7167 | 1.7495 | 1.634 | 1.5197 | 1.4036 | 1.3078 | 1.2306 | 1.1889 | 1.1345 | 1.109 | 1.07 | 1.0311 | 1.0036
91.75 | 1.7175 | 1.7533 | 1.6441 | 1.5327 | 1.4175 | 1.3216 | 1.2449 | 1.1967 | 1.1436 | 1.119 | 1.0792 | 1.042 | 1.0111
92 | 1.7183 | 1.7612 | 1.6602 | 1.5462 | 1.4315 | 1.3349 | 1.2548 | 1.2076 | 1.1532 | 1.1276 | 1.0868 | 1.0532 | 1.019
92.25 | 1.7191 | 1.7676 | 1.6716 | 1.5627 | 1.444 | 1.349 | 1.2683 | 1.2182 | 1.1626 | 1.1375 | 1.0954 | 1.063 | 1.0297
92.5 | 1.7199 | 1.7733 | 1.6809 | 1.5769 | 1.4545 | 1.3582 | 1.2786 | 1.2278 | 1.1748 | 1.1475 | 1.1101 | 1.0735 | 1.0393
92.75 | 1.7209 | 1.7796 | 1.6948 | 1.5867 | 1.4668 | 1.3688 | 1.2967 | 1.241 | 1.1842 | 1.1592 | 1.1201 | 1.0874 | 1.0498
93 | 1.7221 | 1.7892 | 1.7051 | 1.6039 | 1.4813 | 1.3825 | 1.3078 | 1.25 | 1.1996 | 1.1693 | 1.1295 | 1.0978 | 1.0589
93.25 | 1.723 | 1.7982 | 1.7169 | 1.6174 | 1.4993 | 1.3923 | 1.3235 | 1.2589 | 1.2131 | 1.1832 | 1.1416 | 1.1084 | 1.0717
93.5 | 1.7238 | 1.8048 | 1.7254 | 1.6332 | 1.5136 | 1.4014 | 1.3404 | 1.2751 | 1.2248 | 1.1965 | 1.1501 | 1.1243 | 1.0805
93.75 | 1.7245 | 1.8122 | 1.7358 | 1.6501 | 1.5297 | 1.4236 | 1.3481 | 1.2878 | 1.2334 | 1.2079 | 1.1636 | 1.1372 | 1.0925
94 | 1.7249 | 1.821 | 1.7488 | 1.671 | 1.5429 | 1.4425 | 1.3641 | 1.3019 | 1.2558 | 1.2199 | 1.1744 | 1.1485 | 1.1047
94.25 | 1.7256 | 1.8283 | 1.7605 | 1.6844 | 1.5597 | 1.4629 | 1.3814 | 1.3158 | 1.2686 | 1.2395 | 1.1915 | 1.16 | 1.1173
94.5 | 1.7262 | 1.8348 | 1.7696 | 1.6964 | 1.582 | 1.4765 | 1.397 | 1.326 | 1.2849 | 1.2527 | 1.2067 | 1.1718 | 1.13
94.75 | 1.7267 | 1.8404 | 1.7809 | 1.7094 | 1.6061 | 1.4983 | 1.4159 | 1.3358 | 1.2991 | 1.2663 | 1.2218 | 1.1791 | 1.1457
95 | 1.727 | 1.8485 | 1.793 | 1.7244 | 1.6248 | 1.5205 | 1.4286 | 1.3473 | 1.313 | 1.2851 | 1.2373 | 1.1934 | 1.1605
95.1 | 1.7272 | 1.8513 | 1.7982 | 1.7325 | 1.6293 | 1.5265 | 1.4359 | 1.3554 | 1.3168 | 1.2939 | 1.2422 | 1.1968 | 1.1667
95.2 | 1.7273 | 1.8549 | 1.804 | 1.7405 | 1.6372 | 1.5315 | 1.4438 | 1.3583 | 1.3223 | 1.2988 | 1.2491 | 1.2038 | 1.1725
95.3 | 1.7276 | 1.8579 | 1.815 | 1.7431 | 1.6423 | 1.5409 | 1.4496 | 1.3683 | 1.3285 | 1.3054 | 1.2521 | 1.2075 | 1.1794
95.4 | 1.7278 | 1.8609 | 1.8216 | 1.7466 | 1.6476 | 1.5458 | 1.4574 | 1.3767 | 1.335 | 1.309 | 1.261 | 1.2137 | 1.1834
95.5 | 1.728 | 1.8639 | 1.8279 | 1.7527 | 1.6517 | 1.558 | 1.4618 | 1.3853 | 1.3441 | 1.3128 | 1.2706 | 1.2212 | 1.1876
95.6 | 1.7282 | 1.8661 | 1.8313 | 1.7594 | 1.6596 | 1.5651 | 1.4709 | 1.3958 | 1.3525 | 1.3204 | 1.283 | 1.2271 | 1.1956
95.7 | 1.7283 | 1.8693 | 1.8346 | 1.7663 | 1.6695 | 1.5705 | 1.4872 | 1.4 | 1.3601 | 1.3321 | 1.2891 | 1.2352 | 1.2
95.8 | 1.7284 | 1.871 | 1.8403 | 1.7739 | 1.6792 | 1.5785 | 1.4992 | 1.4097 | 1.3678 | 1.3377 | 1.2964 | 1.2426 | 1.2041
95.9 | 1.7285 | 1.8729 | 1.8475 | 1.7818 | 1.6896 | 1.5845 | 1.5082 | 1.4171 | 1.3778 | 1.345 | 1.3017 | 1.2517 | 1.2088
96 | 1.7288 | 1.8775 | 1.8515 | 1.7862 | 1.6994 | 1.5956 | 1.5175 | 1.4296 | 1.3868 | 1.3503 | 1.3077 | 1.2584 | 1.2153
96.1 | 1.7289 | 1.8805 | 1.8565 | 1.7931 | 1.7058 | 1.605 | 1.5274 | 1.4368 | 1.3993 | 1.3557 | 1.3196 | 1.268 | 1.2216
96.2 | 1.7292 | 1.8845 | 1.8637 | 1.8035 | 1.7133 | 1.6184 | 1.5359 | 1.4451 | 1.4062 | 1.3592 | 1.3271 | 1.2738 | 1.2321
96.3 | 1.7293 | 1.8867 | 1.867 | 1.8077 | 1.7211 | 1.6264 | 1.5428 | 1.4554 | 1.4129 | 1.3627 | 1.3324 | 1.2785 | 1.2377
96.4 | 1.7294 | 1.8888 | 1.8747 | 1.8142 | 1.7316 | 1.631 | 1.5525 | 1.4652 | 1.4214 | 1.3733 | 1.3426 | 1.2847 | 1.2437
96.5 | 1.7296 | 1.8912 | 1.8814 | 1.8253 | 1.7391 | 1.6364 | 1.5632 | 1.4742 | 1.4276 | 1.3818 | 1.3519 | 1.2955 | 1.251
96.6 | 1.7297 | 1.8937 | 1.8865 | 1.8331 | 1.7456 | 1.6462 | 1.5699 | 1.4834 | 1.4378 | 1.3892 | 1.3592 | 1.3036 | 1.2559
96.7 | 1.7298 | 1.8961 | 1.8943 | 1.8426 | 1.7584 | 1.6573 | 1.5855 | 1.4931 | 1.4452 | 1.403 | 1.3679 | 1.3125 | 1.2616
96.8 | 1.7299 | 1.8986 | 1.9008 | 1.8545 | 1.7748 | 1.661 | 1.5928 | 1.5051 | 1.4509 | 1.4125 | 1.3746 | 1.3196 | 1.2714
96.9 | 1.7301 | 1.9002 | 1.9044 | 1.8629 | 1.7785 | 1.6709 | 1.6024 | 1.5213 | 1.4576 | 1.4201 | 1.38 | 1.3241 | 1.2784
97 | 1.7301 | 1.9025 | 1.9104 | 1.8695 | 1.7886 | 1.6877 | 1.6264 | 1.5296 | 1.467 | 1.4243 | 1.3917 | 1.3391 | 1.2841
97.1 | 1.7303 | 1.9046 | 1.9179 | 1.8769 | 1.8046 | 1.6959 | 1.6412 | 1.5436 | 1.4735 | 1.4308 | 1.4026 | 1.3582 | 1.2961
97.2 | 1.7304 | 1.9065 | 1.9208 | 1.8847 | 1.8148 | 1.7088 | 1.6479 | 1.5541 | 1.4816 | 1.4442 | 1.4119 | 1.373 | 1.3047
97.3 | 1.7306 | 1.9108 | 1.9338 | 1.8926 | 1.8286 | 1.7214 | 1.6576 | 1.5647 | 1.492 | 1.4649 | 1.4197 | 1.3824 | 1.311
97.4 | 1.7307 | 1.9134 | 1.9411 | 1.8997 | 1.8405 | 1.7338 | 1.6691 | 1.5761 | 1.5059 | 1.4748 | 1.4311 | 1.3942 | 1.3193
97.5 | 1.7308 | 1.9177 | 1.9479 | 1.9082 | 1.855 | 1.7444 | 1.6809 | 1.5966 | 1.5252 | 1.4851 | 1.4412 | 1.4029 | 1.3298
97.6 | 1.7309 | 1.9214 | 1.9567 | 1.92 | 1.8622 | 1.7533 | 1.6982 | 1.6136 | 1.541 | 1.4946 | 1.4541 | 1.4105 | 1.3495
97.7 | 1.731 | 1.9247 | 1.9627 | 1.9326 | 1.8732 | 1.7722 | 1.7088 | 1.6231 | 1.5563 | 1.5042 | 1.4678 | 1.425 | 1.3621
97.8 | 1.7311 | 1.9282 | 1.972 | 1.9469 | 1.8894 | 1.7879 | 1.7151 | 1.6515 | 1.5724 | 1.5302 | 1.4781 | 1.434 | 1.3765
97.9 | 1.7312 | 1.9315 | 1.9845 | 1.9603 | 1.9005 | 1.7972 | 1.7292 | 1.6675 | 1.5813 | 1.5416 | 1.4887 | 1.4478 | 1.3885
98 | 1.7313 | 1.9367 | 1.9906 | 1.9742 | 1.9124 | 1.8094 | 1.7419 | 1.6776 | 1.6039 | 1.5557 | 1.4978 | 1.4642 | 1.3992
98.1 | 1.7314 | 1.9407 | 1.9978 | 1.9854 | 1.9259 | 1.8267 | 1.7523 | 1.6994 | 1.6193 | 1.5771 | 1.5126 | 1.4732 | 1.4138
98.2 | 1.7314 | 1.9434 | 2.0073 | 1.9954 | 1.9392 | 1.8431 | 1.761 | 1.7164 | 1.6382 | 1.5928 | 1.5376 | 1.4912 | 1.4281
98.3 | 1.7315 | 1.946 | 2.0135 | 2.0111 | 1.9578 | 1.8582 | 1.7721 | 1.7359 | 1.6577 | 1.6057 | 1.5543 | 1.5033 | 1.4434
98.4 | 1.7315 | 1.9488 | 2.0245 | 2.0228 | 1.972 | 1.8727 | 1.795 | 1.7464 | 1.6811 | 1.6333 | 1.5713 | 1.517 | 1.461
98.5 | 1.7317 | 1.954 | 2.0351 | 2.0318 | 1.9922 | 1.8936 | 1.8094 | 1.7623 | 1.7149 | 1.6478 | 1.5967 | 1.5348 | 1.4835
98.6 | 1.7317 | 1.9578 | 2.0447 | 2.0456 | 2.0102 | 1.9253 | 1.8423 | 1.7779 | 1.739 | 1.6676 | 1.6184 | 1.5533 | 1.5034
98.7 | 1.7317 | 1.9604 | 2.0541 | 2.0643 | 2.0279 | 1.9556 | 1.8662 | 1.7981 | 1.7524 | 1.6906 | 1.6398 | 1.57 | 1.524
98.8 | 1.7318 | 1.9651 | 2.0602 | 2.0759 | 2.0469 | 1.9748 | 1.8853 | 1.821 | 1.7893 | 1.7212 | 1.654 | 1.6038 | 1.547
98.9 | 1.7319 | 1.9692 | 2.0689 | 2.0943 | 2.0616 | 2.0013 | 1.9004 | 1.8334 | 1.8139 | 1.7582 | 1.6776 | 1.6282 | 1.5636
99 | 1.7319 | 1.972 | 2.0783 | 2.1039 | 2.0852 | 2.0181 | 1.9174 | 1.8442 | 1.8403 | 1.7946 | 1.6897 | 1.644 | 1.5877
99.1 | 1.7319 | 1.9749 | 2.0905 | 2.1205 | 2.1038 | 2.037 | 1.941 | 1.8902 | 1.8795 | 1.8171 | 1.729 | 1.6813 | 1.6113
99.2 | 1.7319 | 1.9771 | 2.0961 | 2.1369 | 2.1227 | 2.059 | 1.9672 | 1.9371 | 1.9071 | 1.8443 | 1.7689 | 1.7045 | 1.6633
99.3 | 1.732 | 1.9817 | 2.1019 | 2.1589 | 2.1534 | 2.096 | 2.0247 | 1.965 | 1.926 | 1.8719 | 1.7967 | 1.7431 | 1.7036
99.4 | 1.732 | 1.9845 | 2.115 | 2.1875 | 2.1828 | 2.1336 | 2.0693 | 1.998 | 1.9615 | 1.9032 | 1.8464 | 1.7691 | 1.762
99.5 | 1.732 | 1.9867 | 2.1311 | 2.2126 | 2.2122 | 2.1888 | 2.1218 | 2.0661 | 1.9921 | 1.9376 | 1.8778 | 1.8257 | 1.8163
99.6 | 1.732 | 1.9885 | 2.1475 | 2.2344 | 2.2412 | 2.2306 | 2.167 | 2.1146 | 2.0389 | 1.9969 | 1.9264 | 1.8852 | 1.8515
99.7 | 1.732 | 1.9911 | 2.1703 | 2.2658 | 2.2886 | 2.2658 | 2.205 | 2.1822 | 2.1139 | 2.068 | 2.0234 | 1.9602 | 1.896
99.8 | 1.732 | 1.9946 | 2.1861 | 2.2922 | 2.3404 | 2.3221 | 2.3086 | 2.2915 | 2.2261 | 2.1679 | 2.1114 | 2.0385 | 1.9947
99.9 | 1.732 | 1.9974 | 2.2005 | 2.3295 | 2.4201 | 2.4396 | 2.4879 | 2.4218 | 2.3483 | 2.2571 | 2.3029 | 2.2813 | 2.1278
эксцес
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.043695 | 0.03359 | 0.030883 | 0.023199 | 0.019822 | 0.018123 | 0.015432 | 0.016666 | 0.014671 | 0.011988 | 0.011894 | 0.012531 | 0.013256
2 | 0.099124 | 0.069434 | 0.057598 | 0.044263 | 0.039173 | 0.033184 | 0.030761 | 0.029978 | 0.030094 | 0.025736 | 0.02383 | 0.026452 | 0.02568
3 | 0.14029 | 0.10271 | 0.081824 | 0.068412 | 0.056345 | 0.051012 | 0.046213 | 0.046949 | 0.04463 | 0.039877 | 0.035263 | 0.040487 | 0.03719
4 | 0.17737 | 0.13578 | 0.10701 | 0.089748 | 0.074778 | 0.068819 | 0.061666 | 0.061565 | 0.060029 | 0.053828 | 0.046336 | 0.053149 | 0.048537
5 | 0.2213 | 0.1653 | 0.13458 | 0.11181 | 0.094704 | 0.085783 | 0.07905 | 0.075145 | 0.078035 | 0.068764 | 0.062642 | 0.064379 | 0.061852
6 | 0.27266 | 0.20201 | 0.16557 | 0.13472 | 0.11631 | 0.10015 | 0.096465 | 0.089556 | 0.093366 | 0.082179 | 0.074831 | 0.079402 | 0.074673
7 | 0.30985 | 0.23858 | 0.19306 | 0.16017 | 0.13574 | 0.11599 | 0.11063 | 0.10476 | 0.10769 | 0.094341 | 0.088207 | 0.090968 | 0.086247
8 | 0.36547 | 0.274 | 0.21585 | 0.18286 | 0.15536 | 0.13218 | 0.1274 | 0.12119 | 0.11911 | 0.10887 | 0.10338 | 0.10299 | 0.098978
9 | 0.41742 | 0.30302 | 0.23998 | 0.20887 | 0.17252 | 0.1493 | 0.14418 | 0.13556 | 0.13119 | 0.1226 | 0.11681 | 0.11483 | 0.1095
10 | 0.45374 | 0.33959 | 0.26394 | 0.23111 | 0.1933 | 0.16675 | 0.1603 | 0.1495 | 0.14454 | 0.1391 | 0.13187 | 0.12923 | 0.12064
11 | 0.50122 | 0.37431 | 0.28756 | 0.2528 | 0.21042 | 0.18354 | 0.17452 | 0.16704 | 0.16172 | 0.15113 | 0.14452 | 0.1425 | 0.13562
12 | 0.54675 | 0.40434 | 0.31345 | 0.27852 | 0.23047 | 0.20103 | 0.19044 | 0.1798 | 0.17882 | 0.16543 | 0.15812 | 0.15733 | 0.14832
13 | 0.59666 | 0.4347 | 0.34491 | 0.30308 | 0.24838 | 0.21856 | 0.20934 | 0.19347 | 0.19192 | 0.17856 | 0.17161 | 0.16979 | 0.1619
14 | 0.63552 | 0.46641 | 0.36806 | 0.32185 | 0.26469 | 0.23758 | 0.22638 | 0.20724 | 0.20622 | 0.19221 | 0.18324 | 0.18444 | 0.17302
15 | 0.67159 | 0.50144 | 0.39486 | 0.34396 | 0.28315 | 0.25814 | 0.24277 | 0.22288 | 0.22225 | 0.20556 | 0.19989 | 0.19626 | 0.18688
16 | 0.70849 | 0.52677 | 0.42548 | 0.36622 | 0.2998 | 0.27394 | 0.26008 | 0.23607 | 0.2395 | 0.21851 | 0.21545 | 0.20977 | 0.19831
17 | 0.75112 | 0.55376 | 0.45498 | 0.3861 | 0.31816 | 0.29291 | 0.27622 | 0.25051 | 0.25417 | 0.23067 | 0.22684 | 0.22226 | 0.21253
18 | 0.79301 | 0.59052 | 0.48451 | 0.40925 | 0.33798 | 0.311 | 0.29522 | 0.26896 | 0.26863 | 0.24701 | 0.2418 | 0.23555 | 0.22525
19 | 0.83965 | 0.62912 | 0.51115 | 0.42993 | 0.35589 | 0.32925 | 0.31072 | 0.28493 | 0.28168 | 0.26151 | 0.25598 | 0.24889 | 0.23926
20 | 0.88644 | 0.66669 | 0.53854 | 0.45339 | 0.376 | 0.34473 | 0.32684 | 0.29968 | 0.29998 | 0.27648 | 0.26995 | 0.26264 | 0.25052
21 | 0.92429 | 0.70003 | 0.56914 | 0.47387 | 0.39482 | 0.36159 | 0.34635 | 0.31578 | 0.31624 | 0.29208 | 0.28685 | 0.27568 | 0.26461
22 | 0.96301 | 0.73044 | 0.59601 | 0.49283 | 0.4127 | 0.38088 | 0.36141 | 0.33093 | 0.33114 | 0.30707 | 0.29825 | 0.2901 | 0.2765
23 | 1.0058 | 0.7648 | 0.62763 | 0.51613 | 0.43233 | 0.39734 | 0.37832 | 0.34634 | 0.3464 | 0.32367 | 0.31177 | 0.30297 | 0.28756
24 | 1.0447 | 0.79495 | 0.65288 | 0.53841 | 0.45231 | 0.41531 | 0.39446 | 0.36246 | 0.35905 | 0.33938 | 0.32455 | 0.31539 | 0.29854
25 | 1.0848 | 0.82166 | 0.67779 | 0.55884 | 0.47437 | 0.43473 | 0.41194 | 0.37927 | 0.37075 | 0.35401 | 0.3361 | 0.32903 | 0.31316
26 | 1.1366 | 0.85209 | 0.70572 | 0.57947 | 0.49186 | 0.45197 | 0.42839 | 0.39456 | 0.3843 | 0.36877 | 0.34988 | 0.34021 | 0.32454
27 | 1.1781 | 0.88161 | 0.72905 | 0.59763 | 0.51061 | 0.47306 | 0.44429 | 0.41023 | 0.39912 | 0.38123 | 0.36232 | 0.35394 | 0.33832
28 | 1.2166 | 0.91228 | 0.75317 | 0.62065 | 0.52781 | 0.48964 | 0.46255 | 0.4267 | 0.41555 | 0.39384 | 0.3747 | 0.36751 | 0.35398
29 | 1.2568 | 0.94748 | 0.78118 | 0.64059 | 0.54714 | 0.50574 | 0.47741 | 0.44422 | 0.42932 | 0.40736 | 0.38918 | 0.38143 | 0.36536
30 | 1.2951 | 0.98103 | 0.8088 | 0.66255 | 0.56494 | 0.52233 | 0.49437 | 0.46235 | 0.44241 | 0.42259 | 0.40262 | 0.39318 | 0.3756
31 | 1.3314 | 1.0154 | 0.8341 | 0.68691 | 0.58367 | 0.54066 | 0.509 | 0.48025 | 0.45381 | 0.43573 | 0.41863 | 0.40484 | 0.38974
32 | 1.3719 | 1.0473 | 0.85763 | 0.70736 | 0.60161 | 0.55869 | 0.52508 | 0.49773 | 0.46821 | 0.44789 | 0.43152 | 0.4173 | 0.40527
33 | 1.4049 | 1.0862 | 0.88218 | 0.7285 | 0.62435 | 0.57754 | 0.54297 | 0.51288 | 0.48062 | 0.46018 | 0.44684 | 0.43032 | 0.41732
34 | 1.4288 | 1.1164 | 0.90837 | 0.74955 | 0.6457 | 0.59724 | 0.56119 | 0.52827 | 0.4961 | 0.47389 | 0.4601 | 0.44369 | 0.4297
35 | 1.4594 | 1.1464 | 0.93448 | 0.77097 | 0.66491 | 0.61752 | 0.57532 | 0.54488 | 0.51458 | 0.49198 | 0.47286 | 0.45749 | 0.4444
36 | 1.4863 | 1.1801 | 0.95949 | 0.79233 | 0.68172 | 0.63272 | 0.59022 | 0.55875 | 0.53047 | 0.5065 | 0.48691 | 0.47237 | 0.45814
37 | 1.5113 | 1.2099 | 0.98406 | 0.81401 | 0.70085 | 0.65084 | 0.60405 | 0.57349 | 0.54791 | 0.52002 | 0.50194 | 0.48586 | 0.47133
38 | 1.5392 | 1.2448 | 1.0042 | 0.83713 | 0.71702 | 0.66941 | 0.62195 | 0.58863 | 0.56797 | 0.53572 | 0.51685 | 0.49843 | 0.4847
39 | 1.5665 | 1.2743 | 1.0245 | 0.85779 | 0.73734 | 0.68425 | 0.64139 | 0.60504 | 0.58608 | 0.54943 | 0.53344 | 0.51386 | 0.49974
40 | 1.6052 | 1.3046 | 1.0484 | 0.88479 | 0.75631 | 0.70249 | 0.66123 | 0.61959 | 0.60109 | 0.56778 | 0.54735 | 0.52651 | 0.51443
41 | 1.6355 | 1.337 | 1.0721 | 0.90306 | 0.77781 | 0.72049 | 0.6776 | 0.63527 | 0.61772 | 0.58222 | 0.56363 | 0.53887 | 0.5276
42 | 1.6702 | 1.3689 | 1.1001 | 0.92055 | 0.79885 | 0.74084 | 0.69198 | 0.65466 | 0.63309 | 0.59656 | 0.57689 | 0.5533 | 0.54494
43 | 1.7074 | 1.4051 | 1.1244 | 0.94042 | 0.81919 | 0.75755 | 0.71139 | 0.67152 | 0.64559 | 0.60957 | 0.59227 | 0.56632 | 0.55814
44 | 1.7449 | 1.439 | 1.1491 | 0.95631 | 0.83608 | 0.77788 | 0.72922 | 0.68546 | 0.66004 | 0.62515 | 0.60732 | 0.58074 | 0.57286
45 | 1.7861 | 1.4697 | 1.1737 | 0.97487 | 0.85483 | 0.79618 | 0.74704 | 0.7006 | 0.67509 | 0.64087 | 0.6211 | 0.59796 | 0.58747
46 | 1.8213 | 1.4993 | 1.1945 | 0.9959 | 0.87344 | 0.81267 | 0.76247 | 0.72044 | 0.68982 | 0.65684 | 0.63558 | 0.61322 | 0.60181
47 | 1.8565 | 1.5284 | 1.2175 | 1.0135 | 0.89374 | 0.82833 | 0.77966 | 0.73709 | 0.7065 | 0.67429 | 0.6533 | 0.62642 | 0.61326
48 | 1.8948 | 1.561 | 1.2406 | 1.0309 | 0.91407 | 0.84594 | 0.79513 | 0.75291 | 0.72307 | 0.68797 | 0.66775 | 0.64173 | 0.62628
49 | 1.9371 | 1.5937 | 1.2745 | 1.0513 | 0.93065 | 0.86369 | 0.81013 | 0.76875 | 0.73622 | 0.70168 | 0.68112 | 0.65538 | 0.63797
50 | 1.9867 | 1.6259 | 1.2965 | 1.0718 | 0.95234 | 0.88279 | 0.82638 | 0.78817 | 0.7543 | 0.71741 | 0.69677 | 0.67031 | 0.6516
51 | 2.0307 | 1.6633 | 1.3286 | 1.0903 | 0.97272 | 0.89822 | 0.84538 | 0.80477 | 0.76902 | 0.73391 | 0.71248 | 0.68462 | 0.66619
52 | 2.0763 | 1.6963 | 1.3546 | 1.1143 | 0.99027 | 0.91363 | 0.8618 | 0.82258 | 0.78282 | 0.7476 | 0.72579 | 0.69949 | 0.67993
53 | 2.1175 | 1.7279 | 1.3756 | 1.1369 | 1.0109 | 0.93317 | 0.8823 | 0.84 | 0.8006 | 0.76408 | 0.74126 | 0.71515 | 0.69294
54 | 2.1635 | 1.7561 | 1.3988 | 1.1593 | 1.0344 | 0.94972 | 0.89806 | 0.85759 | 0.81682 | 0.78139 | 0.75789 | 0.73169 | 0.70869
55 | 2.2079 | 1.7879 | 1.4253 | 1.1805 | 1.0547 | 0.96954 | 0.91545 | 0.87434 | 0.83525 | 0.79503 | 0.77483 | 0.74957 | 0.72427
56 | 2.2475 | 1.8222 | 1.4474 | 1.2027 | 1.0772 | 0.99399 | 0.93321 | 0.89206 | 0.85315 | 0.81204 | 0.79386 | 0.76425 | 0.73733
57 | 2.2922 | 1.8571 | 1.4735 | 1.2219 | 1.0997 | 1.015 | 0.95234 | 0.90669 | 0.86964 | 0.83097 | 0.81035 | 0.77891 | 0.75187
58 | 2.337 | 1.8939 | 1.4968 | 1.247 | 1.1179 | 1.0355 | 0.97198 | 0.9217 | 0.88466 | 0.85045 | 0.82603 | 0.79421 | 0.76517
59 | 2.3866 | 1.9184 | 1.5265 | 1.2707 | 1.1405 | 1.058 | 0.98936 | 0.93841 | 0.90347 | 0.86863 | 0.84669 | 0.8102 | 0.78219
60 | 2.4295 | 1.9538 | 1.5504 | 1.2941 | 1.1628 | 1.0764 | 1.0094 | 0.95619 | 0.92064 | 0.88483 | 0.86555 | 0.82412 | 0.79911
61 | 2.4746 | 1.9824 | 1.577 | 1.3173 | 1.1859 | 1.0977 | 1.0278 | 0.97343 | 0.93396 | 0.90309 | 0.87915 | 0.84327 | 0.81488
62 | 2.5213 | 2.0144 | 1.6011 | 1.3402 | 1.2086 | 1.121 | 1.0478 | 0.99143 | 0.95273 | 0.91811 | 0.8935 | 0.85898 | 0.83197
63 | 2.5799 | 2.0448 | 1.6225 | 1.3657 | 1.2323 | 1.1384 | 1.0642 | 1.0105 | 0.967 | 0.93133 | 0.91094 | 0.87402 | 0.84678
64 | 2.6266 | 2.0824 | 1.6424 | 1.3888 | 1.2548 | 1.1615 | 1.083 | 1.0256 | 0.98373 | 0.95214 | 0.92681 | 0.88673 | 0.86377
65 | 2.6769 | 2.1152 | 1.664 | 1.4143 | 1.2785 | 1.1841 | 1.1044 | 1.0451 | 1.0022 | 0.97005 | 0.94532 | 0.90135 | 0.88377
66 | 2.7327 | 2.1464 | 1.6893 | 1.4362 | 1.3035 | 1.2025 | 1.1226 | 1.0646 | 1.02 | 0.98906 | 0.96072 | 0.91974 | 0.90144
67 | 2.7795 | 2.1848 | 1.7136 | 1.4643 | 1.3268 | 1.2195 | 1.1393 | 1.0869 | 1.0379 | 1.0081 | 0.97718 | 0.93624 | 0.91609
68 | 2.8285 | 2.2187 | 1.7362 | 1.4895 | 1.3524 | 1.2413 | 1.1579 | 1.109 | 1.0609 | 1.0249 | 0.99635 | 0.95479 | 0.92953
69 | 2.8842 | 2.2566 | 1.7634 | 1.5175 | 1.3755 | 1.2657 | 1.181 | 1.1253 | 1.0803 | 1.0407 | 1.0152 | 0.97177 | 0.94721
70 | 2.9373 | 2.2915 | 1.7899 | 1.5464 | 1.4019 | 1.2856 | 1.2013 | 1.1416 | 1.0978 | 1.0585 | 1.032 | 0.99064 | 0.96617
71 | 2.9889 | 2.33 | 1.8139 | 1.5689 | 1.4254 | 1.3091 | 1.2196 | 1.1625 | 1.1198 | 1.0797 | 1.052 | 1.014 | 0.98534
72 | 3.0382 | 2.3661 | 1.8352 | 1.5954 | 1.4499 | 1.3305 | 1.2388 | 1.1857 | 1.1392 | 1.1023 | 1.071 | 1.0311 | 1.0056
73 | 3.1006 | 2.4064 | 1.8552 | 1.6262 | 1.4695 | 1.3554 | 1.2629 | 1.2081 | 1.1619 | 1.12 | 1.0893 | 1.0496 | 1.0188
74 | 3.153 | 2.444 | 1.8811 | 1.6598 | 1.4999 | 1.3796 | 1.2835 | 1.2308 | 1.1828 | 1.1391 | 1.1085 | 1.0682 | 1.0376
75 | 3.2036 | 2.488 | 1.9118 | 1.6899 | 1.5298 | 1.408 | 1.3065 | 1.2547 | 1.2046 | 1.16 | 1.1255 | 1.0868 | 1.0594
76 | 3.2533 | 2.5216 | 1.9426 | 1.7198 | 1.564 | 1.439 | 1.3334 | 1.2723 | 1.228 | 1.1812 | 1.1451 | 1.1103 | 1.0767
77 | 3.308 | 2.5562 | 1.9764 | 1.7465 | 1.5915 | 1.4676 | 1.3579 | 1.2982 | 1.2502 | 1.2006 | 1.1682 | 1.1293 | 1.0949
78 | 3.3645 | 2.5929 | 2.01 | 1.7803 | 1.6238 | 1.4928 | 1.3823 | 1.3246 | 1.2762 | 1.2204 | 1.1878 | 1.1477 | 1.1122
79 | 3.4189 | 2.629 | 2.0412 | 1.8127 | 1.6504 | 1.5222 | 1.4088 | 1.3503 | 1.3048 | 1.2419 | 1.2119 | 1.169 | 1.1338
80 | 3.4794 | 2.6629 | 2.0833 | 1.8548 | 1.6802 | 1.5564 | 1.4363 | 1.3749 | 1.3289 | 1.2684 | 1.2349 | 1.1946 | 1.1565
80.5 | 3.509 | 2.6821 | 2.1017 | 1.8732 | 1.6929 | 1.572 | 1.4556 | 1.3919 | 1.3401 | 1.2827 | 1.248 | 1.2058 | 1.1647
81 | 3.5362 | 2.6987 | 2.1213 | 1.8909 | 1.7118 | 1.5856 | 1.4722 | 1.4078 | 1.3525 | 1.2968 | 1.259 | 1.2165 | 1.177
81.5 | 3.5653 | 2.7156 | 2.1482 | 1.9071 | 1.7305 | 1.5984 | 1.4877 | 1.4202 | 1.3684 | 1.312 | 1.2737 | 1.2291 | 1.1902
82 | 3.5972 | 2.732 | 2.1747 | 1.9287 | 1.7481 | 1.6154 | 1.5039 | 1.4348 | 1.381 | 1.3242 | 1.2859 | 1.2395 | 1.2007
82.5 | 3.6248 | 2.7479 | 2.195 | 1.9489 | 1.7644 | 1.635 | 1.5201 | 1.451 | 1.3944 | 1.338 | 1.2985 | 1.2495 | 1.214
83 | 3.6492 | 2.7672 | 2.2167 | 1.9727 | 1.7791 | 1.6544 | 1.5406 | 1.4677 | 1.4065 | 1.3481 | 1.3139 | 1.2622 | 1.2277
83.5 | 3.6737 | 2.789 | 2.2386 | 1.9943 | 1.8009 | 1.6683 | 1.5551 | 1.4783 | 1.4194 | 1.3636 | 1.3264 | 1.2794 | 1.2417
84 | 3.7097 | 2.8103 | 2.2636 | 2.0129 | 1.8267 | 1.6866 | 1.5789 | 1.4926 | 1.4341 | 1.3811 | 1.3398 | 1.2918 | 1.2567
84.5 | 3.7414 | 2.831 | 2.2979 | 2.0376 | 1.8438 | 1.7025 | 1.5988 | 1.5077 | 1.4495 | 1.3955 | 1.3503 | 1.3093 | 1.2709
85 | 3.7697 | 2.8493 | 2.3284 | 2.0605 | 1.8646 | 1.7232 | 1.6246 | 1.5296 | 1.4638 | 1.4106 | 1.3681 | 1.3204 | 1.2866
85.5 | 3.7951 | 2.8666 | 2.3592 | 2.0803 | 1.886 | 1.7402 | 1.6445 | 1.5471 | 1.4819 | 1.4279 | 1.379 | 1.3381 | 1.2998
86 | 3.8185 | 2.8832 | 2.3899 | 2.1059 | 1.9062 | 1.761 | 1.6675 | 1.5665 | 1.5066 | 1.4451 | 1.3966 | 1.3555 | 1.3168
86.5 | 3.8424 | 2.903 | 2.4242 | 2.1362 | 1.934 | 1.7775 | 1.6864 | 1.584 | 1.5308 | 1.4632 | 1.4129 | 1.3729 | 1.3328
87 | 3.8735 | 2.928 | 2.4597 | 2.166 | 1.9538 | 1.8036 | 1.7051 | 1.6023 | 1.5481 | 1.4795 | 1.4291 | 1.3895 | 1.3501
87.5 | 3.9081 | 2.9476 | 2.4872 | 2.1901 | 1.9786 | 1.8282 | 1.7355 | 1.6289 | 1.5655 | 1.4967 | 1.4493 | 1.405 | 1.3677
88 | 3.9352 | 2.9718 | 2.517 | 2.2209 | 2.0038 | 1.8551 | 1.7616 | 1.6504 | 1.5923 | 1.518 | 1.4652 | 1.4247 | 1.3842
88.5 | 3.9598 | 2.9941 | 2.5545 | 2.2527 | 2.0316 | 1.885 | 1.785 | 1.6734 | 1.6108 | 1.5428 | 1.4906 | 1.4462 | 1.4019
89 | 4.0036 | 3.0109 | 2.585 | 2.2816 | 2.0532 | 1.9164 | 1.8144 | 1.6983 | 1.6366 | 1.5622 | 1.508 | 1.4659 | 1.4275
89.5 | 4.0927 | 3.0364 | 2.6292 | 2.3139 | 2.0797 | 1.9457 | 1.8469 | 1.7326 | 1.6632 | 1.5894 | 1.5324 | 1.4872 | 1.4536
90 | 4.1731 | 3.0535 | 2.6689 | 2.3441 | 2.1171 | 1.9879 | 1.8853 | 1.7622 | 1.687 | 1.6158 | 1.5585 | 1.5189 | 1.4769
90.25 | 4.2189 | 3.0653 | 2.698 | 2.359 | 2.1343 | 2.0141 | 1.9091 | 1.7795 | 1.6994 | 1.6338 | 1.5753 | 1.5326 | 1.4897
90.5 | 4.2579 | 3.0776 | 2.72 | 2.3826 | 2.1538 | 2.0368 | 1.927 | 1.7942 | 1.7242 | 1.6483 | 1.5917 | 1.5482 | 1.5022
90.75 | 4.2977 | 3.0902 | 2.7502 | 2.4062 | 2.1731 | 2.0626 | 1.9445 | 1.809 | 1.7381 | 1.6737 | 1.6106 | 1.5647 | 1.5189
91 | 4.3378 | 3.1057 | 2.7749 | 2.4372 | 2.1983 | 2.082 | 1.9714 | 1.8341 | 1.7591 | 1.6875 | 1.6245 | 1.587 | 1.5325
91.25 | 4.3857 | 3.1213 | 2.8023 | 2.4657 | 2.2308 | 2.1009 | 1.9946 | 1.852 | 1.7893 | 1.7072 | 1.6378 | 1.6037 | 1.5517
91.5 | 4.4328 | 3.1351 | 2.8282 | 2.4843 | 2.2553 | 2.1194 | 2.0127 | 1.8706 | 1.8043 | 1.7282 | 1.6637 | 1.6258 | 1.5683
91.75 | 4.4788 | 3.151 | 2.857 | 2.5124 | 2.2878 | 2.1437 | 2.0311 | 1.889 | 1.8214 | 1.7542 | 1.6837 | 1.6433 | 1.5844
92 | 4.5199 | 3.1706 | 2.8948 | 2.5369 | 2.3166 | 2.1816 | 2.0542 | 1.9099 | 1.8465 | 1.7725 | 1.7033 | 1.6671 | 1.6137
92.25 | 4.5745 | 3.1909 | 2.9174 | 2.5594 | 2.3389 | 2.2124 | 2.0869 | 1.9463 | 1.8727 | 1.7868 | 1.7267 | 1.6861 | 1.641
92.5 | 4.6299 | 3.2101 | 2.9457 | 2.5851 | 2.3813 | 2.2321 | 2.1277 | 1.9788 | 1.9039 | 1.8161 | 1.7571 | 1.7052 | 1.6661
92.75 | 4.6722 | 3.2292 | 2.9754 | 2.6149 | 2.416 | 2.2632 | 2.1667 | 2.0209 | 1.9359 | 1.8505 | 1.7862 | 1.7293 | 1.6869
93 | 4.7127 | 3.2491 | 3.0068 | 2.6425 | 2.4526 | 2.2891 | 2.1936 | 2.0553 | 1.9658 | 1.8774 | 1.8134 | 1.7656 | 1.7148
93.25 | 4.7486 | 3.2783 | 3.0467 | 2.6798 | 2.4937 | 2.3398 | 2.2382 | 2.0944 | 1.9983 | 1.9068 | 1.8449 | 1.795 | 1.7554
93.5 | 4.8064 | 3.3004 | 3.092 | 2.7187 | 2.5431 | 2.3846 | 2.2784 | 2.1432 | 2.0339 | 1.935 | 1.8924 | 1.8268 | 1.7845
93.75 | 4.8562 | 3.3303 | 3.1481 | 2.7698 | 2.5958 | 2.4335 | 2.3315 | 2.1802 | 2.0732 | 1.9701 | 1.9353 | 1.8624 | 1.823
94 | 4.8857 | 3.3713 | 3.1915 | 2.843 | 2.6551 | 2.4722 | 2.3929 | 2.2242 | 2.1299 | 2.021 | 1.9609 | 1.8942 | 1.8751
94.25 | 4.9192 | 3.4196 | 3.2295 | 2.8823 | 2.7 | 2.5165 | 2.4263 | 2.2822 | 2.1746 | 2.0907 | 2.0131 | 1.9291 | 1.9211
94.5 | 4.9488 | 3.4541 | 3.2886 | 2.9388 | 2.7618 | 2.5539 | 2.4866 | 2.3298 | 2.2288 | 2.1329 | 2.0683 | 1.9668 | 1.9516
94.75 | 4.997 | 3.497 | 3.3362 | 2.9937 | 2.8149 | 2.621 | 2.5427 | 2.3787 | 2.2871 | 2.1815 | 2.1029 | 2.0104 | 1.9935
95 | 5.0417 | 3.5487 | 3.3735 | 3.0474 | 2.8639 | 2.6858 | 2.6088 | 2.4264 | 2.3336 | 2.222 | 2.1541 | 2.0681 | 2.0416
95.1 | 5.0591 | 3.5598 | 3.3978 | 3.0739 | 2.8864 | 2.7126 | 2.6333 | 2.4492 | 2.3683 | 2.2468 | 2.1709 | 2.0873 | 2.0569
95.2 | 5.0781 | 3.5855 | 3.4176 | 3.0953 | 2.9165 | 2.7377 | 2.6605 | 2.4808 | 2.379 | 2.2585 | 2.1866 | 2.1115 | 2.0735
95.3 | 5.0894 | 3.6169 | 3.4351 | 3.1187 | 2.9385 | 2.7509 | 2.6801 | 2.4953 | 2.4022 | 2.2711 | 2.2064 | 2.1324 | 2.1092
95.4 | 5.097 | 3.628 | 3.4707 | 3.1504 | 2.9701 | 2.776 | 2.701 | 2.521 | 2.4137 | 2.2947 | 2.2343 | 2.1579 | 2.1253
95.5 | 5.1103 | 3.6388 | 3.5006 | 3.1704 | 3.0146 | 2.7994 | 2.7172 | 2.5359 | 2.4376 | 2.3109 | 2.2571 | 2.1771 | 2.146
95.6 | 5.1292 | 3.6522 | 3.5179 | 3.1948 | 3.0508 | 2.835 | 2.7539 | 2.5636 | 2.4567 | 2.3253 | 2.2824 | 2.2151 | 2.1712
95.7 | 5.1543 | 3.6617 | 3.5416 | 3.2155 | 3.0773 | 2.8494 | 2.7668 | 2.6086 | 2.4876 | 2.3549 | 2.3038 | 2.2341 | 2.1946
95.8 | 5.172 | 3.6738 | 3.5628 | 3.2496 | 3.1035 | 2.8707 | 2.7906 | 2.631 | 2.5178 | 2.3854 | 2.327 | 2.2534 | 2.2102
95.9 | 5.1891 | 3.6953 | 3.5802 | 3.2849 | 3.1454 | 2.9203 | 2.8344 | 2.6528 | 2.556 | 2.3988 | 2.3552 | 2.2771 | 2.2266
96 | 5.2024 | 3.713 | 3.6154 | 3.3101 | 3.1657 | 2.941 | 2.8587 | 2.6701 | 2.5785 | 2.4216 | 2.4055 | 2.2927 | 2.2516
96.1 | 5.2335 | 3.7408 | 3.6378 | 3.3374 | 3.1967 | 2.967 | 2.8981 | 2.7105 | 2.6044 | 2.4668 | 2.4257 | 2.3113 | 2.2835
96.2 | 5.2491 | 3.7752 | 3.6615 | 3.3549 | 3.2224 | 2.9911 | 2.9309 | 2.7631 | 2.6324 | 2.4974 | 2.4502 | 2.3494 | 2.3087
96.3 | 5.2575 | 3.7909 | 3.682 | 3.4012 | 3.266 | 3.0118 | 2.968 | 2.8076 | 2.6677 | 2.5082 | 2.4889 | 2.3792 | 2.3427
96.4 | 5.2784 | 3.8127 | 3.7042 | 3.4399 | 3.3015 | 3.0323 | 2.9939 | 2.8281 | 2.6981 | 2.5636 | 2.5145 | 2.4075 | 2.3588
96.5 | 5.2889 | 3.8404 | 3.7355 | 3.4892 | 3.348 | 3.0666 | 3.0132 | 2.8594 | 2.719 | 2.5989 | 2.552 | 2.4281 | 2.3952
96.6 | 5.3176 | 3.8644 | 3.7555 | 3.5163 | 3.3807 | 3.1002 | 3.0549 | 2.8865 | 2.7478 | 2.6117 | 2.5752 | 2.4532 | 2.4332
96.7 | 5.3354 | 3.8836 | 3.7891 | 3.5535 | 3.4094 | 3.1324 | 3.0971 | 2.919 | 2.7884 | 2.6373 | 2.6005 | 2.4788 | 2.4513
96.8 | 5.3615 | 3.9059 | 3.8213 | 3.5715 | 3.4339 | 3.1699 | 3.138 | 2.9605 | 2.8189 | 2.681 | 2.6204 | 2.545 | 2.4915
96.9 | 5.3739 | 3.9237 | 3.8828 | 3.5908 | 3.4668 | 3.2237 | 3.1603 | 3.025 | 2.8326 | 2.7263 | 2.6543 | 2.584 | 2.5196
97 | 5.392 | 3.9336 | 3.9133 | 3.6127 | 3.5016 | 3.2677 | 3.1884 | 3.0606 | 2.8798 | 2.7504 | 2.6845 | 2.615 | 2.5655
97.1 | 5.4122 | 3.9543 | 3.9455 | 3.6563 | 3.5525 | 3.3038 | 3.225 | 3.0947 | 2.899 | 2.7911 | 2.7185 | 2.6461 | 2.602
97.2 | 5.422 | 3.9783 | 3.9676 | 3.6847 | 3.6117 | 3.3665 | 3.2527 | 3.152 | 2.9618 | 2.8219 | 2.7809 | 2.6838 | 2.6309
97.3 | 5.4513 | 3.9915 | 3.9986 | 3.7183 | 3.6626 | 3.3934 | 3.2767 | 3.1677 | 3.0128 | 2.8473 | 2.8272 | 2.7304 | 2.647
97.4 | 5.4755 | 4.0312 | 4.0272 | 3.7456 | 3.6945 | 3.4438 | 3.3074 | 3.1923 | 3.056 | 2.8983 | 2.8645 | 2.7671 | 2.7081
97.5 | 5.4978 | 4.0406 | 4.0485 | 3.7932 | 3.7252 | 3.4917 | 3.3417 | 3.225 | 3.0935 | 2.9301 | 2.8943 | 2.8081 | 2.7487
97.6 | 5.5115 | 4.0641 | 4.0878 | 3.8689 | 3.783 | 3.5528 | 3.37 | 3.2782 | 3.1485 | 2.9892 | 2.966 | 2.8384 | 2.7771
97.7 | 5.526 | 4.0766 | 4.1001 | 3.9028 | 3.8299 | 3.5929 | 3.4114 | 3.3307 | 3.1938 | 3.0435 | 3.0243 | 2.8873 | 2.8346
97.8 | 5.5388 | 4.1032 | 4.124 | 3.9535 | 3.8641 | 3.6638 | 3.4645 | 3.3905 | 3.2528 | 3.0939 | 3.0856 | 2.9526 | 2.898
97.9 | 5.5601 | 4.1282 | 4.1548 | 3.9952 | 3.912 | 3.7126 | 3.4937 | 3.4281 | 3.3238 | 3.1466 | 3.1229 | 3.0074 | 2.9908
98 | 5.5723 | 4.1438 | 4.2124 | 4.0589 | 3.9467 | 3.7522 | 3.5554 | 3.4973 | 3.3658 | 3.2058 | 3.1735 | 3.0439 | 3.0468
98.1 | 5.5863 | 4.1767 | 4.2599 | 4.1482 | 3.9894 | 3.8362 | 3.5958 | 3.5321 | 3.4017 | 3.2673 | 3.2278 | 3.1131 | 3.0859
98.2 | 5.616 | 4.1991 | 4.314 | 4.1899 | 4.057 | 3.9251 | 3.6821 | 3.584 | 3.4693 | 3.3127 | 3.2929 | 3.1866 | 3.1409
98.3 | 5.6357 | 4.2169 | 4.3636 | 4.255 | 4.126 | 3.9877 | 3.7423 | 3.6629 | 3.4955 | 3.4071 | 3.3581 | 3.2328 | 3.1948
98.4 | 5.6579 | 4.2338 | 4.3978 | 4.3284 | 4.1722 | 4.0322 | 3.8243 | 3.7208 | 3.5652 | 3.4667 | 3.4087 | 3.3682 | 3.2378
98.5 | 5.6707 | 4.27 | 4.4585 | 4.3783 | 4.28 | 4.1055 | 3.9354 | 3.8199 | 3.6387 | 3.5253 | 3.4817 | 3.4534 | 3.3356
98.6 | 5.7014 | 4.2903 | 4.4825 | 4.4067 | 4.3324 | 4.1885 | 4.0202 | 3.888 | 3.6955 | 3.6278 | 3.5456 | 3.491 | 3.4391
98.7 | 5.7173 | 4.3281 | 4.551 | 4.4583 | 4.409 | 4.2705 | 4.148 | 3.9684 | 3.7885 | 3.7163 | 3.5853 | 3.6132 | 3.5414
98.8 | 5.7484 | 4.3635 | 4.6128 | 4.5463 | 4.4882 | 4.3614 | 4.2178 | 4.0842 | 3.8641 | 3.8345 | 3.6914 | 3.6915 | 3.6557
98.9 | 5.768 | 4.3998 | 4.6707 | 4.5892 | 4.5873 | 4.4786 | 4.2893 | 4.1953 | 3.9689 | 3.9019 | 3.7835 | 3.7603 | 3.7252
99 | 5.7837 | 4.4236 | 4.7102 | 4.6354 | 4.684 | 4.5757 | 4.4282 | 4.3286 | 4.1049 | 3.958 | 3.8781 | 3.8386 | 3.8543
99.1 | 5.8151 | 4.4765 | 4.7556 | 4.7677 | 4.7748 | 4.6817 | 4.5371 | 4.4155 | 4.266 | 4.0197 | 4.0248 | 3.9404 | 3.9983
99.2 | 5.8343 | 4.5083 | 4.8147 | 4.8583 | 4.865 | 4.7634 | 4.6409 | 4.5795 | 4.432 | 4.2148 | 4.146 | 4.0571 | 4.1506
99.3 | 5.8519 | 4.5628 | 4.8922 | 4.9125 | 4.9634 | 4.8776 | 4.7457 | 4.728 | 4.585 | 4.3723 | 4.2996 | 4.1759 | 4.2468
99.4 | 5.8741 | 4.6022 | 4.9616 | 5.0137 | 5.1026 | 4.9982 | 4.843 | 4.8781 | 4.778 | 4.6699 | 4.393 | 4.3382 | 4.4319
99.5 | 5.8937 | 4.6566 | 5.0573 | 5.1719 | 5.2848 | 5.1239 | 4.9378 | 5.1181 | 4.9157 | 4.7778 | 4.6653 | 4.5209 | 4.5661
99.6 | 5.9087 | 4.711 | 5.1514 | 5.3397 | 5.3899 | 5.2759 | 5.1106 | 5.2814 | 5.0725 | 5.0204 | 4.7908 | 4.6431 | 4.8026
99.7 | 5.9274 | 4.7581 | 5.2244 | 5.5035 | 5.5638 | 5.5822 | 5.3309 | 5.4261 | 5.4367 | 5.287 | 5.0326 | 4.8636 | 5.034
99.8 | 5.9444 | 4.8176 | 5.3342 | 5.7603 | 5.778 | 5.7918 | 5.8096 | 5.6693 | 5.7619 | 5.5547 | 5.2206 | 5.3827 | 5.247
99.9 | 5.9716 | 4.8792 | 5.4866 | 6.0954 | 6.2719 | 6.2447 | 6.0227 | 6.0472 | 6.0816 | 6.2239 | 5.7099 | 5.6896 | 6.0109
кохрена | [7 empty] | линейность
0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -999999
1 | 0.99 | 0.099 | 2.3082 | 0.20411 |  |  |  |  | 0.012886
2 | 0.98 | 0.098 | 2.3177 | 0.20478 |  |  |  |  | 0.025774
3 | 0.97 | 0.097 | 2.3273 | 0.20546 |  |  |  |  | 0.038667
4 | 0.96 | 0.096 | 2.3371 | 0.20614 |  |  |  |  | 0.051567
5 | 0.95 | 0.095 | 2.3469 | 0.20683 |  |  |  |  | 0.064477
6 | 0.94 | 0.094 | 2.3569 | 0.20753 |  |  |  |  | 0.077398
7 | 0.93 | 0.093 | 2.367 | 0.20823 |  |  |  |  | 0.090334
8 | 0.92 | 0.092 | 2.3772 | 0.20894 |  |  |  |  | 0.10329
9 | 0.91 | 0.091 | 2.3875 | 0.20966 |  |  |  |  | 0.11626
10 | 0.9 | 0.09 | 2.3979 | 0.21038 |  |  |  |  | 0.12925
11 | 0.89 | 0.089 | 2.4084 | 0.21111 |  |  |  |  | 0.14227
12 | 0.88 | 0.088 | 2.4191 | 0.21185 |  |  |  |  | 0.15532
13 | 0.87 | 0.087 | 2.4299 | 0.21259 |  |  |  |  | 0.16839
14 | 0.86 | 0.086 | 2.4408 | 0.21334 |  |  |  |  | 0.1815
15 | 0.85 | 0.085 | 2.4519 | 0.2141 |  |  |  |  | 0.19464
16 | 0.84 | 0.084 | 2.4631 | 0.21487 |  |  |  |  | 0.20781
17 | 0.83 | 0.083 | 2.4744 | 0.21565 |  |  |  |  | 0.22103
18 | 0.82 | 0.082 | 2.4859 | 0.21643 |  |  |  |  | 0.23429
19 | 0.81 | 0.081 | 2.4975 | 0.21722 |  |  |  |  | 0.2476
20 | 0.8 | 0.08 | 2.5093 | 0.21802 |  |  |  |  | 0.26096
21 | 0.79 | 0.079 | 2.5212 | 0.21883 |  |  |  |  | 0.27436
22 | 0.78 | 0.078 | 2.5333 | 0.21965 |  |  |  |  | 0.28782
23 | 0.77 | 0.077 | 2.5456 | 0.22048 |  |  |  |  | 0.30134
24 | 0.76 | 0.076 | 2.558 | 0.22132 |  |  |  |  | 0.31492
25 | 0.75 | 0.075 | 2.5706 | 0.22217 |  |  |  |  | 0.32857
26 | 0.74 | 0.074 | 2.5834 | 0.22302 |  |  |  |  | 0.34228
27 | 0.73 | 0.073 | 2.5963 | 0.22389 |  |  |  |  | 0.35606
28 | 0.72 | 0.072 | 2.6095 | 0.22477 |  |  |  |  | 0.36992
29 | 0.71 | 0.071 | 2.6228 | 0.22566 |  |  |  |  | 0.38385
30 | 0.7 | 0.07 | 2.6364 | 0.22656 |  |  |  |  | 0.39787
31 | 0.69 | 0.069 | 2.6501 | 0.22747 |  |  |  |  | 0.41197
32 | 0.68 | 0.068 | 2.664 | 0.2284 |  |  |  |  | 0.42616
33 | 0.67 | 0.067 | 2.6782 | 0.22933 |  |  |  |  | 0.44045
34 | 0.66 | 0.066 | 2.6926 | 0.23028 |  |  |  |  | 0.45484
35 | 0.65 | 0.065 | 2.7072 | 0.23124 |  |  |  |  | 0.46932
36 | 0.64 | 0.064 | 2.7221 | 0.23222 |  |  |  |  | 0.48392
37 | 0.63 | 0.063 | 2.7372 | 0.23321 |  |  |  |  | 0.49863
38 | 0.62 | 0.062 | 2.7526 | 0.23421 |  |  |  |  | 0.51345
39 | 0.61 | 0.061 | 2.7682 | 0.23523 |  |  |  |  | 0.5284
40 | 0.6 | 0.06 | 2.7841 | 0.23626 |  |  |  |  | 0.54348
41 | 0.59 | 0.059 | 2.8003 | 0.23731 |  |  |  |  | 0.55869
42 | 0.58 | 0.058 | 2.8167 | 0.23837 |  |  |  |  | 0.57404
43 | 0.57 | 0.057 | 2.8335 | 0.23945 |  |  |  |  | 0.58954
44 | 0.56 | 0.056 | 2.8506 | 0.24054 |  |  |  |  | 0.60519
45 | 0.55 | 0.055 | 2.868 | 0.24166 |  |  |  |  | 0.621
46 | 0.54 | 0.054 | 2.8857 | 0.24279 |  |  |  |  | 0.63698
47 | 0.53 | 0.053 | 2.9038 | 0.24394 |  |  |  |  | 0.65313
48 | 0.52 | 0.052 | 2.9223 | 0.24511 |  |  |  |  | 0.66947
49 | 0.51 | 0.051 | 2.9411 | 0.2463 |  |  |  |  | 0.686
50 | 0.5 | 0.05 | 2.9604 | 0.24751 |  |  |  |  | 0.70272
51 | 0.49 | 0.049 | 2.98 | 0.24875 |  |  |  |  | 0.71966
52 | 0.48 | 0.048 | 3.0001 | 0.25 |  |  |  |  | 0.73682
53 | 0.47 | 0.047 | 3.0206 | 0.25128 |  |  |  |  | 0.7542
54 | 0.46 | 0.046 | 3.0415 | 0.25259 |  |  |  |  | 0.77183
55 | 0.45 | 0.045 | 3.063 | 0.25392 |  |  |  |  | 0.78971
56 | 0.44 | 0.044 | 3.085 | 0.25527 |  |  |  |  | 0.80786
57 | 0.43 | 0.043 | 3.1075 | 0.25666 |  |  |  |  | 0.82629
58 | 0.42 | 0.042 | 3.1306 | 0.25807 |  |  |  |  | 0.84501
59 | 0.41 | 0.041 | 3.1542 | 0.25952 |  |  |  |  | 0.86404
60 | 0.4 | 0.04 | 3.1785 | 0.26099 |  |  |  |  | 0.8834
61 | 0.39 | 0.039 | 3.2034 | 0.2625 |  |  |  |  | 0.90311
62 | 0.38 | 0.038 | 3.229 | 0.26405 |  |  |  |  | 0.92318
63 | 0.37 | 0.037 | 3.2553 | 0.26563 |  |  |  |  | 0.94363
64 | 0.36 | 0.036 | 3.2824 | 0.26725 |  |  |  |  | 0.96449
65 | 0.35 | 0.035 | 3.3103 | 0.26891 |  |  |  |  | 0.98578
66 | 0.34 | 0.034 | 3.3391 | 0.27061 |  |  |  |  | 1.0075
67 | 0.33 | 0.033 | 3.3688 | 0.27236 |  |  |  |  | 1.0298
68 | 0.32 | 0.032 | 3.3994 | 0.27416 |  |  |  |  | 1.0525
69 | 0.31 | 0.031 | 3.4311 | 0.27601 |  |  |  |  | 1.0758
70 | 0.3 | 0.03 | 3.4638 | 0.27791 |  |  |  |  | 1.0997
71 | 0.29 | 0.029 | 3.4978 | 0.27987 |  |  |  |  | 1.1242
72 | 0.28 | 0.028 | 3.533 | 0.28189 |  |  |  |  | 1.1494
73 | 0.27 | 0.027 | 3.5695 | 0.28398 |  |  |  |  | 1.1754
74 | 0.26 | 0.026 | 3.6076 | 0.28614 |  |  |  |  | 1.2021
75 | 0.25 | 0.025 | 3.6472 | 0.28838 |  |  |  |  | 1.2297
76 | 0.24 | 0.024 | 3.6885 | 0.2907 |  |  |  |  | 1.2581
77 | 0.23 | 0.023 | 3.7317 | 0.2931 |  |  |  |  | 1.2876
78 | 0.22 | 0.022 | 3.777 | 0.29561 |  |  |  |  | 1.3182
79 | 0.21 | 0.021 | 3.8245 | 0.29822 |  |  |  |  | 1.35
80 | 0.2 | 0.02 | 3.8744 | 0.30094 |  |  |  |  | 1.383
80.5 | 0.195 | 0.0195 | 3.9004 | 0.30235 |  |  |  |  | 1.4001
81 | 0.19 | 0.019 | 3.9271 | 0.30379 |  |  |  |  | 1.4175
81.5 | 0.185 | 0.0185 | 3.9545 | 0.30526 |  |  |  |  | 1.4354
82 | 0.18 | 0.018 | 3.9828 | 0.30677 |  |  |  |  | 1.4537
82.5 | 0.175 | 0.0175 | 4.0119 | 0.30832 |  |  |  |  | 1.4724
83 | 0.17 | 0.017 | 4.0419 | 0.30992 |  |  |  |  | 1.4916
83.5 | 0.165 | 0.0165 | 4.0728 | 0.31155 |  |  |  |  | 1.5113
84 | 0.16 | 0.016 | 4.1048 | 0.31323 |  |  |  |  | 1.5315
84.5 | 0.155 | 0.0155 | 4.1378 | 0.31496 |  |  |  |  | 1.5523
85 | 0.15 | 0.015 | 4.172 | 0.31673 |  |  |  |  | 1.5737
85.5 | 0.145 | 0.0145 | 4.2075 | 0.31857 |  |  |  |  | 1.5958
86 | 0.14 | 0.014 | 4.2442 | 0.32046 |  |  |  |  | 1.6185
86.5 | 0.135 | 0.0135 | 4.2824 | 0.32241 |  |  |  |  | 1.642
87 | 0.13 | 0.013 | 4.3221 | 0.32443 |  |  |  |  | 1.6663
87.5 | 0.125 | 0.0125 | 4.3635 | 0.32652 |  |  |  |  | 1.6915
88 | 0.12 | 0.012 | 4.4067 | 0.32869 |  |  |  |  | 1.7176
88.5 | 0.115 | 0.0115 | 4.4518 | 0.33094 |  |  |  |  | 1.7447
89 | 0.11 | 0.011 | 4.4991 | 0.33329 |  |  |  |  | 1.7729
89.5 | 0.105 | 0.0105 | 4.5487 | 0.33573 |  |  |  |  | 1.8023
90 | 0.1 | 0.01 | 4.6009 | 0.33828 |  |  |  |  | 1.8331
90.25 | 0.0975 | 0.00975 | 4.6281 | 0.3396 |  |  |  |  | 1.849
90.5 | 0.095 | 0.0095 | 4.656 | 0.34095 |  |  |  |  | 1.8654
90.75 | 0.0925 | 0.00925 | 4.6847 | 0.34233 |  |  |  |  | 1.8821
91 | 0.09 | 0.009 | 4.7142 | 0.34375 |  |  |  |  | 1.8992
91.25 | 0.0875 | 0.00875 | 4.7446 | 0.3452 |  |  |  |  | 1.9168
91.5 | 0.085 | 0.0085 | 4.776 | 0.34669 |  |  |  |  | 1.9349
91.75 | 0.0825 | 0.00825 | 4.8084 | 0.34822 |  |  |  |  | 1.9535
92 | 0.08 | 0.008 | 4.8418 | 0.3498 |  |  |  |  | 1.9727
92.25 | 0.0775 | 0.00775 | 4.8764 | 0.35142 |  |  |  |  | 1.9924
92.5 | 0.075 | 0.0075 | 4.9122 | 0.35308 |  |  |  |  | 2.0127
92.75 | 0.0725 | 0.00725 | 4.9492 | 0.3548 |  |  |  |  | 2.0337
93 | 0.07 | 0.007 | 4.9877 | 0.35658 |  |  |  |  | 2.0554
93.25 | 0.0675 | 0.00675 | 5.0277 | 0.35841 |  |  |  |  | 2.0778
93.5 | 0.065 | 0.0065 | 5.0692 | 0.36031 |  |  |  |  | 2.1011
93.75 | 0.0625 | 0.00625 | 5.1125 | 0.36227 |  |  |  |  | 2.1253
94 | 0.06 | 0.006 | 5.1577 | 0.36431 |  |  |  |  | 2.1504
94.25 | 0.0575 | 0.00575 | 5.205 | 0.36642 |  |  |  |  | 2.1765
94.5 | 0.055 | 0.0055 | 5.2545 | 0.36862 |  |  |  |  | 2.2038
94.75 | 0.0525 | 0.00525 | 5.3065 | 0.37091 |  |  |  |  | 2.2323
95 | 0.05 | 0.005 | 5.3611 | 0.37331 |  |  |  |  | 2.2622
95.1 | 0.049 | 0.0049 | 5.3838 | 0.3743 |  |  |  |  | 2.2745
95.2 | 0.048 | 0.0048 | 5.407 | 0.3753 |  |  |  |  | 2.2871
95.3 | 0.047 | 0.0047 | 5.4307 | 0.37633 |  |  |  |  | 2.3
95.4 | 0.046 | 0.0046 | 5.455 | 0.37738 |  |  |  |  | 2.3131
95.5 | 0.045 | 0.0045 | 5.4798 | 0.37844 |  |  |  |  | 2.3266
95.6 | 0.044 | 0.0044 | 5.5052 | 0.37953 |  |  |  |  | 2.3403
95.7 | 0.043 | 0.0043 | 5.5313 | 0.38065 |  |  |  |  | 2.3543
95.8 | 0.042 | 0.0042 | 5.558 | 0.38178 |  |  |  |  | 2.3687
95.9 | 0.041 | 0.0041 | 5.5854 | 0.38294 |  |  |  |  | 2.3834
96 | 0.04 | 0.004 | 5.6135 | 0.38413 |  |  |  |  | 2.3984
96.1 | 0.039 | 0.0039 | 5.6424 | 0.38535 |  |  |  |  | 2.4139
96.2 | 0.038 | 0.0038 | 5.6721 | 0.38659 |  |  |  |  | 2.4297
96.3 | 0.037 | 0.0037 | 5.7026 | 0.38786 |  |  |  |  | 2.446
96.4 | 0.036 | 0.0036 | 5.734 | 0.38917 |  |  |  |  | 2.4627
96.5 | 0.035 | 0.0035 | 5.7664 | 0.39051 |  |  |  |  | 2.4799
96.6 | 0.034 | 0.0034 | 5.7997 | 0.39188 |  |  |  |  | 2.4975
96.7 | 0.033 | 0.0033 | 5.8342 | 0.39329 |  |  |  |  | 2.5157
96.8 | 0.032 | 0.0032 | 5.8697 | 0.39474 |  |  |  |  | 2.5345
96.9 | 0.031 | 0.0031 | 5.9065 | 0.39624 |  |  |  |  | 2.5538
97 | 0.03 | 0.003 | 5.9446 | 0.39778 |  |  |  |  | 2.5738
97.1 | 0.029 | 0.0029 | 5.984 | 0.39936 |  |  |  |  | 2.5945
97.2 | 0.028 | 0.0028 | 6.025 | 0.401 |  |  |  |  | 2.6159
97.3 | 0.027 | 0.0027 | 6.0675 | 0.40269 |  |  |  |  | 2.638
97.4 | 0.026 | 0.0026 | 6.1117 | 0.40444 |  |  |  |  | 2.6611
97.5 | 0.025 | 0.0025 | 6.1578 | 0.40625 |  |  |  |  | 2.685
97.6 | 0.024 | 0.0024 | 6.206 | 0.40813 |  |  |  |  | 2.7099
97.7 | 0.023 | 0.0023 | 6.2563 | 0.41008 |  |  |  |  | 2.7359
97.8 | 0.022 | 0.0022 | 6.309 | 0.41211 |  |  |  |  | 2.7631
97.9 | 0.021 | 0.0021 | 6.3643 | 0.41423 |  |  |  |  | 2.7916
98 | 0.02 | 0.002 | 6.4225 | 0.41644 |  |  |  |  | 2.8214
98.1 | 0.019 | 0.0019 | 6.484 | 0.41875 |  |  |  |  | 2.8529
98.2 | 0.018 | 0.0018 | 6.5489 | 0.42118 |  |  |  |  | 2.886
98.3 | 0.017 | 0.0017 | 6.6179 | 0.42374 |  |  |  |  | 2.9211
98.4 | 0.016 | 0.0016 | 6.6914 | 0.42644 |  |  |  |  | 2.9584
98.5 | 0.015 | 0.0015 | 6.7699 | 0.42929 |  |  |  |  | 2.9982
98.6 | 0.014 | 0.0014 | 6.8542 | 0.43233 |  |  |  |  | 3.0408
98.7 | 0.013 | 0.0013 | 6.9453 | 0.43557 |  |  |  |  | 3.0866
98.8 | 0.012 | 0.0012 | 7.0442 | 0.43905 |  |  |  |  | 3.1363
98.9 | 0.011 | 0.0011 | 7.1523 | 0.4428 |  |  |  |  | 3.1904
99 | 0.01 | 0.001 | 7.2715 | 0.44689 |  |  |  |  | 3.2498
99.1 | 0.009 | 0.0009 | 7.4042 | 0.45136 |  |  |  |  | 3.3158
99.2 | 0.008 | 0.0008 | 7.5537 | 0.45632 |  |  |  |  | 3.3899
99.3 | 0.007 | 0.0007 | 7.7248 | 0.46188 |  |  |  |  | 3.4744
99.4 | 0.006 | 0.0006 | 7.9243 | 0.46822 |  |  |  |  | 3.5726
99.5 | 0.005 | 0.0005 | 8.163 | 0.47562 |  |  |  |  | 3.6897
99.6 | 0.004 | 0.0004 | 8.4595 | 0.48452 |  |  |  |  | 3.8345
99.7 | 0.003 | 0.0003 | 8.8488 | 0.49576 |  |  |  |  | 4.024
99.8 | 0.002 | 0.0002 | 9.4112 | 0.51117 |  |  |  |  | 4.2968
99.9 | 0.001 | 0.0001 | 10.4116 | 0.53636 |  |  |  |  | 4.7809
99.99 | 0.0001 | 1e-05 | 14.1201 | 0.61073 |  |  |  |  | 6.5937