|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник ИЛ ______________________Т.Д. ююююю «___» _________________ 201 года |
| --- | --- |

АКТ (или ОТЧЁТ О…или как вам будет угодно) ВНЕДРЕНИЯ (верификации) методики

____________________________________________________________________________________________________

НОМЕР МЕТОДИКИ

По распоряжению начальника ИЛ группа, состоящая из ____________________ (руководитель группы) и: __________________ ______________________________ с 01 июня по 30 октября 201     года проводила верификацию методик, регламентированную в 
__________________________________________________________________________________________________

НОМЕР и наименование документа на методику

В результате проведенного анализа установлено:

- Общие сведения об аттестации методики:

Согласно записи в федеральном реестре аттестованных методик (ФГИС АРШИН) (если методика туда внесена!!), ЕСЛИ НЕ ВНЕСЕНА, ТО ТАК И ПИШЕМ!!!:

Разработчик МВИ	ООО 'НПО 'Прибор'….. пишем своё!!

Номер в реестре	ФР.1.31.2009.06144 (если внесена в федеральный реестр) если нет – то тут написать – не внесена

Вид методики	Методика (метод) измерений (МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ???? ИЛИ КАК ТАМ У ВАС??)

Назначение методики	Экологический контроль вредных веществ в атмосферном воздухе….. пишем своё!!

Наименование документа на методику	МВИ массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4….. пишем своё!!

№ и Дата свидетельства об аттестации	17-09 от 18.05.2009 (если есть)      НЕТ? Пишем – не аттестована по ГОСТ Р 8.563

Метод измерений	Косвенный: Оптронно-спектрофотометрический, Электрохимический, Термокаталитический, Полупроводниковый……. Пишем свой!!!

Номер записи в федеральном реестре	41653  (если есть!)   или просто прочерк!!! (-)

- Выполнение/не выполнение требований к методике измерений (верификация)

| № п/п | Объект верификации/ Требование/условие методики (перечисление с указанием раздела/пункта методики) | Наличие по факту в ИЛ (с указанием конкретных реквизитов подтверждающих документов, заводских номеров, номеров накладных) | Оценка соответствия соответствует/не соответствует или удовлетворительно/не удовлетворительно КАК ХОТИТЕ!!! | Примечания (необходимые предупреждающие и корректирующие действия) Может кого-то следует обучить? Может следует купить более точное СИ, может следует завести доп.журнал и т.д.!!! |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения: Например, сточная, природная, питьевая вода Пишем строго из методики!!!! | Пишем, для ЧЕГО БУДЕТЕ ВЫ ПРИМЕНЯТЬ! Для каких объектов исследований?? Именно так как вы это укажете в области аккредитации в графе 3! | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ | ЕСЛИ НЕТ, ТО ЗАПИСАТЬ КД: ПРОВЕДЕНА ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ: СМ. ПРООТКОЛ ВАЛИДАЦИИ – в протоколе должны быть докузательства, что вы научились применять эту методику для другого объекта!!! |
|  | Диапазон измерений (___________) КАК УСТАНОВЛЕНО В МЕТОДИКЕ!!! ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕН – ТАК И ПИШЕМ!! | Если не установлены, то следует их установить исходя из вашей области применения, возможности СИ (если они применяются), из описания интерпретации результатов (положительно/отрицательно…. Или обнаружено/не обнаружено;…. Или наличие/отсутствие….). Т.Е. ОПРЕДЕЛИТЬ ТОТ ДИАПАЗОН, КОТОРЫЙ ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ РЕЗУЛЬТАТ В ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) в соответствии с разделом «Оформление/обработка результатов» данной методики измерений. БЕЗ ЭТИХ РАЗДЕЛОВ АКТА ВНЕДРЕНИЯ – НЕТ ПРИЧИН ВНОСИТЬ МЕТОДИКУ В ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ!!! | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ | НАПИСАТЬ СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАПАЗОНА И СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДИКИ, если они не указаны в методике!. Диапазоном может являться: положительно/отрицательно…. Или обнаружено/не обнаружено;…. Или наличие/отсутствие и любые другие граничные условия оценки по методике исследований! |
|  | Показатели точности измерений по методике!! ЕСЛИ ОНИ ТАМ УСТАНОВЛЕНЫ |  | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ |  |
|  | Средства измерения (аппаратура, приборы): ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ СИ КАК ЗАПИСАНО В МЕТОДИКЕ | ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ СИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРИМЕНЯЕТЕ ПО ЭТОЙ МЕТОДИКЕ!!! СО СВОИМИ ДИАПАЗОНАМИ, ПОГРЕШНОСТЯМИ И ЗАВОДСКИМИ НОМЕРАМИ (если они присвоены, например, у мерной посуды их не будет) и будет написано: б/н, т.е. без номера!! СОСЛАТЬСЯ НА ПУНКТ ФОРМЫ 2, ГДЕ ОНИ ЗАПИСАНЫ Написать номера карточек (формуляров, журналов – как у вас это записано в РК!!!) учета оборудования!!! и заполнить их | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ | Если нет, то написать, что вы собрались доделать/докупить !!! И когда??? |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | Вспомогательные устройства и оборудование (в том числе из комплектации средства измерений!!!, которая перечислена в описании типа СИ), включая любые сборные аппараты и т.п. ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ ВО, КАК ЗАПИСАНО В МЕТОДИКЕ | ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ ВО, КОТОРЫЕ ВЫ ПРИМЕНЯЕТЕ ПО ЭТОЙ МЕТОДИКЕ!!! СО СВОИМИ характеристиками по паспорту, ЗАВОДСКИМИ НОМЕРАМИ (если они присвоены)!! СОСЛАТЬСЯ НА ПУНКТ ФОРМЫ 4, ГДЕ ОНИ ЗАПИСАНЫ Написать номера карточек (формуляров, журналов – как у вас это записано в РК!!!) учета оборудования!!! и заполнить их | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ | Если нет, то написать, что вы собрались доделать/докупить !!! И когда??? |
|  | 1 |  | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ | Если нет, то написать, что вы собрались доделать!!! И когда??? |
|  | 2 |  | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ |  |
|  | Испытательным оборудованием признано: 1. 2. 3. | Написать сюда то, оборудование, которое вы решили аттестовывать!!!, т.е перевели в разряд испытательного оборудования по ГОСТ Р 8.568, указать их заводские номера, указать пункт формы 3 паспорта, где записано это оборудование!! Написать номера карточек (формуляров, журналов – как у вас это записано в РК!!!) учета оборудования!!! и заполнить их | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ |  |
|  | Стандартные образцы (питательные среды, штаммы, эталоны, типы для сравнения и т.п.) ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ ВО, КАК ЗАПИСАНО В МЕТОДИКЕ | Написать сюда то, что вы закупили для осуществления этой методики в соответствии с перечислением слева. Указать номера ГСО, партии, даты производства и/или др. идентификационные признаки, которые указаны в сопроводительной документации Написать номера и названия журналов (карточек или любой другой хрени!!!) где вы это записываете Написать номера и названия журналов (карточек или любой другой хрени!!!) где вы это записываете когда это пришло и как вы это тратите!!!!! | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ. Если другое ГСО или эталон, или среда, или штамм, то справа п последней колонке следует обосновать применение | Здесь описать обоснования применения, если выбрали не совсем то, что записано во второй графе |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | Материалы, реактивы ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ, КАК ЗАПИСАНО В МЕТОДИКЕ | Написать сюда то, что вы закупили для осуществления этой методики в соответствии с перечислением слева Написать номера и названия журналов (карточек или любой другой хрени!!!) где вы это записываете когда это пришло и как вы это тратите!!!!! | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ. | Если нет, то написать, что вы собрались доделать!!! И когда??? |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | Метод (метод) измерений написать, КАК ЗАПИСАНО В МЕТОДИКЕ (может методика содержит несколько методов… перечислить все!!!) | Подтвердить, что будете использовать только определённый метод. (или все?.... тогда предыдущие пункты долны содержать перечни всех СИ, ВО, ИО, ГСО) Если методов несколько, то укажите,в каком пункте (разделе) указан ваш метод! Если несколько методов, значит для каждого метода своя запись! Напишите номер методики и раздел, как вы это укажете в области аккредитации! | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ | Если нет, то написать, что вы собрались доделать!!! И когда??? |
|  | Требования к условиям проведения (помещения, окружающая среда) написать, КАК ЗАПИСАНО В МЕТОДИКЕ. Если в методике не записано – пишем: не установлено в методике | Написать какие условия вы поддерживаете в том месте ИЛ где делаете эти анализы??? На основании чего вы их выбрали (требования к СИ, требования к реактивам, требования к питательным средам – ВСЁ ЭТО НАПИСАНО НА ПАСПОРТАХ!!! ТОЛЬКО СПИСАТЬ СЮДА!!! И СОБЛЮДАТЬ!!!) НАПИСАТЬ НОМЕР ЖУРНАЛА ПО КОНТРОЛЮ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ, С КОТОРОЙ ВЫ ЕГО ЗАПОЛНЯЕТЕ!! | НАПИСАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В МЕТОДИКЕ ИЛИ НЕТ | Если нет, то написать, что вы собрались доделать!!! И когда??? |
|  | Квалификация персонала написать, КАК ЗАПИСАНО В МЕТОДИКЕ. Если в методике не записано – пишем: не установлено в методике | НАПИСАТЬ КОГО ВЫ ДОПУСТИЛИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ МЕТОДИКИ, ЕГО КВАЛИФИКАЦИЮ И СТАЖ (КОРОТКО) СОСЛАТЬСЯ НА ЗАПИСЬ ПО ПУНКТУ ФОРМЫ 1 | НАПИСАТЬ СООТВЕТСВУЕТ ИЛИ НЕТ | ЕСЛИ НЕТ, НАПИСАТЬ ГДЕ ВЫ ЕГО ДОУЧИЛИ И КОГДА ПО ЭТОЙ МЕТОДИКЕ ИЛИ ПО ИСПОЛЬЗУЕМОМУ В МЕТОДИКЕ МЕТОДУ (ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, НАПРИМЕР, КАК НА РАДИОЛОГИЮ!!!) |
|  | Операции подготовки к выполнению измерений/ИССЛЕДОВАНИЙ Указать пункты методики где записано: Приготовление реактивов – п.???? Приготовление сред – п.???? (ГОСТ????) Построение графика – п.???? (периодичность) И.т.д | Написать как вы это делаете??? Кто ответственный??? В какие журналы это записываете????? |  |  |
|  | Отбор проб написать, КАК ЗАПИСАНО В МЕТОДИКЕ. Указать пункты методики где записано: как отобрать, в какую тару, какими средствами отбора!!! Если указан ГОСТ на отбор – указать его…. | НАПИСАТЬ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ ВЫ! ОТБИРАЕТЕ ИЛИ НЕТ! ЕСЛИ НЕТ, ТО НАПИСАТЬ НОМЕР ПУНКТА РК, ПО КОТОРОМУ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ПРОБЫ В ЛАБОРАТОРИЮ И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ (АКТ ПРИЁМКИ В ИЛ ИЛИ ВАШУ ХРЕНЬ!!!! ЕСЛИ ВЫ ВООБЩЕ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ В РК!!) ЕСЛИ ОТБИРАЕТЕ САМИ, ТО СОСЛАТЬСЯ НА ФОРМУ АКТА ОТБОРА В РК!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО: написать номер и название журнала, в который вы будете регистрировать отобранные или принятые пробы в лабораторию и ответственного за ведение журнала!!! |  |  |
|  | Порядок выполнения измерений/исследований написать, КАК ЗАПИСАНО В МЕТОДИКЕ. Указать пункты методики где записано: как приступить к измерениям/исследованиям после подготовки пробы (пункты методики-переписывать всё не надо!!!)!!! Что нужно проверять в ходе выполнения измерения/исследования, т.е. промежуточные измерения, например: контроль температуры в термостате!!! Контроль оборотов центрифуги… контроль рН раствора…. Контроль времени сушки и т.д.!!!! | НАПИСАТЬ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ ВЫ! И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ (рабочие журналы??? – написать их номера и ответсвенных за ведение. Какие данные по проведению анализа/измерения вы будете писать в рабочий журнал |  |  |
|  | Обработка результатов измерений написать, КАК ЗАПИСАНО В МЕТОДИКЕ. Указать пункты методики где записано: Как рассчитать результат (если есть ссылка на другой ГОСТ по расчёту, то написать его!!!) Или как оценить результат (чаще всего у микробиологов и серологов!!) | НАПИСАТЬ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ ВЫ! И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ (рабочие журналы??? – написать их номера и ответсвенных за ведение что из расчёта или наблюдений вы туда собираетесь писать!!) |  |  |
|  | Оформление результатов измерений: Написать, если в методике есть требование к оформлению протокола!! Написать пункт, в котором это записано | НАПИСАТЬ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ ВЫ! И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ (протокол??? Экспертиза??? – напсать, где приведена форма ??? в какой части РК??? | Написать соответствует или нет методике | Если протокол не такой как рекомендует методика, написать обоснования его видоизменения!! |
|  | Контроль точности результатов измерения Написать пункт методики (если есть), где сказано как проверить правильность, точность, повторяемость и т.д. результатов измерений/ исследований!! | Написать как собираетесь проводить внутрилабораторный контроль??? Гдеу вас записаны правила ВЛК??? Какой алгоритм проверки воспроизводимости, точности и/или правильности ваших измерений/исследований для этой конкретной метождики выбрали вы!!! И почему!!! |  |  |

Приложение 1

Пример проверки установленных показателей качества методики измерений (например, количественный химический анализ фотометрическим методом). Такой протокол следует заполнять если есть установленные показатели качества в методике измерений!

ДЛЯ ХИМИКОВ – ЭТА ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

Если метрологические характеристики не установлены, то их следует рассчитать!!

Для методик, у которых будут установлены оценочные диапазоны (наличие/отсутствие; обнаружено/не обнаружено и т.п. – ЭТА ЧАСТЬ ОТСУТСТВУЕТ!!!!!!!)

| Наименование методики КХА (испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение НД на методику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  | мг/кг |  | Диапазон измеряемых величин |  |  | 50,0 |  | Дата |  |
| Показатели качества методики КХА (испытаний): |  |  |  |  |  |  | Число параллельных определений |  | Вид используемого материала (ГСО) |  |
| Δ = | 5,6 | R = | 7,9 |  | r = | 2,9 | n = | 16 | ГСО 9403-2009 массовая доля серы 50 мг/кг Рабочая проба №_____ |  |
| σ (Δ) = | 2,0 | σR = | 2,8 |  | σr = | 1,1 |  |  |  |  |

Проверка приемлемости по показателю  повторяемости

| Номер серии измерений, М | Количество определений, n (N для М=1) | Вид используемого материала | Аттестованное значение СО | Дата анализа | Исполнитель | № парал. определ. | Результат единичного определения | Ф. И. О. ответственного за организацию работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | ГСО 9403-2009 Рабочая проба № _____ | 50 мг/кг | 01.04.2014 |  | 1 | 49,7 |  |
|  |  |  |  | 01.04.2014 |  | 2 | 50,1 |  |
|  |  |  |  | 01.04.2014 |  | 3 | 52,1 |  |
|  |  |  |  | 02.04.2014 |  | 4 | 49,9 |  |
|  |  |  |  | 02.04.2014 |  | 5 | 49,8 |  |
|  |  |  |  | 02.04.2014 |  | 6 | 50,5 |  |
|  |  |  |  | 02.04.2014 |  | 7 | 51,2 |  |
|  |  |  |  | 03.04.2014 |  | 8 | 50,6 |  |
|  |  |  |  | 03.04.2014 |  | 9 | 49,8 |  |
|  |  |  |  | 03.04.2014 |  | 10 | 50,6 |  |
|  |  |  |  | 04.04.2014 |  | 11 | 50,7 |  |
|  |  |  |  | 04.04.2014 |  | 12 | 50,5 |  |
|  |  |  |  | 04.04.2014 |  | 13 | 51,0 |  |
|  |  |  |  | 04.04.2014 |  | 14 | 49,7 |  |
|  |  |  |  | 04.04.2014 |  | 15 | 50,3 |  |
|  |  |  |  | 04.04.2014 |  | 16 | 50,1 |  |
| среднее по серии |  |  |  |  |  |  | 50,4 |  |

| СКО результатов параллельных определений |  | Знак неравенства, определяющий соотношение | Значение норматива контроля | Значение коэффициента, учитывающего ограниченность выборки | Число степеней свободы |  | Принятое решение по результатам эксперимента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для одной пробы | для нескольких проб |  |  |  | для одной пробы | для нескольких проб |  |
| 0,6438 | - | 0,6438≤1,3692 | 1,3692≤1,3692 | 1,29 | 15 | - | Показатель повторяемости результатов анализа соответствует требованиям МВИ , |

Оценка правильности результатов измерений (лабораторного смещения)

| Оценка показателя повторяемости результатов испытаний, σm | Кол-во рез-тов единичного определения аттестованной хар-ки СО, необходимых для оценки лаб. смещ. | ОК для получения рез-тов параллельных определений | Аттестованное значение СО | Дата проведения испытаний, исполнитель | Результат единичного определения | Среднее значение | Оценка лабораторного смещения | Знак неравенства, определяющий соотношение | СКО лаб. смещения | СКО повторяемости параллельных определений | Принятое решение по рез-там эксперимента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 2>1,2 | ГСО 9403-2009 | 50 мг/кг | 04.04.2014 | 49,7 50,1 | 49,9 | 0,1 | 0,15,5 | 2,7 | 0,3 | Лабораторное смещение соответствует требованиям МВИ, |

ВЫВОД: 1 Требования разработчика методики испытаний выполнены в полном объеме.

2 Внесены необходимые изменения в документы СМК, _________________ части разделов _______________, разработаны инструкции __________________________ и  формы  _______________ , применение которых обеспечит выполнение требований СМК.

3 Определён порядок взаимодействия с представителем Заказчика при получении заявки на проведения испытаний по исследуемой методике.

Методика ______________________________________________________________ может быть внедрена в практику лаборатории.

Руководитель группы                        _______________

ЭТА ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ!!!