## Исходные данные
Подтверждение соответствия реализуемой в лаборатории методики (метода) количественного химического анализа требованиям нормативного документа на эту методику
Наименование лаборатории |  |  |  | Испытательная лаборатория ООО "Наименование"
Объект |  |  |  | газ горючий природный
Определяемый показатель |  |  |  | массовая концентрация сероводорода
Методика КХА |  |  |  | фотоколориметрический по ГОСТ 22387.2-2014
Единица измерения |  |  |  | г/м³
Диапазон (поддиапазон) методики, г/м³ |  |  |  | 0.001 | — | 0.005
СКО повторяемости методики |  |  |  | 3.6
СКО воспроизводимости методики |  |  |  | 5.4
СКО погрешности методики |  |  |  | 5.4
Показатель точности методики |  |  |  | 12
Показатели качества методики заданы |  |  |  | в относительных единицах (%)
Число парралельных определений установленное НД на методику, n |  |  |  | 2
Значение показателя в образце для контроля |  |  |  | 0.004
Погоешность аттестованного значения |  |  |  | 0.0005
Для проверки повторяемости использовались |  |  |  | несколько рабочих проб
Дата (период) проверки соответствия |  |  |  | 01.07.2015 — 07.07.2015
Должность руководителя лаборатории |  |  |  | Заведущий лабораторией
И.О. Фамилия руководителя лаборатории |  |  |  | И.И. Петров
Должность ответственного за проверку |  |  |  | Менеджер по качеству
И.О. Фамилия ответственного за проверку |  |  |  | П.П. Иванов
Проверка соответствия повторяемости результатов анализа требованиям методики с использованием одной однородной рабочей пробы
Результаты параллельных определений рабочей пробы
| № п/п | Xi | № п/п | Xi | № п/п | Xi
| 1 | 0.00387 | 11 | 0.00402 | 21
| 2 | 0.00369 | 12 | 0.00384 | 22
| 3 | 0.00365 | 13 | 0.00411 | 23
| 4 | 0.00404 | 14 | 0.00381 | 24
| 5 | 0.0041 | 15 | 0.00409 | 25
| 6 | 0.00374 | 16 | 0.00386 | 26
| 7 | 0.00375 | 17 |  | 27
| 8 | 0.00407 | 18 |  | 28
| 9 | 0.00381 | 19 |  | 29
| 10 | 0.00418 | 20 |  | 30
Проверка соответствия повторяемости результатов анализа требованиям методики с использованием нескольких рабочих проб
Результаты параллельных определений рабочих проб
| № пробы | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
| 1 | 0.00416 | 0.00403
| 2 | 0.00187 | 0.00196
| 3 | 0.00171 | 0.00165
| 4 | 0.00191 | 0.00185
| 5 | 0.00468 | 0.00454
| 6 | 0.0035 | 0.00346
| 7 | 0.00195 | 0.00216
| 8 | 0.0019 | 0.00208
| 9 | 0.0019 | 0.00177
| 10 | 0.00217 | 0.00222
| 11 | 0.00268 | 0.00257
| 12 | 0.0034 | 0.00319
| 13 | 0.00101 | 0.00117
| 14 | 0.00356 | 0.00344
| 15 | 0.00498 | 0.0051
16
17
18
19
20
Проверка соответствия лабораторного смещения требованиям методики с использованием образца для контроля
Результаты параллельных определений образца для контроля
| № п/п | Xi | № п/п | Xi | № п/п | Xi
| 1 | 0.00387 | 11 | 0.00402 | 21
| 2 | 0.00369 | 12 | 0.00384 | 22
| 3 | 0.00365 | 13 | 0.00411 | 23
| 4 | 0.00404 | 14 | 0.00381 | 24
| 5 | 0.0041 | 15 | 0.00409 | 25
| 6 | 0.00374 | 16 | 0.00386 | 26
| 7 | 0.00375 | 17 |  | 27
| 8 | 0.00407 | 18 |  | 28
| 9 | 0.00381 | 19 |  | 29
| 10 | 0.00418 | 20 |  | 30
Автоматизированная процедура расчетов, проводимых по Р 50.2.060-2008 (способ 2) при подтверждении соответствия реализуемой в лаборатории методики количественного химического анализа требованиям нормативного документа на эту методику. Для свободного распространения, модификации, улучшения и т.п. (со ссылкой на автора) 15.04.2016 © Д.А. Цимбаленко

## Подтверждение соответствия
Подтверждение соответствия реализуемой в лаборатории методики (метода) количественного химического анализа требованиям нормативного документа на эту методику | [7 empty] | Скрыть/показать строки
Показать
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  | Показать
|  |  |  | Заведущий лабораторией |  |  |  | Показать
|  |  |  | ___________________ И.И. Петров |  |  |  | Показать
|  |  |  | " ___ " ____________ 20 ___ г. |  |  |  | Показать
Показать
Наименование лаборатории: Испытательная лаборатория ООО "Наименование". | [7 empty] | Показать
Объект: газ горючий природный. | [7 empty] | Показать
Определяемый показатель: массовая концентрация сероводорода. | [7 empty] | Показать
Методика измерений (КХА): фотоколориметрический по ГОСТ 22387.2-2014. | [7 empty] | Показать
Единица измерения: г/м³. | [7 empty] | Показать
Диапазон (поддиапазон) методики: от 0,001 до 0,005 г/м³ | [7 empty] | Показать
СКО повторяемости методики: 3,6 %. | [7 empty] | Показать
СКО воспроизводимости методики: 5,4 %. | [7 empty] | Показать
Показатель погрешности методики: 5,4 %. | [7 empty] | Показать
Показатель точности методики: 12 %. | [7 empty] | Показать
Число парралельных определений установленное НД на методику n = 2 | [7 empty] | Показать
Значение показателя в образце для контроля 0,004 г/м³. | [7 empty] | Показать
Погрешность аттестованного значения 0,0005 г/м³. | [7 empty] | Показать
Для проверки повторяемости использовались несколько рабочих проб. | [7 empty] | Показать
Дата (период) проверки: 01.07.2015 — 07.07.2015. | [7 empty] | Показать
Показать
Проверка соответствия повторяемости результатов анализа требованиям методики с использованием одной однородной рабочей пробы | [7 empty] | Скрыть
Результаты параллельных определений рабочей пробы | [7 empty] | Скрыть
Скрыть
| № п/п | Xi | № п/п | Xi | № п/п | Xi |  | Скрыть
| 1 | 0.00387 | 11 | 0.00402 | 21 |  |  | Скрыть
| 2 | 0.00369 | 12 | 0.00384 | 22 |  |  | Скрыть
| 3 | 0.00365 | 13 | 0.00411 | 23 |  |  | Скрыть
| 4 | 0.00404 | 14 | 0.00381 | 24 |  |  | Скрыть
| 5 | 0.0041 | 15 | 0.00409 | 25 |  |  | Скрыть
| 6 | 0.00374 | 16 | 0.00386 | 26 |  |  | Скрыть
| 7 | 0.00375 | 17 |  | 27 |  |  | Скрыть
| 8 | 0.00407 | 18 |  | 28 |  |  | Скрыть
| 9 | 0.00381 | 19 |  | 29 |  |  | Скрыть
| 10 | 0.00418 | 20 |  | 30 |  |  | Скрыть
Скрыть
| Содержание определяемого компонента в рабочей пробе находится в проверяемом диапазоне (поддиапазоне) методики измерений. | [6 empty] | Скрыть
| Необходимое количество параллельных определений N ≥ 16. | [6 empty] | Скрыть
| Фактическое количество параллельных определений N = 16. | [6 empty] | Скрыть
Скрыть
| Srл |  | Норматив контроля Kr |  | Условие Srл ≤ Kr |  |  | Скрыть
| 4.3514 |  | 4.644 |  | выполняется |  |  | Скрыть
Скрыть
Вывод: показатель повторяемости результатов анализа соответствует требованиям методики количественного химического анализа. | [7 empty] | Скрыть
Скрыть
Проверка соответствия повторяемости результатов анализа требованиям методики с использованием нескольких рабочих проб | [7 empty] | Показать
Результаты параллельных определений рабочих проб | [7 empty] | Показать
Показать
№ пробы | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Xср., m | S2r,m | Показать
1 | 0.00416 | 0.00403 |  |  |  | 0.004095 | 5.0391 | Показать
2 | 0.00187 | 0.00196 |  |  |  | 0.001915 | 11.0438 | Показать
3 | 0.00171 | 0.00165 |  |  |  | 0.00168 | 6.3776 | Показать
4 | 0.00191 | 0.00185 |  |  |  | 0.00188 | 5.0928 | Показать
5 | 0.00468 | 0.00454 |  |  |  | 0.00461 | 4.6113 | Показать
6 | 0.0035 | 0.00346 |  |  |  | 0.00348 | 0.66059 | Показать
7 | 0.00195 | 0.00216 |  |  |  | 0.002055 | 52.2138 | Показать
8 | 0.0019 | 0.00208 |  |  |  | 0.00199 | 40.9081 | Показать
9 | 0.0019 | 0.00177 |  |  |  | 0.001835 | 25.0948 | Показать
10 | 0.00217 | 0.00222 |  |  |  | 0.002195 | 2.5944 | Показать
11 | 0.00268 | 0.00257 |  |  |  | 0.002625 | 8.78 | Показать
12 | 0.0034 | 0.00319 |  |  |  | 0.003295 | 20.3094 | Показать
13 | 0.00101 | 0.00117 |  |  |  | 0.00109 | 107.735 | Показать
14 | 0.00356 | 0.00344 |  |  |  | 0.0035 | 5.8776 | Показать
15 | 0.00498 | 0.0051 |  |  |  | 0.00504 | 2.8345 | Показать
16 | [7 empty] | Показать
17 | [7 empty] | Показать | Число рабочих проб М = | 15
18 | [7 empty] | Показать | Число параллельных определений каждой пробы n' = | 2
19 | [7 empty] | Показать | М * (n' - 1) = | 15
20 | [7 empty] | Показать | Условие М * (n' - 1) ≥ 15 | выполняется
Показать
ВНИМАНИЕ!!! Содержание определяемого компонента в рабочих пробах не находится в проверяемом диапазоне (поддиапазоне) методики измерений. | [7 empty] | Показать
Число рабочих проб М = 15, число параллельных определений каждой пробы n' = 2. | [7 empty] | Показать
Условие М * (n' - 1) ≥ 15 выполняется, М * (n' - 1) = 15. | [7 empty] | Показать
Показать
| Srл |  | Норматив контроля Kr |  | Условие Srл ≤ Kr |  |  | Показать
| 4.466 |  | 4.68 |  | выполняется |  |  | Показать
Показать
Вывод: показатель повторяемости результатов анализа соответствует требованиям методики количественного химического анализа. | [7 empty] | Показать
Показать
Проверка соответствия лабораторного смещения требованиям методики с использованием образца для контроля | [7 empty] | Показать
Результаты параллельных определений образца для контроля | [7 empty] | Показать
| № п/п | Xi | № п/п | Xi | № п/п | Xi |  | Показать
| 1 | 0.00387 | 11 | 0.00402 | 21 |  |  | Показать
| 2 | 0.00369 | 12 | 0.00384 | 22 |  |  | Показать
| 3 | 0.00365 | 13 | 0.00411 | 23 |  |  | Показать
| 4 | 0.00404 | 14 | 0.00381 | 24 |  |  | Показать
| 5 | 0.0041 | 15 | 0.00409 | 25 |  |  | Показать
| 6 | 0.00374 | 16 | 0.00386 | 26 |  |  | Показать
| 7 | 0.00375 | 17 |  | 27 |  |  | Показать
| 8 | 0.00407 | 18 |  | 28 |  |  | Показать
| 9 | 0.00381 | 19 |  | 29 |  |  | Показать
| 10 | 0.00418 | 20 |  | 30 |  |  | Показать
| Содержание определяемого компонента в образце для контроля находится в проверяемом диапазоне (поддиапазоне) методики измерений. | [6 empty] | Показать
Показать
| σL2 = | 22.68 | σR* = | 5.9699 | n1 ≥ | 9.0909 |  | Показать
Показать
| Необходимое количество параллельных определений n₁ ≥ 9, фактическое количество параллельных определений n₁ = 16. | [6 empty] | Показать
Показать
Xср = | 0.0039144 | θ*Л = | -2.1406 | SW = | 4.2583 | SΔ = | 4.8799 | Показать
Показать
|  | Условие ¦θ*Л¦ ≤ 2SΔ |  | выполняется |  |  |  | Показать
Показать
Вывод: лабораторное смещение соответствует требованиям методики количественного химического анализа. | [7 empty] | Показать
Показать
Общий вывод: Реализуемая в лаборатории методика (метод) количественного химического анализа соответствует требованиям нормативного документа на эту методику, методика используется в лаборатории правильно. | [7 empty] | Показать
Показать
Показать
Менеджер по качеству |  |  |  |  | П.П. Иванов |  |  | Показать
f = N - 1 | μ(f)
4 | 1.54
5 | 1.49
6 | 1.45
7 | 1.42
8 | 1.39
9 | 1.37
10 | 1.35
11 | 1.34
12 | 1.32
13 | 1.31
14 | 1.3
15 | 1.29
16 | 1.28
17 | 1.27
18 | 1.27
19 | 1.26
20 | 1.25
30 | 1.21

## 1
https://rosakkreditatsiya-forum.ru