|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО __________ _____________ ___________ «____» ____________ 2021 г. |
| --- | --- |
|  | Заведующий ИЛ _____________ ______________ «____» ____________ 2021 г. |

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Внедрение, Верификация, Валидация

ДП 02-09-01-2021

|  | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Разработал: |  |  |

| Дата введения |  |
| --- | --- |
| Дата пересмотра и отмены |  |

Содержание

1. Общие положения.	3

2. Применение и ответственность	3

3. Внедрение	3

4. Оценка пригодности МИ (валидация и верификация).	5

5. Участие в МСИ	9

6. Внутренний контроль качества испытаний.	9

7. Учет результатов внутреннего контроля и МСИ	10

8. Заполнение карт отчета внутреннего контроля и карт Шухарта	11

9. Периодическая верификация	11

10. Валидация расчетов в программах электронных таблиц и других.	11

- Общие положения.

  - Определения, сокращения и ссылки приводятся в соответствии с Руководством по качеству (далее - РК) Испытательной лаборатории ООО __________ (далее - ИЛ).

  - Настоящий ДП разработан в соответствии с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериев аккредитации.

  - ДП распространяется на всю деятельность ИЛ.

  - Настоящая процедура устанавливает правила внедрения, верификации, контроля качества выполнения испытаний (измерений) и вводится в дополнение к РК.

  - Целью данной процедуры является обеспечение правильности использования методик испытаний и получения достоверных результатов испытаний.

- Применение и ответственность

  - Данная процедура является обязательной для всех сотрудников ИЛ и распространяется на все места осуществления деятельности ИЛ, включая места проведения временных работ.

  - Менеджер по качеству отвечает за  за внедрение данной процедуры.

  - Ответственность за не выполнение требований данной процедуры несут заведующий ИЛ.

  - При необходимости освоения новой для ИЛ методики проведения испытаний (измерений) проводится внедрение.

  - При необходимости оценки пригодности при расширениях и модификаций стандартных методик, методик, разработанных лабораторией, проводится валидация/верификация методик.

  - Если методика разрабатывается или модифицируется для проведения измерений в сфере государственного регулирования, методика аттестуется в аккредитованной в установленном порядке организации (учреждении).

- Внедрение

  - ИЛ осуществляет проведение работ, связанных с расширением перечня объектов или показателей в области аккредитации, освоением и внедрением новых методов или средств измерений в соответствии приказами и распоряжениями директора, по заявкам заказчиков и т.д.

  - При внедрении новых методов испытаний лаборатория проводит:

      - анализ наличия необходимых СИ, испытательного и вспомогательного оборудования, СО, расходных материалов и приобретение недостающих ресурсов;

      - обучение новой методике сотрудников ИЛ;

      - анализ соблюдения условий окружающей среды;

      - установку и поверку (или калибровку) средств измерений, аттестацию испытательного оборудования;

      - установку и проверку вспомогательного оборудования;

      - приготовление реактивов, аттестованных смесей;

      - построение градуировочных графиков, оценку их соответствия выбранному виду зависимости (при необходимости);

      - практическое осуществление методики выполнения измерений с проверкой повторяемости или внутрилабораторной прецизионности (при необходимости, если такая процедура доступна);

      - проверку подконтрольности выполнения испытаний (измерений) по методике;

      - документальное оформление внедренных работ (протокола внедрения);

      - подача заявки в орган по аккредитации на аккредитацию в дополнительной области в установленном порядке.

  - Заведующим ИЛ даются распоряжения на внедрение новых методик, а заведующий лабораторией руководит их внедрением в лаборатории.

  - Перед внедрением подготавливается проверочный лист (Приложение 1) и программа внедрения (Приложение 2).

  - В проверочном листе указываются все требуемые и имеющиеся в наличии оборудование (СИ, ИО, ВО), реактивы, материалы, стандартные образцы, с сопоставлением требуемых технических характеристик с техническими характеристиками имеющего в наличии СИ, ИО, ВО, реактивов, материалов и СО.

  - В программе внедрения устанавливаются методы контроля качества результатов испытания в соответствии с доступными и применимыми вариантами:

      - Методом оперативного и повторного контроля неколичественных показателей;

      - Методом контроля повторяемости или/и воспроизводимости (Р 50.2.060);

      - Методом контроля достоверности в межлабораторных сличительных испытаниях;

      - Методом проверки подконтрольности процедуры анализа и контроля исполнителей

  - В соответствии с программой внедрения проводятся необходимые проверки и испытания.

  - Процедуру проверки приемлемости результатов единичных анализов, получаемых в условиях повторяемости, осуществляют в соответствии с требованиями методики, если она предусматривает проведение параллельных определений для получения результата анализа. Для проверки в условиях повторяемости используют не менее 16 измерений, если методика предусматривает два параллельных измерения. Если методика не предусматривает параллельные испытания или их невозможно провести в разумные сроки, то проводятся повторные и параллельные испытания для расчетов внутрилабораторной прецизионности, которую сравнивают со значением воспроизводимости в методике умноженной на 0,84 в соответствии с  Р 50.2.060.

  - Проверку проводит исполнитель путем оценки соответствия расхождения результатов параллельных определений пределу повторяемости с регистрацией в рабочем журнале. При этом количество дополнительных определений при превышении предела повторяемости установленным требованиям определяют по таблице, приведенной в инструкции. Результаты и расчеты повторяемости и/или внутрилабораторной прецизионности вносят в отчет (Приложение 3).

  - Для не количественных методик проводят оперативный контроль качества испытаний, проверку подконтрольности выполнения испытаний (контроля исполнителя), повторные или параллельные испытания двумя или более сотрудниками, либо ИЛ участвует в межлабораторном сличении или проверке квалификации. Результаты вносят в отчет (Приложение 3).

  - В случае отсутствия в методике испытаний, предполагающей количественную характеристику объекта, показателей повторяемости, воспроизводимости, диапазона определения, неопределенности и других, проводят валидацию методики (если это применимо).

  - Отклонения от регламентированных методиками испытаний процедур не допускаются.

  - При внедрении методики комиссия из Заведующего ИЛ и лиц, проводящих оценку правильности проведения испытаний, проверяет отчеты по внедрению. В отчетах необходимо заполнять информацию только по используемому методу контроля качества, остальные надо убирать.

  - После проверки отчета комиссия заполняет протокол внедрения, который утверждается заведующим ИЛ (Приложение 4). Фактически установленные значения показателей качества результатов испытаний регистрируются в протоколе внедрения.

  - В случае отсутствия стандартизированных (внешних) методик ИЛ работает с внутренними методиками, утвержденными директором, прошедшими рецензирование и аттестацию (при необходимости).

  - С целью контроля выполнения методик, внедренных в практику работы ИЛ, используют периодическую верификацию и внутренний контроль.

- Оценка пригодности МИ (валидация и верификация).

  - Валидация/верификация методик испытаний является необходимой процедурой подтверждения пригодности методов измерений и расчетов требуемым количественным характеристикам: показателям неопределенности, повторяемости, прецизионности, пределу обнаружения, пределу количественного определения, диапазону измерений. Валидация проводится для методик, количественный результат которых зависит от сложных расчетов и построения градуировочных графиков. Методики испытаний, количественный результат которых получается методом прямых измерений и расчета валидировать необязательно, достаточно внутреннего контроля.

  - Валидация методики — подтверждение пригодности методики для целей её применения.

  - Верификация методики — подтверждение того, что реализуемая в ИЛ методика. соответствует установленным требованиям.

  - Оценку пригодности методик утверждает заведующий ИЛ в форме плана валидации/верификации с указанием методики, показателя, матриц, ответственных исполнителей, вида контроля, сроков выполнения (Приложение 9).

  - План валидации/верификации доводится до всех ответственных исполнителей в течение трех рабочих дней с даты утверждения заведующим ИЛ

  - С целью подтверждения соответствия выполняемой в лаборатории работы требованиям НД на метод испытаний проводится периодическая верификация. Периодическая верификация планируется заведующим ИЛ и проводится назначенными им ответственными лицами в соответствии с ежегодным планом (Приложение 9).

  - Методики испытаний, которые планируется верифицировать в обязательном порядке включаются в график внутреннего лабораторного контроля качества результатов испытаний либо используют процедуру оперативного контроля.

  - При отсутствии проб для параллельного или повторного контроля используют подготовленные пробы с добавкой или стандартные образцы.

  - Для целей валидации/верификации методик заполняется Проверочный лист (Приложение 1).

  - К протоколу валидации прилагаются расчеты неопределенности, повторяемости и/или воспроизводимости, пределов обнаружения и количественного определения (Приложение 6 и 7).

  - Для целей верификации методики используют сравнение рассчитанных значений повторяемости и/или воспроизводимости с оценками повторяемости и воспроизводимости, полученными при аттестации (или валидации) методики и заполняется отчет (приложение 7) или карта Шухарта, заполненная по данным за этот период.

  - При проведении верификации по результатам оперативного контроля заполняется отчет по приложению 11.

  - По окончанию процедуры валидации/верификации заполняется протокол валидации/верификации, который утверждает заведующий ИЛ (Приложение 10).

  - Оценка пригодности методики (валидация/верификация) предусматривает процедуру подтверждения соответствия погрешности (неопределенности) результатов испытаний при реализации в лаборатории конкретной методики требованиям документа на методику испытаний, или определение достигаемой неопределенности в соответствии с допустимыми вариантами и заполняется отчет по форме приложения 6:

    - Вариант 1. Расчет неопределенности по типу А проводится для n параллельных измерений на одном СИ при отсутствии нормированной погрешности измерений (определяемой при калибровке). Если для проведения измерений требуется использовать калибровочный (градуировочный) график необходимо использовать вариант 2.

    - Вариант 2. Используется расчет бюджета неопределенности по типу В согласно метода GUM для сложных методов физического и химического анализа, и при необходимости расчитывается отдельно для каждого диапазона измерений.

      - Заполняется таблица входных значений для расчета бюджета неопределенности:

| № | Средство измерений, СО | Измеряемая величина | Вид распределения | Измеренное значение | Неопределенность (погрешность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - Если требуется градуировка средства измерений, то расчет коэффициентов линейной функции проводится по ГОСТ Р ИСО 11095-2007 «Линейная калибровка с использованием образцов сравнения» или с использованием рекомендаций Р 50.2.028-2003 «Алгоритмы построения градуировочных характеристик средств измерений состава  веществ и материалов  и оценивание их погрешностей (неопределенностей). Оценивание погрешности (неопределенности) линейных градуировочных характеристик при использовании метода наименьших квадратов». Поскольку данные документы не являются равнозначными необходимо в первую очередь руководствоваться ГОСТ Р ИСО 11095-2007. При расчете градуировочной кривой вычисляются стандартные ошибки коэффициентов линейной функции y=bx+a, соответственно Sb и Sa.

      - Расчет по методу GUM производится в программе NIST Uncertany machine https://uncertainty.nist.gov/. Расширенная неопределенность результата указывается до второго значащего знака для Р=0,95.

    - Вариант 3. Расчет неопределенности для счетных методов.

      - Для бинарной переменной (с двумя возможными значениями) средней арифметической является доля «успехов».

      - Стандартная ошибка доли – корень из дисперсии:

      - Максимально возможная дисперсия переменной в схеме Бернулли достигается при p*=0,5. Она равна 0,5*(1-0,5)=0,25. Отсюда легко рассчитать максимальную стандартную ошибку доли, полученную по некоторой выборке.

- где n – количество в выборке. Для расширенной неопределенности при коэффициенте охвата равной k=2, u=2*σ.

    - Для не количественных методов неопределенность не рассчитывается.

  - При проведении валидации оценивают достигнутые в лаборатории показатели повторяемости и воспроизводимости: Проводится специальный эксперимент с учетом рекомендаций РМГ 76-2014 (где это доступно и применимо): проводится измерение одного и того же показателя, одним и тем же методом, в одном и том же материале несколько раз в нескольких сериях измерений (минимум в двух сериях по два измерения). Серия измерений является основанием для расчета следующих показателей:

    - Среднеквадратичное (стандартное) отклонение внутри одной серии в случае проведения не менее шестнадцати измерений — СКО повторяемости (Sr), для получения предела повторяемости r=2,77*Sr

    - Среднее значение среднеквадратичных (стандартных) отклонений отдельных серий - СКО повторяемости (Sr), для получения предела повторяемости r=2,77*Sr

    - Среднеквадратичное (стандартное) отклонение результатов во всех сериях — СКО внутрилабораторной прецизионности (воспроизводимости) (SR), для получения предела внутрилабораторной прецизионности (воспроизводимости) R=2,77*SR

    - Среднеквадратичное отклонение среднего значения между несколькими сериями — СКО неопределенности по типу А (см. п. 4.14.1).

    - Рассчитанный бюджет неопределенности дает нам неопределенность по типу В (см. п. 4.14.3)

    - Ожидаемую величину определяют как среднее арифметическое нескольких измерений

- Xср = (X1+X2+..+XN)/N

    - Разброс значений в наблюдениях обусловлен случайными изменениями влияющих величин. Выборочную дисперсию, являющуюся оценкой дисперсии для данного распределения вероятностей величины, получают по формуле

- Sx2=∑(Xср- XN)2/(n-1)

    - Cреднеквадратичное отклонение (СКО) получают по формуле:

- Sx=√Sx2

    - Cреднеквадратичное отклонение (СКО) среднего значения получают по формуле:

- S=Sx/n

  - Оценку пределов обнаружения и количественного определения методики определяют по ГОСТ Р ИСО 11843-2-2007 на основании функции градуировочной кривой, полученной на основе принципов изложенных в ГОСТ Р ИСО 11095-2007 или иным способом в соответствии с методикой испытаний. Для упрощения расчета предела обнаружения и количественного допустимо использовать подход изложенный в Решении Коллегии ЕЭК от 17.07.2018 N 113 «Об утверждении Руководства по валидации аналитических методик проведения испытаний лекарственных средств». Результаты расчетов по формулам изложенным ниже заполняют в отчете по приложению :

    - Предел обнаружения (ПО) по формуле

- ПО = 3,3* s/b

- где b — наклон градуировочной прямой (коэффициент b), s – стандартное отклонение остатков градуировочной кривой (регрессии) по ГОСТ Р ИСО 11843-2-2007, ошибка свободного члена градуировочной кривой (регрессии) или стандартное отклонение холостой пробы (если имеется поддающийся статистическому анализу шум аналитического сигнала);

    - Предел количественного определения (ПКО) по формуле:

- ПКО = 10* s/b;

- где b — наклон градуировочной прямой (коэффициент b), s – стандартное отклонение остатков градуировочной кривой по ГОСТ Р ИСО 11843-2-2007 , ошибка свободного члена градуировочной кривой или стандартное отклонение холостой пробы (если имеется поддающийся статистическому анализу шум аналитического сигнала);

    - Дополнительно согласно Директиве Совета 96/23/EC «О проведении аналитических методов и толковании результатов» определяют следующие показатели:

      - Предел значения (CCα) означает предел, при котором и выше которого можно сделать вывод с погрешностью, равной α, что проба несогласующаяся, для α= 5% по формуле:

- CCα = 1,64*s/b;

      - Способность обнаружения (CCβ) означает наименьшее содержание вещества, которое может быть выявлено, идентифицировано и/или определено количественно в пробе с погрешностью, равной β. В отношении веществ, для которых не установлен допустимый предел, способность обнаружения представляет собой самую низкую концентрацию, при которой метод может выявить действительно загрязненные пробы при статистической достоверности, равной 1 – β. В отношении веществ с установленным допустимым пределом t, это означает, что способность обнаружения представляет собой концентрацию, при которой метод может обнаружить концентрации допустимого предела при статистической достоверности, равной 1 – β. Для  β=5% можно считать по формуле:

- CCβ=ПО=3,3* s/b.

  - Оценка верхней границы градуировочной зависимости (последняя точка градуировки) в пересчете на возможный результат в пробе дает верхний предел диапазона количественного определения.

  - Подконтрольность выполнения методики испытаний осуществляют непосредственным наблюдением за работой исполнителя при проведении испытаний (измерений) согласно методики испытаний и отмечают выполнение каждой операции в таблице отчета (Приложение 13), с указанием замечаний, если проведение операции неудовлетворительно.

  - Отчеты по контролю за исполнителями, отчеты с расчетами прикладываются к протоколу валидации/верификации (Приложение 10).

- Участие в МСИ

  - Внешний контроль за деятельностью лаборатории осуществляется при участии в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях (МСИ);

  - В ИЛ разрабатывается план участия в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях (Приложение 5). В первую очередь ИЛ участвует в МСИ по показателям (методикам) которые включены в область аккредитации . При разработке плана участия в МСИ ИЛ следует политике Росаккредитации по участию аккредитованных лабораторий в МСИ, и на каждый метод измерений в области аккредитации подбирается соответствующая программа МСИ для прохождения как минимум раз в 5 лет.

  - В случае необходимости внедрения и аккредитации новых методик или исключения из области аккредитации методик, изменения состава работников, проводящих испытания, изменения оснащенности испытательным оборудованием и средствами измерений, план участия в МСИ корректируется.

  - Ответственным за организацию работ по обеспечению качества результатов испытаний в ИЛ и разработку плана проведения МСИ являются заведующий ИЛ и МК.

  - В конце года МК составляет сводный отчет по участию в МСИ и доводит его до сведения сотрудников ИЛ и руководства.

- Внутренний контроль качества испытаний.

  - Все виды контроля проводят на основе результатов испытаний, выполняемых для контроля.

  - Требования к контрольным  испытаниям соответствуют  требованиям к проведению измерений рабочих проб, установленных в НД на методику.

  - Контрольная процедура - процедура разовой оценки качества результатов испытаний на основе выбранного алгоритма контроля.

  - Контрольные измерения – измерения, проводимые для цели контроля.

  - Проведение контрольной процедуры предусматривает использование средств контроля.

    - Средства контроля внутрилабораторной прецизионности и повторяемости – рабочие пробы, стандартные образцы, аттестованные смеси;

    - Средства контроля погрешности результатов измерений – стандартные  образцы, аттестованные смеси, пробы с добавкой, разбавленные пробы, другая аттестованная методика.

  - Результат контрольной процедуры – статистическая оценка характеристики погрешности результатов анализа или ее составляющей, полученная на основе контрольных измерений с использованием выбранного алгоритма контроля.

  - Контроль приемлемости результатов анализа, получаемых в условиях повторяемости.

    - Начинаем с двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости. Процедура результатов анализа параллельных определений признается удовлетворительной если

│Х1-Х2│≤ r

- где Х1; Х2 – результаты параллельных измерений;

- r – предел повторяемости

- если условие выполняется, то окончательный результат формируется в виде:

- _

- Х = (Х1+ Х2)/2

    - При невыполнение условия, результат анализа признается неудовлетворительным, анализ приостанавливается и выясняют причину.

  - Контроль приемлемости результатов двух анализов в условиях внутрилабораторной прецизионности осуществляется по графику в зависимости от количества проводимых испытаний.

  - Алгоритм контроля:

    - выполняют измерения в точном соответствии с НД, на МИ;

    - получают два результата в условиях внутрилабораторной прецизионности;

    - разность между ними сравнивают с пределом внутрилабораторной прецизионности признается удовлетворительной, если

Х1-Х2≤ Rл

Rл = 0,84*R (если нет значения полученного в ходе валидации/верификации)

R – предел воспроизводимости (разница результатов измерений в разных лабораториях).

    - Если  Х1-Х2>RЛ то процедура анализа результатов в условиях внутрилабораторной прецизионности повторяется.

    - В случае повторного несоответствия процедура внутрилабораторной прецизионности считается неудовлетворительной.

    - Анализ приостанавливается, выясняется и устраняется причина неудовлетворительных результатов. Проводят новые измерения.

  - При планировании внутрилабораторного контроля заведующие лабораториями составляют график внутреннего лабораторного контроля качества результатов испытаний по своей лаборатории (Приложение 8). Заведующий ИЛ утверждает график.

  - Основой для внутреннего контроля качества результатов испытаний является повторное или параллельное испытание одних и тех же рабочих проб.

  - Для некоторых испытаний (анализов, исследований) используются меры оперативного контроля. В каждой постановке процедуры испытаний (анализа) ставятся пробы положительного и отрицательного контроля с целью своевременного выявления отклонений в процедуре проведения испытания. Процедура оперативного контроля не отражается в графике проведения внутрилабораторного контроля.

  - Для не количественных методик испытаний основой внутрилабораторного контроля качества является контроль исполнителей и проведение МСИ. Контроль исполнителей проводится с установленной в графике периодичностью с заполнением отчета по приложению 13.

  - После завершения мероприятий по внутрилабораторному контролю заведующий лаборатории сообщает руководителю ИЛ о результатах и заполняет соответствующие формы записи в электронном журнале JDX Data Express. Если по какой-либо методике контроль не пройден, заведующий лаборатории предлагает действия, которые необходимо предпринять.

- Учет результатов внутреннего контроля и МСИ

  - Результаты испытаний по внутреннему контролю, испытаний стандартных образцов и образцов МСИ вносятся в электронный журнал внутреннего контроля в системе электронного документооборота JDX Data Express.

  - В электронном журнале JDX Data Express ведется учет образцов, направленных на сравнительные испытания и внутренний контроль в форме «Внутренний контроль».

  - Заведующий ИЛ анализируют отклонения, полученные в результате внутреннего контроля и сравнительных испытаниях для проведения предупреждающих и корректирующих действий, с периодичностью не реже одного раза в квартал.

  - Для анализа возможных отклонений распечатывается отчет внутреннего контроля и подшивается к графику внутреннего контроля.

- Заполнение карт отчета внутреннего контроля и карт Шухарта

  - С целью ретроспективного анализа результатов внутреннего контроля качества и МСИ заведующий лабораторией, или МК, или заведующий ИЛ заполняют Отчеты внутреннего контроля точности согласно приложению 12 по отдельным показателям с построением карт Шухарта, там где это применимо:

      - Для заполнения карты Шухарта необходимо использовать не менее 5 результатов контроля, лучше более 10 результатов.

      - Карта Шухарта заполняется по результатам, внесенным в электронную систему документооборота JDX Data Express.

      - Карта Шухарта строится в программе Microsoft  Excel версии 2014 или выше, Calc LibreOffice версии выше 5.2.

  - Отчет распечатывается и подшивается к протоколу верификации или к графику проведения внутреннего контроля качества. Отчет подписывает заведующий ИЛ.

- Периодическая верификация

  - С целью подтверждения соответствия выполняемой в лаборатории работы требованиям НД на метод испытаний проводится периодическая верификация. Периодическая верификация планируется заведующим ИЛ и проводится назначенными им ответственными лицами в соответствии с ежегодным планом (Приложение 9).

  - Методики испытаний, которые планируется верифицировать в обязательном порядке включаются в  график внутреннего лабораторного контроля качества результатов испытаний либо используют процедуру оперативного контроля.

  - При отсутствии проб для параллельного или повторного контроля используют подготовленные пробы или стандартные образцы.

  - Для целей верификации методик заполняется Проверочный лист (Приложение 1).

  - При проведении верификации по результатом внутреннего лабораторного контроля качества заполняется отчет с расчетами согласно приложения 7.

  - При проведении верификации по результатам оперативного контроля заполняется отчет по приложению 11.

  - По окончанию верификации  заполняется протокол верификации, который утверждает заведующий ИЛ (Приложение 10).

- Валидация расчетов в программах электронных таблиц и других.

  - С целью подтверждения соответствия расчетов, которые проводятся по формулам из методик, с помощью электронных таблиц (Microsoft Excel, LibreOffice Calc и других), в системе электронного документооборота JDX Data Express и других программах для расчетов, проводится валидация конечного результата.

  - Для валидации конечного результата при расчете используются ряды натуральных чисел от 2 до 20, которые подставляются вместо переменных в формулу.

  - Расчет ведется параллельно в программе и вручную, или параллельно в двух разных программах. Если конечный результат совпадает, то расчет считается соответствующим.

  - По результатам валидации заполняется отчет (Приложение 14).

- Приложение 1

Ф1 ДП 02-09-01-2021

Проверочный лист

Обеспечение и контроль необходимых условий для проведения измерений (испытаний) в соответствии с НД на методику испытаний

_________________________________________________________

Наименование методики

_________________________________________________________

Наименование показателя

| № п/п | Требование | Фактическое состояние | Информация о соответствии1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Использование актуализированного нормативного документа (НД) на методику измерений (испытаний), доступного всем участникам, выполняющим измерения (испытания) | В лаборатории в наличии имеется актуализированная копия___________________. Использование актуализированного НД на МИ, доступно всем участникам, выполняющим измерения. | + |  |
|  | Наличие всех технических средств (СИ, ВО, ИО), реактивов, материалов, предусмотренных методикой измерений (испытаний) | ___________________ предусмотрено использование СИ, ИО, ВО, материалов, реактивов. Необходимыми средствами ИЛ владеет на праве собственности. | + |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Организация поверки (калибровки) применяемых СИ, аттестации ИО, проверки технического состояния ВО | Для необходимых к применению по___________________ СИ , ИО, ВО имеются в наличии, исправны и поверены. | + |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Проведение обучения персонала работе в соответствии с НД на методику измерений (испытаний) | Проведено внутреннее обучение специалистов, по результатам аттестации на знание требований___________________ составлен протокол. | + |  |
|  | Проверка распределения обязанностей между сотрудниками лаборатории по реализации элементов процедуры измерений (испытаний) | Процедура внедрения проводится согласно распределенным обязанностям между сотрудниками лаборатории по реализации элементов процедуры измерений (испытаний) в соответствии с___________________. | + |  |

1 «+» - фактическое состояние соответствует заданным требованиям;

«-» - фактическое состояние не соответствует заданным требованиям

Ответственный за выполнение проверочного листа:

Заведующий лаборатории

_________________(______________)   «_____» ___________20____ г

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2

Ф2 ДП 02-09-01-2021

Утверждаю:

Заведующий ИЛ

ООО ____________
______________________________

«___» ____________ 20__ года

ПРОГРАММА

внедрения методики проведения испытаний

в практику работы Испытательного центра

______________________________________

(название методики)

______________________________________

(название показателя)

1. Срок внедрения: ______________________________________

2. Цель внедрения, область применения: _________________________________

3. Ответственные исполнители: ________________________________

(должность, ф.и.о.)

______________________________________

4. Перечень оборудования, необходимого для внедрения МИ:

В наличии в ИЛ:

Приведено в приложении.

Требуется приобретение:

- ______________________________________

5. Подготовка оборудования: (выбрать нужное)

Поверка:

Аттестация:

Ремонт или техническое обслуживание:

6. Обучение специалистов, аттестация: (выбрать нужное)

- требуется/не требуется.

7. Производство анализа, оценка достоверности: (выбрать нужное)

Методом оперативного и повторного контроля не количественных  показателей:

Методом контроля повторяемости или/и воспроизводимости (Р 50.2.060):

Методом контроля в межлабораторных сличительных испытаниях:

Методом проверки подконтрольности процедуры анализа и контроля исполнителей

8. Оформление протокола внедрения новой методики.

Приложение: Проверочный лист

Исполнители

_________________                                     _________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

_________________                                     _________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

Приложение 3

Ф3 ДП 02-09-01-2021

Утверждаю:

Заведующий ИЛ

ООО ____________
______________________________

«___» ____________ 20__ года

Отчет по проверке внедрения методики

_______________________________________________________________

(название методики и показателя)

Выбрать и описать результаты метода контроля качества:

Методом повторного контроля показателей или методом проверки подконтрольности процедуры анализа и контроля исполнителей:

Проанализирована следующая продукция в количестве проб:

__________________________________________________________________________________

(наименование объекта испытаний и количество проб)

Расхождений в результатах выявлено не было.

Копии записи из журнала результатов испытаний (анализных карт или опросных листов) с отметками заведующего лабораторией прилагаем  на ____ листах.

Методом контроля повторяемости или/и воспроизводимости (Р 50.2.060):

Расчеты повторяемости:

Вводные данные из методики

| СКО повторяемости (r/2,77) | Погрешность (неопределенность) | число степеней свободы (n-1) | Мю (M(f) из критерия фишера |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 1,28 |

Дата испытаний «___» ____________ 20__ года

| Номер измерения | Матрица | Результат испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |

Расчеты приемлимости результатов

| СРЕДНЕЕ | СКО | Мю (M(f) из критерия фишера | СКО повторяемости | Норматив | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xср | Sx | M | Sr | M*Sr*Xср |  |
|  |  |  |  |  | Удовлетворяет, поскольку СКО меньше норматива контроля) |

Расчеты повторяемости:

Вводные данные из методики

| СКО воспроизводимости (R//2,77) | Погрешность (неопределенность) | число степеней свободы (n-1) | Мю (M(f) из критерия фишера |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 1,28 |

| Номер измерения | Матрица | Дата испытания | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

Расчеты приемлимости результатов

| СРЕДНЕЕ | СКО | Мю (M(f) из критерия фишера | СКО повторяемости | Норматив | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xср | Sx | M | Sr | M*Sr*Xср |  |
|  |  |  |  |  | Удовлетворяет, поскольку СКО меньше норматива контроля) |

Граудировки и хроматограммы прилагаем на ____ листах

Методом контроля в межлабораторных сличительных испытаниях:

В ходе проведения МСИ получен удовлетворительный результат.

Величина z-индекса или процент верных ответов укладывается в диапазон, указанный провайдером в программе.

Отчеты по МСИ прилагаем  на ____ листах.

Исполнители:

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

Приложение 4

Ф4 ДП 02-09-01-2021

Утверждаю:

Заведующий ИЛ

ООО ____________
______________________________

«___» ____________ 20__ года

Протокол №

внедрения методики проведения исследований

_______________________________________________________________

(название методики и показателя)

Сущность метода: ______________________________________________________

Проверяемые метрологические характеристики: ____________________________

Процедура контроля качества результатов испытаний: _______________________

Анализируемые объекты испытаний (матрицы): ____________________________

Подконтрольность проведения испытаний по методике приведены в отчете от «__» _____ 20__г.

Результаты расчетов при внедрении приложены в отчете от «__» _____ 20__г.

Достигнутые показатели (метрологические характеристики):

______________________________________________________________________

(при необходимости в виде таблицы)

| Объект испытаний (матрица) | Показатель | Предел обнаружения | Предел количественного определения | CCα | Диапазон | Повторяемость/воспроизводимость | Неопределенность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение:

______________(достигнутые показатели не хуже приведенных в методике испытаний/соответствуют требованиям нормативных документов).

Рекомендуется методику_____________________________________________ считать освоенной и внедренной в работу лаборатории со следующими характеристиками:

| Объект испытаний (матрица) | Показатель | Диапазон | Повторяемость | Воспроизводимость | Внутрилабораторная прецизионность | Неопределенность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Установить контроль за следующими параметрами среды (при необходимости):

Температура: ________________С

Влажность: __________________ %

Давление: ___________________ кПа

Напряжение тока: _____________ В

Частота тока: _________________ Гц

Освещенность: ________________ Люкс

Запыленность:  ________________ 1/м3

Установить вид контроля качества (выбрать нужное):

МСИ,

метод оперативного контроля,

метод испытаний СО,

метод добавок,

метод повторных испытаний,

метод параллельных испытаний,

метод контроля испытателей (подконтрольность выполнения испытания).

Установить периодичность контроля качества:  6 месяцев.

Приложение к протоколу:

- Распоряжение о внедрении методики;

- Проверочный лист

- Программа внедрения методики;

- Отчет о внедрении методики;

- Протокол аттестации специалистов на знание требований НД (если есть).

Исполнители:

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

Приложение 5

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО ____________

________________________

«____»  ____________ 20__ г.

ПЛАН

Участия Испытательного центра

в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях (МСИ) в 20__г

| № п,п | Провайдер МСИ | Сроки (месяц, квартал) | Показатели (матрица) |
| --- | --- | --- | --- |

Заведующий ИЛ               ____________      _______________

Приложение 6

Расчетов неопределенности по методике _______________________________________________________________

(название методики и показателя)

Перечень средств измерений и стандартных образцов используемых в методике с указанием сведений о погрешности (неопределенности):

Вариант 1. Расчет неопределенности по типу А (для n параллельных измерений на одном СИ при отсутствии нормированной погрешности измерений)

Средство измерений:

| Номер измерения, N | Измеренное значение, Xi | Среднее значение, X | СКО, Sx | Стандартная ошибка среднего, S=Sx/n^(1/2) | Коэффициент Стьюдента, t(n-1) | Неопределенность, u=S*t(n-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 2. Расчет бюджета неопределенности по типу В (для сложных методов химического анализа, при необходимости заполняется отдельно для каждого диапазона измерений!):

| № | Средство измерений, СО | Измеряемая величина | Вид распределения | Измеренное значение | Неопределенность (погрешность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Градуировка средства измерений и расчет коэффициентов линейной функции (если требуется):

Ошибка коэффициентов линейной функции:

Sb=

Sa=

Расчет по методу GUM

(результат из программы NIST Uncertany machine https://uncertainty.nist.gov/)

Вариант 3. Расчет неопределенности для счетных методов.

Для бинарной переменной (с двумя возможными значениями) средней арифметической является доля «успехов».

Стандартная ошибка доли – корень из дисперсии:

Максимально возможная дисперсия переменной в схеме Бернулли достигается при p*=0,5. Она равна 0,5*(1-0,5)=0,25. Отсюда легко рассчитать максимальную стандартную ошибку доли, полученную по некоторой выборке.

где n – количество в выборке.

Вывод: Рассчитанная неопределенность соответствует указанной в методике или другим НД, регламентирующим (нормирующим) проведение испытаний.

Исполнители:

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

Приложение 7

Ф7 ДП 02-09-01-2021

Приложение к протоколу о валидации/верификации

Отчет по проведению расчетов метрологических характеристик методики

_______________________________________________________________

(название методики и показателя)

Расчет предела обнаружения и диапазона измерений.

Вариант 1. Градуировочная функция:

y=bx+a

Ошибка свободного члена градуировочной функции:

S=Sa

или

Ошибка остатков регрессии (под остатками понимается СКО отклонений рассчитанных значений от заданных)

S=SSE/(n-2);

где n – количество точек градуировки умноженное на количество повторов.

- или

- Вариант 2. Стандартное отклонение холостой пробы (если имеется поддающийся статистическому анализу шум аналитического сигнала)

| Номер измерения холостой пробы | Xi | СКО, Sx |
| --- | --- | --- |

Рассчитанные значения

| Показатель | Предел обнаружения, 3,3*S/b | Предел количественного определения, 10*S/b | - CСα, - 1,64*S/b | CСβ, 3,3* s/b. | Верхний предел диапазона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет повторяемости и/или воспроизводимости:

Вариант 1. Отчет по проведению внутреннего контроля подготовленных образцов контроля (ОК) с добавкой аналита или аттестованных стандартных образов.

| Шифр образца | Матрица | Величина добавки (значение СО) | Дата | Результаты для сравнения |  | Хср | Неопределенность | Повторяемость | Воспроизводимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 | Х2 |  |  |  |  |

Полученная повторяемость в диапазоне измерений меньше/больше допустимой, которая составляет _________.

Полученная воспроизводимость в диапазоне измерений меньше/больше допустимой, которая составляет _________.

Полученное значение с учетом неопределенности, соответствует/не соответствует величине добавки (аттестованному значению стандартного образца).

или Вариант 2.  Метод контроля повторяемости или/и воспроизводимости согласно рекомендациям Р 50.2.060 (из приложения 3)

или Вариант 3. Согласно РМГ 76-2014 с определением смещения по СО или по пробе с добавкой.

Вывод: Полученные метрологические характеристики соответствуют/не соответствуют требуемым в методике или другим НД, регламентирующим (нормирующим) проведение испытаний.

Исполнители:

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

Приложение 8

Ф8 ДП 02-09-01-2021

Утверждаю

Заведующий ИЛ ООО ____________

____________________________

«___» ___________ 20__ г.

График

внутреннего лабораторного контроля качества результатов испытаний

Лаборатория ______________________

на ___________

| № п/п | НД на методику | Показатель | Наименование образца (проба) | Планируемая дата исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 9

Ф9 ДП 02-09-01-2021

Утверждаю

Заведующий ИЛ ООО ____________

____________________________

«___» ___________ 20__ г.

План

проведения валидации/верификации методик испытаний

| № п/п | НД на методику | Показатель | Проба (матрица) | Сотрудник | Планируемая дата исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственные сотрудники

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

Приложение 10

Ф10 ДП 02-09-01-2021

Утверждаю:

Заведующий ИЛ

ООО ____________
______________________________

«___» ____________ 20__ года

Протокол №

валидации/верификации методики проведения исследований

_______________________________________________________________

(название методики и показателя)

Сущность метода: _______________________________________________

Проверяемые метрологические характеристики: ____________________________

Процедура внутреннего лабораторного контроля качества результатов испытаний: __________________________________________________________________

Анализируемые пробы (матрицы):________________________________________

Подконтрольность проведения испытаний по методике приведены в отчете от «__» _____ 20__г.

Результаты расчетов  неопределенности приложены в отчете от «__» _____ 20__г

Результаты расчетов при верификации приложены в отчете от «__» _____ 20__г

Достигнутые показатели (метрологические характеристики):

| Объект испытаний (матрица) | Показатель | Предел обнаружения | Предел количественного определения | CCα | Диапазон | Повторяемость | Воспроизводимость | Неопределенность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение: Полученные метрологические характеристики соответствуют/не соответствуют требуемым в методике или другим НД, регламентирующим (нормирующим) проведение испытаний.

Проверочный лист от «__» __________ 20__г приложен.

«___» _____________ 20___ года.

Исполнители:

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

Приложение 11

Ф11 ДП 02-09-01-2021

Отчет по результатам оперативного контроля качества результатов

_______________________________________________________________

(название методики и показатель)

| Дата | Вид образца (+, -, 0) | Результат | Вывод о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнитель                  _____________                ______________

подпись                                ФИО

Заведующий ИЛ          _____________                ______________

подпись                                ФИО

Приложение 12

Ф12 ДП 02-09-01-2021

Отчет по внутреннему контролю точности с применением ОК (повторные и параллельные рабочие пробы)

Отчет № _____________

Даты отчета от __________ по ____________

Методика	  ____________________________________________________

Показатель ____________________________________________________

Карта Шухарта для анализа стабильности и выявления тенденций по приведенным значениям повторяемости и внутрилабораторной прецизионности (если применимо)

| Шифр образца | Дата | Матрица | Результаты для сравнения |  | Среднее или приписанное значение | Предел (прецизионности или повторяемости) | Результат контрольной процедуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 (первый результат) | Х2 (повторный результат) |  |  |  |

Заведующий ИЛ      _______________

Приложение 13

Ф13 ДП 02-09-01-2021

Отчет по проверке подконтрольности выполнения методики испытаний.

Контроль исполнителя

_______________________________________________________________

(название методики и показатель)

Дата: _________________________________

Исполнитель: __________________________________________________________

Контролирующий сотрудник: ____________________________________________

| № п/п | Действие (операция) по проведению испытаний (измерений) | Результат (удов/неуд) | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнитель                             _____________                ______________

подпись                                        ФИО

Контролирующий сотрудник:_____________                 _____________

подпись                                          ФИО

Приложение 14

Ф14 ДП 02-09-01-2021

Утверждаю:

Заведующий ИЛ

ООО ____________
______________________________

«___» ____________ 20__ года

Отчет по валидации расчетов в программах электронных таблиц и другом ПО

Используемое программное обеспечение (ПО, наименование и версия):

_________________________________________________________________________

Дата последнего изменения формул (обновления ПО)

______________________________________________________________________________

| № п/п | Методика, НД, содержащий формулу | Формула (например х=(y-a)/k) | Переменные в формуле и соответствующие им числовые значения от 2 до 20. (например - y = 2; a = 3; k = 4) | Результат ручного пересчета | Результат из ПО | Заключение (соответствует/несоответствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение о валидации ПО (соответствует/несоответствует)

________________________________________________________________________________

Исполнитель                             _____________                ______________

подпись                                                ФИО

Дата: ____________

Ф5 ДП 02-01-01-2021

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ДП 02-01-01-2021

Управление документацией ИЛ

| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Ф6 ДП 02-01-01-2021

ЛИСТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

ДП 02-09-01-2021

Внедрение, Валидация и Верификация

| Статус экземпляра | Место хранения |  |  | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | ФИО | Подпись |  |
| Контрольный экземпляр |  |  |  |  |
| Учтенная копия № 1 |  |  |  |  |
| Учтенная копия № 2 |  |  |  |  |
| Учтенная копия № 3 |  |  |  |  |
| Учтенная копия № 4 |  |  |  |  |
| Учтенная копия № 5 |  |  |  |  |