## БН
Бюджет неопределенности измерений
Используемое средство измерений: | [6 empty] | Штангенциркуль двусторонний с глубиномером с отсчетом по круговой шкале Micron 200 мм, инв №
(наименование, тип/модель средства измерений, инвентарный номер)
Величина, Хi |  | Источник неопределенности |  |  |  |  | Хi |  | Тип |  | Погрешность, Sp (Xi), |  |  | Закон распределения |  |  |  | Коэффи-циент, k |  | Стандартная неопределен-ность, u (Xi), |  |  | Коэффи-циент чув-ствитель-ности, Сi |  | Вклад неопределен-ности, ui (y),
[11 empty] | мм | [8 empty] | мм |  |  |  |  | мм
δP |  | Рассеивание показаний |  |  |  |  | ХР |  | А |  | - |  |  | Нормальный |  |  |  | - |  | 0.00427 |  |  | 1 |  | 0.00427
δСИ |  | Средство измерений |  |  |  |  | ХСИ |  | В |  | 0.03 |  |  | Равномерный |  |  |  | √3 |  | 0.01732 |  |  | 1 |  | 0.01732
δсчит |  | Считывание показаний |  |  |  |  | Хсчит |  | В |  | 0.002 |  |  | Равномерный |  |  |  | √3 |  | 0.00115 |  |  | 1 |  | 0.00115
δопер |  | Опыт оператора |  |  |  |  | Хопер |  | В |  | 0.0082 |  |  | Нормальный |  |  |  | 2 |  | 0.0041 |  |  | 1 |  | 0.0041
Суммарная стандартная неопределенность, uc | [24 empty] | 0.01834
Коэффициент охвата k = 2; уровень доверия 95 % | [24 empty] | -
Расширенная неопределенность, U=uc×kp | [24 empty] | 0.03668
Запись результата измерения: | [5 empty] | (Х ± 0,037) мм |  | k=2, уровень доверия 95 %, где «Х» - показание СИ, записанное с той же точностью (количество знаков после запятой), что и расширенная неопределенность, округленная до двух значащих цифр
– формула для вычисления стандартной неопределенности типа А
– формула для вычисления стандартной неопределенности типа В
– формула для вычисления суммарной стандартной неопределенности
Используемая литература:
ГОСТ 34100.1-2017/ ISO/IEC Guide 98-1:2009 Часть1 Введение в руководства по вырвжению неопределенности измерения. (ISO/IEC Guide 98-1:2009, IDT Uncertainty of measurement — Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement).
ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. (ISO/IEC Guide 98-3:2008, IDT Uncertainty of measurement. Part 3. Guide to the expression of uncertainty in measurement).
IEC Guide 115 Application of uncertainty of measurement to conformity assessment activities in the electrotechnical sector.(Неопределенность измерения при оценке согласованности деятельности в электротехническом секторе).
Захаров И.П. Неопределенность измерений для чайников и ... Начальниуов: учебн. Пособие. 2-е изд., перераб. И дополн./ И.П. Захаров. - Санкт-Перербург: Политехника-Сервис, 2014.- 52с.
δP - рассеивание показаний - неопределенность из-за рассеиваения показаний при многократных измерениях, нормальный закон распределения.
[8 empty] | X1 |  | X2 |  | X3 |  | X4 |  | X5 |  | X6 |  | X7 |  | X8 |  | X9 |  | X10
|  |  | = | 0.0042687 |  | мм |  | 100.06 |  | 100.04 |  | 100.06 |  | 100.08 |  | 100.06 |  | 100.04 |  | 100.04 |  | 100.06 |  | 100.04 |  | 100.06
[6 empty] | Единицы измерения: | [6 empty] | мм |  |  | Указывать или мноократные измерения, или однократное значение
[6 empty] | Показание СИ (однократные измерения): | [8 empty] | мм
δСИ - средство измерений - неопределенность из-за СИ, используемого для измерений, закон распределения зависит от применяемого СИ.
[6 empty] | Абсолютная погрешность | [6 empty] | Приведенная погрешность (КТ) | [7 empty] | Относительная погрешность
|  | = | 0.017321 |  | мм | Значение ± |  |  | 0.03 |  | мм |  | Значение ± | [5 empty] | % |  | Значение ± | [5 empty] | %
[13 empty] | Предел измерений | [5 empty] | мм |  | Измеренное значение | [5 empty] | мм
[13 empty] | Значение |  |  |  | 0 |  | мм |  | Значение |  |  |  | 0 |  | мм
k=√3= |  | 1.7321
| k - определяется из спецификаций в руководстве к СИ (MPE), равномерный закон, k= | [13 empty] | √3 | 1 |  | Ставить "1" напротив нужного закона, "0" - в других ячейках
[10 empty] | арксинусный закон, k= |  |  |  |  | √2 | 0
[10 empty] | треугольный закон, k= |  |  |  |  | √6 | 0
k - определяется из сертификата калибровки, нормальный закон, k=
δСчит - считывание показаний - неопределенность из-за считывания показаний средства измерений испытателем, равномерный закон распределения.
[6 empty] | Стрелочное и шкальное СИ | [6 empty] | Цифровое СИ | [7 empty] | Нониусное СИ
|  | = | 0.0011547 |  | мм | Цена деления шкалы |  |  |  |  | мм |  | Младший разряд | [5 empty] | мм |  | Цена деления |  |  |  | 0.02 |  | мм
[6 empty] | Хсчит |  |  | 0 |  | мм |  | Хсчит |  |  |  | 0 |  | мм |  | Хсчит |  |  |  | 0.002 |  | мм
𝑢_1=√((∑▒〖(𝑋_р−¯𝑋)〗^2 )/(𝑛(𝑛−1)))
𝑢_2=𝑋_СИ/𝑘
𝑢_3=𝑋_счит/√3
〖𝑢(Х〗_Р)=√((∑▒〖(𝑋_р−¯𝑋)〗^2 )/(𝑛(𝑛−1)))
〖𝑢(Х〗_𝑖)=(𝑆𝑝 (𝑋_𝑖))/𝑘
𝑢_𝑐=√(∑▒〖〖(𝑢〗_𝑖 (𝑦))〗^2 )=√(∑▒〖〖(𝐶〗_𝑖∙𝑢(𝑋_𝑖))〗^2 )