## приготовление раствора
Приготовление раствора
При приготовлении раствора выполняются следующие операции:
1 взвешивание навески реактива;
2. растворение навески в мерной колбе на 100 см3 дистиллированной водой , температурой 20 оС.
Неопределенность приготовления раствора включает:
-неопределенность чистоты реактива:
-неопределенность взвешивания навески;
- неопределенность объема дистиллированной воды в мерной колбы;
Для приготовления раствора использован NaОН квалификации х.ч. по ГОСТ4328-77 . Содержание гидроксида натрия составляет 100±1 %
Данные для расчетв
Погрешность чистоты реактива |  |  |  | 1 | %
Погрешность взвешивания |  |  |  | 0.0005 |  | г
Допустимая погрешность мерной колбы 1-го исполнения, вмести-мостью 100 см3, 1-го класса точности |  |  |  |  | 0.1 |  | см3
Допустимый интервал температур в лаборатории 20 | [7 empty] | ± | 2 | оС
Коэффициент объемного расширения воды | [8 empty] | = | 0.00021
Стандартная неопределенность рассчитываем, исходя из предположения о равномерном распределении:
| = | 0.58 | %
Стандартную неопределенность массы навески 1,0052 г, которую взвесили на весах 2 класса точности с пределом допускаемой погрешности Δт = ±0,0005г определяем предполагая равномерный закон распределения
t
| = | 0.0003 |  | г |  | 0.03 |  | %
Стандартную неопределенность объема мерной клбы, предполагая треугольный закон распределения вероятностей рассчитываем по формуле
| = | 0.04 | см3 |  |  | 0.04 |  | %
Коэффициент объемного расширения воды существеннее больше, чем у стекла, поэтому учитываем только объемное расширение жидкости.
| = | 0.017 | = | 0.017 |  | %
Суммарную стандартную неопределенность объема вычисляем по формуле:
[10 empty] | 0.043 | %
Суммарную стандартную неопределенность приготовления раствора вычисляем по формуле:
|  |  |  | 0.582 |  | %