Оценка неопределенности измерения шума на рабочих местах по ГОСТ ISO 9612-2016 и СанПиН 1.2.3685-21.
В соответствии с требованием СанПиН 1.2.3685-21, нормативным эквивалентным уровнем звука (LpAeqT, дБА), на рабочих местах, является 80 дБА. 
Максимальными уровнями звука А, измеренными с временными коррекциями S и I, являются 110 дБА и 125 дБА соответственно. 
Пиковым корректированным по С уровнем звука (LpC peak), дБС является 137 дБС.
Оценка измеренных уровней производится с учётом расширенной неопределенности выполненных измерений письмо Роспотребнадзора от 23.06.2021 г, №02/12560-2021-32,  по маскимальным (средним), минимальным измеренным значениям  односторонним и двухсторонним интервалом охвата при уровне доверия не менее 95%.
Особенности оценки.
1. Эквивалентный уровень звука за 8 часовой рабочий день оценивается по одной из трёх возможных стратегий или их комбинации, неопределенность рассчитывается в соответствии с приложением С, ГОСТ ISO 9612.  
Неопределенность зависит от большого количества факторов, учитываемых при выполнении оценки.
2. Пиковый корректированный по С уровень звука.
Особенности расчета неопределённости данного параметра отображен в ГОСТ 12.1.003-2014.
Перед проведением измерений [image: ]необходимо установить, какие рабочие операции или шумовые события (процессы) имеют наибольший уровень звука с коррекцией по частотной характеристике [image: ]. Номинальный рабочий день должен быть спроектирован (искусственно сконструирован) таким образом, чтобы в него вошло несколько таких операций или шумовых событий. Число [image: ]реализаций выбранного шумового события (операции) в течение номинального рабочего дня должно быть не менее пяти. В процессе измерений для каждой [image: ]-й операции (шумового события) получают значение [image: ], дБ, [image: ]1, ..., [image: ], которые затем ранжируют в порядке возрастания от [image: ]до [image: ]. В качестве результата измерения [image: ]принимают значение [image: ].

Примечание - При правильном выборе операций (шумовых событий), сопровождающихся максимальными значениями [image: ], разброс значений [image: ]в выборке объема [image: ], как правило, не будет превышать 5 дБ.

При условии тщательно выполненного анализа рабочей обстановки и правильного определения операции (шумового события), сопровождающегося наибольшим мгновенным воздействием на орган слуха работника для расчета стандартной неопределенности [image: ], ассоциированной с [image: ], принимают во внимание три источника неопределенности с соответствующими стандартными неопределенностями: изменчивость [image: ]по выборке ([image: ]), инструментальную неопределенность ([image: ]) и выбор контрольной точки ([image: ]).

Стандартную неопределенность [image: ], дБ, рассчитывают по приближенной формуле

[image: ].                                   (13) 
Стандартную неопределенность [image: ], обусловленную применяемым средством измерений, определяют в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Стандартная неопределенность [image: ]
	
	

	Применяемое средство измерений 
	[image: ], дБ

	Шумомер класса 1 по ГОСТ 17187 
	1,4

	Персональный дозиметр шума по [16] 
	3,0

	Шумомер класса 2 по ГОСТ 17187 
	3,0



Стандартную неопределенность[image: ], связанную с выбором положения микрофона, принимают равной 1 дБ.

Суммарную стандартную неопределенность [image: ], дБ, рассчитывают по формуле

[image: ].                                      (14) 



 3. Максимальные уровни звука А, измеренными с временными коррекциями S и I.
В настоящий момент ни ГОСТ ISO 9612, ни ГОСТ 12.1.003 не оценивают Las и Lai.
Но если вернуться в нормировании к частично отмененному ГОСТ 12.1.050-86, то в соответствии с пунктом 4.3, за максимальный уровень звука при проведении измерений шумомерами принимают наибольшее значение уровня звука за период измерения.
Таким образом Las и Lai, измеряются и оцениваются по такому же алгоритму, как и пиковый уровень звука по коррекции С.

И последнее, правило принятия решения для оценки результата по ГОСТ 12.1.003-2014, по пиковому уровню С, а также Las и Lai/ 
5.3 Оценка травмирующего действия шума

При оценке травмирующего действия шума условия труда считают безопасными, если сумма полученного в результате измерения значения [image: ]и величины 1,65 [image: ], где [image: ]- стандартная неопределенность измерения [image: ](см. 7.2.2), не превышают значение установленного гигиенического норматива.

Примечание - Данное правило исходит из предположения, что неопределенность измерения [image: ]характеризуется нормально распределенной случайной величиной. Тогда при соблюдении установленного правила 95% распределения этой случайной величины будут лежать ниже значения гигиенического норматива.
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