## з.№1704157
Проверка метрологических характеристик дозатора, дозатор механический с варьируемым объемом BIOHIT 100-1000 мкл
Столбец9 | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5
№ | mi, мг | Vs, мкл | Vi=mi*Z, мкл | Vср=(Σvi)/10, мкл | еs=Vср-Vs, мкл | еs=100(Vср-Vs)/Vs, % | стандартное отклонение S=√Σ(Vi-Vср)²/n-1 | коэффициент вариации CV=100S/Vср | Zкоэффициент (мкл/мг)
1 | 100.3 | 100 | 100.5909 | [5 empty] | Температура,°С | Воздушное давление, кПа
2 | 101.8 | 100 | 102.0952 | [6 empty] | 95 | 100 | 101.3 | 105
3 | 102.3 | 100 | 102.5967 | [5 empty] | 20 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029
4 | 100.4 | 100 | 100.6912 | [5 empty] | 20.5 | 1.0029 | 1.0029 | 1.003 | 1.003
5 | 100.5 | 100 | 100.7914 | [5 empty] | 21 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031
6 | 101.6 | 100 | 101.8946 | [5 empty] | 21.5 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032
7 | 100.2 | 100 | 100.4906 | [5 empty] | 22 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033
8 | 102.6 | 100 | 102.8975 | [5 empty] | 22.5 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034
9 | 103.5 | 100 | 103.8001 | [5 empty] | 23 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036
10 | 102.6 | 100 | 102.8975 | [5 empty] | 23.5 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037
|  | 100 |  | 101.8746 | 1.8746 | 1.8746 | 1.1789 | 1.1572
| Результат: |  | 13.02.2023 г. |  |  |  |  | 1,16<2,0
Проверка метрологических характеристик дозатора, дозатор механический с варьируемым объемом BIOHIT 100-1000 мкл
Столбец9 | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5
№ | mi, мг | Vs, мкл | Vi=mi*Z, мкл | Vср=(Σvi)/10, мкл | еs=Vср-Vs, мкл | еs=100(Vср-Vs)/Vs, % | стандартное отклонение S=√Σ(Vi-Vср)²/n-1 | коэффициент вариации CV=100S/Vср | Zкоэффициент (мкл/мг)
1 | 995.8 | 1000 | 998.6878 | [5 empty] | Температура,°С | Воздушное давление, кПа
2 | 995.6 | 1000 | 998.4872 | [6 empty] | 95 | 100 | 101.3 | 105
3 | 998.9 | 1000 | 1001.7968 | [5 empty] | 20 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029
4 | 985.1 | 1000 | 987.9568 | [5 empty] | 20.5 | 1.0029 | 1.0029 | 1.003 | 1.003
5 | 988.6 | 1000 | 991.4669 | [5 empty] | 21 | 1.003 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031
6 | 999.5 | 1000 | 1002.3985 | [5 empty] | 21.5 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032
7 | 988.8 | 1000 | 991.6675 | [5 empty] | 22 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033
8 | 999.8 | 1000 | 1002.6994 | [5 empty] | 22.5 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034
9 | 988.6 | 1000 | 991.4669 | [5 empty] | 23 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036
10 | 998.9 | 1000 | 1001.7968 | [5 empty] | 23.5 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0037
|  | 1000 |  | 996.8425 | -3.1575 | -0.31575 | 5.6165 | 0.56343
| Результат: |  | 13.02.2023 г. |  |  |  |  | 0,56<0,60