## Исход. данные
Дата проверки | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения | 21.2
Относительная влажность | 60.7
Исполнитель | Пупкин В.В.
Коэффициент Z | 1.0031
|  | Атм. давление в мм рт.ст. | 745
|  | Атм. давление в кПа | 99.3249
1

## Пример
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 18092533
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±2,0 |  | 2
|  | 50 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.005
2 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
3 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
4 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
5 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0049
6 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0051
7 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.005
8 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.005
9 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
10 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
среднее | 0.00502 |  | 5.04 |  |  |  | 4.9967
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0496
2 | 0.0498 |  | 49.9544 |  |  |  | 0.05
3 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0497
4 | 0.0494 |  | 49.5531 |  |  |  | 0.0499
5 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0499
6 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0497
7 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0495
8 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.05
9 | 0.0498 |  | 49.9544 |  |  |  | 0.0496
10 | 0.0498 |  | 49.9544 |  |  |  | 0.0497
среднее | 0.04967 |  | 49.82 |  |  |  | 49.9291
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | 0.8 |  | 1.26
50 | -0.36 |  | 0.25
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## ВК23220
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021 | [6 empty] | добавили в декабре 2022г.
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ДПМПц-8-5-50 |  |  | ВК23220
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  |  | 0.0049
2 | 0.0047 |  | 4.7146 |  |  |  |  | 0.0053
3 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  |  | 0.0049
4 | 0.0054 |  | 5.4167 |  |  |  |  | 0.0054
5 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  |  | 0.0049
6 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  |  | 0.0047
7 | 0.0053 |  | 5.3164 |  |  |  |  | 0.0048
8 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  |  | 0.0054
9 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  |  | 0.0052
10 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  |  | 0.0052
среднее | 0.00505 |  | 5.0657 |  |  |  |  | 5.023
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0502 |  | 50.3556 |  |  |  |  | 0.0504
2 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  |  | 0.0511
3 | 0.0526 |  | 52.7631 |  |  |  |  | 0.049
4 | 0.0503 |  | 50.4559 |  |  |  |  | 0.0515
5 | 0.0495 |  | 49.6535 |  |  |  |  | 0.0516
6 | 0.0491 |  | 49.2522 |  |  |  |  | 0.0491
7 | 0.0501 |  | 50.2553 |  |  |  |  | 0.0491
8 | 0.0501 |  | 50.2553 |  |  |  |  | 0.0504
9 | 0.049 |  | 49.1519 |  |  |  |  | 0.0502
10 | 0.0493 |  | 49.4528 |  |  |  |  | 0.0508
среднее | 0.04998 |  | 50.1349 |  |  |  |  | 50.3365
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  |  | 1
5 | 1.31 |  | 4.2
50 | 0.27 |  | 2.07
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 38583953
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 38583953
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 0.8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0199
2 | 0.0199 |  | 19.9617 |  |  |  | 0.0199
3 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0194
4 | 0.02 |  | 20.062 |  |  |  | 0.0197
5 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0197
6 | 0.0199 |  | 19.9617 |  |  |  | 0.0198
7 | 0.02 |  | 20.062 |  |  |  | 0.0199
8 | 0.0197 |  | 19.7611 |  |  |  | 0.02
9 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0196
10 | 0.0199 |  | 19.9617 |  |  |  | 0.0196
среднее | 0.01986 |  | 19.9216 |  |  |  | 19.837
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1989 |  | 199.5166 |  |  |  | 0.1998
2 | 0.1991 |  | 199.7172 |  |  |  | 0.1997
3 | 0.1979 |  | 198.5135 |  |  |  | 0.1997
4 | 0.1989 |  | 199.5166 |  |  |  | 0.1992
5 | 0.1992 |  | 199.8175 |  |  |  | 0.1994
6 | 0.198 |  | 198.6138 |  |  |  | 0.1999
7 | 0.1985 |  | 199.1154 |  |  |  | 0.1996
8 | 0.1982 |  | 198.8144 |  |  |  | 0.1988
9 | 0.1982 |  | 198.8144 |  |  |  | 0.1999
10 | 0.1983 |  | 198.9147 |  |  |  | 0.1989
среднее | 0.19852 |  | 199.1354 |  |  |  | 200.0384
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | -0.39 |  | 0.49
200 | -0.43 |  | 0.24
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## вм79145
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ /ДОЗАТОРА
ДПАОП-1-0,5-10 |  |  | ВМ79145
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±8,0 |  | 7
|  | 10 |  | ±2,5 |  | 3
8
2.5
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0006 |  | 0.60186 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.00051 |  | 0.51158 |  |  |  | 0.50788
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0102 |  | 10.2316 |  |  |  | 0.0094
2 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0097
3 | 0.0097 |  | 9.7301 |  |  |  | 0.01
4 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0102
5 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0099
6 | 0.0104 |  | 10.4322 |  |  |  | 0.0098
7 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
8 | 0.0103 |  | 10.3319 |  |  |  | 0.0099
9 | 0.0105 |  | 10.5326 |  |  |  | 0.0099
10 | 0.0102 |  | 10.2316 |  |  |  | 0.0104
среднее | 0.01008 |  | 10.1112 |  |  |  | 10.0444
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 2.32 |  | 6.2
10 | 1.11 |  | 2.76
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## вр46649
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ДПОП-1-0,5-5 |  |  | ВР46649
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 5 | 0.5 |  | ±8,0 |  | 7
|  | 5 |  | ±5,0 |  | 5
8
5
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0006 |  | 0.60186 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.00051 |  | 0.51158 |  |  |  | 0.49565
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0052
2 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0052
3 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0053
4 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0053
5 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0052
6 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0055
7 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.005
8 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0054
9 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0052
10 | 0.0047 |  | 4.7146 |  |  |  | 0.0051
среднее | 0.00499 |  | 5.0055 |  |  |  | 5.1697
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 2.32 |  | 6.2
5 | 0.11 |  | 3.33
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 17505652
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.2-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 17505652
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0992 |  | 99.5075 |  |  |  | 0.0998
2 | 0.0996 |  | 99.9088 |  |  |  | 0.1006
3 | 0.0994 |  | 99.7081 |  |  |  | 0.1009
4 | 0.0987 |  | 99.006 |  |  |  | 0.0999
5 | 0.0993 |  | 99.6078 |  |  |  | 0.1
6 | 0.1001 |  | 100.4103 |  |  |  | 0.1002
7 | 0.0997 |  | 100.0091 |  |  |  | 0.1003
8 | 0.0997 |  | 100.0091 |  |  |  | 0.0988
9 | 0.1 |  | 100.31 |  |  |  | 0.0994
10 | 0.0986 |  | 98.9057 |  |  |  | 0.0998
среднее | 0.09943 |  | 99.7382 |  |  |  | 100.1337
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9951 |  | 998.1848 |  |  |  | 1.0021
2 | 0.9985 |  | 1001.5954 |  |  |  | 1.0015
3 | 0.9949 |  | 997.9842 |  |  |  | 0.9998
4 | 0.9915 |  | 994.5737 |  |  |  | 0.9972
5 | 0.9938 |  | 996.8808 |  |  |  | 0.9986
6 | 0.9933 |  | 996.3792 |  |  |  | 0.9988
7 | 0.9931 |  | 996.1786 |  |  |  | 0.999
8 | 0.9959 |  | 998.9873 |  |  |  | 0.9959
9 | 0.9936 |  | 996.6802 |  |  |  | 1.0023
10 | 0.9959 |  | 998.9873 |  |  |  | 1.0012
среднее | 0.99456 |  | 997.6431 |  |  |  | 1003.3738
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | -0.26 |  | 0.5
1000 | -0.24 |  | 0.2
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 258120215
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Axypet |  |  | 258120215
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±8,0 |  | 7
|  | 10 |  | ±2,5 |  | 3
8
2.5
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0006
среднее | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.5073
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.0101
2 | 0.0096 |  | 9.6298 |  |  |  | 0.0104
3 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0104
4 | 0.0097 |  | 9.7301 |  |  |  | 0.0101
5 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0098
6 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0097
7 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.01
8 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.0103
9 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0099
10 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0095
среднее | 0.00991 |  | 9.9407 |  |  |  | 9.9603
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 0.31 |  | 0
10 | -0.59 |  | 1.81
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 358160022
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Axypet |  |  | 358160022
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±1,6 |  | 1
|  | 1000 |  | ±1,0 |  | 1
1.6
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1018 |  | 102.1156 |  |  |  | 0.099
2 | 0.1001 |  | 100.4103 |  |  |  | 0.097
3 | 0.0993 |  | 99.6078 |  |  |  | 0.098
4 | 0.0998 |  | 100.1094 |  |  |  | 0.0997
5 | 0.1007 |  | 101.0122 |  |  |  | 0.0991
6 | 0.1004 |  | 100.7112 |  |  |  | 0.0975
7 | 0.1006 |  | 100.9119 |  |  |  | 0.0976
8 | 0.0994 |  | 99.7081 |  |  |  | 0.0991
9 | 0.0994 |  | 99.7081 |  |  |  | 0.0983
10 | 0.0999 |  | 100.2097 |  |  |  | 0.0988
среднее | 0.10014 |  | 100.4504 |  |  |  | 99.0427
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9875 |  | 990.5613 |  |  |  | 1.0001
2 | 1.0154 |  | 1018.5477 |  |  |  | 0.9962
3 | 1.008 |  | 1011.1248 |  |  |  | 0.9923
4 | 1.0042 |  | 1007.313 |  |  |  | 1.0069
5 | 0.9981 |  | 1001.1941 |  |  |  | 1.0135
6 | 0.9913 |  | 994.373 |  |  |  | 0.9942
7 | 0.9936 |  | 996.6802 |  |  |  | 1.0166
8 | 0.9946 |  | 997.6833 |  |  |  | 1.0034
9 | 0.9921 |  | 995.1755 |  |  |  | 1.0026
10 | 0.9964 |  | 999.4888 |  |  |  | 1.0031
среднее | 0.99812 |  | 1001.2142 |  |  |  | 1005.404
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | 0.45 |  | 0.77
1000 | 0.12 |  | 0.86
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 258150850
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Axypet |  |  | 258150850
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,0 |  | 3
|  | 200 |  | ±1,5 |  | 2
2
1.5
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0205 |  | 20.5636 |  |  |  | 0.0201
2 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.02
3 | 0.0195 |  | 19.5605 |  |  |  | 0.0191
4 | 0.0203 |  | 20.3629 |  |  |  | 0.0197
5 | 0.0204 |  | 20.4632 |  |  |  | 0.019
6 | 0.019 |  | 19.0589 |  |  |  | 0.0209
7 | 0.0192 |  | 19.2595 |  |  |  | 0.0198
8 | 0.0194 |  | 19.4601 |  |  |  | 0.0205
9 | 0.0194 |  | 19.4601 |  |  |  | 0.0212
10 | 0.02 |  | 20.062 |  |  |  | 0.0201
среднее | 0.01975 |  | 19.8112 |  |  |  | 20.0468
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1941 |  | 194.7017 |  |  |  | 0.2027
2 | 0.1946 |  | 195.2033 |  |  |  | 0.1945
3 | 0.1995 |  | 200.1185 |  |  |  | 0.2003
4 | 0.1959 |  | 196.5073 |  |  |  | 0.2018
5 | 0.1968 |  | 197.4101 |  |  |  | 0.1961
6 | 0.1935 |  | 194.0999 |  |  |  | 0.1959
7 | 0.1952 |  | 195.8051 |  |  |  | 0.1942
8 | 0.1982 |  | 198.8144 |  |  |  | 0.1993
9 | 0.1968 |  | 197.4101 |  |  |  | 0.1997
10 | 0.2009 |  | 201.5228 |  |  |  | 0.2018
среднее | 0.19655 |  | 197.1593 |  |  |  | 198.6745
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | -0.94 |  | 2.68
200 | -1.42 |  | 1.22
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 158170128
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Axypet |  |  | 158170128
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0047
2 | 0.0046 |  | 4.6143 |  |  |  | 0.0044
3 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0051
4 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0049
5 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0046
6 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0052
7 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
8 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0051
9 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0047
10 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0048
среднее | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 4.9063
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.049 |  | 49.1519 |  |  |  | 0.0482
2 | 0.0491 |  | 49.2522 |  |  |  | 0.0493
3 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.0498
4 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0503
5 | 0.0482 |  | 48.3494 |  |  |  | 0.0496
6 | 0.0502 |  | 50.3556 |  |  |  | 0.0498
7 | 0.0489 |  | 49.0516 |  |  |  | 0.0477
8 | 0.0485 |  | 48.6504 |  |  |  | 0.0516
9 | 0.0489 |  | 49.0516 |  |  |  | 0.0488
10 | 0.0494 |  | 49.5531 |  |  |  | 0.049
среднее | 0.04917 |  | 49.3224 |  |  |  | 49.9013
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | 0.31 |  | 3.53
50 | -1.36 |  | 1.25
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 258150851
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Axypet |  |  | 258150851
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,0 |  | 3
|  | 200 |  | ±1,5 |  | 2
2
1.5
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0203
2 | 0.0203 |  | 20.3629 |  |  |  | 0.02
3 | 0.0194 |  | 19.4601 |  |  |  | 0.0188
4 | 0.0195 |  | 19.5605 |  |  |  | 0.0194
5 | 0.0208 |  | 20.8645 |  |  |  | 0.0188
6 | 0.0203 |  | 20.3629 |  |  |  | 0.0203
7 | 0.0202 |  | 20.2626 |  |  |  | 0.0197
8 | 0.0199 |  | 19.9617 |  |  |  | 0.019
9 | 0.0201 |  | 20.1623 |  |  |  | 0.0193
10 | 0.0204 |  | 20.4632 |  |  |  | 0.0197
среднее | 0.02007 |  | 20.1322 |  |  |  | 19.781
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1947 |  | 195.3036 |  |  |  | 0.1968
2 | 0.2039 |  | 204.5321 |  |  |  | 0.1932
3 | 0.2026 |  | 203.2281 |  |  |  | 0.2031
4 | 0.1978 |  | 198.4132 |  |  |  | 0.1956
5 | 0.2017 |  | 202.3253 |  |  |  | 0.2014
6 | 0.2009 |  | 201.5228 |  |  |  | 0.1958
7 | 0.195 |  | 195.6045 |  |  |  | 0.1978
8 | 0.1972 |  | 197.8113 |  |  |  | 0.2007
9 | 0.2056 |  | 206.2374 |  |  |  | 0.1955
10 | 0.2039 |  | 204.5321 |  |  |  | 0.199
среднее | 0.20033 |  | 200.951 |  |  |  | 198.3275
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | 0.66 |  | 2.13
200 | 0.48 |  | 1.95
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 258170100
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Axypet |  |  | 258170100
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0052
2 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0048
3 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.005
4 | 0.0054 |  | 5.4167 |  |  |  | 0.0048
5 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0048
6 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0053
7 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0051
8 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0051
9 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0053
10 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0052
среднее | 0.00508 |  | 5.0957 |  |  |  | 5.0836
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.05
2 | 0.0505 |  | 50.6566 |  |  |  | 0.0501
3 | 0.0494 |  | 49.5531 |  |  |  | 0.0494
4 | 0.051 |  | 51.1581 |  |  |  | 0.0505
5 | 0.0516 |  | 51.76 |  |  |  | 0.0487
6 | 0.0489 |  | 49.0516 |  |  |  | 0.049
7 | 0.0503 |  | 50.4559 |  |  |  | 0.0499
8 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0499
9 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.0498
10 | 0.0489 |  | 49.0516 |  |  |  | 0.0505
среднее | 0.05001 |  | 50.165 |  |  |  | 50.0549
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | 1.91 |  | 3.19
50 | 0.33 |  | 1.74
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 16608100
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 16608100
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0988 |  | 99.1063 |  |  |  | 0.0996
2 | 0.0986 |  | 98.9057 |  |  |  | 0.0987
3 | 0.0978 |  | 98.1032 |  |  |  | 0.0992
4 | 0.099 |  | 99.3069 |  |  |  | 0.0986
5 | 0.0991 |  | 99.4072 |  |  |  | 0.099
6 | 0.0987 |  | 99.006 |  |  |  | 0.0989
7 | 0.0983 |  | 98.6047 |  |  |  | 0.0987
8 | 0.0986 |  | 98.9057 |  |  |  | 0.0983
9 | 0.099 |  | 99.3069 |  |  |  | 0.0994
10 | 0.0985 |  | 98.8054 |  |  |  | 0.0999
среднее | 0.09864 |  | 98.9458 |  |  |  | 98.9966
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9925 |  | 995.5768 |  |  |  | 0.9981
2 | 0.9925 |  | 995.5768 |  |  |  | 0.9987
3 | 0.9936 |  | 996.6802 |  |  |  | 0.9942
4 | 0.9964 |  | 999.4888 |  |  |  | 0.9939
5 | 0.998 |  | 1001.0938 |  |  |  | 0.9973
6 | 0.9941 |  | 997.1817 |  |  |  | 0.9994
7 | 0.9909 |  | 993.9718 |  |  |  | 0.9932
8 | 0.9929 |  | 995.978 |  |  |  | 0.9928
9 | 0.9964 |  | 999.4888 |  |  |  | 0.9993
10 | 0.9947 |  | 997.7836 |  |  |  | 0.9938
среднее | 0.9942 |  | 997.282 |  |  |  | 998.3895
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | -1.05 |  | 0.39
1000 | -0.27 |  | 0.22
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## BN85411
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ДПОПц-1-100-1000 |  |  | BN85411
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±1,5 |  | 2
|  | 1000 |  | ±1,0 |  | 1
1.5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0989 |  | 99.2066 |  |  |  | 0.0963
2 | 0.1001 |  | 100.4103 |  |  |  | 0.1021
3 | 0.0987 |  | 99.006 |  |  |  | 0.0982
4 | 0.0978 |  | 98.1032 |  |  |  | 0.099
5 | 0.0984 |  | 98.705 |  |  |  | 0.0992
6 | 0.0993 |  | 99.6078 |  |  |  | 0.1001
7 | 0.0994 |  | 99.7081 |  |  |  | 0.0986
8 | 0.0963 |  | 96.5985 |  |  |  | 0.0995
9 | 0.0977 |  | 98.0029 |  |  |  | 0.1012
10 | 0.1017 |  | 102.0153 |  |  |  | 0.0985
среднее | 0.09883 |  | 99.1364 |  |  |  | 99.0592
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9939 |  | 996.9811 |  |  |  | 0.9984
2 | 1.0042 |  | 1007.313 |  |  |  | 0.9885
3 | 1.0105 |  | 1013.6326 |  |  |  | 0.9851
4 | 0.9964 |  | 999.4888 |  |  |  | 1.008
5 | 0.9952 |  | 998.2851 |  |  |  | 1.01
6 | 0.9975 |  | 1000.5923 |  |  |  | 0.9845
7 | 0.9844 |  | 987.4516 |  |  |  | 1.0026
8 | 1.0038 |  | 1006.9118 |  |  |  | 0.9868
9 | 1.0028 |  | 1005.9087 |  |  |  | 1.0061
10 | 1.0153 |  | 1018.4474 |  |  |  | 0.9943
среднее | 1.0004 |  | 1003.5012 |  |  |  | 997.5359
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | -0.86 |  | 1.48
1000 | 0.35 |  | 0.89
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 17530781
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 17530781
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 0.8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0199
2 | 0.0199 |  | 19.9617 |  |  |  | 0.0199
3 | 0.02 |  | 20.062 |  |  |  | 0.0199
4 | 0.0199 |  | 19.9617 |  |  |  | 0.0201
5 | 0.02 |  | 20.062 |  |  |  | 0.0199
6 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0198
7 | 0.0196 |  | 19.6608 |  |  |  | 0.0201
8 | 0.0197 |  | 19.7611 |  |  |  | 0.0198
9 | 0.0199 |  | 19.9617 |  |  |  | 0.02
10 | 0.0197 |  | 19.7611 |  |  |  | 0.0197
среднее | 0.01983 |  | 19.8915 |  |  |  | 19.986
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.2002 |  | 200.8206 |  |  |  | 0.1978
2 | 0.1997 |  | 200.3191 |  |  |  | 0.1986
3 | 0.2001 |  | 200.7203 |  |  |  | 0.1988
4 | 0.1994 |  | 200.0181 |  |  |  | 0.1992
5 | 0.1995 |  | 200.1185 |  |  |  | 0.1994
6 | 0.1994 |  | 200.0181 |  |  |  | 0.199
7 | 0.1991 |  | 199.7172 |  |  |  | 0.1985
8 | 0.1993 |  | 199.9178 |  |  |  | 0.1991
9 | 0.1993 |  | 199.9178 |  |  |  | 0.1994
10 | 0.1993 |  | 199.9178 |  |  |  | 0.199
среднее | 0.19953 |  | 200.1485 |  |  |  | 199.4863
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | -0.54 |  | 0.67
200 | 0.07 |  | 0.18
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 258120357
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Axypet |  |  | 258120357
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±8,0 |  | 7
|  | 10 |  | ±2,5 |  | 3
8
2.5
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0004
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.50937
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.0099
2 | 0.0097 |  | 9.7301 |  |  |  | 0.0095
3 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0099
4 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0096
5 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0102
6 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.0096
7 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.0098
8 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0097
9 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0097
10 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
среднее | 0.00995 |  | 9.9808 |  |  |  | 9.9226
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 0.31 |  | 0
10 | -0.19 |  | 1.36
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 38682100
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 38682100
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0997 |  | 100.0091 |  |  |  | 0.099
2 | 0.1005 |  | 100.8116 |  |  |  | 0.0992
3 | 0.0986 |  | 98.9057 |  |  |  | 0.0999
4 | 0.0992 |  | 99.5075 |  |  |  | 0.0997
5 | 0.0993 |  | 99.6078 |  |  |  | 0.1005
6 | 0.0994 |  | 99.7081 |  |  |  | 0.0984
7 | 0.0988 |  | 99.1063 |  |  |  | 0.0996
8 | 0.0985 |  | 98.8054 |  |  |  | 0.1005
9 | 0.0987 |  | 99.006 |  |  |  | 0.0993
10 | 0.0989 |  | 99.2066 |  |  |  | 0.0991
среднее | 0.09916 |  | 99.4674 |  |  |  | 99.9702
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9969 |  | 999.9904 |  |  |  | 0.993
2 | 0.9967 |  | 999.7898 |  |  |  | 0.995
3 | 0.9947 |  | 997.7836 |  |  |  | 0.994
4 | 0.9974 |  | 1000.4919 |  |  |  | 0.9932
5 | 0.9964 |  | 999.4888 |  |  |  | 0.9905
6 | 0.9965 |  | 999.5892 |  |  |  | 0.9956
7 | 1.0002 |  | 1003.3006 |  |  |  | 0.9931
8 | 0.9989 |  | 1001.9966 |  |  |  | 0.9933
9 | 0.9922 |  | 995.2758 |  |  |  | 0.9916
10 | 0.9999 |  | 1002.9997 |  |  |  | 0.9915
среднее | 0.99698 |  | 1000.0706 |  |  |  | 997.0269
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | -0.53 |  | 0.61
1000 | 0.01 |  | 0.24
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 38586030
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 38586030
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 30 - 300 | 30 |  | ±2,0 |  | 1
|  | 300 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 30 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0301 |  | 30.1933 |  |  |  | 0.0298
2 | 0.0306 |  | 30.6949 |  |  |  | 0.0295
3 | 0.03 |  | 30.093 |  |  |  | 0.0297
4 | 0.0302 |  | 30.2936 |  |  |  | 0.0297
5 | 0.0306 |  | 30.6949 |  |  |  | 0.0293
6 | 0.0303 |  | 30.3939 |  |  |  | 0.0297
7 | 0.0306 |  | 30.6949 |  |  |  | 0.03
8 | 0.0305 |  | 30.5946 |  |  |  | 0.0299
9 | 0.0303 |  | 30.3939 |  |  |  | 0.0297
10 | 0.0303 |  | 30.3939 |  |  |  | 0.0302
среднее | 0.03035 |  | 30.4441 |  |  |  | 30.0403
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 300 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.3005 |  | 301.4316 |  |  |  | 0.3011
2 | 0.2989 |  | 299.8266 |  |  |  | 0.3005
3 | 0.2998 |  | 300.7294 |  |  |  | 0.2997
4 | 0.3017 |  | 302.6353 |  |  |  | 0.2997
5 | 0.3005 |  | 301.4316 |  |  |  | 0.3008
6 | 0.2997 |  | 300.6291 |  |  |  | 0.3001
7 | 0.3007 |  | 301.6322 |  |  |  | 0.3005
8 | 0.3001 |  | 301.0303 |  |  |  | 0.2997
9 | 0.3009 |  | 301.8328 |  |  |  | 0.3001
10 | 0.3012 |  | 302.1337 |  |  |  | 0.299
среднее | 0.3004 |  | 301.3312 |  |  |  | 301.0111
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
30 | 1.48 |  | 0.72
300 | 0.44 |  | 0.27
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 38386036
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 38386036
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 30 - 300 | 30 |  | ±2,0 |  | 1
|  | 300 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 30 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0301 |  | 30.1933 |  |  |  | 0.0298
2 | 0.0297 |  | 29.7921 |  |  |  | 0.0297
3 | 0.0302 |  | 30.2936 |  |  |  | 0.0294
4 | 0.0304 |  | 30.4942 |  |  |  | 0.0298
5 | 0.0296 |  | 29.6918 |  |  |  | 0.0301
6 | 0.0296 |  | 29.6918 |  |  |  | 0.0297
7 | 0.0299 |  | 29.9927 |  |  |  | 0.0299
8 | 0.0298 |  | 29.8924 |  |  |  | 0.0298
9 | 0.0299 |  | 29.9927 |  |  |  | 0.0299
10 | 0.0303 |  | 30.3939 |  |  |  | 0.0298
среднее | 0.02995 |  | 30.0428 |  |  |  | 29.9933
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 300 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.2998 |  | 300.7294 |  |  |  | 0.2998
2 | 0.2994 |  | 300.3281 |  |  |  | 0.2989
3 | 0.3 |  | 300.93 |  |  |  | 0.2996
4 | 0.3004 |  | 301.3312 |  |  |  | 0.2987
5 | 0.3002 |  | 301.1306 |  |  |  | 0.2999
6 | 0.3001 |  | 301.0303 |  |  |  | 0.2997
7 | 0.3003 |  | 301.2309 |  |  |  | 0.2996
8 | 0.3015 |  | 302.4347 |  |  |  | 0.2993
9 | 0.3008 |  | 301.7325 |  |  |  | 0.299
10 | 0.2995 |  | 300.4285 |  |  |  | 0.2995
среднее | 0.3002 |  | 301.1306 |  |  |  | 300.4419
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
30 | 0.14 |  | 0.96
300 | 0.38 |  | 0.21
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 38682101
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 38682101
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.099 |  | 99.3069 |  |  |  | 0.1011
2 | 0.0997 |  | 100.0091 |  |  |  | 0.0998
3 | 0.0984 |  | 98.705 |  |  |  | 0.1006
4 | 0.0984 |  | 98.705 |  |  |  | 0.0999
5 | 0.0976 |  | 97.9026 |  |  |  | 0.0989
6 | 0.0985 |  | 98.8054 |  |  |  | 0.1007
7 | 0.0987 |  | 99.006 |  |  |  | 0.1005
8 | 0.0986 |  | 98.9057 |  |  |  | 0.101
9 | 0.0985 |  | 98.8054 |  |  |  | 0.0998
10 | 0.0995 |  | 99.8085 |  |  |  | 0.1015
среднее | 0.09869 |  | 98.9959 |  |  |  | 100.5031
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 1.0013 |  | 1004.404 |  |  |  | 1.0041
2 | 1.0057 |  | 1008.8177 |  |  |  | 1.0027
3 | 1.0023 |  | 1005.4071 |  |  |  | 0.9997
4 | 1.0014 |  | 1004.5043 |  |  |  | 0.9985
5 | 0.9987 |  | 1001.796 |  |  |  | 1.0013
6 | 0.9986 |  | 1001.6957 |  |  |  | 0.9973
7 | 0.9983 |  | 1001.3947 |  |  |  | 1.0026
8 | 1.0056 |  | 1008.7174 |  |  |  | 0.9993
9 | 1.0053 |  | 1008.4164 |  |  |  | 1.0021
10 | 1.0028 |  | 1005.9087 |  |  |  | 1.0018
среднее | 1.002 |  | 1005.1062 |  |  |  | 1004.1799
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | -1 |  | 0.61
1000 | 0.51 |  | 0.29
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 38583947
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 38583947
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 0.8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, мг, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0198
2 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0198
3 | 0.02 |  | 20.062 |  |  |  | 0.02
4 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.02
5 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0199
6 | 0.02 |  | 20.062 |  |  |  | 0.0199
7 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0199
8 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0197
9 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0197
10 | 0.02 |  | 20.062 |  |  |  | 0.0195
среднее | 0.01986 |  | 19.9216 |  |  |  | 19.8377
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, мг, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1978 |  | 198.4132 |  |  |  | 0.1983
2 | 0.199 |  | 199.6169 |  |  |  | 0.1986
3 | 0.1982 |  | 198.8144 |  |  |  | 0.1989
4 | 0.1993 |  | 199.9178 |  |  |  | 0.1998
5 | 0.1985 |  | 199.1154 |  |  |  | 0.199
6 | 0.1989 |  | 199.5166 |  |  |  | 0.1993
7 | 0.1986 |  | 199.2157 |  |  |  | 0.1994
8 | 0.1988 |  | 199.4163 |  |  |  | 0.1989
9 | 0.1982 |  | 198.8144 |  |  |  | 0.1992
10 | 0.1979 |  | 198.5135 |  |  |  | 0.1997
среднее | 0.19852 |  | 199.1354 |  |  |  | 199.7604
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | -0.39 |  | 0.49
200 | -0.43 |  | 0.25
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 38583958
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 38583958
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 0.8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0204 |  | 20.4632 |  |  |  | 0.0204
2 | 0.0202 |  | 20.2626 |  |  |  | 0.0202
3 | 0.0202 |  | 20.2626 |  |  |  | 0.02
4 | 0.0203 |  | 20.3629 |  |  |  | 0.0203
5 | 0.0202 |  | 20.2626 |  |  |  | 0.0201
6 | 0.0203 |  | 20.3629 |  |  |  | 0.02
7 | 0.0201 |  | 20.1623 |  |  |  | 0.0203
8 | 0.0202 |  | 20.2626 |  |  |  | 0.0202
9 | 0.0202 |  | 20.2626 |  |  |  | 0.0201
10 | 0.0202 |  | 20.2626 |  |  |  | 0.0204
среднее | 0.02023 |  | 20.2927 |  |  |  | 20.2559
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1989 |  | 199.5166 |  |  |  | 0.1981
2 | 0.2001 |  | 200.7203 |  |  |  | 0.1989
3 | 0.1995 |  | 200.1185 |  |  |  | 0.1983
4 | 0.1987 |  | 199.316 |  |  |  | 0.1982
5 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1985
6 | 0.1999 |  | 200.5197 |  |  |  | 0.1984
7 | 0.1988 |  | 199.4163 |  |  |  | 0.1981
8 | 0.1991 |  | 199.7172 |  |  |  | 0.1977
9 | 0.1992 |  | 199.8175 |  |  |  | 0.1984
10 | 0.1991 |  | 199.7172 |  |  |  | 0.1987
среднее | 0.19929 |  | 199.9078 |  |  |  | 199.1248
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | 1.46 |  | 0.41
200 | -0.05 |  | 0.24
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 19080818
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 19080818
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±5,0 |  | 4
|  | 10 |  | ±1,0 |  | 0.8
5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.5123
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0101
2 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
3 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
4 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
5 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
6 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
7 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
8 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0099
9 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.01
10 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
среднее | 0.00996 |  | 9.9909 |  |  |  | 10.0554
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 0.31 |  | 0
10 | -0.09 |  | 0.7
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## вм79147
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ДПАОП-1-0,5-10 |  |  | ВМ79147
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±8,0 |  | 7
|  | 10 |  | ±2,5 |  | 3
8
2.5
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0006 |  | 0.60186 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0004
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.00051 |  | 0.51158 |  |  |  | 0.48395
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0095 |  | 9.5295 |  |  |  | 0.0103
2 | 0.0095 |  | 9.5295 |  |  |  | 0.0095
3 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0095
4 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0099
5 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
6 | 0.0103 |  | 10.3319 |  |  |  | 0.0101
7 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0103
8 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0096
9 | 0.0104 |  | 10.4322 |  |  |  | 0.0101
10 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0102
среднее | 0.00991 |  | 9.9407 |  |  |  | 10.0183
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 2.32 |  | 6.2
10 | -0.59 |  | 2.95
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 17536406
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 17536406
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 1000 - 10000 | 1000 |  | ±3,0 |  | 0.6
|  | 10000 |  | ±0,6 |  | 0.3
3
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 1.0084 |  | 1011.526 |  |  |  | 0.9977
2 | 1.0065 |  | 1009.6202 |  |  |  | 0.9858
3 | 1.0038 |  | 1006.9118 |  |  |  | 0.9931
4 | 1.0015 |  | 1004.6047 |  |  |  | 0.9864
5 | 1.0053 |  | 1008.4164 |  |  |  | 0.9855
6 | 0.9989 |  | 1001.9966 |  |  |  | 0.9893
7 | 1.002 |  | 1005.1062 |  |  |  | 0.9943
8 | 1.0049 |  | 1008.0152 |  |  |  | 0.9979
9 | 1.0022 |  | 1005.3068 |  |  |  | 0.9967
10 | 1.0043 |  | 1007.4133 |  |  |  | 0.9985
среднее | 1.0038 |  | 1006.8917 |  |  |  | 995.6319
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 9.959 |  | 9989.8729 |  |  |  | 9.999
2 | 9.9477 |  | 9978.5379 |  |  |  | 10.0051
3 | 9.9233 |  | 9954.0622 |  |  |  | 10.0041
4 | 9.982 |  | 10012.9442 |  |  |  | 9.9905
5 | 9.9585 |  | 9989.3714 |  |  |  | 10.0527
6 | 9.9757 |  | 10006.6247 |  |  |  | 9.9977
7 | 9.9149 |  | 9945.6362 |  |  |  | 10.0235
8 | 9.9269 |  | 9957.6734 |  |  |  | 9.9812
9 | 9.9535 |  | 9984.3559 |  |  |  | 10.0133
10 | 9.9113 |  | 9942.025 |  |  |  | 9.9594
среднее | 9.9453 |  | 9976.1104 |  |  |  | 10043.601
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
1000 | 0.69 |  | 0.27
10000 | -0.24 |  | 0.25
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 17536407
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 17536407
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 1000 - 10000 | 1000 |  | ±3,0 |  | 0.6
|  | 10000 |  | ±0,6 |  | 0.3
3
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 1.018 |  | 1021.1558 |  |  |  | 0.9764
2 | 1.0224 |  | 1025.5694 |  |  |  | 0.9812
3 | 1.0091 |  | 1012.2282 |  |  |  | 0.9736
4 | 1.0033 |  | 1006.4102 |  |  |  | 0.9766
5 | 1.0146 |  | 1017.7453 |  |  |  | 0.981
6 | 1.0128 |  | 1015.9397 |  |  |  | 0.9725
7 | 1.0115 |  | 1014.6357 |  |  |  | 0.9845
8 | 1.0041 |  | 1007.2127 |  |  |  | 0.9749
9 | 1.0133 |  | 1016.4412 |  |  |  | 0.9779
10 | 1.0115 |  | 1014.6357 |  |  |  | 0.9757
среднее | 1.0121 |  | 1015.1974 |  |  |  | 983.9063
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 9.9611 |  | 9991.9794 |  |  |  | 9.9722
2 | 9.9482 |  | 9979.0394 |  |  |  | 9.9955
3 | 9.9979 |  | 10028.8935 |  |  |  | 9.9551
4 | 10.0279 |  | 10058.9865 |  |  |  | 9.9378
5 | 9.9681 |  | 9999.0011 |  |  |  | 9.9329
6 | 9.9317 |  | 9962.4883 |  |  |  | 9.9304
7 | 9.9567 |  | 9987.5658 |  |  |  | 9.9465
8 | 9.9571 |  | 9987.967 |  |  |  | 9.948
9 | 9.9606 |  | 9991.4779 |  |  |  | 9.9517
10 | 9.9731 |  | 10004.0166 |  |  |  | 9.938
среднее | 9.9682 |  | 9999.1415 |  |  |  | 9983.605
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
1000 | 1.52 |  | 0.57
10000 | -0.01 |  | 0.27
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 1719106
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ДПОПц-1-10-5000 |  |  | 1719106
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 10 - 5000 | 10 |  | ±2,5 |  | 3
|  | 5000 |  | ±1,0 |  | 1
2.5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0102 |  | 10.2316 |  |  |  | 0.0101
2 | 0.0095 |  | 9.5295 |  |  |  | 0.0101
3 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0095
4 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.01
5 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.0098
6 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0096
7 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
8 | 0.0097 |  | 9.7301 |  |  |  | 0.0097
9 | 0.0102 |  | 10.2316 |  |  |  | 0.0103
10 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.0104
среднее | 0.00999 |  | 10.021 |  |  |  | 10.1312
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 5000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 5.0241 |  | 5039.6747 |  |  |  | 4.9715
2 | 4.9677 |  | 4983.0999 |  |  |  | 4.9834
3 | 4.9661 |  | 4981.4949 |  |  |  | 4.9894
4 | 5.0129 |  | 5028.44 |  |  |  | 4.9774
5 | 4.9609 |  | 4976.2788 |  |  |  | 4.956
6 | 4.9657 |  | 4981.0937 |  |  |  | 4.9966
7 | 4.9389 |  | 4954.2106 |  |  |  | 4.9537
8 | 5.0268 |  | 5042.3831 |  |  |  | 4.9847
9 | 4.9773 |  | 4992.7296 |  |  |  | 5.0793
10 | 5.0215 |  | 5037.0667 |  |  |  | 5.0095
среднее | 4.9862 |  | 5001.6472 |  |  |  | 5015.2146
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
10 | 0.21 |  | 2.24
5000 | 0.03 |  | 0.64
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 2015895
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ДПОПц-1-10-5000 |  |  | 2015895
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 10 - 5000 | 10 |  | ±2,5 |  | 3
|  | 5000 |  | ±1,0 |  | 1
2.5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0097 |  | 9.7301 |  |  |  | 0.0103
2 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0099
3 | 0.0104 |  | 10.4322 |  |  |  | 0.01
4 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0103
5 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0102
6 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0097
7 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.0102
8 | 0.0102 |  | 10.2316 |  |  |  | 0.0105
9 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
10 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.0103
среднее | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 10.1695
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 5000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 4.9873 |  | 5002.7606 |  |  |  | 5.0112
2 | 4.9844 |  | 4999.8516 |  |  |  | 5.0022
3 | 4.9221 |  | 4937.3585 |  |  |  | 5.0443
4 | 5.0193 |  | 5034.8598 |  |  |  | 5.0421
5 | 4.9457 |  | 4961.0317 |  |  |  | 5.0472
6 | 4.9882 |  | 5003.6634 |  |  |  | 4.9623
7 | 4.9437 |  | 4959.0255 |  |  |  | 5.0296
8 | 5.0118 |  | 5027.3366 |  |  |  | 5.093
9 | 5.0359 |  | 5051.5113 |  |  |  | 5.0544
10 | 4.9713 |  | 4986.711 |  |  |  | 4.9978
среднее | 4.981 |  | 4996.411 |  |  |  | 5030.7943
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
10 | 0.31 |  | 2.11
5000 | -0.07 |  | 0.72
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## вк05901
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ДПОПц-1-5-50 |  |  | ВК05901
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.005
2 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0049
3 | 0.0053 |  | 5.3164 |  |  |  | 0.0053
4 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.005
5 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0048
6 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0048
7 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0051
8 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.005
9 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0051
10 | 0.0047 |  | 4.7146 |  |  |  | 0.0049
среднее | 0.00497 |  | 4.9854 |  |  |  | 5.0091
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0479
2 | 0.049 |  | 49.1519 |  |  |  | 0.0497
3 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.0487
4 | 0.0508 |  | 50.9575 |  |  |  | 0.0489
5 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0492
6 | 0.0474 |  | 47.5469 |  |  |  | 0.0499
7 | 0.0481 |  | 48.2491 |  |  |  | 0.0497
8 | 0.0495 |  | 49.6535 |  |  |  | 0.0497
9 | 0.0508 |  | 50.9575 |  |  |  | 0.0502
10 | 0.0489 |  | 49.0516 |  |  |  | 0.0502
среднее | 0.04944 |  | 49.5933 |  |  |  | 49.7822
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | -0.29 |  | 3.68
50 | -0.81 |  | 2.23
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## вк23221
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ДПМПц-8-5-50 |  |  | ВК23221
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0055 |  | 5.5171 |  |  |  | 0.0049
2 | 0.0053 |  | 5.3164 |  |  |  | 0.005
3 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0053
4 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0051
5 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.005
6 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.005
7 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0049
8 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0049
9 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
10 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0049
среднее | 0.00513 |  | 5.1459 |  |  |  | 5.0389
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0486 |  | 48.7507 |  |  |  | 0.0492
2 | 0.0502 |  | 50.3556 |  |  |  | 0.0497
3 | 0.0489 |  | 49.0516 |  |  |  | 0.0505
4 | 0.0493 |  | 49.4528 |  |  |  | 0.0483
5 | 0.0492 |  | 49.3525 |  |  |  | 0.0504
6 | 0.0516 |  | 51.76 |  |  |  | 0.0488
7 | 0.0491 |  | 49.2522 |  |  |  | 0.0498
8 | 0.0483 |  | 48.4497 |  |  |  | 0.0506
9 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0498
10 | 0.0508 |  | 50.9575 |  |  |  | 0.0466
среднее | 0.04956 |  | 49.7136 |  |  |  | 50.131
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | 2.92 |  | 3.9
50 | -0.57 |  | 2.07
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 17530782
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 17530782
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 0.8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0199 |  | 19.9617 |  |  |  | 0.02
2 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0202
3 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0201
4 | 0.0197 |  | 19.7611 |  |  |  | 0.0202
5 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0202
6 | 0.0197 |  | 19.7611 |  |  |  | 0.0202
7 | 0.0196 |  | 19.6608 |  |  |  | 0.0202
8 | 0.0196 |  | 19.6608 |  |  |  | 0.0202
9 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0202
10 | 0.0195 |  | 19.5605 |  |  |  | 0.0202
среднее | 0.01972 |  | 19.7811 |  |  |  | 20.0921
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1993
2 | 0.2003 |  | 200.9209 |  |  |  | 0.2005
3 | 0.1995 |  | 200.1185 |  |  |  | 0.1996
4 | 0.2002 |  | 200.8206 |  |  |  | 0.1989
5 | 0.2002 |  | 200.8206 |  |  |  | 0.1983
6 | 0.2001 |  | 200.7203 |  |  |  | 0.1999
7 | 0.2002 |  | 200.8206 |  |  |  | 0.1998
8 | 0.2004 |  | 201.0212 |  |  |  | 0.1992
9 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1992
10 | 0.1997 |  | 200.3191 |  |  |  | 0.1997
среднее | 0.19998 |  | 200.5999 |  |  |  | 200.043
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | -1.09 |  | 0.62
200 | 0.3 |  | 0.17
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## ВР54974
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
"Блэк" ДПОП-1-1000-10000 |  |  | ВР54974
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 1000 - 10000 | 1000 |  | ±1,0 |  | 1
|  | 10000 |  | ±1,0 |  | 1
1
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, мг, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 1.0004 |  | 1003.5012 |  |  |  | 0.9991
2 | 0.9981 |  | 1001.1941 |  |  |  | 0.9792
3 | 1.0031 |  | 1006.2096 |  |  |  | 1.0025
4 | 0.9988 |  | 1001.8963 |  |  |  | 0.9925
5 | 1.0048 |  | 1007.9149 |  |  |  | 0.9894
6 | 0.9794 |  | 982.4361 |  |  |  | 0.9997
7 | 0.981 |  | 984.0411 |  |  |  | 1.0024
8 | 0.9906 |  | 993.6709 |  |  |  | 0.9897
9 | 0.9944 |  | 997.4826 |  |  |  | 0.9869
10 | 1.0103 |  | 1013.4319 |  |  |  | 1
среднее | 0.99609 |  | 999.1779 |  |  |  | 999.8977
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10000 мкл
| Масса, мг, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 10.0526 |  | 10083.7631 |  |  |  | 10.0283
2 | 10.008 |  | 10039.0248 |  |  |  | 9.9147
3 | 9.9886 |  | 10019.5647 |  |  |  | 9.8961
4 | 9.942 |  | 9972.8202 |  |  |  | 9.8599
5 | 9.9644 |  | 9995.2896 |  |  |  | 9.8973
6 | 9.9547 |  | 9985.5596 |  |  |  | 9.9704
7 | 9.9994 |  | 10030.3981 |  |  |  | 9.938
8 | 9.9787 |  | 10009.634 |  |  |  | 9.8889
9 | 9.961 |  | 9991.8791 |  |  |  | 9.9177
10 | 10.0117 |  | 10042.7363 |  |  |  | 9.9668
среднее | 9.9861 |  | 10017.0669 |  |  |  | 9992.5327
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
1000 | -0.08 |  | 1
10000 | 0.17 |  | 0.33
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4538503847
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4538503847
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±2,0 |  | 2
|  | 50 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
2 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0051
3 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0049
4 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0048
5 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
6 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0048
7 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.005
8 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
9 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.005
10 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0051
среднее | 0.00499 |  | 5.0055 |  |  |  | 5.004
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0497
2 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0498
3 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.0498
4 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0499
5 | 0.0498 |  | 49.9544 |  |  |  | 0.0498
6 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.0498
7 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0498
8 | 0.0498 |  | 49.9544 |  |  |  | 0.0496
9 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0498
10 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0496
среднее | 0.04982 |  | 49.9744 |  |  |  | 49.9062
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | 0.11 |  | 1.48
50 | -0.05 |  | 0.25
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## ВК23216
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021 | [6 empty] | добавили в декабре 2022г.
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ДПМПц-8-5-50 |  |  | ВК23216
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  |  | 0.0051
2 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  |  | 0.005
3 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  |  | 0.0049
4 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  |  | 0.0049
5 | 0.0047 |  | 4.7146 |  |  |  |  | 0.0048
6 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  |  | 0.0049
7 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  |  | 0.005
8 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  |  | 0.0046
9 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  |  | 0.005
10 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  |  | 0.0044
среднее | 0.00494 |  | 4.9553 |  |  |  |  | 4.937
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0495 |  | 49.6535 |  |  |  |  | 0.0504
2 | 0.0493 |  | 49.4528 |  |  |  |  | 0.0497
3 | 0.0479 |  | 48.0485 |  |  |  |  | 0.0508
4 | 0.0498 |  | 49.9544 |  |  |  |  | 0.0502
5 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  |  | 0.0481
6 | 0.0502 |  | 50.3556 |  |  |  |  | 0.0508
7 | 0.0486 |  | 48.7507 |  |  |  |  | 0.048
8 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  |  | 0.0496
9 | 0.049 |  | 49.1519 |  |  |  |  | 0.051
10 | 0.0485 |  | 48.6504 |  |  |  |  | 0.0492
среднее | 0.04925 |  | 49.4027 |  |  |  |  | 50.2206
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  |  | 1
5 | -0.89 |  | 2.89
50 | -1.19 |  | 1.5
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## ВК23219
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021 | [6 empty] | добавили в декабре 2022г.
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ДПМПц-8-5-50 |  |  | ВК23219
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0053 |  | 5.3164 |  |  |  |  | 0.005
2 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  |  | 0.0044
3 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  |  | 0.005
4 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  |  | 0.0048
5 | 0.0047 |  | 4.7146 |  |  |  |  | 0.0048
6 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  |  | 0.0051
7 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  |  | 0.005
8 | 0.0047 |  | 4.7146 |  |  |  |  | 0.0052
9 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  |  | 0.0048
10 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  |  | 0.0049
среднее | 0.00497 |  | 4.9854 |  |  |  |  | 4.9309
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0494 |  | 49.5531 |  |  |  |  | 0.0505
2 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  |  | 0.0517
3 | 0.0505 |  | 50.6566 |  |  |  |  | 0.052
4 | 0.051 |  | 51.1581 |  |  |  |  | 0.0498
5 | 0.0507 |  | 50.8572 |  |  |  |  | 0.05
6 | 0.0504 |  | 50.5562 |  |  |  |  | 0.0501
7 | 0.0507 |  | 50.8572 |  |  |  |  | 0.0496
8 | 0.0488 |  | 48.9513 |  |  |  |  | 0.0513
9 | 0.0516 |  | 51.76 |  |  |  |  | 0.0496
10 | 0.0516 |  | 51.76 |  |  |  |  | 0.0511
среднее | 0.05047 |  | 50.6265 |  |  |  |  | 50.5925
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  |  | 1
5 | -0.29 |  | 3.92
50 | 1.25 |  | 1.76
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543200587
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543200587
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±5,0 |  | 4
|  | 10 |  | ±1,0 |  | 0.8
5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.0005 |  | 0.5 |  |  |  | 0.47965
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0099
2 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
3 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
4 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.0099
5 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.01
6 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
7 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
8 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0098
9 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
10 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0099
среднее | 0.01 |  | 10.03 |  |  |  | 9.9641
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 0 |  | 0
10 | 0.3 |  | 0.67
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543301388
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543301388
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±5,0 |  | 4
|  | 10 |  | ±1,0 |  | 0.8
5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.0005 |  | 0.5 |  |  |  | 0.50041
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
2 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0099
3 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0099
4 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
5 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0101
6 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0099
7 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
8 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0099
9 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
10 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.01
среднее | 0.00989 |  | 9.92 |  |  |  | 9.9788
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 0 |  | 0
10 | -0.8 |  | 0.75
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543200589
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543200589
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±5,0 |  | 4
|  | 10 |  | ±1,0 |  | 0.8
5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.0005 |  | 0.5 |  |  |  | 0.50355
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0101
2 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
3 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
4 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
5 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
6 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
7 | 0.0098 |  | 9.8304 |  |  |  | 0.0101
8 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
9 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
10 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
среднее | 0.00993 |  | 9.96 |  |  |  | 10.0224
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 0 |  | 0
10 | -0.4 |  | 0.68
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## RI834108
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ЭКРОС-ОП-1-5-50-А |  |  | RI834108
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
2 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0046
3 | 0.0053 |  | 5.3164 |  |  |  | 0.0048
4 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
5 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0049
6 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.005
7 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0053
8 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0047
9 | 0.0055 |  | 5.5171 |  |  |  | 0.0053
10 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
среднее | 0.00508 |  | 5.1 |  |  |  | 4.9251
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0477 |  | 47.8479 |  |  |  | 0.0508
2 | 0.0489 |  | 49.0516 |  |  |  | 0.0496
3 | 0.048 |  | 48.1488 |  |  |  | 0.0516
4 | 0.0485 |  | 48.6504 |  |  |  | 0.0506
5 | 0.0486 |  | 48.7507 |  |  |  | 0.0496
6 | 0.0509 |  | 51.0578 |  |  |  | 0.0525
7 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0495
8 | 0.0483 |  | 48.4497 |  |  |  | 0.0511
9 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0486
10 | 0.0485 |  | 48.6504 |  |  |  | 0.0494
среднее | 0.04894 |  | 49.09 |  |  |  | 49.9235
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | 2 |  | 3.91
50 | -1.82 |  | 2.09
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## RI834099
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ЭКРОС-ОП-1-5-50-А |  |  | RI834099
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0046
2 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0052
3 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0051
4 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0048
5 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0049
6 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
7 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0048
8 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0048
9 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0048
10 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0046
среднее | 0.00494 |  | 4.96 |  |  |  | 4.977
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.0522
2 | 0.0502 |  | 50.3556 |  |  |  | 0.0486
3 | 0.0509 |  | 51.0578 |  |  |  | 0.0506
4 | 0.0502 |  | 50.3556 |  |  |  | 0.0492
5 | 0.0489 |  | 49.0516 |  |  |  | 0.0485
6 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.0503
7 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0504
8 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.0503
9 | 0.0506 |  | 50.7569 |  |  |  | 0.0492
10 | 0.0498 |  | 49.9544 |  |  |  | 0.0503
среднее | 0.05003 |  | 50.19 |  |  |  | 50.1866
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | -0.8 |  | 2.17
50 | 0.38 |  | 1.06
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543204211
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543204211
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0209 |  | 20.9648 |  |  |  | 0.0193
2 | 0.0186 |  | 18.6577 |  |  |  | 0.017
3 | 0.0171 |  | 17.153 |  |  |  | 0.0205
4 | 0.0207 |  | 20.7642 |  |  |  | 0.019
5 | 0.0204 |  | 20.4632 |  |  |  | 0.02
6 | 0.0209 |  | 20.9648 |  |  |  | 0.0209
7 | 0.0195 |  | 19.5605 |  |  |  | 0.0207
8 | 0.0199 |  | 19.9617 |  |  |  | 0.02
9 | 0.023 |  | 23.0713 |  |  |  | 0.0188
10 | 0.02 |  | 20.062 |  |  |  | 0.0197
среднее | 0.0201 |  | 20.16 |  |  |  | 19.8281
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1986 |  | 199.2157 |  |  |  | 0.2002
2 | 0.1987 |  | 199.316 |  |  |  | 0.1998
3 | 0.1997 |  | 200.3191 |  |  |  | 0.2002
4 | 0.1987 |  | 199.316 |  |  |  | 0.1998
5 | 0.1987 |  | 199.316 |  |  |  | 0.2008
6 | 0.199 |  | 199.6169 |  |  |  | 0.2002
7 | 0.199 |  | 199.6169 |  |  |  | 0.1996
8 | 0.1998 |  | 200.4194 |  |  |  | 0.1993
9 | 0.199 |  | 199.6169 |  |  |  | 0.2001
10 | 0.1988 |  | 199.4163 |  |  |  | 0.1995
среднее | 0.199 |  | 199.62 |  |  |  | 200.4448
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | 0.8 |  | 7.74
200 | -0.19 |  | 0.21
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543204210
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543204210
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.019 |  | 19.0589 |  |  |  | 0.0195
2 | 0.0202 |  | 20.2626 |  |  |  | 0.0203
3 | 0.0196 |  | 19.6608 |  |  |  | 0.0189
4 | 0.021 |  | 21.0651 |  |  |  | 0.0209
5 | 0.0176 |  | 17.6546 |  |  |  | 0.0199
6 | 0.0205 |  | 20.5636 |  |  |  | 0.0186
7 | 0.0193 |  | 19.3598 |  |  |  | 0.0203
8 | 0.0195 |  | 19.5605 |  |  |  | 0.019
9 | 0.0197 |  | 19.7611 |  |  |  | 0.0191
10 | 0.0191 |  | 19.1592 |  |  |  | 0.0173
среднее | 0.01955 |  | 19.61 |  |  |  | 19.9519
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1987 |  | 199.316 |  |  |  | 0.1998
2 | 0.1997 |  | 200.3191 |  |  |  | 0.2008
3 | 0.2002 |  | 200.8206 |  |  |  | 0.2006
4 | 0.1993 |  | 199.9178 |  |  |  | 0.201
5 | 0.199 |  | 199.6169 |  |  |  | 0.2003
6 | 0.1994 |  | 200.0181 |  |  |  | 0.1999
7 | 0.1994 |  | 200.0181 |  |  |  | 0.2009
8 | 0.1998 |  | 200.4194 |  |  |  | 0.1999
9 | 0.2007 |  | 201.3222 |  |  |  | 0.2004
10 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.2004
среднее | 0.19958 |  | 200.2 |  |  |  | 200.8915
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | -1.95 |  | 4.77
200 | 0.1 |  | 0.29
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543302279
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543302279
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0989 |  | 99.2066 |  |  |  | 0.0994
2 | 0.0992 |  | 99.5075 |  |  |  | 0.1017
3 | 0.099 |  | 99.3069 |  |  |  | 0.1018
4 | 0.0997 |  | 100.0091 |  |  |  | 0.1011
5 | 0.0997 |  | 100.0091 |  |  |  | 0.1003
6 | 0.1 |  | 100.31 |  |  |  | 0.1009
7 | 0.1002 |  | 100.5106 |  |  |  | 0.1002
8 | 0.0987 |  | 99.006 |  |  |  | 0.1008
9 | 0.1003 |  | 100.6109 |  |  |  | 0.0998
10 | 0.0991 |  | 99.4072 |  |  |  | 0.1005
среднее | 0.09948 |  | 99.79 |  |  |  | 101.0446
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9896 |  | 992.6678 |  |  |  | 0.991
2 | 0.992 |  | 995.0752 |  |  |  | 0.9945
3 | 0.9936 |  | 996.6802 |  |  |  | 0.9973
4 | 0.9912 |  | 994.2727 |  |  |  | 1.0006
5 | 0.9974 |  | 1000.4919 |  |  |  | 0.9902
6 | 0.993 |  | 996.0783 |  |  |  | 0.9974
7 | 0.9957 |  | 998.7867 |  |  |  | 0.9945
8 | 0.9915 |  | 994.5737 |  |  |  | 0.9962
9 | 0.9964 |  | 999.4888 |  |  |  | 0.9962
10 | 0.9908 |  | 993.8715 |  |  |  | 0.9925
среднее | 0.99312 |  | 996.2 |  |  |  | 998.2438
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | -0.21 |  | 0.58
1000 | -0.38 |  | 0.26
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543204969
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543204969
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1006 |  | 100.9119 |  |  |  | 0.0987
2 | 0.1005 |  | 100.8116 |  |  |  | 0.0991
3 | 0.1013 |  | 101.614 |  |  |  | 0.0985
4 | 0.1008 |  | 101.1125 |  |  |  | 0.0979
5 | 0.101 |  | 101.3131 |  |  |  | 0.0968
6 | 0.1004 |  | 100.7112 |  |  |  | 0.0981
7 | 0.1011 |  | 101.4134 |  |  |  | 0.0981
8 | 0.1011 |  | 101.4134 |  |  |  | 0.0979
9 | 0.1023 |  | 102.6171 |  |  |  | 0.099
10 | 0.1004 |  | 100.7112 |  |  |  | 0.0993
среднее | 0.10095 |  | 101.26 |  |  |  | 98.6533
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9979 |  | 1000.9935 |  |  |  | 0.9973
2 | 0.9991 |  | 1002.1972 |  |  |  | 0.9956
3 | 1.0009 |  | 1004.0028 |  |  |  | 0.9982
4 | 0.9939 |  | 996.9811 |  |  |  | 1.0026
5 | 1.0001 |  | 1003.2003 |  |  |  | 0.9976
6 | 0.9993 |  | 1002.3978 |  |  |  | 1.0008
7 | 1.0014 |  | 1004.5043 |  |  |  | 0.9999
8 | 0.9973 |  | 1000.3916 |  |  |  | 0.9996
9 | 0.9953 |  | 998.3854 |  |  |  | 0.9975
10 | 0.996 |  | 999.0876 |  |  |  | 1.0031
среднее | 0.99812 |  | 1001.21 |  |  |  | 1002.4472
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | 1.26 |  | 0.57
1000 | 0.12 |  | 0.25
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 43480921
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline plus |  |  | 43480921
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 30 - 300 | 30 |  | ±2,0 |  | 1
|  | 300 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 30 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0297 |  | 29.7921 |  |  |  | 0.0298
2 | 0.0297 |  | 29.7921 |  |  |  | 0.0298
3 | 0.0296 |  | 29.6918 |  |  |  | 0.0298
4 | 0.0302 |  | 30.2936 |  |  |  | 0.0296
5 | 0.0293 |  | 29.3908 |  |  |  | 0.0298
6 | 0.0302 |  | 30.2936 |  |  |  | 0.0296
7 | 0.0301 |  | 30.1933 |  |  |  | 0.0298
8 | 0.0296 |  | 29.6918 |  |  |  | 0.0293
9 | 0.0299 |  | 29.9927 |  |  |  | 0.0296
10 | 0.0299 |  | 29.9927 |  |  |  | 0.0293
среднее | 0.02982 |  | 29.91 |  |  |  | 29.6314
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 300 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.2988 |  | 299.7263 |  |  |  | 0.2997
2 | 0.2995 |  | 300.4285 |  |  |  | 0.3001
3 | 0.2985 |  | 299.4254 |  |  |  | 0.2997
4 | 0.2988 |  | 299.7263 |  |  |  | 0.2995
5 | 0.2987 |  | 299.626 |  |  |  | 0.2996
6 | 0.3003 |  | 301.2309 |  |  |  | 0.2991
7 | 0.2991 |  | 300.0272 |  |  |  | 0.2989
8 | 0.2988 |  | 299.7263 |  |  |  | 0.299
9 | 0.2984 |  | 299.325 |  |  |  | 0.2995
10 | 0.2984 |  | 299.325 |  |  |  | 0.2998
среднее | 0.29893 |  | 299.86 |  |  |  | 300.6245
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
30 | -0.3 |  | 0.98
300 | -0.05 |  | 0.2
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 43480920
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline plus |  |  | 43480920
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 30 - 300 | 30 |  | ±2,0 |  | 1
|  | 300 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 30 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0299 |  | 29.9927 |  |  |  | 0.0302
2 | 0.03 |  | 30.093 |  |  |  | 0.0298
3 | 0.0299 |  | 29.9927 |  |  |  | 0.0296
4 | 0.0302 |  | 30.2936 |  |  |  | 0.03
5 | 0.03 |  | 30.093 |  |  |  | 0.0298
6 | 0.0302 |  | 30.2936 |  |  |  | 0.0296
7 | 0.0305 |  | 30.5946 |  |  |  | 0.0298
8 | 0.0303 |  | 30.3939 |  |  |  | 0.0298
9 | 0.0301 |  | 30.1933 |  |  |  | 0.0298
10 | 0.0303 |  | 30.3939 |  |  |  | 0.0299
среднее | 0.03014 |  | 30.23 |  |  |  | 29.9889
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 300 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.3002 |  | 301.1306 |  |  |  | 0.2998
2 | 0.3 |  | 300.93 |  |  |  | 0.2993
3 | 0.2983 |  | 299.2247 |  |  |  | 0.3001
4 | 0.3004 |  | 301.3312 |  |  |  | 0.2992
5 | 0.2993 |  | 300.2278 |  |  |  | 0.2991
6 | 0.2992 |  | 300.1275 |  |  |  | 0.2985
7 | 0.2998 |  | 300.7294 |  |  |  | 0.2986
8 | 0.3002 |  | 301.1306 |  |  |  | 0.2996
9 | 0.3011 |  | 302.0334 |  |  |  | 0.2983
10 | 0.2997 |  | 300.6291 |  |  |  | 0.2987
среднее | 0.29982 |  | 300.75 |  |  |  | 299.8158
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
30 | 0.77 |  | 0.65
300 | 0.25 |  | 0.26
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 43389034
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline plus |  |  | 43389034
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 30 - 300 | 30 |  | ±2,0 |  | 1
|  | 300 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 30 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0302 |  | 30.2936 |  |  |  | 0.0296
2 | 0.0301 |  | 30.1933 |  |  |  | 0.0301
3 | 0.0297 |  | 29.7921 |  |  |  | 0.0297
4 | 0.0298 |  | 29.8924 |  |  |  | 0.03
5 | 0.0302 |  | 30.2936 |  |  |  | 0.0296
6 | 0.0301 |  | 30.1933 |  |  |  | 0.0297
7 | 0.0295 |  | 29.5915 |  |  |  | 0.0295
8 | 0.03 |  | 30.093 |  |  |  | 0.0304
9 | 0.0299 |  | 29.9927 |  |  |  | 0.0299
10 | 0.0298 |  | 29.8924 |  |  |  | 0.03
среднее | 0.02993 |  | 30.02 |  |  |  | 29.9949
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 300 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.2983 |  | 299.2247 |  |  |  | 0.2982
2 | 0.2974 |  | 298.3219 |  |  |  | 0.2984
3 | 0.2984 |  | 299.325 |  |  |  | 0.2983
4 | 0.2973 |  | 298.2216 |  |  |  | 0.2978
5 | 0.2981 |  | 299.0241 |  |  |  | 0.2977
6 | 0.2967 |  | 297.6198 |  |  |  | 0.2971
7 | 0.2973 |  | 298.2216 |  |  |  | 0.2986
8 | 0.2988 |  | 299.7263 |  |  |  | 0.2972
9 | 0.2978 |  | 298.7232 |  |  |  | 0.2974
10 | 0.2969 |  | 297.8204 |  |  |  | 0.2973
среднее | 0.2977 |  | 298.62 |  |  |  | 298.6971
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
30 | 0.07 |  | 0.77
300 | -0.46 |  | 0.23
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 43381900
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 43381900
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 1000 - 10000 | 1000 |  | ±3,0 |  | 0.6
|  | 10000 |  | ±0,6 |  | 0.3
3
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 1.0001 |  | 1003.2003 |  |  |  | 0.9893
2 | 1.0013 |  | 1004.404 |  |  |  | 1
3 | 0.9929 |  | 995.978 |  |  |  | 1.0014
4 | 1.0007 |  | 1003.8022 |  |  |  | 0.9947
5 | 0.9922 |  | 995.2758 |  |  |  | 0.997
6 | 1.0046 |  | 1007.7143 |  |  |  | 0.9949
7 | 0.9977 |  | 1000.7929 |  |  |  | 1.0049
8 | 1.0014 |  | 1004.5043 |  |  |  | 1.0023
9 | 0.9998 |  | 1002.8994 |  |  |  | 1.0021
10 | 0.9893 |  | 992.3668 |  |  |  | 1.0016
среднее | 0.998 |  | 1001.09 |  |  |  | 1002.5076
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 9.9599 |  | 9990.7757 |  |  |  | 9.9893
2 | 9.9584 |  | 9989.271 |  |  |  | 9.9622
3 | 9.9288 |  | 9959.5793 |  |  |  | 9.9455
4 | 9.9977 |  | 10028.6929 |  |  |  | 9.9754
5 | 10.0147 |  | 10045.7456 |  |  |  | 9.9796
6 | 9.9958 |  | 10026.787 |  |  |  | 9.9798
7 | 9.9475 |  | 9978.3373 |  |  |  | 9.9194
8 | 9.9659 |  | 9996.7943 |  |  |  | 9.9274
9 | 9.9991 |  | 10030.0972 |  |  |  | 9.9616
10 | 9.9579 |  | 9988.7695 |  |  |  | 9.9312
среднее | 9.9726 |  | 10003.48 |  |  |  | 10000.3642
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
1000 | 0.11 |  | 0.49
10000 | 0.03 |  | 0.28
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543301080
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543301080
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 5 - 50 | 5 |  | ±3,0 |  | 2
|  | 50 |  | ±1,0 |  | 0.5
3
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0049
2 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.005
3 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.005
4 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0049
5 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0049
6 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
7 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0049
8 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
9 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0048
10 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
среднее | 0.0049 |  | 4.92 |  |  |  | 4.9532
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.0496
2 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0498
3 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0503
4 | 0.0498 |  | 49.9544 |  |  |  | 0.0499
5 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0499
6 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0498
7 | 0.0498 |  | 49.9544 |  |  |  | 0.05
8 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.05
9 | 0.0495 |  | 49.6535 |  |  |  | 0.05
10 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0501
среднее | 0.0497 |  | 49.85 |  |  |  | 50.1509
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | -1.6 |  | 1.66
50 | -0.3 |  | 0.23
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543401778
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543401778
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0177 |  | 17.7549 |  |  |  | 0.0217
2 | 0.0219 |  | 21.9679 |  |  |  | 0.0192
3 | 0.021 |  | 21.0651 |  |  |  | 0.0201
4 | 0.0204 |  | 20.4632 |  |  |  | 0.0193
5 | 0.0195 |  | 19.5605 |  |  |  | 0.0202
6 | 0.0196 |  | 19.6608 |  |  |  | 0.0184
7 | 0.02 |  | 20.062 |  |  |  | 0.0195
8 | 0.0179 |  | 17.9555 |  |  |  | 0.0222
9 | 0.0206 |  | 20.6639 |  |  |  | 0.0204
10 | 0.0213 |  | 21.366 |  |  |  | 0.0184
среднее | 0.01999 |  | 20.05 |  |  |  | 20.348
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.2 |  | 200.62 |  |  |  | 0.1991
2 | 0.1995 |  | 200.1185 |  |  |  | 0.2
3 | 0.199 |  | 199.6169 |  |  |  | 0.1995
4 | 0.2002 |  | 200.8206 |  |  |  | 0.199
5 | 0.1999 |  | 200.5197 |  |  |  | 0.1994
6 | 0.1998 |  | 200.4194 |  |  |  | 0.1998
7 | 0.199 |  | 199.6169 |  |  |  | 0.1986
8 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1984
9 | 0.1997 |  | 200.3191 |  |  |  | 0.1987
10 | 0.2002 |  | 200.8206 |  |  |  | 0.1998
среднее | 0.19969 |  | 200.31 |  |  |  | 199.8794
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | 0.25 |  | 6.86
200 | 0.16 |  | 0.22
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543104684
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543104684
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0998 |  | 100.1094 |  |  |  | 0.101
2 | 0.0989 |  | 99.2066 |  |  |  | 0.1003
3 | 0.0994 |  | 99.7081 |  |  |  | 0.0997
4 | 0.0989 |  | 99.2066 |  |  |  | 0.1
5 | 0.0991 |  | 99.4072 |  |  |  | 0.0998
6 | 0.0982 |  | 98.5044 |  |  |  | 0.0996
7 | 0.0997 |  | 100.0091 |  |  |  | 0.0995
8 | 0.099 |  | 99.3069 |  |  |  | 0.1008
9 | 0.0991 |  | 99.4072 |  |  |  | 0.0995
10 | 0.0986 |  | 98.9057 |  |  |  | 0.0997
среднее | 0.09907 |  | 99.38 |  |  |  | 100.4074
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9949 |  | 997.9842 |  |  |  | 0.9985
2 | 0.9961 |  | 999.1879 |  |  |  | 0.998
3 | 0.9987 |  | 1001.796 |  |  |  | 0.9993
4 | 0.9991 |  | 1002.1972 |  |  |  | 0.9972
5 | 0.9977 |  | 1000.7929 |  |  |  | 0.9978
6 | 0.9995 |  | 1002.5985 |  |  |  | 1.0032
7 | 0.9986 |  | 1001.6957 |  |  |  | 1.0005
8 | 0.9981 |  | 1001.1941 |  |  |  | 0.9956
9 | 0.9944 |  | 997.4826 |  |  |  | 0.9987
10 | 0.9973 |  | 1000.3916 |  |  |  | 0.9959
среднее | 0.99744 |  | 1000.53 |  |  |  | 1002.1262
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | -0.62 |  | 0.49
1000 | 0.05 |  | 0.18
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 43381895
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 43381895
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 1000 - 10000 | 1000 |  | ±3,0 |  | 0.6
|  | 10000 |  | ±0,6 |  | 0.3
3
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9885 |  | 991.5644 |  |  |  | 1.0013
2 | 0.9885 |  | 991.5644 |  |  |  | 0.9971
3 | 0.9967 |  | 999.7898 |  |  |  | 1.0025
4 | 0.9968 |  | 999.8901 |  |  |  | 1.0067
5 | 0.9965 |  | 999.5892 |  |  |  | 0.9969
6 | 0.989 |  | 992.0659 |  |  |  | 0.9959
7 | 0.9925 |  | 995.5768 |  |  |  | 1.0019
8 | 0.9873 |  | 990.3606 |  |  |  | 1.0063
9 | 0.9915 |  | 994.5737 |  |  |  | 1.0003
10 | 0.9921 |  | 995.1755 |  |  |  | 0.9928
среднее | 0.99194 |  | 995.02 |  |  |  | 1001.1778
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 9.9976 |  | 10028.5926 |  |  |  | 9.9924
2 | 9.9593 |  | 9990.1738 |  |  |  | 9.9969
3 | 9.9429 |  | 9973.723 |  |  |  | 9.9618
4 | 9.9317 |  | 9962.4883 |  |  |  | 9.9972
5 | 9.9551 |  | 9985.9608 |  |  |  | 10.0115
6 | 9.9372 |  | 9968.0053 |  |  |  | 10.0288
7 | 9.9004 |  | 9931.0912 |  |  |  | 10.0202
8 | 9.9699 |  | 10000.8067 |  |  |  | 9.9827
9 | 9.9583 |  | 9989.1707 |  |  |  | 9.9726
10 | 9.9077 |  | 9938.4139 |  |  |  | 9.9976
среднее | 9.946 |  | 9976.84 |  |  |  | 10023.9075
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
1000 | -0.5 |  | 0.37
10000 | -0.23 |  | 0.29
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543302899
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543302899
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 5 - 50 | 5 |  | ±3,0 |  | 2
|  | 50 |  | ±1,0 |  | 0.5
3
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0049
2 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
3 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0051
4 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
5 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.005
6 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0051
7 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.005
8 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
9 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.005
10 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
среднее | 0.00498 |  | 5 |  |  |  | 4.9917
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0502 |  | 50.3556 |  |  |  | 0.0494
2 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0494
3 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0498
4 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0493
5 | 0.0498 |  | 49.9544 |  |  |  | 0.0497
6 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0498
7 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0499
8 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0497
9 | 0.0497 |  | 49.8541 |  |  |  | 0.0495
10 | 0.0495 |  | 49.6535 |  |  |  | 0.0494
среднее | 0.04974 |  | 49.89 |  |  |  | 49.7899
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | 0 |  | 1.84
50 | -0.22 |  | 0.43
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543302898
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543302898
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
8 | 5 - 50 | 5 |  | ±3,0 |  | 2
|  | 50 |  | ±1,0 |  | 0.5
3
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0051
2 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0051
3 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0052
4 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0051
5 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
6 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.005
7 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
8 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0051
9 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0051
10 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0052
среднее | 0.00496 |  | 4.98 |  |  |  | 5.0538
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0506 |  | 50.7569 |  |  |  | 0.0494
2 | 0.0503 |  | 50.4559 |  |  |  | 0.0499
3 | 0.0502 |  | 50.3556 |  |  |  | 0.0496
4 | 0.0503 |  | 50.4559 |  |  |  | 0.0499
5 | 0.0501 |  | 50.2553 |  |  |  | 0.05
6 | 0.0498 |  | 49.9544 |  |  |  | 0.0496
7 | 0.0502 |  | 50.3556 |  |  |  | 0.0499
8 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0498
9 | 0.0501 |  | 50.2553 |  |  |  | 0.05
10 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0499
среднее | 0.05016 |  | 50.32 |  |  |  | 49.9279
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | -0.4 |  | 1.95
50 | 0.64 |  | 0.43
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## RI834126
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ЭКРОС-ОП-1-5-50-А |  |  | RI834126
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0046
2 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0046
3 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0046
4 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0051
5 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0048
6 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0048
7 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
8 | 0.0054 |  | 5.4167 |  |  |  | 0.0048
9 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0051
10 | 0.0046 |  | 4.6143 |  |  |  | 0.0048
среднее | 0.00495 |  | 4.97 |  |  |  | 4.8671
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0493 |  | 49.4528 |  |  |  | 0.0487
2 | 0.052 |  | 52.1612 |  |  |  | 0.0473
3 | 0.0501 |  | 50.2553 |  |  |  | 0.052
4 | 0.0506 |  | 50.7569 |  |  |  | 0.0499
5 | 0.0508 |  | 50.9575 |  |  |  | 0.0506
6 | 0.049 |  | 49.1519 |  |  |  | 0.0482
7 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.0506
8 | 0.0482 |  | 48.3494 |  |  |  | 0.0508
9 | 0.0505 |  | 50.6566 |  |  |  | 0.049
10 | 0.0513 |  | 51.459 |  |  |  | 0.0482
среднее | 0.05017 |  | 50.33 |  |  |  | 50.0692
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | -0.6 |  | 4.49
50 | 0.66 |  | 2.24
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543301406
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543301406
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±5,0 |  | 4
|  | 10 |  | ±1,0 |  | 0.8
5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0004
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.0005 |  | 0.5 |  |  |  | 0.49003
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
2 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
3 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
4 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0099
5 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
6 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
7 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
8 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0102
9 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
10 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
среднее | 0.00996 |  | 9.99 |  |  |  | 10.0712
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 0 |  | 0
10 | -0.1 |  | 0.52
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543301391
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543301391
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±5,0 |  | 4
|  | 10 |  | ±1,0 |  | 0.8
5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.0005 |  | 0.5 |  |  |  | 0.51819
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0101
2 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
3 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
4 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
5 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
6 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
7 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
8 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
9 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0101
10 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
среднее | 0.00997 |  | 10 |  |  |  | 10.0858
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0.48
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## RI834119
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ЭКРОС-ОП-1-5-50-А |  |  | RI834119
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.005
2 | 0.0044 |  | 4.4136 |  |  |  | 0.0049
3 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.005
4 | 0.0047 |  | 4.7146 |  |  |  | 0.0053
5 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0052
6 | 0.0047 |  | 4.7146 |  |  |  | 0.0049
7 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0052
8 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
9 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0053
10 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0051
среднее | 0.00484 |  | 4.86 |  |  |  | 5.0717
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0503 |  | 50.4559 |  |  |  | 0.0513
2 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.05
3 | 0.0492 |  | 49.3525 |  |  |  | 0.0508
4 | 0.0484 |  | 48.55 |  |  |  | 0.049
5 | 0.0474 |  | 47.5469 |  |  |  | 0.0481
6 | 0.0494 |  | 49.5531 |  |  |  | 0.0493
7 | 0.0495 |  | 49.6535 |  |  |  | 0.0491
8 | 0.0494 |  | 49.5531 |  |  |  | 0.051
9 | 0.0511 |  | 51.2584 |  |  |  | 0.0487
10 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0497
среднее | 0.04943 |  | 49.58 |  |  |  | 49.8291
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | -2.8 |  | 4.26
50 | -0.84 |  | 2.04
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## RI834086
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ЭКРОС-ОП-1-5-50-А |  |  | RI834086
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0051
2 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.005
3 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0051
4 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.005
5 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0046
6 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0051
7 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0049
8 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0049
9 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.005
10 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0051
среднее | 0.00502 |  | 5.04 |  |  |  | 5.007
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0486 |  | 48.7507 |  |  |  | 0.0497
2 | 0.0504 |  | 50.5562 |  |  |  | 0.05
3 | 0.0499 |  | 50.0547 |  |  |  | 0.0506
4 | 0.0484 |  | 48.55 |  |  |  | 0.0495
5 | 0.0485 |  | 48.6504 |  |  |  | 0.0503
6 | 0.0492 |  | 49.3525 |  |  |  | 0.0491
7 | 0.0494 |  | 49.5531 |  |  |  | 0.051
8 | 0.0483 |  | 48.4497 |  |  |  | 0.0507
9 | 0.0501 |  | 50.2553 |  |  |  | 0.0484
10 | 0.0482 |  | 48.3494 |  |  |  | 0.0502
среднее | 0.0491 |  | 49.25 |  |  |  | 50.0775
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | 0.8 |  | 3.22
50 | -1.5 |  | 1.66
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543401775
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543401775
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0194 |  | 19.4601 |  |  |  | 0.0193
2 | 0.0204 |  | 20.4632 |  |  |  | 0.0212
3 | 0.0194 |  | 19.4601 |  |  |  | 0.0193
4 | 0.0184 |  | 18.457 |  |  |  | 0.0192
5 | 0.0189 |  | 18.9586 |  |  |  | 0.0194
6 | 0.0212 |  | 21.2657 |  |  |  | 0.0206
7 | 0.0212 |  | 21.2657 |  |  |  | 0.0205
8 | 0.0192 |  | 19.2595 |  |  |  | 0.0198
9 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0196
10 | 0.0175 |  | 17.5543 |  |  |  | 0.019
среднее | 0.01954 |  | 19.6 |  |  |  | 19.6781
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1995 |  | 200.1185 |  |  |  | 0.2006
2 | 0.1997 |  | 200.3191 |  |  |  | 0.2001
3 | 0.1993 |  | 199.9178 |  |  |  | 0.1994
4 | 0.1993 |  | 199.9178 |  |  |  | 0.2
5 | 0.1989 |  | 199.5166 |  |  |  | 0.1998
6 | 0.1998 |  | 200.4194 |  |  |  | 0.2
7 | 0.199 |  | 199.6169 |  |  |  | 0.2003
8 | 0.1992 |  | 199.8175 |  |  |  | 0.2
9 | 0.1994 |  | 200.0181 |  |  |  | 0.1999
10 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1996
среднее | 0.19937 |  | 199.99 |  |  |  | 200.4975
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | -2 |  | 5.99
200 | 0 |  | 0.15
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543000675
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543000675
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0216 |  | 21.667 |  |  |  | 0.0193
2 | 0.0195 |  | 19.5605 |  |  |  | 0.02
3 | 0.0171 |  | 17.153 |  |  |  | 0.0181
4 | 0.0182 |  | 18.2564 |  |  |  | 0.0199
5 | 0.0198 |  | 19.8614 |  |  |  | 0.0198
6 | 0.0203 |  | 20.3629 |  |  |  | 0.0202
7 | 0.0192 |  | 19.2595 |  |  |  | 0.0204
8 | 0.0206 |  | 20.6639 |  |  |  | 0.0204
9 | 0.0208 |  | 20.8645 |  |  |  | 0.0198
10 | 0.0197 |  | 19.7611 |  |  |  | 0.0207
среднее | 0.01968 |  | 19.74 |  |  |  | 19.9395
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1997 |  | 200.3191 |  |  |  | 0.1991
2 | 0.1998 |  | 200.4194 |  |  |  | 0.1986
3 | 0.199 |  | 199.6169 |  |  |  | 0.1997
4 | 0.1991 |  | 199.7172 |  |  |  | 0.1985
5 | 0.199 |  | 199.6169 |  |  |  | 0.1986
6 | 0.1993 |  | 199.9178 |  |  |  | 0.198
7 | 0.1989 |  | 199.5166 |  |  |  | 0.1988
8 | 0.1994 |  | 200.0181 |  |  |  | 0.1991
9 | 0.1991 |  | 199.7172 |  |  |  | 0.1993
10 | 0.1997 |  | 200.3191 |  |  |  | 0.1984
среднее | 0.1993 |  | 199.92 |  |  |  | 199.1961
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | -1.3 |  | 6.62
200 | -0.04 |  | 0.17
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543302989
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543302989
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0998 |  | 100.1094 |  |  |  | 0.0996
2 | 0.0994 |  | 99.7081 |  |  |  | 0.0993
3 | 0.0988 |  | 99.1063 |  |  |  | 0.0982
4 | 0.099 |  | 99.3069 |  |  |  | 0.0982
5 | 0.0983 |  | 98.6047 |  |  |  | 0.1003
6 | 0.0998 |  | 100.1094 |  |  |  | 0.099
7 | 0.0985 |  | 98.8054 |  |  |  | 0.0976
8 | 0.0984 |  | 98.705 |  |  |  | 0.0995
9 | 0.099 |  | 99.3069 |  |  |  | 0.0987
10 | 0.0981 |  | 98.4041 |  |  |  | 0.0987
среднее | 0.09891 |  | 99.22 |  |  |  | 99.3318
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9956 |  | 998.6864 |  |  |  | 0.9955
2 | 0.9944 |  | 997.4826 |  |  |  | 0.9979
3 | 0.9965 |  | 999.5892 |  |  |  | 0.9974
4 | 0.9922 |  | 995.2758 |  |  |  | 0.9958
5 | 0.9966 |  | 999.6895 |  |  |  | 0.9976
6 | 0.9927 |  | 995.7774 |  |  |  | 0.9987
7 | 0.994 |  | 997.0814 |  |  |  | 0.9996
8 | 0.9983 |  | 1001.3947 |  |  |  | 0.9938
9 | 0.9943 |  | 997.3823 |  |  |  | 0.9991
10 | 0.9926 |  | 995.6771 |  |  |  | 0.9933
среднее | 0.99472 |  | 997.8 |  |  |  | 999.2948
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | -0.78 |  | 0.61
1000 | -0.22 |  | 0.2
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543301896
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543301896
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0998 |  | 100.1094 |  |  |  | 0.1003
2 | 0.0987 |  | 99.006 |  |  |  | 0.1003
3 | 0.0985 |  | 98.8054 |  |  |  | 0.101
4 | 0.0988 |  | 99.1063 |  |  |  | 0.1011
5 | 0.0998 |  | 100.1094 |  |  |  | 0.1005
6 | 0.0983 |  | 98.6047 |  |  |  | 0.1005
7 | 0.0989 |  | 99.2066 |  |  |  | 0.1007
8 | 0.0997 |  | 100.0091 |  |  |  | 0.1005
9 | 0.099 |  | 99.3069 |  |  |  | 0.1009
10 | 0.0991 |  | 99.4072 |  |  |  | 0.1002
среднее | 0.09906 |  | 99.37 |  |  |  | 100.7367
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9962 |  | 999.2882 |  |  |  | 0.9946
2 | 0.9999 |  | 1002.9997 |  |  |  | 1.0011
3 | 0.9946 |  | 997.6833 |  |  |  | 0.9967
4 | 0.9987 |  | 1001.796 |  |  |  | 0.9947
5 | 0.999 |  | 1002.0969 |  |  |  | 0.9946
6 | 0.9953 |  | 998.3854 |  |  |  | 0.9979
7 | 0.9994 |  | 1002.4981 |  |  |  | 0.9957
8 | 1.0009 |  | 1004.0028 |  |  |  | 0.9955
9 | 1.0005 |  | 1003.6016 |  |  |  | 0.9999
10 | 0.9943 |  | 997.3823 |  |  |  | 0.9949
среднее | 0.99788 |  | 1000.97 |  |  |  | 999.7997
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | -0.63 |  | 0.55
1000 | 0.1 |  | 0.25
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543301897
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543301897
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1 |  | 100.31 |  |  |  | 0.1
2 | 0.0999 |  | 100.2097 |  |  |  | 0.0994
3 | 0.1009 |  | 101.2128 |  |  |  | 0.101
4 | 0.1007 |  | 101.0122 |  |  |  | 0.0992
5 | 0.0999 |  | 100.2097 |  |  |  | 0.0994
6 | 0.1012 |  | 101.5137 |  |  |  | 0.1004
7 | 0.1006 |  | 100.9119 |  |  |  | 0.101
8 | 0.1001 |  | 100.4103 |  |  |  | 0.1007
9 | 0.1004 |  | 100.7112 |  |  |  | 0.101
10 | 0.1007 |  | 101.0122 |  |  |  | 0.1003
среднее | 0.10044 |  | 100.75 |  |  |  | 100.4689
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9987 |  | 1001.796 |  |  |  | 0.9953
2 | 1.0005 |  | 1003.6016 |  |  |  | 0.9955
3 | 1.0022 |  | 1005.3068 |  |  |  | 0.9982
4 | 1.0014 |  | 1004.5043 |  |  |  | 0.9926
5 | 0.9984 |  | 1001.495 |  |  |  | 0.9978
6 | 0.9981 |  | 1001.1941 |  |  |  | 0.999
7 | 0.9982 |  | 1001.2944 |  |  |  | 0.9918
8 | 0.9983 |  | 1001.3947 |  |  |  | 0.9947
9 | 1.0007 |  | 1003.8022 |  |  |  | 0.9963
10 | 1.0005 |  | 1003.6016 |  |  |  | 0.9953
среднее | 0.9997 |  | 1002.8 |  |  |  | 998.7105
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | 0.75 |  | 0.45
1000 | 0.28 |  | 0.15
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## RI834079
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ЭКРОС-ОП-1-5-50-А |  |  | RI834079
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.005
2 | 0.0053 |  | 5.3164 |  |  |  | 0.0051
3 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.005
4 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.005
5 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0047
6 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0047
7 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0051
8 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0046
9 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0052
10 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0051
среднее | 0.00512 |  | 5.14 |  |  |  | 4.9268
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0501 |  | 50.2553 |  |  |  | 0.0499
2 | 0.0501 |  | 50.2553 |  |  |  | 0.0477
3 | 0.0472 |  | 47.3463 |  |  |  | 0.0497
4 | 0.0486 |  | 48.7507 |  |  |  | 0.0504
5 | 0.0492 |  | 49.3525 |  |  |  | 0.05
6 | 0.0483 |  | 48.4497 |  |  |  | 0.0493
7 | 0.0489 |  | 49.0516 |  |  |  | 0.0479
8 | 0.0509 |  | 51.0578 |  |  |  | 0.0489
9 | 0.0503 |  | 50.4559 |  |  |  | 0.0501
10 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0497
среднее | 0.04932 |  | 49.47 |  |  |  | 49.47
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | 2.8 |  | 2.73
50 | -1.06 |  | 2.24
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 43288778
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 43288778
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0203 |  | 20.3629 |  |  |  | 0.02
2 | 0.0196 |  | 19.6608 |  |  |  | 0.0192
3 | 0.0192 |  | 19.2595 |  |  |  | 0.0194
4 | 0.0196 |  | 19.6608 |  |  |  | 0.0199
5 | 0.0191 |  | 19.1592 |  |  |  | 0.0217
6 | 0.0191 |  | 19.1592 |  |  |  | 0.0182
7 | 0.0214 |  | 21.4663 |  |  |  | 0.019
8 | 0.0196 |  | 19.6608 |  |  |  | 0.0201
9 | 0.0206 |  | 20.6639 |  |  |  | 0.0188
10 | 0.0194 |  | 19.4601 |  |  |  | 0.0174
среднее | 0.01979 |  | 19.85 |  |  |  | 19.6727
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1999 |  | 200.5197 |  |  |  | 0.1998
2 | 0.1995 |  | 200.1185 |  |  |  | 0.1988
3 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1989
4 | 0.1993 |  | 199.9178 |  |  |  | 0.1991
5 | 0.1991 |  | 199.7172 |  |  |  | 0.2
6 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1992
7 | 0.1995 |  | 200.1185 |  |  |  | 0.1995
8 | 0.1993 |  | 199.9178 |  |  |  | 0.1991
9 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1997
10 | 0.1993 |  | 199.9178 |  |  |  | 0.1996
среднее | 0.19947 |  | 200.09 |  |  |  | 200.0035
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | -0.75 |  | 3.79
200 | 0.05 |  | 0.11
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543200594
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543200594
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±5,0 |  | 4
|  | 10 |  | ±1,0 |  | 0.8
5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.0005 |  | 0.5 |  |  |  | 0.49451
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
2 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
3 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
4 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
5 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
6 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
7 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
8 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
9 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
10 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
среднее | 0.00995 |  | 9.98 |  |  |  | 9.989
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 0 |  | 0
10 | -0.2 |  | 0.53
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543200609
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543200609
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±5,0 |  | 4
|  | 10 |  | ±1,0 |  | 0.8
5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.0005 |  | 0.5 |  |  |  | 0.52087
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
2 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
3 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
4 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
5 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.01
6 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
7 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.0101
8 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
9 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
10 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
среднее | 0.01 |  | 10.03 |  |  |  | 10.0333
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 0 |  | 0
10 | 0.3 |  | 0.67
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543300969
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543300969
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.021 |  | 21.0651 |  |  |  | 0.0203
2 | 0.021 |  | 21.0651 |  |  |  | 0.0187
3 | 0.0193 |  | 19.3598 |  |  |  | 0.0205
4 | 0.0207 |  | 20.7642 |  |  |  | 0.0194
5 | 0.0183 |  | 18.3567 |  |  |  | 0.0207
6 | 0.0186 |  | 18.6577 |  |  |  | 0.0175
7 | 0.021 |  | 21.0651 |  |  |  | 0.0209
8 | 0.0218 |  | 21.8676 |  |  |  | 0.0181
9 | 0.0204 |  | 20.4632 |  |  |  | 0.0191
10 | 0.0183 |  | 18.3567 |  |  |  | 0.0203
среднее | 0.02004 |  | 20.1 |  |  |  | 20.1173
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1991
2 | 0.1988 |  | 199.4163 |  |  |  | 0.1995
3 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1997
4 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1993
5 | 0.1992 |  | 199.8175 |  |  |  | 0.1992
6 | 0.1999 |  | 200.5197 |  |  |  | 0.1993
7 | 0.1988 |  | 199.4163 |  |  |  | 0.1989
8 | 0.1988 |  | 199.4163 |  |  |  | 0.1987
9 | 0.1999 |  | 200.5197 |  |  |  | 0.1982
10 | 0.1996 |  | 200.2188 |  |  |  | 0.1986
среднее | 0.19938 |  | 200 |  |  |  | 199.6667
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | 0.5 |  | 6.47
200 | 0 |  | 0.22
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## RI834125
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ЭКРОС-ОП-1-5-50-А |  |  | RI834125
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0047 |  | 4.7146 |  |  |  | 0.0049
2 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0049
3 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0051
4 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0048
5 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0046
6 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0051
7 | 0.0051 |  | 5.1158 |  |  |  | 0.0049
8 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.0048
9 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0048
10 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0048
среднее | 0.00493 |  | 4.95 |  |  |  | 4.9339
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0492 |  | 49.3525 |  |  |  | 0.0508
2 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0515
3 | 0.0496 |  | 49.7538 |  |  |  | 0.0498
4 | 0.047 |  | 47.1457 |  |  |  | 0.0477
5 | 0.0495 |  | 49.6535 |  |  |  | 0.0495
6 | 0.0491 |  | 49.2522 |  |  |  | 0.0479
7 | 0.0492 |  | 49.3525 |  |  |  | 0.0502
8 | 0.0501 |  | 50.2553 |  |  |  | 0.0528
9 | 0.0495 |  | 49.6535 |  |  |  | 0.0479
10 | 0.0491 |  | 49.2522 |  |  |  | 0.0489
среднее | 0.04919 |  | 49.34 |  |  |  | 50.0325
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | -1 |  | 3.03
50 | -1.32 |  | 1.68
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543200618
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543200618
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 0,5 - 10 | 0.5 |  | ±5,0 |  | 4
|  | 10 |  | ±1,0 |  | 0.8
5
1
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 0,5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
2 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
3 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
4 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
5 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
6 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
7 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
8 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
9 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
10 | 0.0005 |  | 0.50155 |  |  |  | 0.0005
среднее | 0.0005 |  | 0.5 |  |  |  | 0.51491
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 10 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0101
2 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.0099
3 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.01
4 | 0.0101 |  | 10.1313 |  |  |  | 0.01
5 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
6 | 0.0099 |  | 9.9307 |  |  |  | 0.01
7 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
8 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
9 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.0099
10 | 0.01 |  | 10.031 |  |  |  | 0.01
среднее | 0.01 |  | 10.03 |  |  |  | 9.9994
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
0.5 | 0 |  | 0
10 | 0.3 |  | 0.67
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## RI834105
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
ЭКРОС-ОП-1-5-50-А |  |  | RI834105
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 5 - 50 | 5 |  | ±5,0 |  | 5
|  | 50 |  | ±2,0 |  | 2.5
5
2
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 5 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0052
2 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0052
3 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0048
4 | 0.0048 |  | 4.8149 |  |  |  | 0.005
5 | 0.005 |  | 5.0155 |  |  |  | 0.0054
6 | 0.0053 |  | 5.3164 |  |  |  | 0.0049
7 | 0.0052 |  | 5.2161 |  |  |  | 0.0056
8 | 0.0047 |  | 4.7146 |  |  |  | 0.0049
9 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0047
10 | 0.0049 |  | 4.9152 |  |  |  | 0.0049
среднее | 0.00497 |  | 4.99 |  |  |  | 5.0954
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 50 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0479 |  | 48.0485 |  |  |  | 0.0508
2 | 0.05 |  | 50.155 |  |  |  | 0.0496
3 | 0.0504 |  | 50.5562 |  |  |  | 0.0503
4 | 0.0484 |  | 48.55 |  |  |  | 0.0491
5 | 0.0511 |  | 51.2584 |  |  |  | 0.0506
6 | 0.0509 |  | 51.0578 |  |  |  | 0.0482
7 | 0.0495 |  | 49.6535 |  |  |  | 0.0495
8 | 0.0504 |  | 50.5562 |  |  |  | 0.0487
9 | 0.0487 |  | 48.851 |  |  |  | 0.0496
10 | 0.0484 |  | 48.55 |  |  |  | 0.0486
среднее | 0.04957 |  | 49.72 |  |  |  | 49.6921
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
5 | -0.2 |  | 3.55
50 | -0.56 |  | 2.33
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543401773
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543401773
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 20 - 200 | 20 |  | ±2,5 |  | 8
|  | 200 |  | ±0,6 |  | 0.3
2.5
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 20 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0193 |  | 19.3598 |  |  |  | 0.0193
2 | 0.0211 |  | 21.1654 |  |  |  | 0.0166
3 | 0.0208 |  | 20.8645 |  |  |  | 0.0185
4 | 0.0202 |  | 20.2626 |  |  |  | 0.019
5 | 0.0175 |  | 17.5543 |  |  |  | 0.0208
6 | 0.0196 |  | 19.6608 |  |  |  | 0.0196
7 | 0.0219 |  | 21.9679 |  |  |  | 0.019
8 | 0.0215 |  | 21.5667 |  |  |  | 0.0181
9 | 0.0207 |  | 20.7642 |  |  |  | 0.0201
10 | 0.0182 |  | 18.2564 |  |  |  | 0.0189
среднее | 0.02008 |  | 20.14 |  |  |  | 19.7768
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 200 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.1983 |  | 198.9147 |  |  |  | 0.1982
2 | 0.1981 |  | 198.7141 |  |  |  | 0.1993
3 | 0.1984 |  | 199.015 |  |  |  | 0.1994
4 | 0.1987 |  | 199.316 |  |  |  | 0.1986
5 | 0.1972 |  | 197.8113 |  |  |  | 0.1992
6 | 0.1988 |  | 199.4163 |  |  |  | 0.1988
7 | 0.1983 |  | 198.9147 |  |  |  | 0.1987
8 | 0.1984 |  | 199.015 |  |  |  | 0.1989
9 | 0.199 |  | 199.6169 |  |  |  | 0.1988
10 | 0.1986 |  | 199.2157 |  |  |  | 0.1988
среднее | 0.19838 |  | 198.99 |  |  |  | 199.6126
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
20 | 0.7 |  | 7.11
200 | -0.5 |  | 0.25
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 4543302278
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline |  |  | 4543302278
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0988 |  | 99.1063 |  |  |  | 0.1003
2 | 0.0989 |  | 99.2066 |  |  |  | 0.0999
3 | 0.1 |  | 100.31 |  |  |  | 0.101
4 | 0.0995 |  | 99.8085 |  |  |  | 0.0998
5 | 0.0988 |  | 99.1063 |  |  |  | 0.1002
6 | 0.0995 |  | 99.8085 |  |  |  | 0.0999
7 | 0.0998 |  | 100.1094 |  |  |  | 0.1009
8 | 0.0998 |  | 100.1094 |  |  |  | 0.1008
9 | 0.0986 |  | 98.9057 |  |  |  | 0.0997
10 | 0.0993 |  | 99.6078 |  |  |  | 0.1008
среднее | 0.0993 |  | 99.61 |  |  |  | 100.8801
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9958 |  | 998.887 |  |  |  | 0.9953
2 | 0.9938 |  | 996.8808 |  |  |  | 0.9987
3 | 0.9943 |  | 997.3823 |  |  |  | 1.0012
4 | 0.9965 |  | 999.5892 |  |  |  | 0.9976
5 | 0.998 |  | 1001.0938 |  |  |  | 0.9989
6 | 0.9981 |  | 1001.1941 |  |  |  | 0.9979
7 | 1.0027 |  | 1005.8084 |  |  |  | 0.9976
8 | 0.9994 |  | 1002.4981 |  |  |  | 0.999
9 | 0.9936 |  | 996.6802 |  |  |  | 1.0003
10 | 0.9944 |  | 997.4826 |  |  |  | 0.9988
среднее | 0.99666 |  | 999.75 |  |  |  | 1002.1564
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | -0.39 |  | 0.5
1000 | -0.03 |  | 0.29
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись

## 43288587
Ф-01-РИ СМК ОК 6.4.3-03-2021
ЛИСТ ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИПЕТКИ (ДОЗАТОРА)
Sartorius proline plus |  |  | 43288587
Дозатор |  |  | Заводской номер
Характеристики дозатора
Количество каналов | Диапазон, мкл | Объем, мкл |  | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, %
1 | 100 - 1000 | 100 |  | ±2,0 |  | 0.7
|  | 1000 |  | ±0,6 |  | 0.3
2
0.6
Дата проверки |  |  |  |  | 18.10.2024г.
Весы (заводской номер) |  |  |  |  | ВР-300S № 181024
Температура проведения измерения |  |  |  |  | 21.2
Относительная влажность |  |  |  |  | 60.7
Номер измерения | Объем дозирования 100 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.0998 |  | 100.1094 |  |  |  | 0.1001
2 | 0.0997 |  | 100.0091 |  |  |  | 0.0994
3 | 0.099 |  | 99.3069 |  |  |  | 0.1
4 | 0.0995 |  | 99.8085 |  |  |  | 0.0996
5 | 0.0999 |  | 100.2097 |  |  |  | 0.1004
6 | 0.099 |  | 99.3069 |  |  |  | 0.0993
7 | 0.1003 |  | 100.6109 |  |  |  | 0.0988
8 | 0.1001 |  | 100.4103 |  |  |  | 0.1
9 | 0.1004 |  | 100.7112 |  |  |  | 0.1003
10 | 0.0998 |  | 100.1094 |  |  |  | 0.0989
среднее | 0.09975 |  | 100.06 |  |  |  | 100.0456
Исполнитель | Пупкин В.В.
Номер измерения | Объем дозирования 1000 мкл
| Масса, г, Мi |  | Объем, мкл, Vi
1 | 0.9959 |  | 998.9873 |  |  |  | 0.9906
2 | 0.9959 |  | 998.9873 |  |  |  | 0.9931
3 | 0.9973 |  | 1000.3916 |  |  |  | 0.9903
4 | 0.999 |  | 1002.0969 |  |  |  | 0.9913
5 | 0.9989 |  | 1001.9966 |  |  |  | 0.9929
6 | 1.0002 |  | 1003.3006 |  |  |  | 0.9909
7 | 0.9969 |  | 999.9904 |  |  |  | 0.9905
8 | 0.9933 |  | 996.3792 |  |  |  | 0.9868
9 | 0.9996 |  | 1002.6988 |  |  |  | 0.9924
10 | 0.9964 |  | 999.4888 |  |  |  | 0.9923
среднее | 0.99734 |  | 1000.43 |  |  |  | 995.3735
Исполнитель | Пупкин В.В.
Данные полученные в результате калибровки
Объем, мкл | Точность δ, % |  | Воспр-ть σ, % |  |  |  | 1
100 | 0.06 |  | 0.48
1000 | 0.04 |  | 0.21
Заключение |  | Соответствует
Исполнитель |  | Пупкин В.В.
Ф.И.О. Подпись