Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии

им. Д.И.Менделеева

Руководство ЕВРАХИМ / СИТАК

Количественное описание

неопределенности

в аналитических

измерениях

Второе издание

Перевод с английского Р.Л.Кадиса, Г.Р.Нежиховского, В.Б.Симина

под общей редакцией Л.А.Конопелько

Санкт-Петербург 2002

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к русскому изданию	vii

Предисловие ко второму изданию	1

- Область применения	3

- Неопределенность	4

- Определение	4

- Источники неопределенности	4

- Составляющие неопределенности	4

- Погрешность и неопределенность	5

3.	Аналитические измерения и неопределенность	7

- Оценка пригодности методов	7

- Экспериментальные исследования характеристик эффективности	8

- Прослеживаемость	9

- Процесс оценивания неопределенности	12

- Этап 1. Описание измеряемой величины	14

- Этап 2. Выявление источников неопределенности	15

- Этап 3. Количественное описание неопределенности	18

- Введение	 18

- Процедура оценивания неопределенности	 18

- Применимость предварительных исследований	 19

- Оценивание неопределенности по отдельным составляющим	 19

- Адекватные стандартные образцы	20

- Использование данных предшествующих межлабораторных
исследований по разработке и оценке пригодности метода	20

- Использование данных внутрилабораторных исследований

по разработке и оценке пригодности метода	21

- Оценивание неопределенности эмпирических методов	23

- Оценивание неопределенности аналитических методов ad-hoc	24

- Количественное описание отдельных составляющих неопределенности ... 25

- Экспериментальное оценивание индивидуальных вкладов

в неопределенность	25

- Оценивание на основе дополнительных результатов / данных	26

- Моделирование, основанное на теоретических принципах	27

- Оценивание на основе суждений	27

- Значимость смещения	29

8.	Этап 4. Вычисление суммарной неопределенности	30

- Стандартные неопределенности	30

- Суммарная стандартная неопределенность	30

- Расширенная неопределенность	32

Содержание

9. Представление неопределенности	34

9.1.   Общие положения	34

9.1.   Требуемая информация	34

- Представление стандартной неопределенности	34

- Представление расширенной неопределенности	35

- Численное выражение результатов	35

- Соответствие заданным пределам	35

Приложение А. Примеры	37

Введение	37

Пример А1. Приготовление градуировочного раствора	39

Пример А2. Стандартизация раствора гидроксида натрия	46

Пример A3. Кислотно-основное титрование	57

Пример А4. Оценивание неопределенности с использованием данных

внутрилабораторных исследований по оценке пригодности метода

анализа. Определение фосфорорганических пестицидов в хлебе	67

Пример А5. Определение кадмия, выделяющегося из керамической посуды,

методом атомно-абсорбционной спектрометрии	80

Пример А6. Определение сырой клетчатки в кормах для животных	91

Пример А7. Определение свинца в воде методом масс-спектрометрии

с индуктивно-связанной плазмой и двойным изотопным разбавлением... 100

Приложение В. Определения	109

Приложение С. Неопределенности в аналитических процессах	113

Приложение D. Анализ источников неопределенности	115

D.I.  Введение	115

D.2.  Принципы подхода	115

D.3. Анализ "причина-следствие"	115

D.4.  Пример	116

Приложение Е. Полезные статистические процедуры	118

ЕЛ.   Функции распределения	118

Е.2.   Метод электронных таблиц для вычисления неопределенности	 120

Е.З.   Неопределенности, связанные с линейной градуировкой

по методу наименьших квадратов	 123

Е.4.   Представление неопределенности в случае ее зависимости

от содержания определяемого компонента	 125

Приложение F. Неопределенность измерений вблизи предела

обнаружения / предела определения	129

F.I.   Введение	 129

F.2.   Наблюдения и оценки	 130

F.3.   Интерпретация результатов и установление соответствия	 130

Приложение G. Типичные источники и значения неопределенности	132

Приложение Н. Библиография	138

Примечания редакторов перевода	139

VI

Предисловие к русскому изданию

Уважаемый читатель!

Перед Вами перевод международного Руководства, предназначенного для широкого круга химиков-аналитиков и метрологов. Этот документ был выпущен в 2000 г. от имени двух организаций: ЕВРАХИМ (Европейское общество по аналитической химии) и СИ-ТАК (Сотрудничество в области прослеживаемости измерений в аналитической химии).

По сравнению с предыдущей версией, перевод которой был издан в 1997 г., настоящий документ в большей мере учитывает реальную аналитическую практику. В нем описаны различные способы оценивания неопределенности аналитических измерений, в том числе на основе данных внутрилабораторного контроля качества и межлабораторных экспериментов. Даны рекомендации по выявлению и учету факторов, влияющих на качество результатов аналитических измерений в лабораториях. Приведены подробные примеры, охватывающие разные объекты и методы химического анализа.

Термин "неопределенность измерения", используемый в Руководстве не должен отпугивать читателя, так как по сути - это эквивалент хорошо известного у нас термина "характеристика погрешности измерения". В последние годы "неопределенность измерений" начинает входить в отечественные нормативные документы: в частности, один из разделов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 "Общие требования к компетентности калибровочных и испытательных лабораторий" озаглавлен "Оценка неопределенности измерений".

Гармонизация отечественных и международных требований к качеству результатов измерений - необходимый этап на пути интегрирования нашей страны в мировой рынок. Очевидно, что все большее число отечественных нормативных документов будет основываться на соответствующих международных стандартах и руководствах. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д.И.Менделеева, осуществившие перевод Руководства на русский язык, считают, что знакомство с этим изданием будет особенно полезно тем, кто занимается разработкой, аттестацией и внедрением методик количественного химического анализа.

Мы будем благодарны Вам за замечания и готовы к обсуждению положений этого Руководства.

Руководитель проекта

профессор, д-р техн. наук Л.А.Конопелько

VII

Предисловие ко второму изданию

Многие важные практические решения основываются на результатах количественного химического анализа. Эти результаты используются, например, для оценки выхода какого-либо продукта химической реакции, проверки соответствия материалов техническим требованиям или требованиям законодательства, а также установления их стоимости. Во всех случаях, когда решения принимаются на основе результатов анализа, важно иметь какое-то свидетельство их качества, т.е. степени, до которой на эти результаты можно полагаться для достижения конкретной цели. Все, кто использует результаты химического анализа, особенно в областях, связанных с международной торговлей, испытывают все большую потребность в том, чтобы избежать дублирования затрат, связанных с получением этих результатов. Доверие к результатам, полученным вне организации-пользователя данных, является одной из предпосылок для достижения этой цели. В некоторых областях химического анализа теперь содержится официальное (часто, законодательно закрепленное) требование к лабораториям вводить меры по обеспечению качества для гарантии того, что они способны выдавать и действительно выдают данные необходимого качества. Такие меры включают: использование методов анализа, которые прошли оценку пригодности, применение регламентированных процедур внутреннего контроля качества, участие в программах проверки квалификации, аккредитацию на основе ИСО 17025 [Н.1] и демонстрацию прослеживаемости результатов измерений.

До последнего времени в аналитической химии большое внимание уделялось только сходимости и воспроизводимости результатов, полученных по определенной методике, а не их прослеживаемости к определенному эталону или единице СИ. Следствием этого явилось применение "официальных методов" ("official methods") в случаях, когда нужно проверить выполнение законодательных требований или требований торговли. Однако теперь, в связи с необходимостью установления большего доверия к результатам, важно, чтобы результат измерения обладал прослеживаемостью к определенному эталону, такому как эталон единицы СИ, стандартный образец или, там где это допустимо, к эмпирическому (см. раздел 5.2) методу анализа. Процедуры внутреннего контроля качества, участие в проверках квалификации и аккредитация лабораторий могут помочь в установлении прослеживаемости.

Ввиду этих требований химики-аналитики, со своей стороны, должны демонстрировать качество своих результатов, т.е. подтверждать их пригодность для достижения конкретной цели путем указания некой меры доверия, которую можно указать вместе с результатом. Предполагается, что она включает степень, до которой результат анализа будет совпадать с другими результатами, обычно, независимо от метода анализа. Одной из полезных мер такого доверия является неопределенность измерений.

Предисловие ко второму изданию

Хотя понятие неопределенности измерений знакомо химикам в течение многих лет, только публикация в 1993 г. Международной организацией по стандартизации (ИСО) в сотрудничестве с МБМВ, МЭК, МФКХ, ИЮПАК, ИЮПАП и МОЗМ "Руководства по выражению неопределенности в измерениях" [Н.2] формально установила общие правила для оценивания и выражения неопределенности в широком спектре измерений. Данный документ ЕВРАХИМ показывает, как понятия, описанные в Руководстве ИСО, могут применяться в химических измерениях. Прежде всего, он вводит понятие неопределенности и объясняет различие между неопределенностью и погрешностью. Затем следует описание этапов, из которых состоит оценивание неопределенности, и этот процесс иллюстрируется рабочими примерами в Приложении А.

Процесс оценивания требует от аналитика внимательного рассмотрения всех возможных источников неопределенности. Хотя исследование такого рода может потребовать значительных усилий, важно, чтобы затраченные усилия не были слишком большими. На практике предварительный анализ быстро выявляет наиболее важные источники неопределенности, и, как показывают примеры, найденное значение суммарной неопределенности почти целиком определяется этими основными вкладами. Таким образом, достаточно хорошую оценку неопределенности можно получить, сосредоточив усилия на главных составляющих. Кроме того, оценка неопределенности, полученная для данного метода, примененного в конкретной лаборатории (т.е. для конкретной методики анализа), может использоваться для всех результатов, полученных тем же методом в той же лаборатории при условии, что эта оценка подтверждается соответствующими данными по контролю качества. В таком случае, если методика или используемое оборудование не изменяются, нет и необходимости затрачивать какие-либо дополнительные усилия, и найденное значение неопределенности подлежит пересмотру только в процессе повторной оценки пригодности метода анализа.

Первое издание Руководства ЕВРАХИМ "Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях" [Н.З] было опубликовано в 1995 г. вслед за Руководством ИСО.

Это второе издание Руководства подготовлено в свете практического опыта оценивания неопределенности в химических лабораториях и еще большего осознания необходимости введения лабораториями принятых мер по обеспечению качества. Во втором издании Руководства подчеркивается, что методы, применяемые лабораторией для оценивания неопределенности измерений, должны быть увязаны с существующими мерами по обеспечению качества, поскольку эти меры часто предоставляют много информации, необходимой для оценивания неопределенности. Предполагается, например, использование результатов предшествующих исследований по оценке пригодности метода анализа и других данных в полном соответствии с формальными принципами Руководства ИСО. Этот подход согласуется также с требованиями ИСО 17025:1999 [Н.1].

ПРИМЕЧАНИЕ:

В Приложении А даны рабочие примеры. Пронумерованный перечень определений приведен в Приложении В. Термины, нуждающиеся в определении, выделяются жирным шрифтом при их первом упоминании, и непосредственно за этим следует ссылка (в квадратных скобках) на определение, данное в Приложении. Определения взяты, в основном, из "Международного словаря основных и общих терминов в области метрологии" (VIM) [H.4], упомянутого Руководства ИСО [Н.2] и стандарта ИСО 3534 "Статистика. Словарь и обозначения" [Н.5]. В Приложении С показана в общем виде структура химического анализа, ведущая к результату измерения. Приложение D описывает общую процедуру, котлрую можно применять для выявления составляющих неопределенности и планирования дальнейших экспериментов. В Приложении Е рассматриваются некоторые статистические приемы, применяемые при оценивании неопределенности в аналитической химии. Приложение F обсуждает неопределенность измерений вблизи предела обнаружения. В Приложении G дан перечень многих общих источников неопределенности и методов оценивания неопределенности. Библиография приведена в Приложении Н.

Область применения

1. Область применения

1.1.	Данный документ дает детальное руководство по оцениванию и выражению неопреде
ленности в количественном химическом анализе на основе подхода, принятого в "Руковод
стве по выражению неопределенности измерений" [Н.2]. Он применим на всех уровнях точ
ности и во всех областях - от рутинного анализа до фундаментальных исследований, включая
рациональные и эмпирические методы химического анализа (см. раздел 5.3). Некоторые важ
ные области, в которых необходимы химические измерения и в которых целесообразно при
менение настоящего документа, таковы:

- контроль качества и обеспечение качества продукции в промышленности,

- испытания на соответствие нормативным требованиям,

- испытания, использующие стандартный метод,

- поверка эталонов и оборудования,

- измерения, связанные с разработкой и аттестацией стандартных образцов,

- исследования и разработки.

- Отметим, что в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные руководства.
Так, здесь не рассматриваются вопросы установления аттестованных значений стандартных
образцов путем межлабораторной аттестации (включая применение нескольких методов из
мерений), принятие решений о соответствии предъявляемым требованиям, а также примене
ние оценок неопределенности в области низких концентраций. Также не рассматриваются
здесь в явном виде неопределенности, связанные с операциями пробоотбора.

- В некоторых областях анализа лаборатории уже применяют надлежащие меры по обес
печению качества. Новое издание Руководства ЕВ РАХИМ может теперь проиллюстрировать,
как следует использовать для оценивания неопределенности измерений данные, полученные при:

- оценке влияния выявленных источников неопределенности на результат анализа для метода,
реализованного в данной лаборатории как определенная методика измерений [В.8];

- выполнении регламентированных процедур внутреннего контроля качества в данной
лаборатории;

- проведении межлабораторных иследований с целью оценки пригодности метода анализа;

- участии лаборатории в программах проверки квалификации, используемых для оценки их
компетентности.

1.4.	В данном Руководстве предполагается, что как при проведении измерений, так и при
оценке характеристик эффективности определенной методики, имеют место меры обеспече
ния и контроля качества, гарантирующие стабильность и подконтрольность измерительного
процесса. Такие меры включают, например, наличие персонала соответствующей квалифика
ции, правильную эксплуатацию и калибровку измерительного оборудования, применение до
кументированных методик измерений и подходящих эталонов, использование реактивов тре
буемого качества, а также соответствующих образцов для контроля и контрольных карт. Пуб
ликация [Н.6] дает дополнительную информацию о методах обеспечения качества в аналитичес
кой химии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот параграф подразумевает, что все предполагаемые в данном руководстве методы анализа должны быть реализованы в виде хорошо документированных методик. Любая общая ссылка на метод анализа подразумевает, соответственно, наличие такой методики. Строго говоря, неопределенность измерения может относиться только к (результатам, полученным по) такой методике, а не к более общему понятию "метод измерений" [В.9].

Неопределенность

2. Неопределенность

2.1.   Определение

2.1.1.	Определение термина неопределен
ность {измерения), используемое в данном
документе и взятое из действующей в на
стоящее время редакции "Международного
словаря основных и общих терминов в об
ласти метрологии" [Н.4], таково:

"Параметр, связанный с результатом измерения и характеризующий разброс значений, которые с достаточным основанием могут быть приписаны измеряемой величине".

ПРИМЕЧАНИЕ 1

Этим параметром может быть, например, стандартное отклонение [В.23] (или кратное ему число) или ширина доверительного интервала.

ПРИМЕЧАНИЕ 2

Вообще говоря, неопределенность измерения включает множество составляющих. Некоторые из этих составляющих могут быть оценены на основании статистического распределения результатов ряда наблюдений и охарактеризованы своими стандартными отклонениями. Другие составляющие, которые также могут быть выражены в виде стандартных отклонений, оценивают на основании предполагаемых распределений вероятностей, основанных на опыте или иной информации. Руководство ИСО квалифицирует эти два случая как оценивание типа А и типа В соответственно.

2.1.2.	Во многих случаях при химическом
анализе измеряемой величиной [В.6] яв
ляется концентрация* определяемого компо
нента. Однако химический анализ приме
няется также для измерения других вели
чин, например, цвета, рН, и т.д., и поэтому

* В данном Руководстве общий термин "концентрация" применяется к любой из следующих величин: массовая концентрация, молярная концентрация, концентрация частиц и объемная концентрация независимо от единиц измерения. (Очевидно, что концентрация, выраженная, например, в мг-л', является массовой концентрацией.) Отметим также, что другие величины, применяемые для выражения состава, такие как массовая доля, молярная доля и молярное содержание, можно прямо связать с вышеназванными концентрациями, (см. Примечания, П. 1)

мы будем использовать общий термин "измеряемая величина".

- Приведенное выше определение тер
мина неопределенность сосредотачивает
внимание на интервале значений, которые,
как полагает аналитик, могут быть обосно
ванно приписаны измеряемой величине.

- При общем употреблении слово не
определенность связано с общей концепци
ей сомнения. В данном Руководстве слово
неопределенность без прилагательных
относится или к параметру в соответствии
с вышеприведенным определением, или к
ограниченной информации о каком-то кон
кретном значении. Неопределенность изме
рения не означает сомнения в достовернос
ти измерения; наоборот, знание неопреде
ленности предполагает увеличение степе
ни достоверности результата измерения.

2.2.	Источники неопределенности

2.2.1. На практике неопределенность результата измерения может возникать вследствие влияния многих возможных источников, включая, например, такие как неполное определение измеряемой величины, пробоотбор, эффекты матрицы и мешающие влияния, условия окружающей среды, погрешности средств измерений массы и объема, неопределенности значений эталонов, приближения и допущения, являющиеся частью метода и процедуры измерений, а также случайные колебания. (Более полное описание источников неопределенности дано в разделе 6.7.)

2.3.	Составляющие неопределенности

2.3.1. При оценке суммарной неопределенности может оказаться необходимым рассмотрение каждого источника неопределенности по отдельности, чтобы установить вклад именно этого источника. Каждый из отдельных вкладов рассматривается тогда как составляющая неопределенности. Если

Неопределенность

составляющая неопределенности выражена в виде стандартного отклонения, она определяется как стандартная неопределенность [В. 13]. В том случае, если имеет место корреляция между какими-либо составляющими, ее учитывают путем установления ковариации. Часто, однако, оказывается возможным оценить суммарный эффект нескольких составляющих. Это уменьшает объем работы, и даже тогда, когда составляющие, вклад которых оценивается совместно, действительно коррелируют, можно обойтись без учета этой корреляции.

2.3.2.	Для результата измерения у общая
неопределенность, которая называется сум
марной стандартной неопределенностью

[В. 14] и обозначается и (у), представляет собой оцененное стандартное отклонение, равное положительному значению корня квадратного из полной дисперсии, полученной суммированием всех составляющих. При таком суммировании используют закон распространения неопределенностей (см. раздел 8).

2.3.3.	В большинстве случаев в аналитичес
кой химии следует использовать расширен
ную неопределенность U [В. 15]. Расши
ренная неопределенность представляет со
бой интервал, в котором, как полагают, ле
жит значение измеряемой величины с вы
соким уровнем достоверности. Значение U
получают умножением и (у), т.е. суммарной
стандартной неопределенности, на коэффи
циент охвата А: [В.16]. Выбор коэффициента
А: зависит от требуемого уровня достовернос
ти. Для уровня достоверности приблизитель
но 95 % к равно 2.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует всегда указывать коэффициент охвата к для того, чтобы можно было восстановить значение суммарной стандартной неопределенности измеряемой величины для использования в вычислениях суммарной стандартной неопределенности других величин, которые могут зависеть от этой величины.

2.4. Погрешность и неопределенность

2.4.1. Важно различать погрешность и неопределенность. Погрешность [В. 19] определяется как разность между отдельным результатом и истинным значением [В.З]

измеряемой величины. Таким образом, погрешность имеет единственное значение. В принципе, значение известной погрешности можно учесть как поправку к результату измерения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Погрешность представляет собой идеализированное понятие, и погрешности не могут быть известны точно.

- Неопределенность, с другой стороны,
принимает форму интервала значений и,
если она оценивается для какой-либо
аналитической методики и заданного типа
анализируемых проб, может относиться ко
всем описанным таким образом определе
ниям. Вообще, значение неопределенности
не может быть использовано для исправле
ния результата измерения.

- Для дополнительной иллюстрации
различия между погрешностью и неопреде
ленностью можно сказать, что результат
анализа после внесения поправки может
быть очень близким к значению измеряемой
величины и, следовательно, иметь пренеб
режимо малую погрешность. Однако не
определенность при этом может быть боль
шой просто потому, что у аналитика есть
основания сомневаться в том, что результат
анализа действительно близок к значению
измеряемой величины.

- Неопределенность результата измере
ния никогда не следует интерпретировать как
саму погрешность, а также как погрешность,
остающуюся после внесения поправки.

- Принято считать, что погрешность,
как таковая, имеет две составляющие, слу
чайную и систематическую.

2.4.6.	Случайная погрешность [В.20]

обычно возникает вследствие непредсказуемых изменений влияющих величин. Эти случайные влияния приводят к разбросу при повторных наблюдениях измеряемой величины. Случайную погрешность результата анализа нельзя скомпенсировать с помощью какой-либо поправки, ее лишь можно уменьшить путем увеличения числа наблюдений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Экспериментальное стандартное отклонение среднего арифметического [В.22] или сред-

Неопределенность

него ряда наблюдений не является случайной погрешностью среднего, хотя его так называют в некоторых публикациях. Оно является мерой неопределенности среднего, обусловленной некоторыми случайными эффектами. Точное значение случайной погрешности среднего, вызванной этими эффектами, остается неизвестным.

2.4.7.	Систематическая погрешность

[В.21] определяется как составляющая погрешности, которая в ходе измерений одной и той же величины остается постоянной или изменяется закономерным образом. Она не зависит от числа выполненных измерений и поэтому не может быть уменьшена путем увеличения числа повторных определений при одних и тех же условиях.

- Постоянные систематические по
грешности, вызванные, например, отсут
ствием учета холостой пробы или неточно
стями при градуировке прибора по несколь
ким точкам, являются постоянными для
данного уровня измеряемой величины, но
они могут изменяться в зависимости от ее
значений.

- Эффекты, величина которых система
тически изменяется в ходе повторных оп
ределений, например, вследствие недоста
точного контроля условий эксперимента,
вызывают систематические погрешности,
которые уже не являются постоянными.

ПРИМЕРЫ

- Постоянное увеличение температуры проб
во время анализа может привести к прогрес
сирующим изменениям результатов.

- Датчики и преобразователи, у которых в
ходе эксперимента проявляются эффекты ста
рения, могут также вносить непостоянные си
стематические погрешности.

2.4.10.	В результат измерения следует вно
сить поправки на все выявленные значимые
систематические эффекты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Измерительные приборы и системы часто настраивают или калибруют с применением образцов сравнения или эталонов, вводя поправки на систематические эффекты; при этом нужно принимать во внимание неопределенности, присущие этим эталонам и образцам, и неопределенности поправок.

- Еще одним видом погрешности яв
ляется грубая погрешность или промах. Та
кие погрешности делают измерение недо
стоверным и обычно возникают из-за ошиб
ки оператора или неправильной работы при
бора. Перестановка цифр в записи данных
или пузырек воздуха, задержавшийся в про
точной ячейке спектрофотометра, или слу
чайные загрязнения проб являются типич
ными примерами этого вида погрешности. .

- Измерения, в которых были обнару
жены такие погрешности, должны быть от
брошены, и потому не следует предприни
мать попыток включения этих погрешнос
тей в какой-либо статистический анализ.
Однако ошибки из-за перестановки цифр
могут быть исправлены (точно), особенно
если они имеют место в первых цифрах.

- Такие погрешности не всегда оче
видны, и в тех случаях, когда имеется дос
таточное количество повторных измерений,
целесообразно применить какой-либо кри
терий отбраковки выбросов для проверки
подозрительных значений. Любой положи
тельный результат, полученный при такой
проверке, подлежит внимательному рас
смотрению, и соответствующий результат
анализа возвращается для подтверждения,
если это возможно. Вообще говоря, неразум
но отбраковывать какое-либо значение
исключительно на основе статистических
соображений.

- Оценки неопределенности, получа
емые при использовании данного Руковод
ства, не учитывают возможности появления
промахов.

Аналитические измерения и неопределенность

3. Аналитические измерения и неопределенность

3.1. Оценка пригодности методов

- На практике соответствие применя
емых для рутинного анализа аналитических
методов конкретной цели чаще всего уста
навливают в ходе исследований по оценке
их пригодности [Н.7] (см. Примечания, П.2).
Результаты таких исследований дают ин
формацию как по общим характеристикам,
так и по отдельным влияющим факторам, и
эту информацию можно использовать при
оценивании неопределенности.

- Исследования по оценке пригоднос
ти метода имеют целью определение общих
показателей эффективности. Их устанавли
вают в процессе разработки метода и его
межлабораторного исследования или же
следуя программе внутрилабораторного ис
следования. Отдельные источники погреш
ности или неопределенности обычно рас
сматриваются только тогда, когда они ока
зываются значимыми по сравнению с об
щими характеристиками прецизионности.
При этом упор делается скорее на выявле
нии и устранении значимых эффектов, не
жели на внесении соответствующих попра
вок в результат анализа. Это приводит к си
туации, когда потенциально значимые вли
яющие факторы установлены, проверены на
значимость по сравнению с общей преци
зионностью и показано, что этими факто
рами можно пренебречь. При этих обстоя
тельствах аналитики получают показатели
общей эффективности наряду с доказатель
ством незначимости большинства система
тических эффектов и некоторыми оценка
ми остающихся значимых эффектов.

- Исследования по оценке пригоднос
ти методов количественного анализа обыч
но включают определение некоторых или
всех нижеследующих характеристик:

Прецизионность (Precision). Основные характеристики прецизионности включают стандартное отклонение сходимости sr, стандартное отклонение воспроизводимости sR (ИСО 3534-1) и промежуточную

прецизионность, иногда обозначаемую sZi, где i - число варьируемых факторов (ИСО 5725-3:1994). Сходимостью характеризует изменчивость, наблюдаемую в лаборатории в течение короткого промежутка времени, с одним и тем же оператором, одним экземпляром оборудования и т.д.; srможно оценить в пределах данной лаборатории или в рамках межлабораторного исследования. Стандартное отклонение воспроизводимости sR для конкретного метода можно непосредственно оценить только с помощью межлабораторного исследования; оно характеризует изменчивость результатов, когда одну и ту же пробу анализируют в нескольких лабораториях. Промежуточная прецизионность характеризует вариацию результатов, наблюдающуюся при изменении одного или более факторов, таких как время, оборудование или оператор в пределах одной лаборатории; при этом получают разные показатели в зависимости от того, какие факторы поддерживаются постоянными. Промежуточную прецизионность чаще всего оценивают в рамках одной лаборатории, но ее можно установить и с помощью межлабораторного исследования. Прецизионность аналитической методики является важной составляющей общей неопределенности независимо от того, определяется ли она суммированием отдельных дисперсий или путем исследования методики в целом.

Смещение (Bias). Смещение, обусловленное применяемым аналитическим методом, обычно устанавливают с помощью анализа подходящих образцов сравнения или проб с известными добавками. Определение общего смещения относительно соответствующих опорных значений важно при установления прослеживаемое™ [В. 12] к принятым эталонам (см. раздел 3.2). Смещение можно выразить в виде аналитического извлечения (наблюдаемое значение, деленное на ожидаемое значение). Задача аналитика состоит в том, чтобы показать, что

Аналитические измерения и неопределенность

смещением можно пренебречь или на него должна быть сделана поправка, но, в любом случае, неопределенность, связанная с установлением смещения, остается неотьмле-мой составляющей общей неопределенности.

Линейность (Linearity). Линейность является важным свойством методов, используемых для измерений в некотором диапазоне концентраций. Можно определить линейность отклика на чистых веществах и на реальных пробах. Обычно саму линейность количественно не определяют, ее проверяют визуально или с помощью критерев значимости нелинейности. Значимую нелинейность обычно учитывают с помощью нелинейной градуировочной характеристики или устраняют путем выбора более узкого рабочего диапазона. Любые остающиеся отклонения от линейности обычно входят в оценки общей прецизионности, охватывающие несколько концентраций, или же остаются в пределах неопределенности, связанной с градуировкой (Приложение Е.З).

Предел обнаружения (Detection limit). В ходе оценки пригодности метода предел обнаружения обычно определяют только для того, чтобы установить нижнюю границу рабочего диапазона. Хотя неопределенности вблизи предела обнаружения могут потребовать отдельного рассмотрения и специальной трактовки (Приложение F), независимо от того, как именно он определен, предел обнаружения не имеет прямого отношения к оценке неопределенности.

Устойчивость (Robustness orruggednessl Многие документы по разработке и оценке пригодности методов анализа требуют непосредственного исследования чувствительности результатов к изменению определенных параметров. Обычно это делается с помощью "теста на устойчивость", в котором исследуют влияние, вызванное изменением одного или нескольких факторов. Если такой тест оказывается значимым (по сравнению с его собственной прецизионностью), то проводится более детальное исследование для определения величины этого влияния и выбора соответствующего допустимого рабочего диапазона. Данные по устойчивости могут дать информацию о влиянии важных факторов на результат анализа.

Селективность/специфичность (Sele vity/specificitv). Хотя эти термины опре лены недостаточно четко, оба они xapai ризуют степень, до которой некий ме анализа однозначно отвечает определен му компоненту. В исследованиях сел тивности изучают влияние вероятных шающих компонентов, обычно добавлял вещества как в холостые, так и в рабо пробы, и наблюдая отклик. Полученные зультаты обычно используют для демоь рации того, что реальные мешающие вл ния несущественны. Так как в таких исс дованиях непосредственно определяют менения отклика, эти данные можно испс зовать для оценки неопределенности, с занной с потенциальными помехами; в ме того, при этом получают информаци: диапазоне концентраций мешающих веще'

3.2.   Экспериментальные

исследования характеристик эффективности

- Детальный план и выполнение исс
дований по оценке пригодности метод
изучению характеристик эффективно
подробно описаны в других публикац
[Н.7] и здесь не рассматриваются. Одн
основные принципы таких исследовани
их влияние на пригодность проведенн
ранее исследования для оценивания неог
деленности рассматриваются ниже.

- Существенна представительное
То есть, исследования должны по возм
ности проводиться таким образом, чте
дать реалистический обзор как числа, т<
области действия возможных эффектов ]
обычном применении методики, а та]
установить диапазоны концентраций и тс
проб, на которые она распространяв!
Если, например, некий фактор предста
тельно варьировался в ходе экспериме
по исследованию прецизионности, то в
яние этого фактора непосредственно прс
ляется в наблюдаемой дисперсии, и, еле
вательно, нет необходимости в каком-л:
дополнительном исследовании, если тс
ко не ставится задача дальнейшей опти
зации метода.

- В этом контексте представитель
варьирование означает, что влияющий 4

Аналитические измерения и неопределенность

тор в ходе эксперимента должен принимать значения, которые актуальны для оценивания неопределенности измеряемой величины. Для непрерывных факторов это может быть допустимый диапазон или установленная неопределенность; для дискретных факторов, таких как матрица пробы, этот диапазон соответствует многообразию типов проб, допускаемых или встречающихся при обычном применении методики. Отметим, что представительность относится не только к диапазону значений, но и к их распределению.

- При выборе варьируемых факторов
важно обеспечить, насколько это возможно,
изменение наибольших по своему влиянию
эффектов. Например там, где колебания
день ото дня (возникающие, вероятно, из-
за влияния повторной градуировки) суще
ственны по сравнению со сходимостью из
мерений, два определения в каждый из пяти
дней обеспечат лучшую оценку промежу
точной прецизионности, чем пять опреде
лений в каждый из двух дней. Десять одно
кратных определений в отдельные дни бу
дут еще лучше при условии достаточного кон
троля, хотя это не даст дополнительной ин
формации о сходимости в течение дня.

- Обычно проще обсуждать данные, по
лученные на основе случайной выборки,
чем в результате целенаправленного варьи
рования факторов. Например, эксперимен
ты, проводимые случайным образом за дос
таточный период времени, будут обычно
включать представительные эффекты вли
яния окружающей температуры, в то время
как результаты экспериментов, проводимых
систематически в течение 24-часовых ин
тервалов, могут быть подвержены система
тическому смещению, вызванному регуляр
ным изменением окружающей температу
ры в течение рабочего дня. Первый из двух
описанных выше экспериментов должен
оценить только общее стандартное откло
нение; во втором требуется целенаправлен
ное варьирование окружающей температу
ры с последующей ее установкой, чтобы по
лучить действительное распределение тем
ператур. Тем не менее, случайное варьиро
вание менее эффективно. Даже малое чис
ло целенаправленных исследований может

быстро установить величину какого-либо эффекта, тогда как чтобы установить составляющую неопределенности с относительной точностью менее 20 %, обычно требуется более 30 экспериментов. Поэтому часто предпочитают там, где это возможно, систематически исследовать небольшое число основных эффектов.

- Когда заранее известно или есть по
дозрение, что факторы взаимодействуют
друг с другом, важно обеспечить, чтобы этот
эффект взаимодействия учитывался в полу
чаемых оценках. Этого можно достичь или
за счет обеспечения случайной выборки при
разных уровнях взаимодействующих фак
торов или специальным планированием
эксперимента с целью получения информа
ции как о дисперсии, так и о ковариации.

- При изучении общего смещения важ
но, чтобы используемые образцы сравнения
были адекватны анализируемым пробам.

- Любое исследование, предпринятое
с целью изучения и проверки на значимость
какого-либо эффекта, должно иметь доста
точные потенциальные возможности для об
наружения этих эффектов еще до того, как
они станут фактически значимыми.

3.3.   Прослеживаемость

3.3.1. Важно иметь возможность с уверенностью сравнивать результаты, полученные в разных лабораториях или в разное время. Это обеспечивается тем, что все лаборатории используют одинаковую шкалу измерения или одинаковые "точки отсчета". Во многих случаях это достигается установлением цепи калибровок, ведущих к первичным национальным или международным эталонам, а в идеале (с целью долговременной согласованности) - к Международной системе единиц (СИ). Хорошим примером являются аналитические весы. Каждые весы калибруют с помощью эталонных гирь, которые в свою очередь калибруются (в конечном итоге) относительно национальных эталонов и, таким образом, соотносятся с первичным эталоном килограмма. Эта неразрывная цепь сличений, ведущая к известному исходному значению, обеспечивает "прослеживаемость" к общей

Аналитические измерения и неопределенность

точке отсчета, и это гарантирует использование разными людьми одинаковых единиц измерения. При рядовых измерениях согласованность измерений между разными лабораториями (или согласованность измерений во времени) достигается благодаря установлению прослеживаемости всех относящихся сюда промежуточных измерений, используемых для получения или контроля результата измерения. Поэтому прослежи-ваемость является важным понятием во всех областях измерений.

3.3.2.	Формально прослеживаемость опре
деляется следующим образом [Н.4]:

"Свойство результата измерения или значения эталона, заключающееся в возможности установления его связи с соответствующими эталонами, обычно национальными или международными, посредством неразрывной цепи сличений, имеющих установленные неопределенности".

Ссылка на неопределенность возникает потому, что согласие между лабораториями ограничено, в частности, теми неопределенностями, которые характеризуют цепь прослеживаемости в каждой лаборатории. Поэтому прослеживаемость тесно связана с неопределенностью. Прослеживаемость позволяет расположить все связанные между собой измерения на согласованной шкале измерений, при этом неопределенность характеризует "прочность" звеньев этой цепи и степень ожидаемого согласия между лабораториями, выполняющими сходные измерения.

- В общем, неопределенность резуль
тата, который является прослеживаемым к
определенному эталону, будет представлять
собой неопределенность этого эталона плюс
неопределенность измерения относительно
этого эталона.

- Прослеживаемость результата анали
тической методики в целом должна устанав
ливаться сочетанием следующих процедур:

- Использование прослеживаемых этало
нов для калибровки измерительного обо
рудования.

- Реализация первичного метода или сли
чение с результатами первичного метода.

- Использование образцов сравнения в
виде чистых веществ.

- Использование подходящих по матрице
стандартных образцов.

- Сравнение с известной, хорошо опреде
ленной методикой (см. Примечания, П.З).

Каждый из этих способов обсуждается ниже.

3.3.5.	Калибровка измерительного обо
рудования

Во всех случаях калибровка используемого измерительного оборудования должна быть прослеживаемой к соответствующим эталонам. Измерительную стадию аналитической методики часто градуируют с помощью образца сравнения в виде чистого вещества, количественная характеристика которого прослеживается к СИ. Такая практика обеспечивает прослеживаемость результатов к СИ для этой части методики. Однако необходимо также установить прослеживаемость для операций, предшествующих измерительной стадии, таких как экстракция или очистка анализируемого материала.

3.3.6.	Применение первичных методов

В настоящее время первичный метод определяется следующим образом (см. Примечания, П. 4):

"Первичным методом измерений является метод, обладающий наивысшими метрологическими свойствами, операции которого полностью описываются и истолковываются в единицах СИ, и результаты которого принимаются без сравнения с эталоном той же величин! i".

Результат первичного метода обычно прямо прослеживается к СИ и имеет наименьшую достижимую неопределенность относительно СИ. Первичные методы обычно реализуются только национальными метрологическими институтами и редко применяются при испытаниях или калибровке. Там, где это возможно, прослеживаемость к результатам первичного метода достигается прямым сличением результатов измерений, полученных первичным методом и исследуемым методом.

10

Аналитические измерения и неопределенность

3.3.7.	Использование образцов сравне
ния в виде чистых веществ

Прослеживаемость можно продемонстрировать с помощью образца сравнения в виде чистого вещества или пробы, содержащей известное количество чистого вещества. Это можно сделать, например, введением известных добавок в холостую пробу или в анализируемый образец. Однако всегда необходимо оценивать различие в откликах измерительной системы для использованного эталона и для анализируемой пробы. К сожалению, во многих случаях и, в частности, при введении известных добавок, поправка на это различие в откликах, как и неопределенность этой поправки, могут быть большими. Таким образом, хотя прослеживаемость результата к единицам СИ, в принципе, и может быть установлена, на практике, кроме самых простых случаев, неопределенность результата может оказаться неприемлемо большой или даже количественно неопределимой. Если же неопределенность нельзя определить количественно, то и прослеживаемость не может быть установлена.

3.3.8.	Применение стандартного образца

Прослеживаемость можно продемонстрировать путем сопоставления результатов измерений, полученных на близком по матрице стандартном образце (СО), с аттестованным значением (значениями) этого СО. Это может уменьшить неопределенность по сравнению с применением образца сравнения в виде чистого вещества, когда имеется

в распоряжении подходящий "матричный" СО. Если значение СО является прослеживаемым к СИ, то эти измерения обеспечивают прослеживаемость к единицам СИ. Оценка неопределенности при использовании СО обсуждается в разделе 7.5. Однако даже в этом случае неопределенность результата может быть неприемлемо большой или даже количественно неопределимой, особенно в тех случаях, когда нет достаточного соответствия между составом пробы и составом СО.

3.3.9. Сравнение с известной методикой

Адекватная сопоставимость результатов часто может быть достигнута только по отношению к хорошо определенной и общепринятой методике. Обычно эта методика определяется в терминах входных параметров; например, задания определенного времени экстракции, размера частиц и т.д. Результаты применения такой методики считаются прослеживаемыми, когда значения этих входных параметров прослеживаются к соответствующим эталонам. Неопределенность результата возникает как из неопределенностей нормированных входных параметров, так и из-за неполноты нормирования, а также изменчивости при выполнении методики (см. раздел 7.8.1). Если, как ожидается, результаты альтернативной методики сравнимы с результатами такой общепринятой методики, то прослеживаемость к принятым значениям достигается путем сравнения результатов, полученных по общепринятой и альтернативной методикам.

11

Процесс оценивания неопределенности

4. Процесс оценивания неопределенности

4.1. В принципе, оценивание неопределенностей, является простым. Следующие шаги вкратце описывает задачи, которые необходимо выполнить, чтобы получить оценку неопределенности, присущей какому-либо результату измерения. В следующих разделах даются дополнительные указания, применимые в различных ситуациях, особенно это касается использования результатов исследований по оценке пригодности метода и применения формальных принципов распространения неопределенностей.

Этап 1. Описание измеряемой величины

Точно сформулируйте, что именно измеряется, включая соотношение между измеряемой величиной и параметрами (например, измеряемыми величинами, константами, значениями эталонов для градуировки и т.д.), от которых она зависит. Там, где это возможно, введите поправки на известные систематические эффекты. Такая описательная информация обычно приводится в соответствующем документе на методику или ином описании метода.

Этап 2. Выявление источников неопределенности

Составьте список источников неопределенности. Он будет включать источники, дающие вклад в неопределенность параметров в том самом соотношении, которое было установлено на этапе 1, но может включать и другие источники неопределенности, например, возникающие из химических предположений. Общая процедура формирования структурированного списка источников неопределенности предлагается в Приложении D.

Этап 3. Количественное описание составляющих неопределенности

Определите или оцените значение неопределенности, присущей каждому выявленному потенциальному источнику. Зачастую можно оценить или определить единый вклад в неопределенность, связанный с несколькими источниками. Также важно рассмотреть, в достаточной ли мере имеющиеся данные учитывают все источники неопределенности, и тщательно спланировать дополнительные эксперименты и исследования, необходимые для обеспечения адекватного учета всех источников неопределенности.

Этап 4. Вычисление суммарной неопределенности

Информация, полученная на этапе 3, состоит из ряда количественно описанных вкладов в общую неопределенность, связанных либо с отдельными источниками, либо с суммарными эффектами нескольких источников. Эти вклады следует выразить в виде стандартных отклонений и просуммировать для получения суммарной стандартной неопределенности в соответствии с имеющимися правилами. Для получения расширенной неопределенности следует использовать соответствующий коэффициент охвата.

На рис 1 этот процесс показан схематически.

4.2. В следующих разделах даны указания по выполнению всех перечисленных выше этапов и показано, как можно упростить процедуру в зависимости от наличия информации о суммарном эффекте ряда источников.

12

Описание измеряемой величины

5. Этап 1. Описание измеряемой величины

- В контексте оценивания неопределен
ности "описание измеряемой величины"
требует не только ясной и однозначной фор
мулировки того, что именно измеряется, но
и представления количественного выраже
ния, связывающего измеряемую величину
с параметрами, от которых она зависит. Эти
ми параметрами могут быть другие изме
ряемые величины, величины, которые на
прямую не измеряются или константы. Дол
жно быть также четко установлено, вклю
чена ли в методику стадия пробоотбора или
нет. Если она включена, то необходимо так
же оценить неопределенность, связанную с
методикой пробоотбора. Вся эта информа
ция должна содержаться в документе на
методику анализа.

- В аналитических измерениях особенно
важно проводить различие между измере
ниями, которые предназначены для получе
ния результатов, не зависящих от использу
емого метода, и теми, которые не предназ
начены для этого. Последние часто рассмат
ривают в контексте эмпирических методов.
Нижеприведенные примеры помогут лучше
прояснить эту ситуацию.

ПРИМЕРЫ

- Обычно предполагается, что разные мето
ды определения содержания никеля в каком-
либо сплаве дают одинаковый результат, вы
ражаемый, например, в единицах массовой или
молярной доли. В принципе, любой система
тический эффект, обусловленный самим мето
дом анализа или матрицей пробы, может по
требовать внесения поправки, хотя более при
вычным является обеспечение незначительно
сти такого эффекта. Результаты такого анализа
обычно не требуют ссылки на использованный
метод, разве что только для информации. Такие
методы не относятся к категории эмпирических.

- Определения "экстрагируемого жира" мо
гут значительно различаться между собой в за-

висимости от условий экстракции. Поскольку определяемая величина "экстрагируемый жир" целиком зависит от выбора условий проведения анализа, данный метод является эмпирическим. В этом случае нет смысла рассматривать поправку на смещение, присущее методу, поскольку измеряемая величина определяется самим методом анализа. Получаемые результаты обычно представляют со ссылкой на использованный метод, и такой метод считают эмпирическим.

3. В тех случаях, когда изменения в субстрате или матрице оказывают большое и непредсказуемое влияние, методика часто разрабатывается с единственной целью достижения сопоставимости результатов между лабораториями, анализирующими сходные пробы. Такая методика может быть затем утверждена в качестве местного, национального или международного стандарта, на основе которого принимаются решения в торговле или других областях, когда не ставится задача получения оценки истинного содержания определяемого компонента. Поправками на смещение метода или влияние матрицы пренебрегают по соглашению (независимо оттого, минимизированы они или нет при разработке методики). Результаты представляют без введения поправок. Такой метод считают эмпирическим.

5.3. Различие между эмпирическими и неэмпирическими методами (последние иногда называют рациональными) важно потому, что оно влияет на оценивание неопределенности. Так, в вышеприведенных примерах 2 и 3, в силу принятых соглашений, неопределенности, связанные с некоторыми достаточно большими эффектами, не принимаются во внимание. Необходимо, соответственно, обсудить, зависят или не зависят получаемые результаты от используемого метода, и в оценку неопределенности следует включать только те эффекты, которые имеют отношение к сообщаемым результатам.

14

Выявление источников неопределенности

6. Этап 2. Выявление источников неопределенности

- Прежде всего, следует составить спи
сок возможных источников неопределенно
сти. На этом этапе нет необходимости учи
тывать количественные аспекты; целью яв
ляется только обеспечение полной ясности
в отношении того, что именно подлежит
рассмотрению. Наилучший способ дей
ствий при исследовании каждого источни
ка будет рассмотрен на этапе 3.

- При составлении списка источников
неопределенности обычно удобно начать с
основного выражения, используемого для
вычисления результата из промежуточных
величин. Все параметры в этом выражении
могут иметь свои неопределенности, и уже
поэтому они являются потенциальными
источниками неопределенности. Кроме
того, могут быть другие параметры, кото
рые в явном виде не входят в выражение,
используемое для нахождения значения из
меряемой величины, но которые, тем не
менее, влияют на результат (например, вре
мя экстракции или температура). Могут
быть также скрытые источники неопреде
ленности. Все эти источники должны быть
включены в список. Дополнительная ин
формация приведена в Приложении С (Не
определенности в аналитических процессах).

- Очень удобным способом перечисле
ния источников неопределенности, который
показывает, как они связаны друг с другом
и как влияют на неопределенность конеч
ного результата, является построение диаг
рамм "причина-следствие", описанное в
Приложении D. Кроме того, это помогает
избежать дублирования при учете источни
ков неопределенности. Хотя список источ
ников неопределенности можно составить
и другими способами, построение диаграмм
"причина-следствие" последовательно ис
пользуется в следующих разделах и во всех
примерах в Приложении А. Дополнитель
ная информация по этим вопросам дана в
Приложении D (Анализ источников неопре
деленности).

- После того как составлен список источ
ников неопределенности, их влияние на ре
зультат можно, в принципе, представить
формальной моделью измерения, в которой
каждое влияние связано с некоторым пара
метром или переменной в уравнении. Та
кое уравнение образует полную модель из
мерительного процесса, выраженную в тер
минах индивидуальных факторов, влияю
щих на результат. Эта функция может быть
очень сложной, и ее часто даже невозмож
но записать в явном виде. Однако там, где
это возможно, это следует делать, поскольку
такая форма выражения будет определять в
общем случае способ суммирования индиви
дуальных составляющих неопределенности.

- Кроме того, может оказаться полезным
рассмотрение методики измерений в виде
последовательности отдельных операций
(иногда называемых единичными операци
ями), каждую из которых можно оценить
отдельно с получением соответствующей
оценки неопределенности. Это особенно
полезный подход в том случае, когда однотип
ные методики измерений включают одни и
те же единичные операции. Отдельные не
определенности каждой операции составля
ют тогда вклады в общую неопределенность.

- На практике, более привычным в ана
литических измерениях является рассмот
рение неопределенностей, связанных с эле
ментами общей эффективности метода, та
кими как наблюдаемая прецизионность и
смещение относительно подходящих образ
цов сравнения. Эти составляющие обычно
дают преобладающие вклады в оценку не
определенности и лучше всего моделируют
ся в виде отдельных эффектов, влияющих
на результат. В таком случае другие возмож
ные вклады нужно оценивать только для
проверки их значимости, определяя коли
чественно только те из них, которые оказы
ваются значимыми. Дальнейшие указания,
касающиеся этого подхода, который приме
няется, в частности, при использовании дан
ных предшествующих исследований по

15

Выявление источников неопределенности

оценке пригодности метода, даются в разделе 7.2.1.

6.7. Типичные источники неопределенности таковы:

•	Пробоотбор

В тех случаях, когда операции пробоот-бора, выполняемые в лаборатории или непосредственно на объекте анализа, являются частью аналитической методики, такие эффекты, как случайные различия между пробами и любые возможности для появления смещения (систематической погрешности) в процедуре пробоот-бора, формируют составляющие неопределенности конечного результата.

•	Условия хранения

Когда анализируемые пробы хранятся в течение какого-то периода времени до выполнения анализа, условия хранения могут влиять на результат. Поэтому, продолжительность хранения, а также условия хранения должны рассматриваться как источники неопределенности.

•	Аппаратурные эффекты

Эти эффекты могут включать, например, пределы точности аналитических весов; наличие регулятора температуры, который может поддерживать среднюю температуру, отличающуюся (в заданных пределах) от регистрируемой; автоматический анализатор, который может быть подвержен эффектам перегрузки.

•	Чистота реактивов

Даже если исходный реактив проверен, концентрация раствора для титрования не может быть установлена с абсолютной точностью, поскольку остается некоторая неопределенность, связанная с методикой этой проверки. Многие реактивы, например, органические красители, не являются чистыми на 100 % и могут содержать изомеры и неорганические соли. Чистота таких веществ обычно указывается изготовителем, как не менее такого-то уровня. Любые предположения, касающиеся степени чистоты, вносят элемент неопределенности.

Предполагаемая стехиометрия

В тех случаях, когда предполагается, что аналитический процесс подчиняется определенной стехиометрии, может оказаться необходимым учесть отклонение от ожидаемой стехиометрии или неполноту реакции, или побочные реакции.

Условия измерений

Мерная стеклянная посуда может применяться, например, при температуре, отличающейся от той, при которой она была откалибрована. Большие температурные эффекты должны быть учтены введением поправок, однако, и в этом случае любая неопределенность в значениях температуры жидкости и стекла подлежит рассмотрению. Аналогично, может иметь значение влажность окружающего воздуха, если применяемые материалы чувствительны к ее возможным изменениям.

Влияние пробы

Состав сложной матрицы может оказывать влияние на извлечение определяемого компонента или на отклик прибора. Чувствительность к форме нахождения определяемого компонента может еще больше усилить это влияние.

Стабильность пробы или определяемого компонента может изменяться в процессе анализа из-за изменения теплового режима или фотолитического эффекта.

Когда для оценки степени извлечения используется некоторая "известная добавка", фактический выход определяемого компонента из пробы может отличаться от степени извлечения добавки, что вносит дополнительную неопределенность, которую также нужно оценить.

Вычислительные эффекты

Выбор неподходящей модели при градуировке, например, использование линейной градуировки при нелинейном отклике, приводит к худшей подгонке и большей неопределенности.

Отбрасывание цифр и округление может приводить к неточности конечного ре-

16

Выявление источников неопределенности

зультата. Поскольку эти ситуации трудно предсказать заранее, может быть оправдан допуск на некоторую неопределенность.

Поправка на холостую пробу

Всегда имеет место некоторая неопределенность значения поправки на холостую пробу, равно как и сомнение в необходимости этой поправки. Это особенно важно при анализе следов.

Влияние оператора

Возможность регистрации заниженных или завышенных показаний измерительных приборов.

Возможность незначительных различий в интерпретации методики.

•    Случайные эффекты

Случайные эффекты вносят вклад в неопределенность при всех определениях. Этот пункт следует включать в перечень источников неопределлнности как нечто само собой разумеющееся.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Указанные источники неопределлнности не обязательно являются независимыми.

17

Количественное описание неопределенности

7. Этап 3. Количественное описание неопределенности

7.1.	Введение

7.1.1.	Как упоминалось на этапе 2 (раздел
6), следующий шаг после выявления источ
ников неопределенности состоит в количе
ственном описании неопределенности, воз
никающей от этих источников. Это может
быть сделано путем:

•	оценивания неопределенности, возника
ющей от каждого отдельного источника,
и последующего суммирования состав
ляющих, как описано в разделе 8. При
меры А1-АЗ иллюстрируют применение
этого подхода.

или

•	непосредственного определения суммар
ного вклада в неопределенность от неко
торых или всех этих источников с ис
пользованием данных об эффективнос
ти метода в целом. Примеры А4-А6 пред
ставляют собой примеры применения
этого подхода.

На практике, представляется целесообразной и удобной комбинация этих двух способов.

7.1.2.	Какой бы из этих подходов ни исполь
зовался, большинство информации, необхо
димой для оценивания неопределенности,
вероятно, уже имеется в результатах иссле
дований по оценке пригодности метода, в
данных по обеспечению качества и контро
лю качества и других экспериментальных
свидетельствах, которые были получены
при проверке характеристик эффективнос
ти. Данные, необходимые для оценивания
неопределенности от всех выявленных ис
точников, могут, однако, отсутствовать, и по
тому может оказаться необходимым прове
дение дополнительных исследований, как
это описано в разделах 7.10-7.14.

7.2.	Процедура оценивания
неопределенности

7.2.1. Процедура, используемая для оценивания общей неопределенности, зависит от наличия данных о характеристиках эффек-

тивности методики в целом. В общем случае процесс оценивания включает:

•	Сопоставление требуемой информа
ции с имеющимися данными

Первым делом нужно проверить список источников неопределенности с тем, чтобы посмотреть, какие из них уже отражены в имеющихся в распоряжении данных (как результат непосредственного исследования какого-либо конкретного вклада или же вследствие неявного варьирования в ходе экспериментов по исследованию методики в целом). Эти источники следует сверить со списком, подготовленным на этапе 2, и мы должны перечислить все оставшиеся источники, чтобы зафиксировать, какие именно вклады в неопределенность уже учтены.

•	Планирование действий для получе
ния дополнительных данных

Для тех источников неопределенности, которые не отражены или недостаточно полно отражены в имеющихся данных, нужно или поискать дополнительную информацию в литературе, технической документации (сертификаты, технические условия и др.), или же запланировать эксперименты для получения необходимых данных. Это могут быть специальные исследования какого-либо одного вклада в неопределенность или обычные исследования характеристик эффективности, обеспечивающие представительное изменение важных факторов.

7.2.2. Важно понимать, что не все из составляющих дадут значимый вклад в суммарную неопределенность. Действительно, на практике, число основных составляющих, вероятно, будет незначительно. Если число составляющих невелико, то те из них, которые по своей величине меньше одной трети самой большой составляющей, можно вообще исключить из рассмотрения. Нуж-

18

Количественное описание неопределенности

но сделать предварительную оценку вклада каждой составляющей или суммы нескольких составляющих, и теми вкладами, которые оказались незначимы, можно пренебречь.

7.2.3. В следующих разделах даются указания по процедуре оценивания в зависимости от имеющихся данных и необходимой дополнительной информации. В разделе 7.3 представлены условия для использования данных предшествующих экспериментальных исследований, включая данные по оценке пригодности метода. В разделе 7.4 вкратце обсуждается методика оценивания исходя исключительно из индивидуальных источников неопределенности. Это может быть необходимым для всех или же для очень малого числа выявленных источников в зависимости от имеющейся информации, и этот вопрос рассматривается также и в последующих разделах. В разделах 7.5-7.9 описывается оценивание неопределенности при различных условиях. Так, раздел 7.5 относится к применению адекватных стандартных образцов. Раздел 7.6 охватывает применение данных межлабораторных исследований, а 7.7 - применение данных внутрилабораторной оценки пригодности метода. Раздел 7.8 описывает особые соображения по применению эмпирических методов, а раздел 7.9 относится к методам ad-hoc. Методы количественного описания отдельных составляющих неопределенности, включая экспериментальные исследования, документальные и другие данные, моделирование и профессиональное суждение более детально освещены в разделах 7.10-7.14. Раздел 7.15 посвящен трактовке известного смещения при оценивании непреде-ленности.

7.3.   Применимость

предварительных исследований

7.3.1. В тех случаях, когда оценки неопределенности основывыются, хотя бы частично, на предшествующих исследованиях эффективности метода, то необходимо показать справедливость применения результатов прежних исследований. Обычно это требует:

• Демонстрации того, что достигаемая прецизионность сравнима с той, что была получена ранее.

- Демонстрации того, что использование
полученных ранее данных по смещению
обосновано, например, путем примене
ния подходящих стандартных образцов
(см. Руководство ИСО 33 [Н.8]), или с по
мощью соответствующих исследований
с введением известных добавок, или при
удовлетворительных результатах, полу
ченных в программах проверки квалифи
кации или других взаимных сличениях.

- Демонстрации стабильности установ
ленных характеристик эффективности в
условиях статистического контроля, что
подтверждается результатами анализа
контрольных проб и реализацией эффек
тивных мер по обеспечению качества.

7.3.2. Там, где эти условия выполняются, и методика применяется по назначению и в заданной области применения, вполне допустимо непосредственное использование данных предшествующих исследований (включая исследования по оценке пригодности) для оценивания неопределенности в данной лаборатории.

7.4.   Оценивание неопределенности по отдельным составляющим

- В некоторых случаях, особенно ког
да данные по эффективности метода огра
ничены или отсутствуют, наиболее подхо
дящей процедурой может быть оценивание
каждой составляющей неопределенности по
отдельности.

- Общий метод, используемый при сум
мировании отдельных составляющих, со
стоит в установлении подробной количе
ственной модели методики эксперимента
(сравни разделы 5 и 6, особенно параграф
6.4), оценке стандартных неопределеннос
тей, связанных с входными параметрами, и
суммировании их по закону распростране
ния неопределенностей, как это описано в
разделе 8.

- По соображениям удобства изложе
ния подробные указания по оцениванию от
дельных составляющих неопределенности
с применением экспериментальных и дру
гих методов даны в разделах 7.10-7.14. При
меры А1-A3 в Приложении А иллюстриру-

19

Количественное описание неопределенности

ют этот подход в деталях. Широкое обоснование применения этого подхода дано в Руководстве ИСО [Н.2].

7.5.	Адекватные стандартные
образцы

7.5.1. Измерения с применением стандартных образцов обычно проводят в рамках исследований по оценке пригодности метода. По существу, они представляют собой проверку всей методики измерения относительно прослеживаемого эталона. Поскольку эта процедура отражает информацию о суммарном эффекте многих потенциальных источников, она дает очень хорошие данные для оценивания неопределенности. Дальнейшие детали см. в разделе 7.7.4.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Руководство ИСО 33 [Н.8] дает полезное описание применения стандартных образцов при проверке эффективности метода.

7.6.	Использование данных
предшествующих
межлабораторных
исследований по разработке
и оценке пригодности метода

7.6.1. Межлабораторные исследования, проводимые с целью оценки пригодности ранее опубликованного метода, например, в соответствии с протоколом АОАС/ШРАС [Н.9] или стандартом ИСО 5725 [НЛО], являются отличным источником данных для обоснования оценки неопределенности. Эти данные обычно включают оценки стандартного отклонения воспроизводимости sR для нескольких уровней отклика, линейную зависимость sR от уровня отклика и могут включать оценку смещения, основанную на использовании стандартных образцов. Степень полезности этих данных зависит от факторов, которые учитывались при проведении исследований. На стадии "согласования", упомянутой выше (раздел 7.2), необходимо выявить любые источники неопределенности, которые не учтены в имеющихся данных межлабораторного исследования.

• Пробоотбор. Межлабораторные исследования редко включают стадию пробоот-бора. Если применяемая методика вклю-

чает взятие аналитической пробы из имеющейся лабораторной пробы, или измеряемая величина (см. Описание измеряемой величины) представляет собой оценку свойства большого количества материала, основанную на небольшой пробе, то стадия пробоотбора должна быть дополнительно исследована, и ее влияние учтено в оценке неопределенности.

Предварительная обработка проб. В большинстве межлабораторных исследований пробы подвергают гомогенизации и, возможно, дополнительно стабилизируют до их распределения между лабораториями. В этих условиях может оказаться необходимым дополнительное исследование и учет влияния методики предварительной обработки проб, применяемой в конкретной лаборатории.

Смещение, обусловленное методом. Сме-щение, обусловленное методом, часто исследуют, если это оказывается возможным, до или во время межлабораторного исследования путем сравнения с результатами референтного метода или с помощью анализа стандартных образцов (см. Примечания, П.З) . Если само смещение, неопределенности принятых опорных значений и оценка воспроизводимости, связанная с экспериментальной проверкой смещения, малы по сравнению с sR, то нет и необходимости в дополнительном учете неопределенности, связанной с оценкой смещения. В противном случае, эту неопределенность нужно учитывать.

Изменения в условиях измерений. Лаборатории, участвующие в совместном исследовании, могут иметь тенденцию к работе в середине допустимых диапазонов, характеризующих условия измерений, что приводит к недооценке крайних точек области задания методики. Только в тех случаях, когда такие эффекты исследованы и показано, что они несущественны, нет необходимости в оценке дополнительных вкладов в неопределенность.

Изменения в матрице проб. Нужно учитывать дополнительную неопределенность, связанную с тем, что состав мат-

20

Количественное описание неопределенности

рицы или содержание мешающих компонентов выходят за пределы, установленные в ранее проведенном межлабораторном исследовании.

- Каждый существенный источник
неопределенности, не отраженный в данных
межлабораторного исследования, следует
оценить в виде стандартной неопределен
ности и просуммировать со стандартным от
клонением воспроизводимости ^(раздел 8).

- Если методика используется по назна
чению в заданной области применения, и
стадия согласования показывает, что все вы
явленные источники неопределенности уч
тены в исследовании по оценке пригоднос
ти, либо вкладами всех оставшихся источ
ников, таких как те, что обсуждались в раз
деле 7.6.1, можно пренебречь, то стандарт
ное отклонение воспроизводимости sR, при
необходимости учитывающее различие в
концентрации определяемого компонента,
может использоваться как суммарная стан
дартная неопределенность.

- Применение этого подхода показано
в примере А6 (Приложение А).

7.7.   Использование данных внутрилабораторных исследований по разработке и оценке пригодности метода

7.7.1. Внутрилабораторные исследования, проводимые при разработке и оценке пригодности метода, сводятся к определению характеристик эффективности, указанных в разделе 3.1.3. При оценивании неопределенности на основе полученных при этом данных используют:

- Наиболее достоверную из имеющихся
оценок общей прецизионности.

- Наиболее достоверную имеющуюся
оценку общего смещения и его неопре
деленности.

- Оценки любых неопределенностей, свя
занных с теми факторами, которые недо
статочно полно отражены в установлен
ных характеристиках эффективности.

Исследование прецизионности

7.7.2.	Оценка прецизионности должна ох
ватывать, по возможности, длительный пери
од времени и учитывать естественное варьи
рование всех факторов, влияющих на резуль
тат. Эта оценка может представлять собой:

- Стандартное отклонение результатов для
типичной пробы, проанализированной,
насколько возможно, разными аналити
ками и на разных приборах в течение оп
ределенного периода времени (эту ин
формацию могут дать результаты анали
за образцов для контроля в рамках ме
роприятий по контролю качества).

- Стандартное отклонение, полученное по
результатам повторных определений, вы
полненных на каждой из нескольких
проб.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Повторные определения следует проводить в существенно разное время, чтобы получить оценки промежуточной прецизионности; повторные определения внутри партии проб дают лишь оценки сходимости.

•	Оценки дисперсии для каждого из влия
ющих факторов, получаемые с примене
нием планов многофакторного экспери
мента методами дисперсионного анали
за (ANOVA).

7.7.3.	Отметим, что прецизионность часто
существенно зависит от уровня отклика. На
пример, наблюдаемое стандартное отклоне
ние нередко сильно возрастает с концент
рацией определяемого компонента. В таких
случаях имеющуюся оценку неопределен
ности следует скорректировать таким обра
зом, чтобы она учитывала прецизионность,
конкретного результата. Приложение Е.4
дает дополнительные указания для ситуации,
когда вклады в неопределенность зависят от
уровня определяемого компонента.

Исследование смещения

7.7.4.	Общее смещение лучше всего оцени
вается с помощью анализа подходящего
стандартного образца, когда процедура ана
лиза включает всю методику измерения.
При этом, если найденное смещение оказа
лось незначимым, неопределенность, свя
занная с этим смещением, является просто

21

Количественное описание неопределенности

суммой стандартной неопределенности значения образца и стандартного отклонения, относящегося к найденному смещению.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Оцененное таким образом смещение объединяет смещение, обусловленное данной лабораторией, и смещение, присущее методу анализа. В случае эмпирического метода анализа возможно применение особых подходов, см. раздел 7.8.1.

- Если стандартный образец лишь прибли
зительно соответствует анализируемым
пробам, следует учитывать такие допол
нительные факторы как различие в со
ставе и однородности. (Стандартные об
разцы часто более однородны, чем ана
лизируемые пробы). Если необходимо,
при установлении соответствующих не
определенностей следует использовать
оценки, основанные на профессиональ
ном суждении (см. раздел 7.14).

- Следует учитывать любые эффекты, свя
занные с концентрацией определяемого
компонента; например, часто можно об
наружить, что потери при экстракции
различны при высоких и низких концен
трациях.

7.7.5. Смещение, обусловленное методом, можно определить также путем сравнения полученных результатов с результатами референтного метода. Если установлено, что это смещение статистически незначимо, то искомая неопределенность равна сумме стандартной неопределенности референтного метода (если он вообще применим, см. раздел 7.8.1) и стандартной неопределенности, связанной с найденной разностью в результатах двух методов. Последний вклад в неопределенность представляет собой стандартное отклонение для разности, используемое при проверке статистической значимости, что поясняется на следующем примере.

ПРИМЕР

Метод определения концентрации селена (метод 1) сравнивается с референтным методом (метод 2). Результаты (в мг-кг1), полученные для каждого из методов, таковы:

|  | X | s | N |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод 1 | 5,40 | 1,47 | 5 |
| Метод 2 | 4,76 | 2,75 | 5 |

Объединяя стандартные отклонения для сравниваемых методов, получают средневзвешенное стандартное отклонение sc

= 2,205

1,472х(5-1) + 2,752х(5-1)

5 + 5-2 и соответствующее значение V.

= 0,46.

(5,40-4,76)   _0,64 1,4

Критическое значение Драено 2,3 для 8 степеней свободы, следовательно, между средними значениями, полученными двумя методами, нет значимой разницы. Однако как видно из вышеприведенной формулы, разность 0,64 делится на 1,4. Значение 1,4 является оценкой стандартного отклонения для этой разности и, соответственно, представляет собой неопределенность, которую нужно приписать найденному смещению.

7.7.6. Общее смещение можно оценить также с помощью добавки определяемого компонента в предварительно проанализированную пробу. Здесь применимы те же соображения, что и при анализе стандартных образцов (см. выше). Важно учитывать различное поведение добавляемого и изначально находящегося в пробе компонента. При этом опираются на:

- Исследования распределения смещения
в зависимости от типа матрицы и коли
чества добавленного компонента.

- Сравнение результата, полученного для
некоторого образца, с результатом, най
денным после извлечения определяемо
го компонента, добавленного в тот же
образец.

- Суждения, сделанные по результатам ис
следования образцов с необычным пове
дением. Например, ткань устрицы (ти
пичный образец сравнения для морских
биологических тканей) хорошо известна
своей тенденцией соосаждать некоторые
элементы с солями кальция при сжига
нии. Это может дать оценку извлечения

22

Количественное описание неопределенности

для "наименее благоприятного случая", которую можно рассматривать как границу прямоугольного или треугольного распределения и получить отсюда значение неопределенности.

•   Суждения на основе предшествующего опыта.

7.7.7.	Смещение также можно оценить
сравнением результата, полученного по дан
ной методике, со значением, найденным ме
тодом стандартных добавок, в котором из
вестные количества определяемого компо
нента добавляют в анализируемую пробу, и
искомую концентрацию находят путем эк
страполяции. При этом неопределенность,
обусловленная собственно смещением, мо
жет быть мала по сравнению с другими со
ставляющими, например, экстраполяцией,
а также (если это имеет место) приготовле
нием и дозированием раствора при введе
нии добавки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для эффективного учета факторов пробы важно, чтобы добавки вносили в исходную пробу, а не в подготовленный на конечных стадиях анализа экстракт.

- В соответствии с общим требовани
ем Руководства ИСО следует вводить по
правки на все выявленные и значимые сис
тематические эффекты. Если вводится по
правка на значимое общее смещение, не
определенность, связанная с этим смещени
ем, оценивается так же, как описано в разде
ле 7.7.5 для случая незначимого смещения.

- В тех случаях, когда смещение зна
чимо, но им, тем не менее, пренебрегают
по практическим соображениям, необходи
мо учитывать рекомендации, изложенные в

разделе 7.15.

Дополнительные факторы

7.7.10.	Влияния любых оставшихся факто
ров следует оценивать отдельно или путем
их варьирования в эксперименте, или с по
мощью предсказания на основе разработан
ной теории. Неопределенности, связанные
с этими факторами, подлежат оцениванию,
регистрации и суммированию с другими со
ставляющими обычным путем.

7.7.11. Если показано, что влияние этих оставшихся факторов пренебрежимо мало (т.е. статистически незначимо) по сравнению с прецизионностью, то составляющую неопределенности, равную стандартному отклонению в тесте на значимость, рекомендуется учитывать как вклад соответствующего фактора.

ПРИМЕР

Влияние допустимого изменения времени экстракции исследовалось с помощью t-критерия по данным пяти определений одной и той же пробы, выполненных при нормальном времени экстракции и времени, уменьшенном на 1 час. Полученные средние значения и стандартные отклонения (в мг-л"1) составили: при нормальном времени экстракции: среднее значение 1,8, стандартное отклонение 0,21; при измененном времени экстракции: среднее значение 1,7, стандартное отклонение 0,17. Для проверки по t-критерию используют средневзвешенную дисперсию:

(5-1)х0,212+(5-1)х0,172

= 0,037,

чтобы получить значение (1,8-1,7)

• = 0,82.

15

Это значение меньше, чем tait= 2,3, и, следовательно, влияние соответствующего фактора незначимо. Отметим, что разность в числителе (0,1) делится на величину стандартного откло-

нения л/0,037х(1/5 + 1/5)=0,12. Это значение считается вкладом в неопределенность, вызванную влиянием допустимых изменений времени экстракции.

7.7.12. В тех случаях, когда выявленный систематический эффект статистически значим, но все же достаточно мал и им можно пренебречь на практике, следует применять положения раздела 7.15.

7.8.   Оценивание неопределенности эмпирических методов

7.8.1. "Эмпирический метод" - это метод, обусловленный целями измерения в заданной области применения, когда сама измеряемая величина характерна только для используемого метода. Иными словами, метод измерения определяет измеряемую величи-

23

Количественное описание неопределенности

ну. Примерами являются определение металлов, выщелачиваемых из керамики, и определение клетчатки в продуктах питания (см. также раздел 5.2 и пример А5).

- Когда соответствующая методика ис
пользуется в заданной области применения,
смещение, обусловленное методом, прини
мается равным нулю. При таких обстоятель
ствах оценка смещения должна относиться
только к работе лаборатории, и ее не следу
ет дополнительно объяснять смещением,
присущим методу. Это приводит к выводам,
изложенным ниже.

- Исследования с применением стан
дартных образцов с целью демонстрации
пренебрежимо малого смещения или для ус
тановления величины этого смещения сле
дует проводить на стандартных образцах,
аттестованных тем же методом, либо в от
ношении которых имеются дополнительные
данные, полученные рассматриваемым ме
тодом.

- В тех случаях, когда такие стандарт
ные образцы отсутствуют, ограничиваются
контролем параметров, влияющих на ре
зультат, обычно таких как время, темпера
тура, масса, объем и т. д. Соответственно,
должны быть оценены неопределенности,
связанные с этими входными параметрами,
и нужно показать, что ими можно пренеб
речь либо оценить их количественно (см.
пример А6).

- Эмпирические методы обычно иссле
дуют в рамках межлабораторных экспери
ментов, и поэтому их неопределенность
можно оценить так, как это описано в раз
деле 7.6.

7.9.   Оценивание неопределенности аналитических методов ad-hoc

7.9.1. Аналитические методы ad-hoc - это методы, применяемые при проведении краткосрочных разведочных исследований или для анализа небольшой серии проб (см. Примечания, П.5) . Обычно они основаны на стандартных или хорошо отработанных в лаборатории методах и адаптированы для анализа различных веществ. При этом проведение формальных исследований по оцен-

ке пригодности для конкретного применения, как правило, не-оправдано.

- Ввиду ограниченности ресурсов для
установления соответствующих вкладов в
неопределенность, в этих случаях необхо
димо полагаться в основном на известные
характеристики эффективности родствен
ных систем или отдельных блоков в таких
системах. Соответственно, и оценки неопре
деленности должны быть основаны на этих
характеристиках. При этом имеющаяся ин
формация об эффективности должна под
крепляться любыми исследованиями, под
тверждающими ее применимость для реше
ния данной задачи. Следующие рекоменда
ции предполагают, что такая родственная
система не только имеется, но и достаточно
хорошо изучена для получения надежных
оценок неопределенности, или что рассмат
риваемая методика состоит из отдельных
блоков (других методик), неопределенность
которых была установлена ранее.

- Важно, чтобы для рассматриваемой
методики имелись, как минимум, оценка об
щего смещения и прецизионности. В идеа
ле, смещение должно быть установлено от
носительно стандартного образца, но на
практике более привычным является его
оценивание по извлечению известной до
бавки. В таком случае применяют подходы,
описанные в разделе 7.7.4, за исключением
того, что степень извлечения добавки здесь
следует сравнивать со степенью извлечения,
которая наблюдалась для родственных сис
тем, чтобы установить пригодность пред
шествовавших исследований для оценива
ния данной методики. Общее смещение, по
лученное для метода ad-hoc на анализируе
мых пробах, должно быть сравнимо с тем
смещением, которое было ранее установле
но для родственной системы.

- Минимальный эксперимент при оце
нивании прецизионности предполагает вы
полнение лишь двух параллельных опреде
лений. Однако рекомендуется все же, что
бы число параллельных определений было
достаточно большим, насколько это практи
чески возможно. Найденную прецизион
ность сопоставляют с прецизионностью род
ственной системы: при этом значения стан
дартных отклонений должно быть сравнимы.

24

Количественное описание неопределенности

ПРИМЕЧАНИЕ:

Можно рекомендовать, чтобы способ этого сопоставления был достаточно прост. Критерии статистической значимости (например, F-кри-терий), вообще говоря, ненадежны при малом объеме выборки и часто приводят к выводу об отсутствии значимого различия просто по причине их малой мощности.

7.9.5. В тех случаях, когда указанные выше условия однозначно выполняются, оценку неопределенности для родственной системы можно непосредственно применять к результатам, полученным по рассматриваемой методике, при этом возможна корректировка значения неопределенности ввиду ее зависимости от концентрации и других известных факторов.

7.10. Количественное описание отдельных составляющих неопределенности

7.10.1. Почти всегда какие-то из источников неопределенности приходится рассматривать по отдельности. В некоторых случаях это необходимо только для очень малого числа источников; в других, особенно когда имеется мало данных по эффективности метода или этих данных нет вовсе, каждый источник может потребовать отдельного изучения. (В качестве иллюстрации см. Примеры 1, 2 и 3 в Приложении А). Есть несколько общих приемов для установления индивидуальных составляющих неопределенности:

- Экспериментальное варьирование вход
ных переменных.

- Использование сведений из технической
документации, например, сертификатов
измерений и калибровки.

- Моделирование на основе теоретических
принципов.

- Использование суждений, основанных
на предшествующем опыте или имита
ционном моделировании.

Все эти методы вкратце обсуждаются ниже.

7.11. Экспериментальное оценивание индивидуальных вкладов в неопределенность

- Оценки составляющих неопреде
ленности часто можно и целесообразно по
лучать из экспериментальных исследований
отдельных факторов.

- Стандартную неопределенность,
связанную со случайными эффектами, оп
ределяют в экспериментах по сходимости
и количественно выражают в виде стандар
тного отклонения измеренных величин.
Если не требуется высокой точности оцени
вания, на практике обычно достаточно 15
повторных измерений.

- Другие типичные эксперименты
включают:

•	Исследование влияния варьирования ка
кого-либо одного параметра на получае
мый результат. Это особенно уместно в
случае непрерывных контролируемых
параметров, таких как время и темпера
тура, которые не зависят от других фак
торов. Вначале из экспериментальных
данных получают степень изменения
результата при изменении параметра.
Затем ее непосредственно объединяют с
неопределенностью этого параметра,
получая в итоге соответствующий вклад
в неопределенность.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изменение параметра должно быть достаточно большим для существенного изменения результата по сравнению с его прецизионностью, полученной в данном исследовании (например, в 5 раз больше, чем стандартное отклонение в ряду повторных измерений).

•	Исследования устойчивости (robustness
studies), в которых проверяют значимость
небольших изменений в значениях пара
метров. Эти исследования особенно под
ходят для быстрого выявления значимых
эффектов и обычно используются при оп
тимизации метода. Тот же подход может
применяться и в случае дискретных вли
яющих факторов, например, матрицы об
разца или небольших изменений конфи
гурации прибора, которые могут оказы
вать непредсказуемое влияние на резуль-

25

Количественное описание неопределенности

тат. Если какой-либо фактор оказался значимым, нужно проводить дополнительное исследование. Если же значимых факторов не обнаружено, искомая неопределенность равна (по крайней мере, как предварительная оценка) неопределенности, полученной при исследовании устойчивости.

• Многофакторные планы экспериментов, предназначенные для оценки влияния отдельных факторов и их взаимодействий. Такие исследования особенно полезны в тех случаях, когда имеется некоторая ка-тегорийная переменная. Речь идет о такой переменной, значение которой не связано с величиной эффекта. Число лабораторий, участвующих в эксперименте, фамилии аналитиков или типы проб - все это примеры категорийной переменной. Например, влияние типа матрицы (в пределах заданной области применения методики) можно оценить путем исследования степени извлечения в экспериментах на нескольких матрицах, выполненных с повторениями. Применение дисперсионного анализа позволяет выделить тогда внутри- и межматричные составляющие дисперсии для наблюдаемого извлечения. Найденная межматричная составляющая дает стандартную неопределенность, связанную с варьированием матрицы.

7.12. Оценивание на основе

дополнительных результатов / данных

- Зачастую можно оценить некоторые
из стандартных неопределенностей, исполь
зуя любую информацию, которая имеется в
распоряжении, если она связана с неопреде
ленностью рассматриваемой величины. Сле
дующие параграфы рассматривают некоторые
источники получения такой информации.

- Программы проверки квалифика
ции. Результаты участия лаборатории в про
граммах проверки квалификации могут ис
пользоваться для подтверждения найденной
неопределенности, поскольку неопределен
ность должна быть сопоставима с разбро
сом результатов, полученных этой лабора-

торией на протяжении ряда проверок. Кроме того, в том случае, когда:

- составы образцов, используемых при
проведении таких проверок, перекрыва
ют весь диапазон рядовых определений,

- значения, приписанные характеристикам
образца в каждом цикле проверки, про
слеживаемы к соответствующим опор
ным значениям и

- неопределенность приписанного значе
ния мала по сравнению с наблюдаемым
разбросом результатов,

дисперсия разностей между приписанными значениями и значениями, представленными лабораторией (в повторных циклах), дает основу для хорошей оценки неопределенности, возникающей на тех стадиях методики анализа, которые контролировались в данной программе. Например, для программы, предусматривающей анализ сходных по составу образцов, стандартное отклонение разностей дает стандартную неопределенность. Конечно, систематическое отклонение от прослеживаемых приписанных значений и любые другие источники неопределенности (например, те, которые отмечены в разделе 7.6.1) также следует принимать во внимание.

7.12.3. Данные, относящиеся к обеспечению качества. Как уже отмечалось, необходимо, чтобы были удовлетворены критерии качества, сформулированные в описании методики, и чтобы измерения, периодически проводимые на контрольных пробах, подтверждали, что эти критерии по-прежнему удовлетворяются. В тех случаях, когда для обеспечения качества применяют стандартные образцы, получаемые данные могут непосредственно использоваться для оценки неопределенности, как это показано в разделе 7.5. При использовании в целях контроля какого-либо стабильного образца, полученные результаты дают оценку промежуточной прецизионности (раздел 7.7.2). Данные по обеспечению качества могут служить также для непрерывной проверки и подтверждения ранее установленного значения неопределенности. Ясно, что суммарная неопределенность, обусловленная только случайными эффектами, не может быть мень-

26

Количественное описание неопределенности

ше стандартного отклонения результатов, полученных в процессе контроля качества.

7.12.4. Информация поставщика. Свидетельства о калибровке или каталоги поставщиков оборудования могут дать информацию в отношении многих источников неопределенности. Например, допуски на мерную стеклянную посуду можно взять из каталога фирмы-изготовителя или свидетельства о калибровке конкретного экземпляра мерной посуды до его непосредственного применения.

7.13.	Моделирование, основанное на
теоретических принципах

- Во многих случаях разработанная
физическая теория позволяет построить до
статочно хорошие модели, описывающие
влияние различных факторов на результат
измерений. Например, хорошо изучено вли
яние температуры на объем и плотность. В
таких случаях неопределенность можно рас
считать или оценить непосредственно из
имеющегося соотношения с помощью ме
тодов распространения неопределенностей,
описанных в разделе 8.

- В других ситуациях может оказать
ся необходимым использование приближен
ных теоретических моделей, объединенных
с экспериментальными данными. Напри
мер, если результат аналитического измере
ния зависит от некоторой реакции получе
ния производного, требующей для своего
протекания какого-то времени, то может
потребоваться оценка неопределенности,
связанной с временем. Это можно сделать
путем простого варьирования времени, зат
раченного на протекание реакции. Однако
может быть лучше разработать приближен
ную модель для скорости этой реакции на
основе оценочных экспериментальных ис
следований кинетики получения производ
ного примерно в той же области концентра
ций и оценить неопределенность исходя из
предсказанной скорости.

7.14.	Оценивание на основе суждений

7.14.1. Оценивание неопределенности не является ни рутинной процедурой, ни чисто математической задачей; оно зависит от

детального знания природы измеряемой величины, используемого метода и методики измерений. Поэтому качество и полезность оценки неопределенности, указываемой для результата измерения, в конечном счете зависят от понимания, критического анализа и добросовестности тех, кто проводит это оценивание.

- Многие распределения величин
можно интерпретировать в том смысле, что
вероятность наблюдения величины на кра
ях распределения меньше, чем в центре. Ко
личественное описание таких распределе
ний и нахождение стандартных отклонений
проводится на основе повторных измерений.

- Однако в тех случаях, когда повтор
ные измерения невозможны или когда они
не обеспечивают получения разумного зна
чения конкретной составляющей неопреде
ленности, могут потребоваться иные подхо
ды к оцениванию.

- В аналитической химии имеются
многочисленные случаи, когда имеет место
именно такая ситуация, и требуется выне
сение определенных суждений. Например:

- Невозможно провести оценку степени
извлечения и связанной с ним неопреде
ленности для каждой пробы в отдельно
сти. Такие оценки находят для классов
проб (например, сгруппированных по
типам матриц) и относят ко всем пробам
данного типа. При этом степень подобия
сама по себе остается неизвестной. Та
ким образом, этот переход (от типа мат
рицы к конкретной пробе) связан с до
полнительным элементом неопределен
ности, которая не имеет частотной интер
претации.

- Для преобразования входной величины
в значение измеряемой величины (т.е. ре
зультат анализа) используется модель из
мерения в том виде, как она определяет
ся предписанной аналитической проце
дурой. Однако этой модели, как и всем
моделям в науке, присуща какая-то не
определенность. Всегда лишь предпола
гается, что природа ведет себя в соответ
ствии с принятой моделью, но этого
нельзя знать с полной определенностью.

27

Количественное описание неопределенности

В аналитической химии широко рекомендуется применение стандартных образцов, но при этом всегда остается неопределенность не только в отношении истинного значения, но и в отношении пригодности конкретного стандартного образца для анализа данной пробы. Требуется некоторое суждение относительно степени, до которой рекомендованный стандартный образец аналогичен анализируемым пробам в конкретной ситуации.

Еще один источник неопределенности появляется тогда, когда измеряемая величина недостаточно полно определена самой процедурой измерений. Возьмите, например, определение "перманга-натной окисляемости", значение которой будет, несомненно, разным при анализе почвенных вод и сточных вод. На это определение могут влиять не только такие факторы, как температура процесса окисления, но и химические эффекты, например, состав матрицы или мешающие компоненты.

Обычной практикой в аналитической химии является введение известной добавки вещества, являющегося близким структурным аналогом или изотопозаме-щенным соединением, по которому судят о степени извлечения соответствующего вещества или даже целого класса соединений. Ясно, что связанная с этим неопределенность может быть экспериментально найдена при условии, что аналитик готов исследовать степень извлечения на всех уровнях концентрации и при всех соотношениях определяемого вещества и добавки да еще при всех "возможных" матрицах. Часто, однако, таких экспериментов не проводят, заменяя их суждениями о:

- зависимости извлечения определяе
мого компонента от концентрации,

- зависимости извлечения добавки от
концентрации,

- зависимости извлечения от (под)типа
матрицы,

- идентичности связывания исходного
вещества и добавки в матрице пробы.

- Суждения этого типа основывают
ся не на непосредственных результатах из
мерений, а скорее на субъективной (личной)
вероятности - это выражение, которое мы
можем использовать здесь в качестве сино
нима выражений "степень доверия", "инту
итивная вероятность" и "правдоподобие"
[Н.11]. Также предполагается, что степень
доверия, о которой идет речь, опирается не
на внезапное суждение, а на хорошо обдуман
ное и зрелое заключение о вероятности.

- Хотя признается, что заключение о
субъективной вероятности у одного челове
ка отличается от такого заключения у дру
гого (а иногда они различаются даже у од
ного человека в разные моменты времени),
эти заключения не являются произвольны
ми, поскольку вытекают из здравого смыс
ла, экспертных знаний и опыта предшеству
ющих исследований.

- Может показаться, что субъектив
ность такого оценивания является недостат
ком, но на практике это не должно приво
дить к худшим оценкам по сравнению с
теми, которые получались бы исходя из по
вторных измерений. Особенно это касается
тех ситуаций, когда действительную измен
чивость экспериментальных условий, име
ющую место в реальной жизни, воспроиз
вести просто невозможно, и потому получа
ющиеся в результате экспериментов дакные
не дают реальной картины.

- Типичная задача такого рода возни
кает, когда требуется оценить долговремен
ную изменчивость при отсутствии данных
межлабораторного исследования. Очень мо
жет быть, что исследователь, который не
признает возможности замены действитель
но оцененной вероятности (когда такая
оценка отсутствует) субъективной вероятно
стью, упускает из виду важные составляю
щие неопределенности,'и таким образом, он
оказывается в конечном счете менее объек
тивным, чем тот, кто все-таки полагается на
субъективную вероятность.

- При оценивании суммарной неопре
деленности нужно иметь в виду две особен
ности оценок, полученных на основе сте
пени доверия:

28

Количественное описание неопределенности

- степень доверия принимает вид некото
рого интервала. Это означает, что нужно
указать нижний и верхний пределы по
добно классическому распределению ве
роятностей;

- при суммировании составляющих неопре
деленности, основанных на степени дове
рия, применяются те же самые правила,
что и в отношении стандартных отклоне
ний, найденных обычными методами.

7.15. Значимость смещения

- Общее требование Руководства
ИСО состоит в том, что поправки следует
применять для всех выявленных и значи
мых систематических эффектов.

- При принятии решения о том, мож
но ли с достаточным основанием пренеб
речь известным смещением, рекомендует
ся следующий подход:

i) Оцените суммарную неопределенность без учета соответствующего смещения.

ii) Сравните смещение с полученной суммарной неопределенностью.

Hi) Если смещение незначимо по сравнению с суммарной неопределенностью, то этим смещением можно пренебречь.

iv) Если смещение оказывается значимым, необходимы дополнительные действия. Это может быть:

- Исключение или поправка на величи
ну смещения; при этом нужно учесть
неопределенность поправки.

- Представление в отчете в дополнение
к результату измерения значения на
блюдаемого смещения вместе с его
неопределенностью.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если по соглашению мы не вносим поправку на известное смещение, то метод следует считать эмпирическим (см. раздел 7.8).

29

Вычисление суммарной неопределенности

8. Этап 4. Вычисление суммарной неопределенности

8.1.   Стандартные неопределенности

- Перед суммированием все составля
ющие неопределенности должны быть вы
ражены в виде стандартных неопределен
ностей, то есть как стандартные отклонения.
Поэтому может потребоваться преобразо
вание из какой-то иной характеристики
рассеяния. Следующие правила дают ука
зания по преобразованию такой составля
ющей неопределенности в стандартное
отклонение.

- В тех случаях, когда составляющая
неопределенности была оценена экспери
ментально исходя из дисперсии повторных
измерений, она легко выражается в виде
стандартного отклонения. Для отдельного
результата в ряду измерений стандартная
неопределенность есть просто наблюдаемое
стандартное отклонение; в тех случаях, ког
да результаты усредняют, используют стан
дартное отклонение среднего [В.24].

- Если оценку неопределенности полу
чают на основании результатов предшеству
ющих исследований или имеющихся дан
ных, она, возможно, уже выражена в виде
стандартного отклонения. Если же указан
доверительный интервал с соответствую
щим доверительным уровнем (в виде ±а при
вероятности р %), то значение а нужно по
делить на соответствующую процентную
точку нормального распределения для за
данного доверительного уровня.

ПРИМЕР

Техническое описание устанавливает, что показания весов находятся в пределах ±0,2 мг при доверительном уровне 95 %. По таблицам процентных точек нормального распределения 95%-й доверительный интервал вычисляется исходя из значения 1,96а. Использование этого соотношения дает стандартную неопределенность (0,2/1,96) = 0,1.

8.1.4.	Если пределы ±а даны без указания
доверительного уровня, и есть основания
ожидать, что крайние значения столь же ве
роятны, как и значение в центре, обычно
уместно принять прямоугольное распреде-

ление со стандартным отклонением a/V3 (см. Приложение Е).

ПРИМЕР

Мерная колба класса А вместимостью 10 мл; указанное в сертификате допускаемое отклонение ±0,2 мл. Стандартная неопределенность равна 0,2Л/3 = 0,12 мл (см. Примечания, П.6).

8.1.5.	Если пределы ±а даны без указания
доверительного уровня, но есть основания
ожидать, что крайние значения маловеро
ятны, обычно уместно  принять треуголь
ное распределение со стандартным откло
нением aV6 (см. Приложение Е).

ПРИМЕР

Мерная колба класса А вместимостью 10 мл; указанное в сертификате допускаемое отклонение ±0,2 мл, но опыт проверок показывает, что крайние значения относительно редки. Стандартная неопределенность равна 0,2Л/б = 0,08 мл.

- В тех случаях, когда оценка должна
быть сделана на основании суждений, со
ставляющую неопределенности можно вы
разить сразу в виде стандартного отклоне
ния. Если это невозможно, то следует оце
нить максимальное отклонение, которое,
вероятно, могло бы иметь место на практи
ке, исключая промахи. Если меньшие зна
чения отклонения можно считать суще
ственно более вероятными, то следует при
нять треугольное распределение. Если же
нет оснований предполагать бульшую веро
ятность незначительных отклонений, то это
следует трактовать как прямоугольное рас
пределение.

- Коэффициенты преобразования для
некоторых наиболее часто используемых рас
пределений приведены в Приложении Е. 1.

8.2.   Суммарная стандартная неопределенность

8.2.1. Следующим шагом за оценкой отдельных составляющих неопределенности или групп составляющих и выражением их

30

Вычисление суммарной неопределенности

в виде стандартных отклонении является вычисление суммарной стандартной неопределенности с помощью одной из процедур, описанных ниже.

8.2.2. Общее соотношение между суммарной стандартной неопределенностью и (у) значения у и неопределенностью параметров хух2,... хп, от которых зависит>>, имеет вид:

ис00,,х2...))= /.2 с,2м(д;,.)2 = / 2 и(у,х,)2 *,

\i=hn	\j i=\,n

где у(хр х2,...) - функция нескольких параметров хр х2...; с.— коэффициент чувствительности, выражаемый как частная производная у по х, т.е. с. = Эу/Эх.; мО>>х) обозначает неопределенность функции у, возникающую из неопределенности в х. Вклад каждой переменной и(у, х)2 представляет собой просто квадрат соответствующей неопределенности, выраженной в виде стандартного отклонения, умноженный на квадрат соответствующего коэффициента чувствительности. Эти коэффициенты чувствительности показывают, как изменяется значение у при изменении параметров х{, х2 и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Коэффициенты чувствительности можно оценить непосредственно из эксперимента; это особенно важно тогда, когда у нас нет надежного математического описания функции y(xl,x2, ...)•

8.2.3. В тех случаях, когда переменные не являются независимыми, это соотношение усложняется:

где и(х., хк) есть ковариация между х.ихк, а с.и ск— коэффициенты чувствительности, описанные в разделе 8.2.2. Ковариация связана с коэффициентом чувствительности гл соотношением:

u(xi,xk) = u(xi)-u(xk)-rik,

где -1 £г.к< 1.

8.2.4. Эти общие формулы применимы независимо от того, относятся ли неопределен-

ности к отдельным параметрам, сгруппированным параметрам или методике в целом. Однако если вклад в неопределенность отнесен к методике в целом, его обычно выражают как величину, влияющую только на конечный результат. В таких случаях или когда неопределенность параметра выражается непосредственно в единицах у, коэффициент чувствительности ду/дх. равен 1,0.

ПРИМЕР

Результат 22 мг-л"1 характеризуется стандартным отклонением 4,1 мг-л1. Стандартная неопределенность и(у), связанная с прецизионностью, при этих условиях равна 4,1 мг-л1. Модель этого измерения (пренебрегая для простоты другими факторами) может быть представлена в виде:

у = (вычисленный результат) + е

где е отражает все случайные эффекты в данных условиях измерений. Соответственно, коэффициент чувствительности ду/дг равен 1,0.

- Во всех случаях за исключением опи
санного, когда коэффициент чувствительно
сти равен 1, и особых случаев, упомянутых
в Правилах 1 и 2 ниже, должна применять
ся общая процедура, требующая нахожде
ния частных производных или их числен
ных эквивалентов. В Приложении Е подроб
но описан предложенный Крагтеном чис
ленный метод [Н.12], который эффективно
использует электронные таблицы для на
хождения суммарной стандартной неопре
деленности, исходя из стандартных неопре
деленностей входных величин и известной
модели измерения. Этот или другой подхо
дящий метод с применением компьютера
рекомендуется использовать для всех слу
чаев, кроме самых простых.

- Во многих случаях общие выражения
для суммирования неопределенностей со
кращаются до гораздо более простых фор
мул. Ниже даны два простых правила для сум
мирования стандартных неопределенностей.

Правило 1

Для моделей, включающих только суммы или разности величин, например, у = (р + q + г +...), суммарная стандартная неопределенность и (у) дается выражением:

* В Руководстве ИСО используется более краткая форма записи и.(у) вместо и(у, х).

31

Вычисление суммарной неопределенности

у = (2,46 х 4,32) / (6,38 х 2,99) = 0,56,

Правило 2

Для моделей, включающих только произведения или частные, например, у = (р х q x г х ...) или у = р I (q х г х ...), суммарная стандартная неопределенность ис(у) дается выражением:

р )   у ч )

где (и(р) I р) и т. д. представляют собой неопределенности параметров, выраженные в виде относительных стандартных отклонений.

ПРИМЕЧАНИЕ

В этих правилах вычитание рассматривается аналогично сложению, а деление - аналогично умножению.

8.2.7. Для того, чтобы просуммировать составляющие неопределенности, удобнее всего разбить исходную математическую модель на отдельные выражения, состоящие только из тех операций, которые подпадают под одно из двух приведенных выше правил. Например, выражение

следует разбить на две части (о+р) и (q + г). Промежуточные неопределенности для каждой из них можно вычислить с помощью правила 1; эти промежуточные неопределенности суммируют затем по правилу 2, что и дает суммарную стандартную неопределенность.

8.2.8. Следующие примеры иллюстрируют применение приведенных выше правил:

ПРИМЕР 1

Дана модель: у = (р - q + г). Значения параметров и их стандартные неопределенности таковы: р = 5,02, q = 6,45 и г = 9,04; и(р) = 0,13, u{q) = 0,05 и и(г) = 0,22.

у = 5,02-6,45+9,04 = 7,61. ПРИМЕР 2

Дана модель: у = (op I qr). Значения параметров и их стандартные неопределенности:

= 0,26,

= 2,46, р = 4,32, q = 6,38 и г = 2,99;   и( ,02, и(р) = 0,13, u(q) = 0,11 и и(г) = 0,07,

6,38 J     { 2,99 => 0,56x0,043 = 0,024.

8.2.9. Имеется немало случаев, когда значение составляющей неопределенности зависит от уровня определяемого компонента. Например, неопределенности при извлечении компонента из какой-либо матрицы могут быть меньше при высоких содержаниях, а случайные колебания спектроскопических сигналов часто примерно пропорциональны их интенсивности (постоянный коэффициент вариации). В таких случаях важно учитывать зависимость суммарной стандартной неопределенности от содержания определяемого вещества. Используемые здесь подходы включают:

- Применение методики анализа или оцен
ки неопределенности в узком диапазоне
концентраций определяемого компонента.

- Оценивание неопределенности в виде от
носительного стандартного отклонения.

- Установление зависимости от концент
рации в явном виде, и вычисление не
определенности полученного результата.

Приложение Е.4 дает дополнительную информацию об этих подходах.

8.3.   Расширенная неопределенность

- На последнем этапе суммарную стан
дартную неопределенность умножают на
выбранный коэффициент охвата для полу
чения расширенной неопределенности. Рас
ширенная неопределенность нужна для
того, чтобы указать интервал, в котором, как
ожидается, заключена большая часть рас
пределения значений, которые с достаточ
ным основанием могут быть приписаны из
меряемой величине.

- При выборе значения коэффициента
охвата к следует учитывать:

•	Требуемый уровень достоверности.

32

Вычисление суммарной неопределенности

- Какую-либо информацию о предполага
емом распределении.

- Информацию о количестве наблюдений,
использованных для оценки случайных
эффектов (см. далее раздел 8.3.3).

8.3.3.	Для большинства применений реко
мендуется, чтобы к было равно 2. Однако
это значение к может быть недостаточным
в тех случаях, когда суммарная неопределен
ность основана на результатах статистичес
ких наблюдений с относительно небольшим
числом степеней свободы (менее шести). В
таком случае выбор к зависит от эффектив
ного числа степеней свободы.

8.3.4.	Когда суммарная стандартная неопре
деленность определяется наибольшим по
величине вкладом с менее чем шестью сте
пенями свободы, то рекомендуется устанав
ливать к равным двустороннему значению
критерия Стьюдента /для числа степеней сво
боды, связанного с этим вкладом, и требуе
мого доверительного уровня (обычно 95 %).
Таблица 1 дает краткую сводку значений t.

ПРИМЕР

Суммарная стандартная неопределенность взвешивания формируется из вкладов и асч = 0,01 мг, связанного с калибровкой, и s , =

г	>	набл

0,08 мг, основанного на стандартном отклонении пяти повторных наблюдений. Суммарная

стандартная неопределенность и равна Vo,Ol2+O,O82 = 0,081 мг. Она определяется преимущественно вкладом сходимости дна6п, основанным на пяти наблюдениях, что дает 5-1=4 степеней свободы. Соответственно, к должно быть принято равным значению t двустороннего распределения Стьюдента. Это значение t для четырех степеней свободы и 95 % доверительного уровня, как это следует из таблиц, равно 2,8. Соответственно, £ принимают равным 2,8, и расширенная неопределенность равна U= 2,8 х 0,081 = 0,23 мг.

- Руководство ИСО [Н.2] дает допол
нительные указания по выбору к при малом
числе измерений, по которым оценивают
большие случайные эффекты, и к нему сле
дует обращаться при нахождении числа сте
пеней свободы, а также в случае, когда суще
ственными оказываются несколько вкладов.

- В тех случаях, когда рассматриваемое
распределение является нормальным рас
пределением, коэффициент охвата, равный
2 (или выбранный в соответствии с пара
графами 8.3.3-8.3.5. при доверительном
уровне 95 %), приводит к интервалу, содер
жащему примерно 95 % распределения всех
значений измеряемой величины. При отсут
ствии информации о типе распределения
интерпретация в виде 95 % доверительно
го интервала теряет силу.

Таблица 1. Значения t распределения Стьюдента для 95 % доверительного уровня

(двусторонняя постановка задачи)

| Число степеней свободы | t |
| --- | --- |
| V |  |
| 1 | 12,7 |
| 2 | 4,3 |
| 3 | 3,2 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 2,5 |

33

Представление неопределенности

9. Представление неопределенности

9.1.   Общие положения

9.1.1.	Информация, представляемая вме
сте с результатом измерения, зависит от
цели его дальнейшего использования. При
этом следует руководствоваться следую
щими принципами:

- предоставлять информацию, достаточ
ную для того, чтобы провести уточнение
оценки неопределенности, если появит
ся новая информация или новые данные;

- предпочтительнее предоставить избыточ
ную информации, нежели недостаточную.

9.1.2.	Если подробности измерения, вклю
чая то, как оценивалась неопределенность,
даны в виде ссылок на опубликованные до
кументы, необходимо, чтобы эти докумен
ты были актуализированы и соответствова
ли применяемым в лаборатории методам.

9.1.   Требуемая информация

9.2.1.	Полное представление результата из
мерения должно включать следующую ин
формацию или ссылку на документы, содер
жащие такую информацию:

- описание методов, использованных для
вычисления результата измерения и его
неопределенности на основе экспери
ментальных наблюдений и данных о
входных величинах;

- значения и источники всех поправок и
констант, использованных как при вы
числении, так и при анализе неопреде
ленности;

- перечень всех составляющих неопреде
ленности с полной документацией, каса
ющейся оценки каждой из них.

- Данные и их анализ должны быть
представлены таким образом, чтобы можно
было легко проследить все важные этапы и
при необходимости повторить вычисление
конечного результата.

- В тех случаях, когда требуется под
робное представление результата, включа-

ющее промежуточные значения, отчет должен включать:

- значение каждой входной величины, ее
стандартную неопределенность и описа
ние того, как она была получена;

- соотношение между результатом и вход
ными величинами, а также частными
производными, ковариациями или коэф
фициентами корреляции, использован
ными для учета этих эффектов;

- число степеней свободы для стандартной
неопределенности каждой входной вели
чины (методы нахождения числа степе
ней свободы приведены в Руководстве
ИСО [Н.2]).

ПРИМЕЧАНИЕ:

В тех случаях, когда функциональная зависимость очень сложна или не существует в явном виде (например, она может существовать лишь как компьютерная программа), она может быть описана в общем виде или путем ссылки на соответствующий источник. В таких случаях должно быть всегда ясно, как получен результат химического анализа и его неопределенность.

9.2.4. При представлении результатов рядовых анализов может быть достаточным только указание значения расширенной неопределенности и значения к.

9.3.   Представление стандартной неопределенности

9.3.1. Когда неопределенность выражается в виде суммарной стандартной неопределенности ыДт. е. в виде одного стандартного отклонения), рекомендуется следующая форма записи:

"(Результат): х (единиц) при стандартной неопределенности мДединиц), [где стандартная неопределенность определяется согласно Международному словарю основных и общих терминов в области метрэло-гии, 2-е изд., ИСО, 1993 г. и соответствует одному стандартному отклонению]".

34

Представление неопределенности

ПРИМЕЧАНИЕ:

При указании стандартной неопределенности использование знака ± не рекомендуется, поскольку этот знак ассоциируется с интервалом, соответствующим высоким уровням достоверности.

Текст в скобках [ ] может быть опущен или сокращен в зависимости от обстоятельств.

ПРИМЕР

Суммарный азот: 3,52 % (масс.)

Стандартная неопределенность: 0,07 % (масс.)*

*	Стандартная неопределенность соответству
ет одному стандартному отклонению.

9.4.	Представление расширенной
неопределенности

9.4.1. Если нет иных требований, то результат х должен быть указан вместе с расширенной неопределенностью U, которую вычисляют с применением коэффициента охвата к = 2 (или как описано в разделе 8.3.3). Рекомендуется следующая форма записи:

"(Результат): (x±U) (единиц),

где представленная неопределенность [расширенная неопределенность, определяемая согласно Международному словарю основных и общих терминов в области метрологии, 2-е изд., ИСО, 1993 г.] вычислена с применением коэффициента охвата, равного 2, [что дает уровень достоверности приблизительно 95 %]".

Текст в скобках [ ] может быть опущен или сокращен в зависимости от обстоятельств.

ПРИМЕР

Суммарный азот: 3,52 ± 0,14 % (масс.)*

*	Представленная неопределенность является
расширенной неопределенностью, вычислен
ной с применением коэффициента охвата, рав
ного 2, который дает уровень достоверности
приблизительно 95 %.

9.5.	Численное выражение
результатов

9.5.1. Численные значения результата и его неопределенности не следует приводить с излишним числом знаков. Лишь в редких случаях бывает необходимо указывать для неопределенности более двух значащих

цифр, будь то расширенная неопределенность U или стандартная неопределенность и. Результат должен быть округлен так, чтобы он был согласован с указываемой неопределенностью.

9.6.   Соответствие заданным пределам

9.6.1.	Для удовлетворения требованиям
нормативных документов часто требуется
доказать, что измеряемая величина, напри
мер, концентрация токсичного вещества,
лежит в заданных пределах. Ясно, что в этом
контексте неопределенность измерений
влияет на интерпретацию аналитических
результатов. В частности:

- при оценке соответствия придется при
нимать во внимание неопределенность
результата анализа;

- возможно, что пределы уже были уста
новлены с учетом неопределенности.

При оценке соответствия следует рассматривать оба эти фактора. В следующих параграфах даются примеры ситуаций, широко распространенных на практике.

9.6.2.	Если исходить из предположения, что
пределы были установлены без учета не
определенности, при сопоставлении с вер
хним пределом возможны, очевидно, четы
ре ситуации (см. рис. 2):

i) Результат превышает предельное значение на величину, булыную расширенной неопределенности.

ii) Результат превышает предельное значение на величину, меньшую расширенной неопределенности.

iii) Результат ниже предельного значения на величину, меньшую расширенной неопределенности.

iv) Результат ниже предельного значения на величину, бульшую расширенной неопределенности.

Случай i) обычно интерпретируется как демонстрация явного несоответствия заданным пределам. Наоборот, случай iv) обычно интерпретируют как демонстрацию соответствия. Случаи ii) и iii) обычно требу-

35

Представление неопределенности

ют отдельного рассмотрения в свете каких-либо соглашений с пользователем аналитических данных. Аналогичные соображения применимы при решении вопроса о соответствии нижнему пределу.

9.6.3. Если известно или предполагается, что пределы были установлены с учетом некоторого допуска на неопределенность, суждения о соответствии заданным пределам можно вынести только при знании этого допуска. Исключение может быть сделано в том случае, когда соответствие пределам

устанавливают на основании заданного метода анализа, применяемого в конкретных условиях. При этом подразумевается, что неопределенность (или, по крайней мере, воспроизводимость) результатов, получаемых этим методом, достаточно мала, чтобы ею можно было пренебречь по практическим соображениям. В таком случае (при условии, что имеет место надлежащий контроль качества) о соответствии требованиям судят на основании конкретного результата анализа. Обычно это специально оговаривают в стандартах, использующих такой подход.

(О

Результат плюс неопределенность -выше предела

(ш)

Результат лежит

ниже предела,

находящегося

в границах

(и)

Результат лежит

выше предела,

находящегося

в границах

неопределенности неопределенности

(iv)

Результат минус неопределенность -ниже предела

36

Рисунок 2. Неопределенность и соответствие заданным пределам

Приложение А. Примеры

Приложение А. Примеры Введение

Общее введение

Данные примеры показывают, как методы оценивания неопределенности, описанные в разделах 5-7, можно применить для некоторых типичных аналитических задач. Во всех примерах реализуется общая схема оценивания неопределенности (рис. 1, стр 13). Источники неопределенности выявляют и устанавливают на основе рассмотрения диаграмм "причина-следствие" (см. Приложение D). Это помогает избежать дублирования при рассмотрении источников неопределенности, а также позволяет сгруппировать составляющие, суммарный эффект которых можно оценить непосредственно. Кроме того, примеры 1-6 демонстрируют применение метода электронных таблиц, описанного в Приложении Е.2, для вычисления суммарных неопределенностей исходя из вкладов и(у, х)*.

Каждый из примеров 1 -6 содержит вводную часть. Она включает краткое описание методики анализа, таблицу источников неопределенности и соответствующих им вкладов, графическое сопоставление отдельных вкладов и оценку суммарной неопределенности.

Примеры 1 -3 иллюстрируют оценивание неопределенности путем количественного описания вкладов от каждого источника по отдельности. В этих примерах дается детальный анализ неопределенностей, связанных с измерением объема при использовании мерной посуды и измерением массы по разности результатов взвешиваний. Это детальное описание имеет иллюстративные цели и не должно рассматриваться как строгая рекомендация в отношении степени детализации или принятых подходов. Во многих случаях неопределенность, связанная с этими операциями, будет незначительной, и столь детальное оценивание не потребу-

* В разделе 8.2 изложена теория, поясняющая вычисление вкладов и(у, х).

ется: достаточно будет использовать типичные значения неопределенности, принятые для этих операций, с учетом фактических значений массы и объема.

Пример А1

В примере А1 рассмотрен простейший случай приготовления "калибровочного стандарта" - раствора кадмия в HNO3 для градуировки атомно-абсорбционного спектрометра. Цель этого примера - показать, как оценивать составляющие неопределенности, связанные с основными операциями измерения массы и объема, и как эти составляющие следует суммировать для нахождения общей неопределенности.

Пример А2

Рассматривается приготовление раствора гидроксида натрия (NaOH), стандартизованного относительно кислого фталата калия (КФК), принятого в качестве установочного вещества. Этот пример включает оценивание неопределенности в простых операциях измерения массы и объема, описанных в примере А1; кроме того, здесь рассматривается неопределенность, связанная с титриметрическими определениями.

Пример A3

Пример A3 расширяет пример А2, включая в рассмотрение операции титрования раствора НС1 приготовленным раствором NaOH.

Пример А4

Этот пример иллюстрирует использование данных внутрилабораторных исследований по оценке пригодности метода, как это описано в разделе 7.7, и показывает, как эти данные можно применить для оценивания неопределенности, возникающей вслед-

37

Приложение А. Примеры

ствие суммарного действия нескольких источников. Показано также, как следует оценивать неопределенность, связанную со смещением метода анализа.

Пример А5

На этом примере показано, как следует оценивать неопределенность результатов, полученных с помощью стандартного или "эмпирического" метода (как это описано в разделах 7.2-7.8) при измерении количества тяжелых металлов, выщелачиваемых из керамической посуды по определенной методике. Цель этого примера - показать, как в отсутствие данных межлабораторного эксперимента или результатов испытаний по устойчивости (ruggedness testing) можно оценивать неопределенность, связанную с некоторой областью задания параметров (например, температуры, времени выщелачивания и концентрации кислоты), предусмотренной описанием метода. Этот процесс значительно упрощается, когда имеются данные межлабораторного исследования -как показано в следующем примере.

Пример А6

Данный пример рассматривает оценивание неопределенности при определении сырой (диетической) клетчатки. Поскольку измеряемая величина определяется исклю-

чительно в терминах стандартизованного метода, этот метод является эмпирическим. В этом случае имелись в распоряжении данные межлабораторного исследования, результаты внутрилабораторного контроля качества и литературные данные, что делает допустимым подход, описанный в разделе 7.6. Внутрилабораторный контроль подтверждает, что метод "работает" так, как ожидалось на основе межлабораторного исследования. Этот пример показывает, как использование данных межлабораторного эксперимента при их дополнительном подтверждении результатами внутрилабораторного контроля позволяет сократить число составляющих, необходимых для формирования оценки неопределенности.

Пример А7

В этом примере дается детальное описание оценивания неопределенности измерений содержания свинца в воде методом масс-спектрометрии с изотопным разбавлением. В дополнение к выявлению возможных источников неопределенности и их количественному описанию традиционными статистическими методами, этот пример показывает, как можно использовать составляющие, оцененные на основе суждений (см. раздел 7.14). Использование суждений является частным случаем оценивания типа В, как это описано в Руководстве ИСО [Н.2].

38

Пример А1

Пример Al. Приготовление градуировочного раствора

Краткое изложение

температура калибровка сходимость

Цель

Градуировочный раствор с массовой концентрацией приблизительно 1000 мг-л"1 готовят из металлического кадмия высокой чистоты.

Методика

Поверхность металла очищают для полного удаления оксидов металлов. После этого металл взвешивают и растворяют в азотной кислоте в мерной колбе. Этапы методики показаны на следующей схеме:

Очистка поверхности металла

Взвешивание металла

Растворение и разбавление

где:

ccd     -  массовая концентрация кадмия в растворе, мг л"1;

1000 -  коэффициент пересчета из мл в л; т      -  масса металла, мг;

Р      -  степень     чистоты     металла, выраженная через массовую долю;

V      -  объем раствора, мл.

Выявление источников неопределенности

объем раствора

Соответствующие источники неопределенности показаны на диаграмме "причина-следствие":

считываемость

считываемость

общая масса

масса тары

нелинейность -чувст-дашдЁЙость '

масса навески

степень частоты

РЕЗУЛЬТАТ

Рисунок А1.1. Приготовление градуировочного раствора кадмия

Измеряемая величина

ЖО-т-Р

[мг-л"1],

Количественное описание составляющих неопределенности

Значения влияющих факторов и их неопределенности даны в таблице А1.1.

Суммарная стандартная неопределенность

Суммарная стандартная неопределенность приготовления градуировочного раствора с массовой концентрацией кадмия 1002,7 мг-л"1 равна 0,9 мг-л"1.

Составляющие неопределенности показаны в виде диаграммы на рис. А1.2.

39

Скачано с https://rosakkreditatsiya-forum.ru