МИ 2453-2015 

      

     

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" ФГУП "ВНИИФТРИ" 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Государственная система обеспечения единства измерений 

МЕТОДИКИ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

    
 6. В практике радиационных измерений используются: 

- стандартная неопределенность измерений - оценка неопределенности для отдельных j-x составляющих, выраженная в виде среднего квадратического отклонения СКО - [image: image1.png]


;

- суммарная стандартная неопределенность измерений - оценка неопределенности для совокупности всех составляющих, выраженная в виде СКО - [image: image2.png]


;

- расширенная неопределенность измерений U - произведение суммарной стандартной неопределенности и коэффициента охвата k, принимаемого для учёта выбранной доверительной вероятности.

7. Стандартные неопределенности оцениваются отдельно для каждой составляющей, и вместе они образуют бюджет неопределенности измерений. Суммарная стандартная неопределенность измерений рассчитывается суммированием j-x составляющих неопределенностей с учетом их вкладов в соответствии с уравнением измерений:

[image: image3.png]e = [S(ou)
5



, 

где [image: image4.png]


- весовой коэффициент, определяемый через частную производную функции [image: image5.png]


по параметру [image: image6.png]


. 

8. Расширенная неопределенность измерений рассчитывается как

[image: image7.png]U=k u,



, 

где: [image: image8.png]


- коэффициент охвата (в РК для доверительной вероятности Р=0,95 принимается [image: image9.png]


=2). 

9. Способы оценивания неопределенностей измерений
9.1. Различают два способа оценивания:
- по типу А - оценивание составляющих неопределенности путём статистического анализа измеренных значений величин, полученных при определенных условиях;

- по типу В - оценивание составляющих неопределенности способами, отличными от оценивания по типу А.

9.2. При оценивании неопределенности по типу А стандартная неопределенность рассчитывается как среднее квадратическое отклонение для среднего арифметического значения для ряда значений величины в данных измерениях. Относительная стандартная неопределенность:

[image: image10.png]2

> 7 —nd)
1 T
“A:§J7



, 

где: [image: image11.png]


- значение в i-ом наблюдении (i=1, 2, ..., n), [image: image12.png]


- среднее арифметическое значение. 

Для средства измерений, показания которого основываются на числе зарегистрированных отсчетов N (т.е. [image: image13.png]


, где [image: image14.png]


- коэффициент преобразования), в качестве относительного СКО может приниматься равным [image: image15.png]


. Однако следует иметь ввиду, что для получения надёжного результата предпочтительно вместо выполнения одного наблюдения с большим N выполнять многократные наблюдения с меньшими N с последующей обработкой по выше указанному алгоритму.

9.3. При оценивании неопределенности по типу В используют оценки максимальных погрешностей [image: image16.png]


или неопределенностей u составляющих величин (погрешности средств измерений, неопределенности поправочных коэффициентов, погрешность метода измерений и др.). Стандартная неопределенность для составляющих величин в этом случае оценивается как СКО в предположении равномерного распределения их погрешностей:

[image: image17.png]


. 

           

     10. Неопределенности радиационных измерений 

10.1. При РК назначаются следующие составляющие неопределенности:

Инструментальная (приборная) неопределенность, обусловленная основной погрешностью средства измерений (оценивается по типу В);

Измерительная неопределенность, связанная с условиями измерений:

- статистическая составляющая неопределенности измерений (оценивается по типу А);

- обусловленные погрешностями (неопределенностями) поправочных коэффициентов [image: image18.png]


, вводимых для учёта дополнительных погрешностей средств измерений (оцениваются по типу В).

Интерпретационная составляющая неопределенности, обусловленная особенностями объекта РК и представительностью РК (оцениваются по типу А и В в зависимости от задачи РК).

10.2. Суммарная стандартная неопределенность измерений оценивается по соотношению:

[image: image19.png]22 50l 1l
L:Ri»u:i»%uc]i»uo



, 

где: [image: image20.png]


- инструментальная неопределенность, обусловленная основной погрешностью средства измерений [image: image21.png]


: [image: image22.png]


, 

[image: image23.png]


- статистическая неопределенность измерений в соответствии с п.9.2;

[image: image24.png]


- неопределенность, обусловленная погрешностью поправочного коэффициента [image: image25.png]


или j-ой дополнительной погрешностью [image: image26.png]


средства измерения:

[image: image27.png]1
:f\"’z\



,

[image: image28.png]


- неопределенность интерпретации результата измерения в контрольной точке объекта применительно к объекту в целом или к заданным условиям нормирования.

10.3. При оценке неопределенности измерений операционных величин не следует учитывать неопределенности принятых в их обоснование моделей и их параметров. 

Приложение Б 

(информационное) 

      

Использование результатов радиационного контроля 

1. Множество значений контролируемой величины, представляющее результат РК задается диапазоном:

  

[image: image29.png]



Здесь: [image: image30.png]


; [image: image31.png]D+U =D (1+u)




, 

где: D - измеренное значение; U - абсолютная (в единицах измеряемой величины) неопределенность; u - относительная неопределенность.

2. Радиационному контролю присущи существенные неопределенности. Критерии подтверждения соответствия результатов РК установленным требованиям должны назначаться с учётом неопределенностей измерений и риска от принятия недостоверного решения. Критерии устанавливаются применительно к конкретным измерительным задачам.

3. Следует различать использование результатов РК для:
3.1. Достижения чётко детерминируемых эффектов с жесткими точностными требованиями.

3.2. Подтверждения гарантированного непревышения (превышения) установленных нормативов (предельно допустимых уровней).

3.3. Регулирования радиационной безопасности (РБ) с регистрацией официальных результатов РК.

4. В случаях решения задач по п.п.3.1 и 3.2 для принятия решения по результатам РК используются [image: image32.png]


и [image: image33.png]


: например, [image: image34.png]


или [image: image35.png]Dyga 2L



, где L - установленный норматив.

5. Для задач по п.3.3 регистрируются и используются в учетных документах измеренные значения D с отдельным указанием неопределенности U.

При оценке соблюдения принципа нормирования РБ следует руководствоваться максимальным значением [image: image36.png]


с учетом неопределенности нормативов и риска принятия недостоверного решения.
Оценивание соответствия при многофакторном радиационном контроле 

6. Нормативы для контролируемых (операционных) величин устанавливаются исходя из монофакторного воздействия. При наличии нескольких параметров для РК объекта для оценивания соответствия объекта нормативным требованиям используется параметр соответствия Т и неопределенность его определения [image: image37.png]


, рассчитываемые по совокупности результатов измерений всех нормируемых параметров:

[image: image38.png]


и [image: image39.png]


, 

где m - индекс для обозначения соответствующего параметра. 

