Приложение 1

к отчету об подтверждении пригодности методики выполнения измерений МУК 4945-88

Таблица 1

Построение калибровочного графика

| Концентрация ГСО марганца, Ci, мкг | Оптическая плотность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Dср | Dрасч | Sr |
| 1 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,0080 | 0,008 | 0,00100 |
| 2 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,0140 | 0,013 | 0,00071 |
| 4 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,025 | 0,023 | 0,0238 | 0,025 | 0,00110 |
| 6 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,035 | 0,034 | 0,0358 | 0,036 | 0,00130 |
| 8 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,046 | 0,048 | 0,0460 | 0,047 | 0,00122 |
| 10 | 0,058 | 0,057 | 0,060 | 0,061 | 0,060 | 0,0592 | 0,058 | 0,00164 |

Уравнение калибровочного графика:

у = 0,0022 + 0,005603×х, r = 0,9992

где у – оптическая плотность,

х – концентрация

Ищем отклонение измеренных величин на всей длине графика от истинных значений по методике:

Х1 = (0,008 – 0,0022) / 0,005603 = 1,035          δ = (1,035 – 1,00) / 1,00 = 3,50

Х2 = (0,013 – 0,0022) / 0,005603 = 1,920          δ = (1,920 – 2,00) / 2,00 = 4,00

Х3 = (0,025 – 0,0022) / 0,005603 = 4,070          δ = (4,070 – 4,00) / 4,00 = 1,75

Х4 = (0,036 – 0,0022) / 0,005603 = 6,030          δ = (6,030 – 6,00) / 6,00 = 0,50

Х5 = (0,047 – 0,0022) / 0,005603 = 7,990          δ = (7,990 – 8,00) / 8,00 = 0,10

Х6 = (0,058 – 0,0022) / 0,005603 = 9,960          δ = (9,960 – 10,00) / 10,00 = 0,40