Приложение 1

к отчету об подтверждении пригодности методики выполнения измерений МУК 4945-88

Таблица 1

Построение калибровочного графика

| Концентрация ГСО марганца, Ci, мкг | Оптическая плотность |  |  |  |  |  |  | Средне квадратичное отклонение, СКО | Расчетная концентрация, Х, мкг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Dср | Dрасч | Sr |  |
| 1 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,0080 | 0,008 | 0,001 | 1,035 |
| 2 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,0140 | 0,013 | 0,00071 | 1,920 |
| 4 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,025 | 0,023 | 0,0238 | 0,025 | 0,0011 | 4,070 |
| 6 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,035 | 0,034 | 0,0358 | 0,036 | 0,0013 | 6,030 |
| 8 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,046 | 0,048 | 0,0460 | 0,047 | 0,00122 | 7,990 |
| 10 | 0,058 | 0,057 | 0,060 | 0,061 | 0,060 | 0,0592 | 0,058 | 0,00164 | 9,960 |

Уравнение калибровочного графика:

у = 0,0022 + 0,005603×х, r = 0,9992

где у – оптическая плотность,

х – концентрация

Ищем относительную погрешность измеренных величин на всей длине графика от истинных значений по методике:

Х1 = (0,008 – 0,0022) / 0,005603 = 1,035

Х2 = (0,013 – 0,0022) / 0,005603 = 1,920

Х3 = (0,025 – 0,0022) / 0,005603 = 4,070

Х4 = (0,036 – 0,0022) / 0,005603 = 6,030

Х5 = (0,047 – 0,0022) / 0,005603 = 7,990

Х6 = (0,058 – 0,0022) / 0,005603 = 9,960

Анализ СО:

Таблица 2

| Концентрация ГСО марганца, М1, мкг | Оптическая плотность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Dср |
| 1,5 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0109 |

Уравнение калибровочного графика:

у = 0,0022 + 0,005603×х, r = 0,9992

где у – оптическая плотность,

х – концентрация

Ищем расчетное значение концентрации Mn  в пробе М1 и относительную погрешность измерений:

Х1ср = (0,0108 – 0,0022) / 0,005603 = 1,53

Х2ср = (0,0108 – 0,0022) / 0,005603 = 1,53

Х3ср = (0,0110 – 0,0022) / 0,005603 = 1,57

Х4ср = (0,0110 – 0,0022) / 0,005603 = 1,57

Х5ср = (0,0110 – 0,0022) / 0,005603 = 1,57

Расчет среднеарифметического отклонения:

Хср = (1,53+1,53+1,57+1,57+1,57) / 5 = 1,55

Расчет среднеквадратичного отклонения (СКО):

S =( (1,53-1,55)2 + (1,53-1,55)2 + (1,57-1,55)2 + (1,57-1,55)2 + (1,53-1,55)2 ) / 4 = 0,002/4 = 0,0005

Sr  = √0,0005 = 0,022

Расчет относительного стандартного отклонения:

Sr = S / Xср = (0,022 / 1,55) * 100% = 1,4%

Расчет дисперсии:

VХср = ∑di2 /n-1 = 0,002 / 4 = 0,0005;

Расчет дисперсии среднего (выборки):

V,Хср = ∑ (Xi – Xср) / n (n - 1) = 0,002 / 5 (5-1) = 0,0001;

Расчет СКО выборки:

S,Хср = Sr / √n = 0,022 / 2,236 = 0,01

Расчет границы доверительного интервала:

С = (tp,f × Sr) / √n = (2,78 × 0,022) / √5 = 0,03

Доверительный интервал:

Хср ± С = 1,55 ± 0,03 мкг/мл

Абсолютная и относительная погрешность:

D = Xср - Xист = 1,55 – 1,50 = 0,05;

D0 = D / Хист = 0,05 / 1,50 = 0,03 × 100 % = 3 %

Результаты экспериментов приведены в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Концентрация, С, мкг/мл | Среднее значение Концентрации в пробе Сср, мкг/мл | Отклонение, d (Х-Хср) | СКО, S | Относительное стандартное отклонение, Sr, % | Дисперсия, VХср | Дисперсия среднего, V,Хср | СКО Выборки, S,Хср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,53 | 1,55 | -0,02 | 0,022 | 1,4 | 0,0005 | 0,0001 | 0,01 |
| 2 | 1,53 |  | -0,02 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,57 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,57 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1,57 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |

Проводим оперативный контроль выполнения анализа:

Результат контрольной процедуры:

Кк = Хmax – Хmin = 1,57 – 1,53 = 0,04 (в абсолютных единицах)

Кк = ((Хmax – Хmin) / Хср) × 100 = ((1,57 – 1,53) / 1,55) × 100 = (0,04 / 1,55) × 100 = 2,58 % (в относительных единицах)

Норматив контроля К (для Р = 0,95):

А) Контроль повторяемости:

Кп = Хср × δоц × θ / 2 × 100 √N,

где δоц - оцененная (заданная) относительная погрешность неаттестованной методики, %;

θ – критерий Пирсона, зависит от числа измерений N и доверительной вероятности P;

для N = 2      θ = 2,77

N = 3      θ = 3,31

N = 4      θ = 3,63

N = 5      θ = 3,86

К = 1,55 × 20 × 3,86 / 2 × 100 × √N = 119,66 / 447,21 = 0,27

Б) Контроль внутрилабораторной воспроизводимости:

Квв = Хср × δоц × θ / 2 × 100 = 1,55 × 20 × 3,86 / 2 × 100 = 119,66 / 200 = 0,59

Проводим оценку результата контроля:

Кк ≤ К

Кк ≤ Кп    или    0,04 ≤ 0,27 – удовлетворяет требованию;

Кк ≤ Квв   или    0,04 ≤ 0.59 – удовлетворяет требованию

Видим, что оценка результата контроля (повторяемость и внутрилабораторная воспроизводимость) удовлетворительная, соответственно принимаем решение, что методика освоена и может применяться в лаборатории. В виду того, что методика не стандартизирована прочие расчеты не представляются возможным (В методике нет таких показателей как :

1) показатель повторяемости методики (относительное СКО повторяемости);

2) показатель воспроизводимости методики;

3) показатель правильности методики;

4) показатель точности методики;

Вывод: В ходе подтверждения выбора методики МУК 4945-88 (определение марганца) по результатам эксперимента было установлено, что результаты полученные из контрольной пробы СО не превышают относительной погрешности методики и удовлетворяет оценке результатов контроля), что в свою очередь подтверждает, что лаборатория подтвердила свою компетентность в выборе методики и может использовать ее в длальнейшем.