РМГ 43-2001

Группа Т80

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

ПРИМЕНЕНИЕ "РУКОВОДСТВА

ПО ВЫРАЖЕНИЮ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ"

МКС 17.020

Дата введения 2003-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии им. Д.И.Менделеева (ВНИИМ им. Д.И.Менделеева) Госстандарта России

ВНЕСЕНЫ Госстандартом России

2 ПРИНЯТЫ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 20 от 2 ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 26 марта 2003 г. N 96-ст рекомендации по метрологии РМГ 43-2001 введены в действие непосредственно в качестве Рекомендаций по метрологии Российской Федерации с 1 июля 2003 г.

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Введение

В 1993 г. под эгидой Международного комитета мер и весов (МКМВ), Международной электротехнической комиссии (МЭК), Международной организации по стандартизации (ИСО), Международной организации по законодательной метрологии (МОЗМ), Международного союза по чистой и прикладной физике, Международного союза по чистой и прикладной химии и Международной федерации клинической химии разработано "Руководство по выражению неопределенности измерения" (далее - Руководство).

Целями Руководства являются:

- обеспечение полной информации о том, как составлять отчеты о неопределенностях измерений;

- предоставление основы для международного сопоставления результатов измерений;

- предоставление универсального метода для выражения и оценивания неопределенности измерений, применимого ко всем видам измерений и всем типам данных, которые используются при измерениях.

Существуют два подхода к оцениванию параметров (характеристик) точности измерений. Один подход основан на понятиях и терминах, используемых в Руководстве, другой - на понятиях и терминах, применяемых в основополагающих нормативных документах (НД) в области метрологии, используемых в национальных системах обеспечения единства измерений государств - участников Соглашения "О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации" (далее - Соглашение).

Задачами настоящих рекомендаций являются:

- изложение основных положений Руководства и рекомендаций по их практическому применению;

- сравнительный анализ двух подходов к описанию точности измерений;

- показ соответствия между формами представления результатов измерений, используемыми в основополагающих НД в области метрологии, и формой, используемой в Руководстве.

1 Область применения

Настоящие рекомендации распространяются на методы оценивания точности результатов измерений, содержат практические рекомендации по применению Руководства [1] и показывают соответствие между формами представления результатов измерений, принятыми в основополагающих нормативных документах (НД) по метрологии, применяемых в странах - участниках Соглашения, и формой, принятой в Руководстве.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие стандарты и рекомендации:

ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 8.381-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны. Способы выражения погрешностей

РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения

3 Определения и обозначения

3.1 В настоящих рекомендациях использованы следующие основные термины, определенные в Руководстве:

неопределенность (измерений): Параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине;

стандартная неопределенность (): Неопределенность результата измерений, выраженная в виде среднего квадратического отклонения (СКО);

суммарная стандартная неопределенность (): Стандартная неопределенность результата измерений, полученного через значения других величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем члены являются дисперсиями или ковариациями этих других величин, взвешенными в соответствии с тем, как результат измерений изменяется при изменении этих величин;

расширенная неопределенность (): Величина, определяющая интервал вокруг результата измерений, в пределах которого, как можно ожидать, находится большая часть распределения значений, которые с достаточным основанием могли бы быть приписаны измеряемой величине.

3.2 В настоящих рекомендациях использованы следующие обозначения:

- оценка -й входной величины;

- -й результат измерения -й входной величины;

- среднее арифметическое значение -й входной величины;

- оценка измеряемой величины;

- стандартная неопределенность;

- стандартная неопределенность, оцененная по типу А;

- стандартная неопределенность, оцененная по типу В;

- стандартная неопределенность оценки -й входной величины;

- стандартная неопределенность единичного измерения -й входной величины;

- коэффициент корреляции оценок -й и -й входных величин;

- суммарная стандартная неопределенность;

- коэффициент охвата;

- квантиль распределения Стъюдента для доверительной вероятности (уровня доверия) и числа степеней свободы ;

- число степеней свободы при вычислении неопределенности оценки -й входной величины;

- эффективное число степеней свободы, принятое в Руководстве;

- оценка эффективного числа степеней свободы;

- расширенная неопределенность;

- расширенная неопределенность для уровня доверия ;

- СКО случайной погрешности результата измерений;

- СКО единичного измерения при многократных измерениях -й входной величины;

- СКО среднего арифметического значения при многократных измерениях -й входной величины;

- СКО суммы случайных и неисключенных систематических погрешностей;

- коэффициент при суммировании систематической и случайной составляющих суммарной погрешности, принятый в НД ГСИ по метрологии*;

_______________

* Здесь и далее обобщенная ссылка "НД ГСИ по метрологии" означает группу нормативных документов по разделу 2 и нормативные документы по приложению Д - [2] и [3].

- оценка эффективного числа степеней свободы, принятая в НД ГСИ по метрологии;

- доверительные границы суммарной погрешности результата измерений для доверительной вероятности ;

- квантиль нормального распределения для доверительной вероятности ;

- границы -й составляющей неисключенной систематической погрешности;

- доверительные границы систематической погрешности измерения для доверительной вероятности ;

- нижняя граница отклонения измеряемой величины от результата измерений;

- верхняя граница отклонения измеряемой величины от результата измерений;

- симметричные границы отклонения измеряемой величины от результата измерений.

4 Рекомендации по применению Руководства

4.1 Основным количественным выражением неопределенности измерений является стандартная неопределенность .

4.2 Основным количественным выражением неопределенности измерений, при котором результат определяют через значения других величин, является суммарная стандартная неопределенность .

4.3 В тех случаях, когда это необходимо, вычисляют расширенную неопределенность по формуле

,                                                                                 (1)

где - коэффициент охвата (числовой коэффициент, используемый как множитель при суммарной стандартной неопределенности для получения расширенной неопределенности).

4.4 В Руководстве измеряемую величину определяют как

,                                                              (2)

где - входные величины (непосредственно измеряемые или другие величины, влияющие на результат измерения);

- число этих величин;

- вид функциональной зависимости.

4.5 Оценку измеряемой величины вычисляют как функцию оценок входных величин после внесения поправок на все известные источники неопределенности, имеющие систематический характер

.                                                                (3)

4.6 Затем вычисляют стандартные неопределенности входных величин и возможные коэффициенты корреляции оценок -й и -й входных величин .

4.7 Различают два типа вычисления стандартной неопределенности:

вычисление по типу А - путем статистического анализа результатов многократных измерений;

вычисление по типу В - с использованием других способов.

4.8 Вычисление стандартной неопределенности

4.8.1 Вычисление стандартной неопределенности по типу А -

4.8.1.1 Исходными данными для вычисления являются результаты многократных измерений: (где ; - число измерений -й входной величины).

4.8.1.2 Стандартную неопределенность единичного измерения -й входной величины вычисляют по формуле

,                                           (4)

где - среднее арифметическое результатов измерений -й входной величины.

4.8.1.3 Стандартную неопределенность измерений -й входной величины, при которых результат определяют как среднее арифметическое, вычисляют по формуле

.                                (5)

4.8.2 Вычисление стандартной неопределенности по типу В -

4.8.2.1 В качестве исходных данных для вычисления используют:

- данные предшествовавших измерений величин, входящих в уравнение измерения; сведения о виде распределения вероятностей;

- данные, основанные на опыте исследователя или общих знаниях о поведении и свойствах соответствующих приборов и материалов;

- неопределенности констант и справочных данных;

- данные поверки, калибровки, сведения изготовителя о приборе и т.п.

4.8.2.2 Неопределенности этих данных обычно представляют в виде границ отклонения значения величины от ее оценки. Наиболее распространенный способ формализации неполного знания о значении величины заключается в постулировании равномерного закона распределения возможных значений этой величины в указанных (нижней и верхней) границах [ для -й входной величины]. При этом стандартную неопределенность, вычисляемую по типу В - , определяют по формуле

,                                                              (6)

а для симметричных границ - по формуле

.                                                                          (7)

4.8.2.3 В случае других законов распределения формулы для вычисления неопределенности по типу В будут иными.

4.8.3 Для вычисления коэффициента корреляции используют согласованные пары измерений (где ; - число согласованных пар результатов измерений)

.                             (8)

4.9 Вычисление суммарной стандартной неопределенности

4.9.1 В случае некоррелированных оценок , суммарную стандартную неопределенность вычисляют по формуле

.                                             (9)

4.9.2 В случае коррелированных оценок суммарную стандартную неопределенность вычисляют по формуле

,     (10)

где - коэффициент корреляции;

- стандартная неопределенность -й входной величины, вычисленная по типу А или В.

4.10 Выбор коэффициента охвата при вычислении расширенной неопределенности

4.10.1 В общем случае коэффициент охвата выбирают в соответствии с формулой

,                                                                            (11)

где - квантиль распределения Стьюдента с эффективным числом степеней свободы и доверительной вероятностью (уровнем доверия) . Значения коэффициента приведены в приложении Г.

4.10.2 Эффективное число степеней свободы определяют по формуле

,                                                  (12)

где - число степеней свободы при определении оценки -й входной величины, при этом:

- для вычисления неопределенностей по типу А;

- для вычисления неопределенностей по типу В.

4.10.3 Во многих практических случаях при вычислении неопределенностей результатов измерений делают предположение о нормальности закона распределения возможных значений измеряемой величины и полагают:

при и при .

При предположении о равномерности закона распределения полагают:

при и при .

4.11 При представлении результатов измерений Руководство рекомендует приводить достаточное количество информации для возможности проанализировать или повторить весь процесс получения результата измерений и вычисления неопределенностей измерений, а именно:

- алгоритм получения результата измерений;

- алгоритм расчета всех поправок и их неопределенностей;

- неопределенности всех используемых данных и способы их получения;

- алгоритмы вычисления суммарной и расширенной неопределенностей (включая значение коэффициента ).

5 Соответствие между формами представления результатов измерений, используемыми в НД ГСИ по метрологии, и формой, используемой в Руководстве

5.1 При проведении совместных работ с зарубежными странами в работах, проводимых под эгидой МКМВ и его Консультативных комитетов, при подготовке публикаций в зарубежной печати, при публикациях работ по определению физических констант и в других случаях, связанных с выполнением международных метрологических работ, целесообразно руководствоваться нижеприведенными схемами.

5.1.1 При вычислении неопределенности измерений следует придерживаться последовательности, показанной на рисунке 1.

Рисунок 1

5.2 Сопоставление способов оценивания доверительных границ погрешности и вычисления расширенной неопределенности измерений приведено в таблице 1.

Таблица 1

| НД ГСИ по метро- логии | , |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | где ; , здесь при |  |  |  |
|  | и при и |  |  |  |
|  | , |  |  |  |
| Руко- вод- ство | где , |  |  |  |
|  | причем | - для неопределенностей, вычисленных по типу А; |  |  |
|  |  | - для неопределенностей, вычисленных по типу В |  |  |
|  | Для большинства практических случаев в предположении: |  |  |  |
|  | - нормального закона распределения , ; |  |  |  |
|  | - равномерного закона распределения , |  |  |  |

5.3 При сопоставлении оценок характеристик погрешности и неопределенностей результатов измерений рекомендуется использовать следующую схему (с учетом пояснений А.5 и А.6 приложения А):

| СКО, характеризующее случайную погрешность |  | Стандартная неопределенность, вычисленная по типу А |
| --- | --- | --- |
| СКО, характеризующее неисключенную систематическую погрешность |  | Стандартная неопределенность, вычисленная по типу В |
| СКО, характеризующее суммарную погрешность |  | Суммарная стандартная неопределенность |
| Доверительные границы погрешности |  | Расширенная неопределенность |

5.4 Если отсутствует достаточная информация для вычисления неопределенности в соответствии с Руководством (раздел 4 настоящей рекомендации), то ее оценка может быть получена на основании оценок характеристик погрешности по приведенным ниже схемам. Схемы 1 и 2 соответствуют двум различным способам представления результатов измерений, принятым в НД ГСИ по метрологии. Необходимо отметить, что оценки неопределенностей, полученные таким образом, в ряде случаев не совпадают со значениями неопределенностей, полученными в соответствии с Руководством (см. приложение В).

Схема 1

Схема 2

Оценить неопределенности и по отдельности, зная только , невозможно.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Сравнительный анализ двух подходов к выражению характеристик точности измерений

A.1 Целью измерений является получение оценки истинного значения измеряемой величины. Понятие погрешности измерений как разности между результатом измерений и истинным (действительным) значением измеряемой величины используется для описания точности измерений в НД ГСИ по метрологии. Говоря об оценивании погрешности, в метрологической практике государств - участников Соглашения подразумевают оценивание ее характеристик.

А.2 В Руководстве для выражения точности измерений вводят понятие неопределенности измерений. Неопределенность измерений понимают как неполное знание значения измеряемой величины и для количественного выражения этой неполноты вводят распределение вероятностей возможных (обоснованно приписанных) значений измеряемой величины. Таким образом, параметр этого распределения (также называемый - неопределенность) количественно характеризует точность результата измерений.

А.3 Сходными для обоих подходов являются последовательности действий при оценивании характеристик погрешности и вычислении неопределенности измерений:

- анализ уравнения измерений;

- выявление всех источников погрешности (неопределенности) измерений и их количественное оценивание;

- введение поправок на систематические погрешности (эффекты), которые можно исключить.

А.4 Методы вычисления неопределенности, так же как и методы оценивания характеристик погрешности, заимствованы из математической статистики, однако при этом используются различные интерпретации закона распределения вероятностей случайных величин. Кроме изложенных в Руководстве и НД ГСИ по метрологии методов вычисления неопределенности и оценивания характеристик погрешности на практике используют и другие методы.

Возможные различия между оценками характеристик погрешности (в соответствии с НД ГСИ по метрологии) и неопределенностями (в соответствии с Руководством) показаны в примерах, приведенных в приложениях Б и В.

Различие двух подходов проявляется также в трактовке неопределенности и характеристик погрешности, основанной на разных интерпретациях вероятности: частотной и субъективной. В частности, доверительные границы погрешности (откладываемые от результата измерений) накрывают истинное значение измеряемой величины с заданной доверительной вероятностью (частотная интерпретация вероятности). В то же время аналогичный интервал трактуется в Руководстве как интервал, содержащий заданную долю распределения значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине (субъективная интерпретация вероятности).

А.5 В общем случае не существует однозначного соответствия между случайными погрешностями и неопределенностями, вычисленными по типу А (а также неисключенными систематическими погрешностями и неопределенностями, вычисленными по типу В). Деление на систематические и случайные погрешности обусловлено природой их возникновения и проявления в ходе измерительного эксперимента, а деление на неопределенности, вычисляемые по типу А и по типу В, - методами их расчета.

А.6 Результаты сравнительного анализа процедур оценивания характеристик погрешности и вычисления неопределенности измерений приведены в таблицах A.1 и А.2.

Таблица A.1 - Процедура оценивания характеристик погрешности результата измерений

| Погрешность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель погрешности | - случайная величина с плотностью распределения вероятностей , где - математическое ожидание, - дисперсия |  |  |  |
| Характеристики погрешности | - СКО | - границы неисключенной систематической погрешности |  | - доверительные границы |
| Исходные данные для оценивания характеристик погрешности | 1 Модель объекта исследования. |  |  |  |
|  | 2 Экспериментальные данные , где ; . |  |  |  |
|  | 3 Информация о законах распределения. |  |  |  |
|  | 4 Сведения об источниках погрешностей, их природе и характеристиках составляющих , структурная модель погрешности. |  |  |  |
|  | 5 Стандартные справочные данные и другие справочные материалы |  |  |  |
| Методы оценивания характеристик: |  |  |  |  |
| 1 случайных погрешностей | ; ; |  |  |  |
| 2 неисключенных систематических погрешностей | , |  |  |  |
|  | где при и при и |  |  |  |
| 3 суммарной погрешности |  |  |  |  |
| Форма представления характеристик погрешности |  |  |  |  |
| Интерпретация полученных результатов | Интервал с вероятностью содержит погрешность измерений, что равносильно тому, что интервал с вероятностью содержит истинное значение измеряемой величины. |  |  |  |

Таблица А.2 - Процедура вычисления неопределенности измерений

| Модель неопределенности (представление знания о значении измеряемой величины) | - случайная величина с плотностью распределения вероятностей , где - математическое ожидание, - дисперсия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Неопределенность (количественная мера) | Стандартная | Суммарная | Расширенная |
| Исходные данные для вычисления неопределенности | 1 Модель объекта исследования. |  |  |
|  | 2 Экспериментальные данные , где ; . |  |  |
|  | 3 Информация о законах распределения. |  |  |
|  | 4 Сведения об источниках неопределенности и информация о значениях неопределенности. |  |  |
|  | 5 Стандартные справочные данные и другие справочные материалы |  |  |
| Методы вычисления неопределенности: |  |  |  |
| 1 по типу А | ; |  |  |
| 2 по типу В |  |  |  |
| 3 расширенной неопределенности | , |  |  |
|  | где; ; |  |  |
|  | , - для нормального закона; |  |  |
|  | , - для равномерного закона |  |  |
| Представление неопределенности |  |  |  |
| Интерпретация полученных результатов | Интервал содержит большую долю распределения значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Пример оценивания характеристик погрешности и вычисления неопределенности измерений. Измерения силы электрического тока с помощью вольтметра и токового шунта

Б.1 Уравнение измерений

,                                                               (Б.1)

где - сила тока;

- напряжение;

- сопротивление шунта.

Б.2 Нахождение результата измерений

Б.2.1 В результате измерений напряжения при температуре °С получают ряд значений в милливольтах (где ; ):

100,68; 100,83; 100,79; 100,64; 100,63; 100,94; 100,60; 100,68; 100,76; 100,65.

Б.2.2 На основе полученных значений вычисляют среднее арифметическое значение напряжения , мВ, по формуле

.                                                     (Б.2)

Б.2.3 Значение сопротивления шунта , Ом, установлено при его калибровке для А и °С и равно:

.

Б.2.4 Результат измерений силы тока , А, получают по формуле

.                                                              (Б.3)

Б.3 Анализ источников погрешности результата измерений

Б.3.1 СКО, характеризующее случайную составляющую погрешности при измерениях напряжения , мВ, вычисляют по формуле

,                                         (Б.4)

%*.

_______________

* Здесь и далее знак тильды над буквой, обозначающей характеристику погрешности (неопределенности), означает, что данная характеристика приведена в относительном виде.

Б.3.2 Границы неисключенной систематической погрешности вольтметра в милливольтах определены при его калибровке в виде следующего выражения*:

_______________

* В выражениях для границ погрешностей при равных значениях отклонений от нуля знак ± здесь и далее опущен.

.                                                       (Б.5)

Тогда при получают

мB,

%.

Б.3.3 Границы неисключенной систематической погрешности значения сопротивления шунта, определенные при его калибровке, равны

%.

Тогда при получают

Ом.                                          (Б.6)

Б.3.4 Границы неисключенной систематической составляющей погрешности значения сопротивления шунта, обусловленной погрешностью измерений температуры, находят из формулы, определяющей зависимость сопротивления от температуры

,                                                         (Б.7)

где - значение сопротивления при ( °С; Ом);

- температурный коэффициент .

В случае, когда границы погрешности измерения температуры равны , границы соответствующей составляющей погрешности значения сопротивления равны

,                                                                      (Б.8)

Таким образом, при °С получают:

Ом,

%.

В дальнейшем эту составляющую погрешности (ввиду ее малости по сравнению с другими составляющими) можно не учитывать.

Б.4 Вычисление характеристик погрешности результата измерений

Б.4.1 Делают предположение о равномерном распределении неисключенных систематических составляющих погрешности результата измерений внутри их границ и . Тогда СКО суммарной неисключенной систематической составляющей погрешности результата измерений силы тока , А, определяют по формуле

,                                         (Б.9)

где , - коэффициенты влияния.

Таким образом, получают

А,

%.

Б.4.2 Доверительные границы суммарной неисключенной систематической составляющей погрешности результата измерений силы тока при доверительной вероятности оценивают по формуле

А,            (Б.10)

%.

Б.4.3 СКО случайной составляющей погрешности результата измерений силы тока определяют по формуле

А,                                                      (Б.11)

%.

Б.4.4 СКО суммарной погрешности результата измерений силы тока вычисляют по формуле

А,                                          (Б.12)

%.

Б.4.5 Доверительные границы погрешности результата измерений силы тока при и эффективном числе степеней свободы вычисляют по формуле

A,                         (Б.13)

%.

Б.5 Вычисление неопределенности измерений

Б.5.1 По типу А вычисляют стандартную неопределенность, обусловленную источниками неопределенности, имеющими случайный характер.

Б.5.1.1 Стандартную неопределенность напряжения, обусловленную источниками неопределенности, имеющими случайный характер, определяют по формуле

,                                                           (Б.14)

мВ,

%.

Б.5.1.2 Стандартную неопределенность силы тока, обусловленную источниками неопределенности, имеющими случайный характер, определяют по формуле

А,                                                (Б.15)

%.

Б.5.2 По типу В вычисляют стандартные неопределенности, обусловленные источниками неопределенности, имеющими систематический характер. Распределение значений величин внутри границ считают равномерным.

Б.5.2.1 Границы систематического смещения при измерениях напряжения, определенные при калибровке вольтметра, равны . Тогда соответствующую стандартную неопределенность вычисляют по формуле

мВ,                                 (Б.16)

%.

Б.5.2.2 Границы, внутри которых лежит значение сопротивления шунта, определены при калибровке шунта и равны . Тогда при соответствующую стандартную неопределенность вычисляют по формуле

Ом,                            (Б.17)

%.

Б.5.2.3 Границы изменения значения сопротивления шунта, обусловленного изменением температуры, равны . Соответствующую стандартную неопределенность получают в соответствии с формулой

Ом,                                   (Б.18)

%.

В дальнейшем этой составляющей неопределенности (ввиду ее малости по сравнению с другими составляющими) можно пренебречь.

Б.5.2.4 Суммарную стандартную неопределенность , вычисленную по типу В, определяют по формуле

A,                      (Б.19)

%.

Б.5.3 Суммарную стандартную неопределенность вычисляют по формуле

А,                                             (Б.20)

%.

Б.5.4 Эффективное число степеней свободы рассчитывают по формуле

.                      (Б.21)

Б.5.5 Коэффициент охвата получают по формуле

.                                                 (Б.22)

Б.5.6 Расширенную неопределенность определяют следующим образом

А,                                                     (Б.23)

%.

Б.6 Переход от характеристик погрешности к неопределенности измерений

Б.6.1 Используя оценки характеристик погрешности, полученные в Б.3 и Б.4 настоящего приложения, можно продемонстрировать получение оценок неопределенностей в соответствии с 5.4 настоящих рекомендаций.

В данном примере неопределенности измерений, вычисленные в Б.5 настоящего приложения в соответствии с Руководством, совпадают с их оценками, полученными по схеме 1.

Схема 1

В данном примере разность неопределенностей измерений, вычисленных в Б.5 настоящего приложения в соответствии с Руководством, и их оценок, полученных по схеме 2, меньше погрешности округления при вычислениях.

Схема 2

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Пример оценивания характеристик погрешности и вычисления неопределенности измерений. Измерения длины штриховой меры

Измерение длины штриховой меры проводят на государственном первичном эталоне единицы длины интерференционным методом.

B.1 Уравнение измерений

,                                           (B.1)

где - длина штриховой меры;

- число импульсов;

- длина волны излучения ( мкм);

- показатель преломления воздуха ();

- коэффициент линейного расширения ();

- опорное значение длины штриховой меры ( м);

- температура штриховой меры ( °С);

- поправка на размер коллиматорной щели ( мкм).

В.2 Нахождение результата измерений

В.2.1 В результате измерений числа импульсов и внесения поправок на известные систематические погрешности в соответствии с уравнением измерения (B.1) получают ряд значений длины штриховой меры в метрах (где ; ):

1,000 001 356; 1,000 001 584; 1,000 001 383; 1,000 001 469; 1,000 001 491; 1,000 001 466; 1,000 001 575; 1,000 001 397; 1,000 001 405; 1,000 001 334.

В.2.2 Оценку значения длины штриховой меры как среднее арифметическое значений определяют по формуле

.                                        (В.2)

В.3 Анализ источников погрешности результата измерений

В.3.1 СКО случайной составляющей погрешности , м, определяют по формуле*

,                                               (В.3)

мкм.

_______________

* Для более компактной записи значения характеристик погрешности (неопределенности) далее будут выражены в микрометрах (мкм).

В.3.2 Границы неисключенных систематических погрешностей:

- определения показателя преломления воздуха ;

- значения длины волны мкм;

- определения температуры меры °С;

- определения поправки на размер коллиматорной щели мкм.

Составляющие погрешности результата измерений, обусловленные погрешностями значений и , пренебрежимо малы.

В.4 Вычисление характеристик погрешности результата измерений

В.4.1 В предположении о равномерном распределении неисключенных систематических составляющих суммарной погрешности внутри границ , , и СКО неисключенной систематической составляющей погрешности результата измерений вычисляют по формуле

,       (В.4)

где - ; ; ;  - коэффициенты влияния.

Таким образом, получают:

.     (В.5)

Для упрощения расчетов можно принять: м, , мкм.

Тогда получают:

мкм.

В.4.2 Доверительные границы неисключенной систематической погрешности результата измерений при и числе неисключенных составляющих систематической погрешности ( по [3]) - вычисляют по формуле

.       (B.6)

Рассчитывая коэффициенты влияния по В.4.1, получают

мкм.

В.4.3 СКО суммарной погрешности , мкм, определяют по формуле

.                                                    (В.7)

В.4.4 Доверительные границы суммарной погрешности при и вычисляют по формуле

мкм.                     (В.8)

В.5 Вычисление неопределенности измерений

В.5.1 По типу А вычисляют стандартную неопределенность , обусловленную источниками неопределенности, имеющими случайный характер при измерении длины штриховой меры, по формуле

мкм.                                       (В.9)

В.5.2 По типу В вычисляют стандартные неопределенности, обусловленные источниками неопределенности, имеющими систематический характер. Закон распределения величин внутри границ считают равномерным.

В.5.2.1 Границы, внутри которых лежит значение показателя преломления воздуха, равны . Стандартную неопределенность, обусловленную неточным знанием данного параметра, определяют как

.                                                   (В.10)

В.5.2.2 Границы, внутри которых лежит значение длины волны излучения, равны мкм. Тогда соответствующую стандартную неопределенность вычисляют по формуле

мкм.                                         (В.11)

В.5.2.3 Границы, внутри которых лежит значение температуры штриховой меры, равны °С. Стандартную неопределенность, обусловленную неточным знанием температуры, вычисляют по формуле

°C.                                                   (В.12)

В.5.2.4 Границы, внутри которых лежит значение поправки на размер коллиматорной щели, равны мкм. Тогда соответствующую стандартную неопределенность получают по формуле

мкм.                                           (В.13)

В.5.2.5 Суммарную стандартную неопределенность, вычисленную по типу В, - определяют по формуле

.            (В.14)

Расчет коэффициентов влияния - по В.4.1:

мкм.

В.5.3 Суммарную стандартную неопределенность вычисляют по формуле

мкм.                                           (В.15)

В.5.4 Эффективное число степеней свободы определяют по формуле

.       (В.16)

В. 5.5 Коэффициент охвата определяют следующим образом

.                                                       (В.17)

В.5.6 Расширенную неопределенность определяют как

мкм.                                            (В.18)

В.6 Переход от характеристик погрешности к неопределенности измерений

В.6.1 Используя оценки характеристик погрешности, полученные в В.4 настоящего приложения, можно продемонстрировать получение оценок неопределенностей в соответствии с 5.4 настоящих рекомендаций.

В данном примере неопределенности измерений, вычисленные по В.5 настоящего приложения в соответствии с Руководством, совпадают с их оценками, полученными по схеме 1.

Схема 1

Относительные разности неопределенностей измерений, вычисленных по В.5 настоящего приложения в соответствии с Руководством, и их оценок, полученных по схеме 2 (когда отсутствует достаточная информация для их оценки в соответствии с Руководством), в данном примере равны:

%,

%.

Схема 2

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Значения коэффициента для случайной величины, имеющей

распределение Стьюдента с степенями свободы

| 3 | 3,182 | 5,841 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 2,776 | 4,604 |
| 5 | 2,571 | 4,032 |
| 6 | 2,447 | 3,707 |
| 7 | 2,365 | 3,499 |
| 8 | 2,306 | 3,355 |
| 9 | 2,262 | 3,250 |
| 10 | 2,228 | 3,169 |
| 12 | 2,179 | 3,055 |
| 14 | 2,145 | 2,977 |
| 16 | 2,120 | 2,921 |
| 18 | 2,101 | 2,878 |
| 20 | 2,086 | 2,845 |
| 22 | 2,074 | 2,819 |
| 24 | 2,064 | 2,797 |
| 26 | 2,056 | 2,779 |
| 28 | 2,048 | 2,763 |
| 30 | 2,042 | 2,750 |
|  | 1,960 | 2,576 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Библиография

[1] Руководство по выражению неопределенности измерения. Перевод с английского под редакцией В.А.Слаева. - ВНИИМ. - С-Пб, 1999*

_______________

* Подлинник документа - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement: First edition. - ISO, Switzerland, 1993 находится во ВНИИКИ Госстандарта России.

[2] МИ 1317-86 Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы и способы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров

[3] МИ 2083-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003

Скачано с https://rosakkreditatsiya-forum.ru